ICS  67.050 CCS  X14

团        体        标        准

T/CNLIC ××××××－2026

# 植物油中37种脂肪酸含量的测定         （快速检测法）

Determination of 37 fatty acid contents in vegetable oils                                          （Rapid detection method）

××××××发布                                            ×××××× 实施

中国轻工业联合会  发布

T/CNLIC××××××－ 2026

# 前   言

本文件按照GB/T 1. 1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由中国轻工业联合会提出并归口。

本文件起草单位：无锡市食品安全检验检测中心、江南大学、佳禾食品工业股份有限公司、佳禾（苏州）营养健康研究院有限公司、无锡市检验检测认证研究。

本文件主要起草人：薛庆海、冯永巍、刘珈璇、黄丽俊、刘睿杰、常明、王智丰、费亚男、俞乐、丁云连、李璟、杨婷、董刘敏、张思佳、华佳淼、韩莹莹、缪雄、于瑞莉、孙震、张咪。

T/CNLIC ××××××－ 2026

植物油中37种脂肪酸含量的测定（快速检测法）

# 1  范围

本文件规定了植物油中37种脂肪酸含量的测定方法。

# 2  原理

将油脂试样溶解在异辛烷中,加入氢氧化钾甲醇溶液通过酯交换甲酯化,反应完全后,用硫酸氢钠中和剩余氢氧化钾,以避免甲酯皂化，面积归一化法定量测定脂肪酸百分含量。

# 3  试剂和材料

# 除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

3. 1   试剂

3.1.1   甲醇(CH3OH)：色谱纯 。

3.1.2   正庚烷[CH3(CH2 ) 5CH3 ]：色谱纯 。

3.1.3   异辛烷[(CH3 ) 2CHCH2C(CH3 ) 3 ]：色谱纯 。

3.1.4   硫酸氢钠(NaHSO4 ) 。

3.1.5   氢氧化钾(KOH) 。

3.2   试剂配制

3.2.1   氢氧化钾甲醇溶液(2 mol/L)：将 13.1 g氢氧化钾溶于 100mL无水甲醇中，可轻微加热，加入无水硫酸钠干燥，过滤，即得澄清溶液。

3.3   标准品

3.3.1   混合脂肪酸甲酯标准品。

3.3.2   单个脂肪酸甲酯标准品：见附录A。

3.4   标准溶液配制

3.4.1   混合脂肪酸甲酯标准溶液：取出适量脂肪酸甲酯混合标准移至到 10 mL容量瓶中，用正庚烷稀释定容，贮存于 -10℃以下冰箱，有效期 3个月。

3.4.2   单个脂肪酸甲酯标准溶液：将单个脂肪酸甲酯分别从安瓿瓶中取出转移到 10 mL容量瓶中，用正庚烷冲洗安瓿瓶，再用正庚烷定容，分别得到不同脂肪酸甲酯的单标溶液，贮存于-10 ℃以下冰箱，有效期 3个月。

# 4   仪器设备

4.1   气相色谱仪：具有氢火焰离子检测器(FID) 。

4.2   毛细管色谱柱：氰丙基固定相，柱长 30 m ，内径 0.25 mm，膜厚 0.25 μm。

4.3   分析天平：感量 0.1 mg。

# 5   分析步骤

5. 1   试样的制备

振摇装有试样的密闭容器，充分混匀后直接取样。

5.2   试样前处理

5.2.1试样称取

称取试样 60.0 mg至具塞试管中，精确至 0.1 mg。

5.2.2   甲酯制备

加入4 mL异辛烷溶解试样，必要时可以微热使试样溶解后加入200 μL氢氧化钾甲醇溶液，盖上玻璃塞猛烈振摇30 s后静置至澄清。加入约1 g硫酸氢钠，猛烈振摇，中和氢氧化钾。待盐沉淀后，将上层溶液移至上机瓶中，待测。

5.3   测定

5.3.1   色谱参考条件

取单个脂肪酸甲酯标准溶液和脂肪酸甲酯混合标准溶液分别注入气相色谱仪，对色谱峰进行定性。脂肪酸甲酯混合标准溶液气相色谱图，见附录B。

a)  毛细管色谱柱：氰丙基强极性固定相，柱长 30 m ，内径 0.25 mm，膜厚 0.25 μm。

b)    进样器温度：250 ℃ 。

c)    检测器温度：280 ℃ 。

d)    程序升温：初始温度 80 ℃，持续0.5 min；

80 ℃ ~ 165 ℃，升温速率40 ℃/min，保持1 min；

165 ℃ ~ 230 ℃，升温速率4 ℃/min，保持4 min。

e)    载气：氮气 ，恒压模式，12psi。

f)    分流比：100：1。

g)   进样体积：1.0 μL。

h)   检测条件应满足理论塔板数(n)至少 2 000/m ，分 离度(R)至少 1.25。

5.3.2   试样测定

5.3.2.1   试样溶液的测定

在上述色谱条件下将脂肪酸标准测定液及试样测定液分别注入气相色谱仪，以色谱峰峰面积定量。

# 6   分析结果的表述

试样中某个脂肪酸占总脂肪酸的百分比 Xi按式(1)计算，通过测定相应峰面积对所有成分峰面积总和的百分数来计算给定组分i的含量：

…………………………(1)

式中 :

Yi  — 试样中某个脂肪酸占总脂肪酸的百分比，% ；

ASi  — 试样测定液中各脂肪酸甲酯的峰面积；

FFAMEi-FAi — 脂肪酸甲酯 i转化成脂肪酸的系数，参见附录C；

∑ASi    — 试样测定液中各脂肪酸甲酯的峰面积之和。

结果保留 3位有效数字。

# 7   精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 10% 。

# 8   定量限

参见附录 D。

附     录    A

单个脂肪酸甲酯标准品的分子式及 CAS号 单个脂肪酸甲酯标准品的分子式及 CAS号见表A.1。

表 A.1 单个脂肪酸甲酯标准品的分子式及CAS号

| 序号 | 脂肪酸甲酯 | 脂肪酸简称 | 分子式 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁酸甲酯 | C4:0 | C5 H10 O2 | 623-42-7 |
| 2 | 己酸甲酯 | C6:0 | C7 H14O2 | 106-70-7 |
| 3 | 辛酸甲酯 | C8:0 | C9 H18O2 | 111-11-5 |
| 4 | 葵酸甲酯 | C10:0 | C11 H22 O2 | 110-42-9 |
| 5 | 十一碳酸甲酯 | C11:0 | C12 H24O2 | 1731-86-8 |
| 6 | 十二碳酸甲酯 | C12:0 | C13 H26O2 | 111-82-0 |
| 7 | 十三碳酸甲酯 | C13:0 | C14 H28O2 | 1731-88-0 |
| 8 | 十四碳酸甲酯 | C14:0 | C15 H30 O2 | 124-10-7 |
| 9 | 顺-9-十四碳一烯酸甲酯 | C14:1 | C15 H28O2 | 56219-06-8 |
| 10 | 十五碳酸甲酯 | C15:0 | C16 H32 O2 | 7132-64-1 |
| 11 | 顺-10-十五碳一烯酸甲酯 | C15:1 | C16 H30 O2 | 90176-52-6 |
| 12 | 十六碳酸甲酯 | C16:0 | C17 H34O2 | 112-39-0 |
| 13 | 顺-9-十六碳一烯酸甲酯 | C16:1 | C17 H32 O2 | 1120-25-8 |
| 14 | 十七碳酸甲酯 | C17:0 | C18 H36O2 | 1731-92-6 |
| 15 | 顺-10-十七碳一烯酸甲酯 | C17:1 | C18 H34O2 | 75190-82-8 |
| 16 | 十八碳酸甲酯 | C18:0 | C19 H38O2 | 112-61-8 |
| 17 | 反-9-十八碳一烯酸甲酯 | C18:1n9t | C19 H36O2 | 1937-62-8 |
| 18 | 顺-9-十八碳一烯酸甲酯 | C18:1n9c | C19 H36O2 | 112-62-9 |
| 19 | 反 ,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯 | C18:2n6t | C19 H34O2 | 2566-97-4 |
| 20 | 顺 ,顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯 | C18:2n6c | C19 H34O2 | 112-63-0 |
| 21 | 顺 ,顺 ,顺-6,9,12-十八碳三烯酸甲酯 | C18:3n6 | C19 H32 O2 | 16326-32-2 |
| 22 | 顺 ,顺 ,顺-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯 | C18:3n3 | C19 H32 O2 | 301-00-8 |
| 23 | 二十碳酸甲酯 | C20:0 | C21 H42 O2 | 1120-28-1 |
| 24 | 顺-11-二十碳一烯酸甲酯 | C20:1 | C21 H40 O2 | 2390-09-2 |
| 25 | 顺 ,顺-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | C20:2 | C21 H38O2 | 61012-46-2 |
| 26 | 二十一碳酸甲酯 | C21:0 | C22 H44O2 | 6064-90-0 |
| 27 | 顺 ,顺 ,顺-8,11,14-二十碳三烯酸甲酯 | C20:3n6 | C21 H36O2 | 21061-10-9 |
| 28 | 顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯 | C20:4n6 | C21 H34O2 | 2566-89-4 |
| 29 | 顺 11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | C20:3n3 | C21 H36O2 | 55682-88-7 |
| 30 | 二十二碳酸甲酯 | C22:0 | C23 H46O2 | 929-77-1 |
| 31 | 顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯 | C20:5n3 | C21 H32 O2 | 2734-47-6 |
| 32 | 顺-13-二十二碳一烯酸甲酯 | C22:1n9 | C23 H44O2 | 1120-34-9 |

表 A. 1 (续)

| 序号 | 脂肪酸甲酯 | 脂肪酸简称 | 分子式 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 顺 13,16-二十二碳二烯酸甲酯 | C22:2 | C23 H42 O2 | 61012-47-3 |
| 34 | 二十三碳酸甲酯 | C23:0 | C24 H48O2 | 2433-97-8 |
| 35 | 二十四碳酸甲酯 | C24:0 | C25 H50 O2 | 2442-49-1 |
| 36 | 顺-15-二十四碳一烯酸甲酯 | C24:1 | C25 H48O2 | 2733-88-2 |
| 37 | 顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯 | C22:6n3 | C23 H34O2 | 2566-90-7 |

附    录    B

37种脂肪酸甲酯标准溶液典型参考图谱

37种脂肪酸甲酯标准溶液参考色谱图见图 B.1。

说明 :

图中 1~37分别对应以下 : 1/C4:0, 2/C6:0, 3/C8:0, 4/C10:0, 5/C11:0, 6/C12:0, 7/C13:0, 8/C14:0, 9/C14: 1, 10/C15:0, 11/C15: 1,  12/C16:0, 13/C16: 1, 14/C17: 0, 15/C17: 1, 16/C18:0, 17/C18:1n9t , 18/C18:1n9c , 19/C18:2n6t , 20/C18:2n6c , 21/C18:3n6, 22/C18:3n3, 23/C20:0, 24/C20:1,  25/C20:2,26/C21:0,27/C20:3n6,28/C20:4n6, 29/C20:3n3, 30/C22:0,  31/C20:5, 32/C22: 1n9, 33/C22:2,34/C23:0,  35/C24:0,36/C24:1, 37/C22: 6n3。

图 B.1 37种脂肪酸甲酯标准溶液参考色谱图

附     录    C

脂肪酸甲酯 、脂肪酸和脂肪酸甘油三酯之间的转化系数 脂肪酸甲酯 、脂肪酸和脂肪酸甘油三酯之间的转化系数见表 C. 1。

表 C.1   脂肪酸甲酯 、脂肪酸和脂肪酸甘油三酯之间的转化系数

| 序号 | 脂肪酸简称 | FFAME-FA | FFAME-TG | FTG-FA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4:0 | 0.8627 | 0.9868 | 0.8742 |
| 2 | C6:0 | 0.8923 | 0.9897 | 0.9016 |
| 3 | C8:0 | 0.9114 | 0.9915 | 0.9192 |
| 4 | C10:0 | 0.9247 | 0.9928 | 0.9314 |
| 5 | C11:0 | 0.9300 | 0.9933 | 0.9363 |
| 6 | C12:0 | 0.9346 | 0.9937 | 0.9405 |
| 7 | C13:0 | 0.9386 | 0.9941 | 0.9441 |
| 8 | C14:0 | 0.9421 | 0.9945 | 0.9474 |
| 9 | C14:1n5 | 0.9417 | 0.9944 | 0.9469 |
| 10 | C15:0 | 0.9453 | 0.9948 | 0.9503 |
| 11 | C15:1n5 | 0.9449 | 0.9947 | 0.9499 |
| 12 | C16:0 | 0.9481 | 0.9950 | 0.9529 |
| 13 | C16:1n7 | 0.9477 | 0.9950 | 0.9525 |
| 14 | C17:0 | 0.9507 | 0.9953 | 0.9552 |
| 15 | C17:1n7 | 0.9503 | 0.9952 | 0.9549 |
| 16 | C18:0 | 0.9530 | 0.9955 | 0.9573 |
| 17 | C18:1n9t | 0.9527 | 0.9955 | 0.9570 |
| 18 | C18:1n9c | 0.9527 | 0.9955 | 0.9570 |
| 19 | C18:2n6t | 0.9524 | 0.9954 | 0.9567 |
| 20 | C18:2n6c | 0.9524 | 0.9954 | 0.9567 |
| 21 | C18:3n6 | 0.9520 | 0.9954 | 0.9564 |
| 22 | C18:3n3 | 0.9520 | 0.9954 | 0.9564 |
| 23 | C20:0 | 0.9570 | 0.9959 | 0.9610 |
| 24 | C20:1 | 0.9568 | 0.9959 | 0.9608 |
| 25 | C20:2 | 0.9565 | 0.9958 | 0.9605 |
| 26 | C21:0 | 0.9588 | 0.9961 | 0.9626 |
| 27 | C20:3n6 | 0.9562 | 0.9958 | 0.9603 |
| 28 | C20:4n6 | 0.9560 | 0.9958 | 0.9600 |
| 29 | C20:3n3 | 0.9562 | 0.9958 | 0.9603 |
| 30 | C22:0 | 0.9604 | 0.9962 | 0.9641 |
| 31 | C20:5n3 | 0.9557 | 0.9958 | 0.9598 |
| 32 | C22:1n9 | 0.9602 | 0.9962 | 0. 9639 |

表 C. 1 (续)

| 序号 | 脂肪酸简称 | FFAME-FA | FFAME-TG | FTG-FA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | C22:2n6 | 0.9600 | 0.9962 | 0.9637 |
| 34 | C23:0 | 0.9619 | 0.9964 | 0.9655 |
| 35 | C24:0 | 0.9633 | 0.9965 | 0.9667 |
| 36 | C24:1n9 | 0.9632 | 0.9965 | 0.9666 |
| 37 | C22:6n3 | 0.9590 | 0.9961 | 0.9628 |
| 注：FFAME-FA — 脂肪酸甲酯转换成脂肪酸的转换系数 。 FFAME-TG — 脂肪酸甲酯转换成相当于单个脂肪酸甘油三酯(1/3)的转换系数。 FTG-FA — 脂肪酸甘油三酯转换为脂肪酸的转换系数。 |  |  |  |  |

附     录    D

脂肪酸的定量限

脂肪酸的定量限见表 D. 1。

表 D. 1   脂肪酸的定量限

| 序号 | 脂肪酸简称 | 定量限/(g/100g) |
| --- | --- | --- |
| 1 | C4:0 | 0. 0013 |
| 2 | C6:0 | 0. 0013 |
| 3 | C8:0 | 0. 0013 |
| 4 | C10:0 | 0. 0026 |
| 5 | C11:0 | 0. 0013 |
| 6 | C12:0 | 0. 0026 |
| 7 | C13:0 | 0. 0013 |
| 8 | C14:0 | 0. 0013 |
| 9 | C14:1n5 | 0. 0013 |
| 10 | C15:0 | 0. 0013 |
| 11 | C15:1n5 | 0. 0013 |
| 12 | C16:0 | 0. 0026 |
| 13 | C16:1n7 | 0. 0013 |
| 14 | C17:0 | 0. 0026 |
| 15 | C17:1n7 | 0. 0013 |
| 16 | C18:0 | 0. 0026 |
| 17 | C18:1n9t | 0. 0013 |
| 18 | C18:1n9c | 0. 0026 |
| 19 | C18:2n6t | 0. 0013 |
| 20 | C18:2n6c | 0. 0013 |
| 21 | C18:3n6 | 0. 0026 |
| 22 | C18:3n3 | 0. 0013 |
| 23 | C20:0 | 0. 0026 |
| 24 | C20:1 | 0. 0013 |
| 25 | C20:2 | 0. 0013 |
| 26 | C21:0 | 0. 0013 |
| 27 | C20:3n6 | 0. 0013 |
| 28 | C20:4n6 | 0. 0013 |
| 29 | C20:3n3 | 0. 0013 |
| 30 | C22:0 | 0. 0026 |

表 D. 1 (续)

| 序号 | 脂肪酸简称 | 定量限/(g/100g) |
| --- | --- | --- |
| 31 | C20:5n3 | 0. 0013 |
| 32 | C22:1n9 | 0. 0013 |
| 33 | C22:2n6 | 0. 0013 |
| 34 | C23:0 | 0. 0013 |
| 35 | C24:0 | 0. 0026 |
| 36 | C24:1n9 | 0. 0013 |
| 37 | C22:6n3 | 0. 0013 |