| ICS | 17.020 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. N 04 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0260—2026

智能计量器具远程校准技术规范

Specification for remote calibration technology of intelligent measuring instruments

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  远程校准系统与实施条件要求	6

6  远程校准准备与实施要求	12

7  数据采集、结果处理与异常处置要求	17

8  信息安全、结果确认与证书管理	22

9  资料归档、质量控制与持续改进	26

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：北海市公共检验检测中心（北海市食品药品检验所）。

本文件主要起草人：姚世芳。

引言

随着物联网、边缘计算、工业互联网、数字孪生、可信传输和在线监测等技术在计量领域持续应用，计量器具正由单机型、现场型设备逐步向网络化、智能化、可感知、可通信和可追溯方向发展。尤其是在电能、水务、燃气、热量、环境监测、工业过程控制和实验室仪器等应用场景中，智能计量器具数量持续增加，数据采集、状态识别、远程诊断、远程运维和在线质量管理需求不断增强。国际法制计量领域近年也已将数字化转型作为重要方向，强调通过数字技术推动检定、测试、证书、数据传输和服务模式变革。

在我国，围绕远程计量和智能计量器具远程校准的技术探索也在持续推进。2025 年发布的《远程计量通用技术要求》提出，远程计量操作终端应实时接收现场环境参数监测数据，并通过音视频监控远程确认现场环境满足校准规范或检定规程要求；北京市公开征求意见的《智能电表远程校准技术规范》也反映出地方层面对远程校准方法、环境控制、设备接入和结果可信性的具体需求。上述实践表明，远程校准活动已由概念探索逐步进入可实施、可验证、可规范阶段。

但是，智能计量器具远程校准在推广应用过程中，仍面临一系列亟待统一的问题。不同类型计量器具在测量原理、工作状态、通信协议、数据结构、计量特性和环境敏感性方面差异较大；远程校准活动还涉及标准器具配置、时钟同步、现场环境监测、远程身份确认、过程留痕、异常中止、原始数据固化、结果判定和校准证书生成等多个环节。若缺乏统一、明确、可执行的技术规范，容易出现校准对象识别不准、远程链路不稳定、环境条件不可证实、数据采集不完整、标准溯源关系不清晰、过程证据不足和结果难以复核等问题，从而影响校准结果的有效性、公正性和可追溯性。

为规范智能计量器具远程校准活动，统一远程校准系统组成、校准准备、现场条件确认、远程连接、标准器具配置、数据采集、过程控制、异常处置、结果确认和资料归档等要求，有必要结合智能计量器具应用特点和远程计量技术发展实际，制定本文件。本文件立足“远程可实施、数据可核查、过程可追溯、结果可信任”的总体要求，重点解决“哪些器具可远程校准、远程校准如何开展、关键条件如何确认、数据如何传输、异常如何处置、结果如何判定”的实际问题。

本文件的制定与实施，有助于推动智能计量器具校准模式由传统现场作业向数字化、网络化和协同化方式转变，有助于提升计量技术服务效率、增强校准活动可追溯性和一致性、促进计量数据可信流通与智能计量基础设施建设，为计量数字化转型和智慧计量服务体系建设提供技术支撑。

智能计量器具远程校准技术规范

范围

本文件规定了智能计量器具远程校准的基本规定，远程校准系统与实施条件要求，远程校准准备与实施要求，数据采集、结果处理与异常处置要求，信息安全、结果确认与证书管理以及资料归档、质量控制与持续改进等内容。

本文件适用于具备数据采集、状态识别、远程通信、参数交互或者远程受控能力的智能计量器具的远程校准活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 29871—2013 能源计量仪表通用数据接口技术协议

DB1303/T 389—2025 计量校准服务规范

JJF 1071—2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1182—2021 计量器具软件测评指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智能计量器具 intelligent measuring instrument

具备测量、数据处理、状态存储、通信交互、参数配置或者远程运维等一种或多种智能化功能的计量器具。

远程校准 remote calibration

在满足计量溯源、环境确认、过程控制和数据可信要求的前提下，由异地校准人员借助远程通信、远程控制、视频确认和数据传输等手段，对计量器具实施校准的活动。

远程校准系统 remote calibration system

用于实施智能计量器具远程校准的软硬件系统总和，包括标准器具、远程操作终端、现场采集终端、通信链路、视频监控单元、数据处理单元和校准管理平台。

标准器具 standard instrument

用于提供量值基准、参考量值或者比较量值，并具有明确计量溯源关系的测量设备或者标准物质。

远程操作终端 remote operation terminal

由校准人员在异地使用，用于发起远程连接、查看现场状态、控制校准流程、采集数据、记录结果和生成校准信息的终端设备。

现场采集终端 field acquisition terminal

部署在被校准计量器具现场，用于接入被校器具、采集测量数据、监测环境状态、上传视频音频信息和接收远程指令的终端设备。

被校器具 instrument under calibration

接受远程校准的智能计量器具。

现场环境参数 field environmental parameter

对远程校准结果有效性有影响的现场温度、湿度、供电状态、电磁环境、振动状态、压力条件或者其他相关环境因素。

远程连接链路 remote connection link

用于实现远程操作终端、现场采集终端、被校器具和校准管理平台之间数据传输、控制交互和状态反馈的通信路径。

基本规定

一般要求

智能计量器具远程校准活动应坚持量值准确、过程受控、结果可信、证据充分、安全可管和全程可追溯的原则。

远程校准应以满足计量溯源要求、校准方法要求、环境控制要求和实验室能力要求为前提，不得以提高效率、减少现场作业或者降低成本为由削弱校准质量控制要求。

远程校准活动应覆盖校准任务建立、对象确认、系统连接、环境确认、标准器具核查、数据采集、结果处理、异常处置、结果确认和资料归档全过程。

开展远程校准前，应对被校器具的远程可校性进行判定。对不具备远程可校条件的计量器具，不得采用远程方式实施正式校准。

远程校准活动不得突破现行计量法律法规、计量技术规范、校准方法和实验室管理要求。

涉及贸易结算、安全防护、能源计量关键节点、公共服务计量或者其他高风险场景的智能计量器具远程校准，应提高确认要求、复核要求和过程留痕要求。

远程校准结果仅在校准过程、校准条件、数据证据和结果确认均符合要求时，方可作为正式校准结论使用。

适用原则

智能计量器具实施远程校准，应同时满足下列原则：

a）校准对象可识别；

b）标准器具可溯源；

c）现场条件可确认；

d）连接链路可监测；

e）原始数据可获取；

f）关键操作可见证；

g）校准结果可复核；

h）全过程可留痕。

对仅能实现远程读数、但不能满足关键参数控制、环境确认或者标准比较要求的计量器具，不得认定为具备远程校准能力。

对仅能通过人工口头反馈现场状态、而不能形成客观可核查证据的，不得作为正式远程校准实施方式。

管理职责

开展远程校准的单位应明确校准管理责任、技术实施责任、现场配合责任、系统运维责任、数据安全责任和质量复核责任。

校准实施单位应明确下列岗位或者角色职责：

a）校准任务审批人员；

b）远程校准操作人员；

c）现场配合人员；

d）质量复核人员；

e）系统与链路保障人员；

f）信息安全管理人员；

g）资料归档管理人员。

远程校准操作人员应具备相应计量专业能力、设备操作能力和远程系统使用能力。

现场配合人员应熟悉现场设备状态、连接方式、环境确认要求和异常应急要求。

质量复核人员不得与具体实施人员完全混同；涉及高风险校准任务时，应实行复核确认制度。

任何单位和个人不得擅自更改远程校准原始数据、删减关键过程记录或者规避必要复核程序。

远程可校性判定

远程校准前，应对被校器具进行远程可校性判定。

远程可校性判定宜至少包括下列内容：

a）被校器具是否具备稳定通信能力；

b）关键计量参数是否可远程采集或者远程读取；

c）被校器具状态是否可远程确认；

d）现场环境条件是否可远程监测和远程见证；

e）标准器具接入方式是否满足校准方法要求；

f）远程控制或者远程触发是否不会改变计量特性；

g）原始数据、日志数据和视频证据是否能够同步获取；

h）异常情况下是否可中止并保持结果边界清晰。

远程可校性判定结果应形成记录，并明确“可远程校准”“经限制条件可远程校准”或者“不可远程校准”结论。

对经限制条件可远程校准的计量器具，应明确限制条件、补充控制措施和适用范围。

未完成远程可校性判定的，不得直接进入正式远程校准流程。

校准任务管理

远程校准应按任务管理方式实施。

每个校准任务应至少明确下列内容：

a）任务编号；

b）被校器具名称、型号和编号；

c）校准项目；

d）校准依据；

e）标准器具配置；

f）现场位置；

g）校准时间；

h）实施人员和复核人员；

i）环境条件要求；

j）安全要求；

k）结果确认要求。

同一任务中存在多个被校器具、多个量程或者多个校准项目的，应分别明确对象范围和实施顺序，不得笼统合并管理。

校准任务建立后，未经确认不得随意变更关键参数、关键配置和关键边界。

量值溯源要求

远程校准活动中使用的标准器具、标准装置和辅助设备应满足量值溯源要求。

纳入溯源管理范围的标准器具应在有效期内使用。

超过有效期、状态异常、标识不清或者无法确认量值状态的标准器具，不得用于正式远程校准。

远程校准中涉及的软件参数、修正参数、换算参数和控制参数，应有明确来源和版本控制，不得使用来源不明参数参与正式校准结果计算。

数据真实性与完整性要求

远程校准原始数据应真实、完整、连续和可追溯。

原始校准数据、环境数据、视频记录、系统日志、控制记录和结果记录之间应保持时间一致性和任务对应关系。

不得通过离线修改、人工补写、覆盖替换或者截取片段方式伪造完整校准过程。

对关键测量点、关键切换点和关键判定点，应保留能够支撑复核的原始证据。

过程控制要求

远程校准活动应实施全过程控制。

过程控制应至少覆盖下列环节：

a）身份确认；

b）连接建立；

c）环境确认；

d）标准器具核查；

e）被校器具状态确认；

f）参数配置；

g）数据采集；

h）结果计算；

i）结果复核；

j）任务关闭。

任一关键环节不满足要求时，应暂停或者中止校准任务。

过程控制中发现影响结果有效性的异常时，不得继续完成并输出正式结果。

安全与保密要求

远程校准活动应满足设备安全、网络安全、数据安全和现场作业安全要求。

远程连接链路、远程控制权限和数据传输通道应受控。

远程校准活动中形成的数据、视频、日志和证书文件，应按权限管理要求存储和调用。

未经授权，不得导出、转发、复制或者公开远程校准数据和相关资料。

记录与归档要求

远程校准活动应做到任务有记录、连接有记录、操作有记录、数据有记录、异常有记录、确认有记录和归档有记录。

记录应真实、清晰、完整和可查询，不得漏记、补记、篡改或者随意删除。

电子记录应具备时间标记、身份标记、版本标记和留痕能力。

远程校准记录与校准证书、原始数据、日志文件和视频证据应相互对应。

禁止性要求

不得在远程可校性未确认的情况下开展正式远程校准。

不得使用超期、失准、状态不明或者溯源关系不清的标准器具。

不得在现场环境无法确认、链路不稳定或者关键证据无法获取的情况下继续校准。

不得以事后整理记录替代实时过程留痕。

不得在原始数据不完整、关键日志缺失或者复核未完成的情况下出具正式校准结果。

远程校准系统与实施条件要求

一般规定

智能计量器具远程校准应依托满足技术、管理和安全要求的远程校准系统实施。

远程校准系统应与被校器具类型、校准方法、通信方式、环境要求和风险等级相适应。

远程校准系统应覆盖远程操作、现场采集、视频确认、环境监测、标准器具接入、数据处理、结果复核和资料归档等基本功能。

系统组成不完整、功能不满足要求或者关键控制环节缺失的，不得用于正式远程校准。

远程校准系统的主要组成及控制要点见表1。表1给出了远程校准系统主要组成及控制要点。

远程校准系统主要组成及控制要点表

| 系统组成 | 主要功能 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 远程操作终端 | 发起任务、查看状态、控制流程、处理结果 | 身份可确认、权限可控制、操作可留痕 |

表1  远程校准系统主要组成及控制要点表（续）

| 系统组成 | 主要功能 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 现场采集终端 | 接入被校器具、采集数据、上传状态 | 接入稳定、采集完整、时间同步 |
| 标准器具及标准装置 | 提供标准量值和比较依据 | 溯源有效、状态明确、接入受控 |
| 视频监控单元 | 远程见证现场和关键操作 | 画面清晰、覆盖关键区域、时间对应 |
| 环境监测单元 | 采集现场环境参数 | 参数真实、连续记录、异常告警 |
| 通信链路 | 传输控制指令和校准数据 | 稳定可靠、加密保护、断链可告警 |
| 数据处理与管理平台 | 记录过程、计算结果、生成文档 | 规则固定、版本受控、日志完整 |
| 归档与备份单元 | 保存证据和记录 | 可追溯、可恢复、权限受控 |

系统组成要求

远程操作终端

远程操作终端应满足任务发起、权限认证、视频查看、环境查看、参数配置、数据采集、结果计算和记录留痕要求。

远程操作终端应具备操作身份识别能力。

同一校准任务中，远程操作终端不宜由多个终端无控制切换使用；确需切换的，应保留切换记录。

现场采集终端

现场采集终端应能够稳定连接被校器具和相关辅助设备。

现场采集终端应能够采集并上传被校器具状态、测量数据和必要的辅助数据。

现场采集终端应具备断链检测、异常提示和必要的本地缓存能力。

标准器具与辅助设备

标准器具应与被校器具计量特性和校准项目相匹配。

辅助设备包括转接设备、供电设备、切换设备、同步设备和接口设备等，应满足稳定性和准确性要求。

辅助设备故障或者状态不明时，不得继续使用相关链路完成正式校准。

视频与环境监测单元

视频监控单元应覆盖被校器具、标准器具接入点、关键操作位置和必要的环境区域。

环境监测单元应能实时采集并上传与校准结果相关的环境参数。

视频单元和环境监测单元应与校准任务时间轴保持一致。

数据处理与管理平台

数据处理与管理平台应具备任务管理、参数管理、数据记录、结果计算、日志记录、结果审核和归档管理功能。

平台应对模型、算法、计算公式、修正参数和判定逻辑实施版本管理。

平台不得允许未经授权直接修改原始校准数据和关键日志。

系统功能要求

基本功能

远程校准系统应至少具备下列基本功能：

a）任务建立与分配；

b）身份认证与权限控制；

c）远程链路建立与状态监测；

d）视频查看与现场见证；

e）环境参数采集与显示；

f）原始数据采集与存储；

g）结果计算与记录；

h）异常告警与异常中止；

i）结果确认与导出；

j）资料归档与备份。

系统功能不完整时，不得通过临时人工替代方式长期弥补关键功能缺失。

扩展功能

有条件的系统宜具备下列扩展功能：

a）自动时间同步；

b）自动参数校验；

c）异常值自动识别；

d）多任务并行管理；

e）自动生成任务报告；

f）证书数据自动关联；

g）历史记录快速检索；

h）远程见证回放。

扩展功能启用时，不得改变正式校准方法和正式判定规则的基本要求。

远程连接条件要求

一般要求

远程校准前，应确认远程连接条件满足要求。

远程连接条件应包括网络状态、带宽状态、时延状态、身份认证状态、接口状态和数据通道状态。

远程连接条件不稳定或者不受控的，不得启动正式校准任务。

链路稳定性要求

远程连接链路应能保证关键数据实时传输和关键控制实时反馈。

对实时性要求高的校准任务，应设置链路质量下限要求。

链路出现断续中断、明显时延或者数据丢失时，应根据影响程度暂停或者中止任务。

连接安全要求

远程连接应具备身份认证和访问控制功能。

连接建立、连接切换、连接中断和连接恢复均应形成日志。

未经授权的终端、未登记的地址或者未验证的接口，不得接入正式远程校准系统。

现场实施条件要求

一般要求

被校器具现场应满足校准实施条件。

现场实施条件应至少包括安装状态、供电状态、运行状态、接入条件、操作空间和安全条件。

现场存在明显安全风险、设备异常或者环境失控时，不得开展正式校准。

被校器具状态要求

被校器具应处于可识别、可接入、可读数、可控或者可比对状态。

被校器具存在故障、报警、参数锁定、非法改装、封印异常或者运行状态明显异常时，应先行处置。

对需在带电、在线或者运行工况下完成校准的器具，应明确工况边界和安全控制要求。

现场配合要求

现场应有具备相应能力的配合人员。

现场配合人员应按远程指令完成必要的接线、确认、调整、观察和反馈工作。

现场配合人员不得擅自更改接线方式、切换状态或者跳过确认环节。

环境条件要求

一般要求

远程校准前，应确认现场环境条件符合相应校准规范或者校准方法要求。

现场环境条件应通过实时监测、视频确认或者其他可核查方式进行确认。

无法证明环境条件符合要求的，不得输出正式校准结论。

环境参数要求

应根据被校器具类型和校准项目，确定需要确认的环境参数。

常见环境参数宜包括：

a）温度；

b）湿度；

c）供电状态；

d）电磁环境；

e）振动状态；

f）压力条件；

g）其他影响测量结果的参数。

环境参数超出允许范围时，应暂停校准并采取措施。

环境监测记录要求

环境监测数据应连续记录，并与校准任务编号对应。

环境数据缺失、明显失真或者与视频状态不一致时，应视为环境确认不充分。

时间同步要求

一般要求

远程校准系统各组成设备应满足时间同步要求。

时间同步应至少覆盖远程操作终端、现场采集终端、环境监测单元、视频系统和数据处理平台。

时间不同步且影响过程对应关系判断的，不得开展正式校准。

同步控制要求

时间同步偏差应控制在任务要求允许范围内。

时间同步方式、校准基准和异常修正记录应保留。

发现时间漂移时，应先校正再继续任务。

标准器具接入条件要求

一般要求

标准器具接入方式应满足校准项目要求和远程操作要求。

接入后应确认连接可靠、读数正常、通道正确和对应关系清晰。

接入关系不明、接口松动或者通道混乱时，不得继续校准。

接入确认要求

标准器具接入后，应完成如下确认：

a）标准器具身份确认；

b）标准器具状态确认；

c）接线关系确认；

d）读数方向确认；

e）数据上传确认；

f）视频可见确认。

接入确认应形成记录。

试运行与预检查要求

一般要求

正式远程校准前，应进行系统试运行或者预检查。

试运行或者预检查应验证系统连接、数据采集、视频同步、环境采集、时间同步和记录留痕是否满足要求。

试运行不通过的，不得进入正式校准。

预检查内容

预检查宜至少包括下列内容：

a）任务信息是否完整；

b）被校器具信息是否准确；

c）标准器具状态是否正常；

d）连接链路是否稳定；

e）视频画面是否满足见证要求；

f）环境参数是否可采集；

g）时间同步是否有效；

h）原始数据是否可记录；

i）异常中止功能是否可用。

实施条件确认要求

完成系统检查和现场检查后，应进行实施条件最终确认。

实施条件最终确认应至少包括系统、现场、环境、标准器具、连接、安全和记录七项内容。

最终确认结果应由远程操作人员和必要的复核人员确认；需要现场配合确认的，应同步确认。

实施条件确认后至正式校准开始前，若现场状态、链路状态或者环境状态发生明显变化，应重新确认。

禁止性要求

不得在系统组成缺失、功能不全或者关键链路不稳定的情况下开展正式远程校准。

不得在视频不可见、环境不可证实、时间不同步或者标准器具接入不清的情况下继续任务。

不得以现场口头说明替代环境确认、状态确认和接入确认。

不得在未进行试运行或者预检查的情况下直接启动首次远程校准任务。

不得在实施条件发生变化后继续沿用原确认结论而不重新确认。

远程校准准备与实施要求

一般规定

智能计量器具远程校准实施前，应完成任务复核、身份确认、系统联调、标准器具核查、现场条件确认、环境确认和安全确认等准备工作。

远程校准准备工作未完成，或者准备结果不满足实施条件的，不得启动正式远程校准。

远程校准实施应按经确认的校准任务、校准依据、校准配置和操作流程进行，不得擅自简化关键步骤、变更关键参数或者跳过关键确认环节。

对首次实施的器具类型、首次使用的远程校准系统、首次应用的现场场景和高风险校准任务，应提高准备深度和实施复核等级。

校准任务复核

一般要求

正式实施前，应对校准任务进行复核。

校准任务复核应至少包括下列内容：

a）任务编号是否唯一且有效；

b）被校器具名称、型号、编号和安装位置是否准确；

c）校准项目、量程范围和技术依据是否明确；

d）标准器具配置是否与任务匹配；

e）远程可校性结论是否有效；

f）现场配合安排是否落实；

g）质量复核要求是否明确。

校准任务内容与现场实际不一致的，不得继续实施。

任务变更要求

校准任务一经确认，原则上不得临时变更关键内容。

因现场情况变化确需调整校准项目、量程范围、标准器具配置、实施时间或者实施方式的，应履行变更确认程序。

变更后应重新复核任务边界、实施条件和结果适用范围。

身份确认与权限控制

一般要求

远程校准开始前，应完成远程操作人员、现场配合人员、质量复核人员和系统终端的身份确认。

身份确认应采用系统认证、账户认证、终端认证、现场见证或者其他可验证方式实施。

未完成身份确认的人员和终端，不得参与正式远程校准任务。

权限控制要求

不同岗位人员应按职责授予相应权限。

参数修改权限、结果确认权限、任务关闭权限和证书生成权限应分别控制，不得全部集中于单一未受监督账户。

临时授权应明确授权范围、授权时限和授权记录；授权到期后应及时收回。

校准前现场确认

一般要求

正式实施前，应对被校器具现场状态进行确认。

现场确认应通过视频见证、现场配合反馈、系统状态反馈和必要的现场图片或者记录共同完成。

确认内容

现场确认宜至少包括下列内容：

a）被校器具标识是否清晰；

b）安装位置和接线状态是否与任务一致；

c）封印、外观和接口状态是否正常；

d）供电或者供能状态是否正常；

e）设备当前运行模式是否满足校准要求；

f）现场无无关干扰作业；

g）安全警示和隔离措施是否落实。

被校器具处于故障、检修、锁定、报警未解除或者运行状态不稳定时，不得开展正式校准。

标准器具与辅助设备核查

一般要求

正式校准前，应对标准器具和辅助设备进行核查。

核查内容应至少包括设备身份、量值状态、连接状态、接口状态、运行状态和显示状态。

核查要求

标准器具应与任务要求一致，且处于有效状态。

辅助设备连接应牢固、通道正确、响应正常，不得存在接触不良、通道混接、方向错误或者显示异常等情形。

核查后应记录标准器具编号、状态结论、接入时间和核查人员信息。

环境确认与时间同步

环境确认要求

正式校准前，应确认环境参数满足校准依据规定。

环境确认应同时取得环境监测数据和现场见证证据。

环境条件在允许范围边界附近波动的，应增加确认频次或者延后校准。

环境参数超限或者环境状态明显不稳定的，应暂停任务。

时间同步要求

正式校准前，应检查远程操作终端、现场采集终端、环境监测单元、视频系统和数据处理平台的时间同步状态。

时间同步状态不满足任务要求时，应先完成校正后再实施正式校准。

时间同步校验结果应形成记录。

远程连接建立与联调

一般要求

正式校准前，应建立远程连接并完成联调。

联调应覆盖控制指令、状态反馈、数据上传、视频回传、环境数据上传和日志记录等功能。

联调不通过的，不得进入正式校准阶段。

联调内容

联调宜至少包括下列内容：

a）远程登录是否正常；

b）视频画面是否连续清晰；

c）环境数据是否实时上传；

d）标准器具读数通道是否正常；

e）被校器具读数通道是否正常；

f）时间标签是否一致；

g）控制命令是否可达；

h）日志是否自动生成。

联调过程中发现的数据丢包、指令延迟、视频断帧、时间漂移和日志缺失等问题，应先整改再继续。

校准配置与实施前确认

校准配置要求

校准前应确认校准配置。

校准配置应至少包括下列内容：

a）标准器具配置；

b）通道配置；

c）采样配置；

d）量程配置；

e）控制参数；

f）计算参数；

g）判定参数；

h）记录参数。

校准配置应与校准依据一致，不得采用未经授权的临时配置。

最终确认要求

正式实施前，应进行最终确认。

最终确认内容应至少包括任务、人员、标准器具、被校器具、环境、连接、时间同步和安全八项内容。

最终确认完成后，方可进入正式校准步骤。

远程校准实施要求

一般要求

远程校准实施应按规定步骤进行。

实施过程中应保持任务编号、数据流、时间轴和视频见证的一致性。

实施过程中不得随意切换终端、改变接线、切断视频、关闭环境监测或者跳过中间记录。

实施步骤

远程校准实施步骤宜包括：

a）任务启动；

b）现场状态再次确认；

c）标准器具读数稳定确认；

d）被校器具响应确认；

e）数据采集；

f）必要的多点重复采集；

g）关键测点复核；

h）原始数据锁定；

i）任务结束确认。

不同计量器具类型可根据具体校准方法增加预热、预置、切换、加载、稳态等待和回程检查等步骤。

关键控制要求

对关键测点、关键量程和关键状态切换点，应实施重点控制。

对关键测点宜进行重复采集或者交叉复核。

对带载运行、在线运行或者动态工况下实施校准的，应额外记录工况边界和工况稳定状态。

现场配合与远程见证要求

现场配合要求

现场配合人员应按远程指令完成必要操作。

现场配合操作完成后，应及时反馈状态变化。

现场配合人员不得在未收到明确指令情况下擅自操作被校器具、标准器具或者连接装置。

远程见证要求

对下列环节应实施远程见证：

a）设备身份确认；

b）接线确认；

c）环境确认；

d）标准器具接入确认；

e）关键测点采集；

f）异常处置；

g）结果确认。

远程见证资料应与校准任务对应保存。

实施中止条件

正式校准过程中出现下列情形之一时，应中止任务：

a）远程连接中断且无法在允许范围内恢复；

b）视频见证中断且关键环节不可补证；

c）环境条件超限；

d）标准器具状态异常；

e）被校器具状态异常；

f）原始数据明显异常且无法解释；

g）时间同步失效；

h）现场出现安全风险。

任务中止后，应记录中止时间、中止原因、当前状态和后续处理建议。

中止任务不得直接生成正式校准结论。

禁止性要求

不得在校准前准备未完成的情况下启动正式校准。

不得在未完成身份认证和权限校验的情况下开放远程控制。

不得在联调未通过的情况下进入正式测点采集。

不得在实施过程中擅自更改关键配置和关键流程。

不得对中止任务补造过程记录后作为完整任务归档。

数据采集、结果处理与异常处置要求

一般规定

远程校准活动中的数据采集、结果处理和异常处置应贯穿实施全过程。

数据采集应坚持原始、完整、同步、准确和可追溯原则。

结果处理应依据校准依据、计算规则和判定规则实施，不得使用未经确认的临时算法或者非受控参数。

异常处置应坚持先控制、后分析、再决定继续、中止、重测或者作废的原则。

数据采集要求

一般要求

远程校准应采集下列数据：

a）标准器具测量数据；

b）被校器具测量数据；

c）环境参数数据；

d）时间数据；

e）状态数据；

f）控制操作数据；

g）视频见证数据；

h）系统日志数据。

数据采集应与校准任务、测点位置和时间顺序保持一一对应。

未完成必要数据采集的，不得进入正式结果处理阶段。

采样要求

采样频率、采样时间和采样点数量应满足校准方法要求。

对稳定性要求高的测点，应在读数稳定后采集。

对动态工况测点，应明确采样窗口、触发方式和判定依据。

采样过程中发现明显漂移、跳变、失真或者缺值的，应立即标识并复核。

多点和重复采集要求

对多个量程、多点分布或者关键点位任务，应按既定顺序逐点采集。

对关键点位宜实施重复采集。

重复采集结果差异超出允许范围时，应分析原因并决定重测或者中止。

原始数据管理要求

一般要求

原始校准数据应实时记录并固化保存。

原始数据应保留原始时间标签、任务标识、设备标识和状态信息。

原始数据应与环境记录、视频记录和日志记录相互关联。

固化与保护要求

原始数据形成后，不得直接覆盖。

需要修正、剔除或者标记异常值时，应保留原始值和处理痕迹。

原始数据文件应受权限控制，不得任意导出、修改或者删除。

数据校核要求

一般要求

正式结果处理前，应对采集数据进行校核。

数据校核应包括完整性校核、一致性校核、合理性校核和对应性校核。

校核内容

数据校核宜至少包括下列内容：

a）测点数量是否齐全；

b）时间顺序是否正确；

c）标准器具和被校器具数据是否对应；

d）环境数据是否同步；

e）日志是否完整；

f）异常标记是否明确；

g）数据单位和量程是否一致。

校核不通过的，不得直接计算正式结果。

结果处理要求

一般要求

结果处理应依据确定的计算方法和判定规则进行。

结果处理过程应可复核、可重现、可追溯。

参与结果处理的参数、修正值和判定阈值应来源明确、版本受控。

计算要求

结果计算宜包括示值误差、重复性、稳定性、偏差、修正值或者校准系数等项目，具体按相应校准依据执行。

自动计算结果应经过规则校验。

对关键项目或者高风险任务，宜实施人工复核计算或者交叉复核。

判定要求

结果判定应依据相应校准依据或者任务要求实施。

判定前应确认数据完整、环境符合、过程有效和异常处置完成。

结论边界不清或者证据不充分时，不得强行输出明确合格或者不合格结论。

结果确认与输出要求

一般要求

结果形成后，应进行结果确认。

结果确认应由实施人员和规定的复核人员完成；高风险任务可增加审核环节。

结果确认内容应至少包括数据来源、计算过程、判定依据、异常说明和证据完整性。

输出要求

输出结果应明确任务编号、被校器具信息、校准项目、实施时间、环境条件、结果数据和结果结论。

输出文件、记录或者证书应与原始数据、日志和视频证据建立关联关系。

未经确认的中间结果、测试结果和异常中止结果，不得作为正式校准结果对外提供。

异常识别要求

一般要求

远程校准过程中应对异常进行实时识别。

异常识别可通过系统告警、人工观察、数据校核和视频见证等方式实施。

异常类型

远程校准异常宜包括下列类型：

a）链路异常；

b）设备异常；

c）环境异常；

d）数据异常；

e）时间同步异常；

f）权限异常；

g）视频见证异常；

h）结果处理异常。

异常处置要求

一般要求

发生异常时，应立即判断异常性质、影响范围和对结果有效性的影响程度。

异常处置应根据异常等级采取继续观察、暂停任务、局部重测、整体重测或者中止任务等措施。

异常处置过程应形成记录。

处置程序

异常处置宜按下列程序进行：

a）异常发现；

b）异常标记；

c）影响判断；

d）临时控制；

e）原因分析；

f）处置实施；

g）结果复核；

h）记录归档。

异常原因未查明前，不得擅自删除异常数据或者继续完成结果确认。

常见异常处置要求

链路短时中断且关键数据未丢失时，可在满足规则条件下恢复任务，并记录恢复时间和影响范围。

链路中断导致关键数据缺失、关键视频缺失或者控制失效时，应中止任务。

环境参数短时波动超限时，应暂停任务并待条件恢复后重新确认。

标准器具故障或者被校器具故障时，应立即停止相关采集。

数据出现明显跳变、逻辑冲突或者重复异常时，应先校核通道、状态和时间同步，再决定是否重测。

常见异常与处置要点

常见异常及其处置要点见表2。表2给出了远程校准常见异常及处置要点。

远程校准常见异常及处置要点表

| 异常类型 | 典型表现 | 处置要点 |
| --- | --- | --- |
| 链路异常 | 中断、延迟、丢包 | 先判定影响范围，再决定恢复、重测或中止 |
| 视频异常 | 画面中断、关键区域不可见 | 关键环节无法补证时应中止任务 |
| 环境异常 | 温湿度超限、供电波动 | 暂停任务，恢复后重新确认环境 |
| 标准器具异常 | 读数异常、状态报警 | 停止采集，更换或排除故障后重启 |
| 被校器具异常 | 无响应、跳变、报警 | 先确认器具状态，再决定重测或中止 |
| 数据异常 | 缺值、错位、重复、冲突 | 校核时间、通道和日志，必要时重采 |
| 同步异常 | 时间漂移、记录对不上 | 先校时，校时前数据不得直接用于正式结果 |
| 权限异常 | 未授权登录、异常控制 | 立即停止任务并进行安全处置 |

结果复核与任务关闭要求

复核要求

正式任务完成后，应进行结果复核和任务复盘。

复核内容应至少包括：

a）任务是否完整执行；

b）原始数据是否完整；

c）异常是否已闭环处置；

d）结果计算是否正确；

e）结论是否与依据一致；

f）资料是否满足归档要求。

任务关闭要求

仅在结果确认、资料齐全、异常闭环和归档准备完成后，方可关闭校准任务。

中止任务、作废任务和待补证任务不得按正常完成任务关闭。

禁止性要求

不得在原始数据缺失或者关键证据不完整的情况下进行结果判定。

不得在未经数据校核的情况下直接进行正式计算和正式输出。

不得通过删除异常值、覆盖原始值或者修改日志掩盖校准异常。

不得对中止任务或者证据不足任务出具正式校准结论。

不得在结果复核未完成前关闭任务和归档。

信息安全、结果确认与证书管理

一般规定

智能计量器具远程校准活动应建立信息安全、结果确认和证书管理机制。

信息安全管理应覆盖远程连接、身份认证、权限控制、数据传输、数据存储、日志管理、结果输出和证书发放全过程。

结果确认应以原始数据完整、过程记录完整、异常处置完成和复核结论明确为前提。

证书管理应满足真实性、准确性、完整性、可追溯性和防篡改要求。

未完成信息安全控制、未完成结果确认或者证据链不完整的，不得出具正式校准证书。

信息安全管理要求

一般要求

远程校准系统应建立统一的信息安全控制机制。

信息安全控制应与校准任务重要程度、数据敏感程度和应用场景风险等级相适应。

对涉及贸易结算、关键基础设施、公共服务保障和高风险计量场景的远程校准任务，应提高信息安全控制等级。

身份认证与访问控制

远程校准系统应对人员身份、设备身份和终端身份进行认证。

不同岗位人员应按最小必要原则授予访问权限和操作权限。

访问权限应与岗位职责、任务边界和授权期限相匹配。

账户共用、口令共用或者长期使用临时账户的，不得用于正式远程校准活动。

岗位变更、任务结束或者授权到期后，应及时回收相应权限。

数据传输安全

远程连接链路中的控制指令、校准数据、环境数据、视频数据和日志数据，应采取受控传输方式。

传输过程中应防止数据被非法截获、篡改、重放或者伪造。

关键链路的建立、变更、中断和恢复均应留痕。

未经授权，不得通过个人邮箱、个人通信工具、移动存储介质或者非受控网络传输正式校准数据。

数据存储安全

原始校准数据、环境记录、视频记录、日志记录、结果文件和证书文件应分类存储。

不同类别数据的存储位置、访问权限、保留期限和备份要求应明确。

对高敏感数据和关键证据数据，应实施重点保护。

未经批准，不得对正式归档数据进行删除、覆盖或者替换。

日志审计要求

远程校准系统应建立日志审计机制。

日志应至少包括登录、认证、连接、参数变更、数据采集、结果处理、复核确认、证书生成、导出和异常处置等活动记录。

日志应具备时间标记、操作者标记、对象标记和结果状态标记。

日志不得随意关闭、删除或者修改。

结果确认要求

一般要求

远程校准结果形成后，应进行结果确认。

结果确认应覆盖数据来源、计算过程、判定依据、异常状态、环境符合性和证据完整性。

结果确认应由经授权的人员实施，必要时应进行双人复核或者分级审核。

确认内容

结果确认宜至少包括下列内容：

a）被校器具信息是否正确；

b）标准器具信息是否正确；

c）校准依据是否正确；

d）原始数据是否完整；

e）环境条件是否符合要求；

f）关键日志和视频证据是否完整；

g）结果计算是否正确；

h）判定结论是否一致；

i）异常是否闭环；

j）输出文件是否完整。

对关键量程、关键测点和关键任务结果，应提高确认强度。

结果复核要求

对高风险任务、首次实施任务、异常恢复后任务和关键行业任务，应进行结果复核。

复核应重点关注数据一致性、计算正确性、过程有效性和证据充分性。

复核与实施不得完全由同一人无监督完成。

复核发现问题时，应退回处理，不得直接带问题出证。

校准证书管理要求

一般要求

校准结果经确认后，方可生成正式校准证书或者正式结果文件。

校准证书内容应真实、完整、准确，与原始数据、结果记录和任务记录一致。

校准证书应明确校准方式、校准对象、校准项目、环境条件、结果结论和必要说明。

证书内容要求

校准证书宜至少包括下列内容：

a）证书编号；

b）被校器具名称、型号、编号；

c）委托单位或者使用单位；

d）校准地点或者现场位置；

e）校准依据；

f）标准器具信息；

g）校准时间；

h）环境条件；

i）校准结果；

j）必要的修正值或者不确定度信息；

k）结论说明；

l）实施人员、复核人员和批准人员信息；

m）远程校准说明或者标识。

证书内容不得遗漏足以影响结果理解和追溯的关键信息。

证书生成与发放要求

校准证书生成应使用受控模板和受控规则。

证书发放前应完成最终审核。

证书电子版和纸质版内容应保持一致；仅发放电子证书的，应具备真实性验证机制。

未经批准，不得重复出具、替换出具或者私自修改已生效证书。

证书更正与作废要求

已出具证书发现错误时，应按规定办理更正手续。

更正应保留原证书信息、错误原因、更正内容和审批记录。

需作废证书时，应明确作废原因、作废时间和替代文件关系。

作废证书不得继续作为有效校准结果使用。

结果发布与使用边界

一般要求

正式校准结果仅在证书出具后方可对外发布或者正式使用。

中间结果、测试结果、演示结果和异常中止结果不得作为正式校准依据提供给使用方。

正式结果的使用范围应与校准任务边界一致。

使用控制要求

校准结果不得超出适用量程、适用状态和适用条件使用。

对附有限制条件的远程校准结果，应在证书或者结果文件中明确限制条件。

使用方提出超出证书边界的解释要求时，应按规定重新评估，不得口头扩展解释。

信息安全事件与结果争议处理

信息安全事件处理

出现未授权访问、异常控制、数据泄露、日志异常、证书异常生成或者其他信息安全事件时，应立即启动应急处置。

信息安全事件应做到及时发现、及时控制、及时上报、及时调查和及时整改。

信息安全事件处理完成前，相关任务结果不得直接对外使用。

结果争议处理

对校准结果存在异议时，应建立受理、核查、复核和反馈机制。

结果争议核查应基于原始数据、环境记录、视频记录、日志记录、结果计算记录和证书记录实施。

争议处理结论应形成记录，并明确是否维持原结论、修正结论、重新校准或者作废原结果。

禁止性要求

不得在权限失控、日志缺失或者数据安全状态不明的情况下继续出具校准结果。

不得在结果未确认、证据未闭环的情况下生成正式证书。

不得擅自修改、复制、转发或者销毁正式证书和关键证据数据。

不得将测试用模板、临时模板或者非受控模板用于正式证书生成。

不得对争议结果仅作口头解释而不开展正式核查。

资料归档、质量控制与持续改进

一般规定

智能计量器具远程校准活动应建立资料归档、质量控制和持续改进机制。

资料归档应覆盖任务管理、过程控制、原始数据、结果确认、证书管理和异常处置全过程。

质量控制应贯穿远程校准准备、实施、结果处理、证书发放和归档全流程。

持续改进应基于质量监测、问题分析、异常复盘、结果争议和技术发展情况实施。

资料归档要求

一般要求

远程校准任务完成后，应及时进行资料整理和归档。

归档资料应真实、完整、可检索、可追溯和可复核。

纸质资料和电子资料并存时，应保持内容一致。

归档内容

归档资料宜至少包括下列内容：

a）校准任务单；

b）远程可校性判定记录；

c）身份认证与权限记录；

d）实施条件确认记录；

e）标准器具状态记录；

f）原始校准数据；

g）环境监测记录；

h）视频见证记录；

i）系统日志记录；

j）结果计算与确认记录；

k）校准证书或者结果文件；

l）异常处置记录；

m）复核记录；

n）变更记录；

o）归档记录。

对高风险任务，应增加专项审核记录和专项见证资料。

归档方式

资料归档应按任务编号、器具编号、时间顺序或者项目类别分类整理。

电子归档应建立统一目录和检索规则。

关键证据数据应建立备份机制。

未完成归档的任务，不得视为正式闭环完成。

质量控制要求

一般要求

远程校准活动应建立全过程质量控制机制。

质量控制应覆盖系统质量、环境质量、数据质量、实施质量、结果质量和证书质量。

质量控制应坚持事前预防、事中监控、事后复核和问题闭环原则。

质量控制内容

质量控制宜至少包括下列内容：

a）远程可校性判定是否规范；

b）系统联调是否有效；

c）标准器具使用是否合规；

d）环境确认是否充分；

e）数据采集是否完整；

f）关键测点是否复核；

g）异常处置是否及时；

h）结果确认是否规范；

i）证书内容是否准确；

j）资料归档是否完整。

对重复发生问题、系统性问题和高风险问题，应开展专项质量控制。

质量监测与抽查

一般要求

开展远程校准的单位应建立质量监测和抽查机制。

质量监测可采用系统监测、日志审计、视频抽查、结果复核、任务复盘和现场回查等方式实施。

抽查要求

抽查宜覆盖下列内容：

a）首次实施任务；

b）关键行业任务；

c）高风险任务；

d）异常中止后恢复任务；

e）多点多量程复杂任务；

f）远程控制参与程度高的任务。

抽查应形成记录，并明确抽查结论和整改意见。

质量问题管理

一般要求

远程校准活动中发现的质量问题应统一纳入问题管理。

质量问题可包括记录不完整、数据异常未处置、环境确认不足、证据链断裂、参数错误、证书错误和权限控制失效等情形。

问题分级

质量问题宜分为一般问题、重要问题和严重问题。

严重问题包括但不限于下列情形：

a）影响量值准确性；

b）影响结果有效性；

c）导致证据不可追溯；

d）导致正式证书错误出具；

e）导致信息安全失控；

f）导致高风险任务结论失真。

问题处置

质量问题应按“发现、登记、分析、整改、复核、销项”的程序闭环管理。

对严重问题，应立即控制影响范围并优先整改。

对已经影响正式结果有效性的，应启动结果复查、证书更正、证书作废或者重新校准程序。

质量评价要求

一般要求

开展远程校准的单位宜定期进行质量评价。

质量评价应围绕任务合规性、系统稳定性、数据完整性、结果一致性、证据充分性和用户反馈情况开展。

评价内容

质量评价宜包括下列内容：

a）远程可校性判定合规率；

b）联调通过率；

c）任务中止率；

d）原始数据完整率；

e）环境记录完整率；

f）关键测点复核完成率；

g）结果复核完成率；

h）证书差错率；

i）异常闭环率；

j）归档完整率。

质量评价结果宜形成书面报告，并作为持续改进依据。

持续改进要求

一般要求

开展远程校准的单位应建立持续改进机制。

持续改进应基于质量评价结果、问题统计分析、异常复盘结果、争议处理结果和技术应用效果实施。

改进内容

持续改进宜包括下列内容：

a）优化远程可校性判定规则；

b）完善系统功能和界面；

c）优化联调流程和任务流程；

d）完善标准器具接入方式；

e）优化环境确认机制；

f）完善数据校核规则；

g）优化异常处置机制；

h）提升证书生成与审核能力；

i）强化信息安全控制；

j）完善培训和考核机制。

对成熟有效的做法，应及时固化为制度、作业指导书、系统配置或者模板规则。

人员培训与能力保持

一般要求

开展远程校准的单位应建立人员培训和能力保持机制。

培训内容宜包括远程校准原理、系统操作、环境确认、异常处置、信息安全、结果确认和证书管理等内容。

对首次上岗人员、新系统启用人员和高风险任务参与人员，应实施专项培训和能力确认。

能力保持要求

对远程操作人员、现场配合人员和复核人员，应定期开展能力复核。

能力不满足要求的，不得独立承担相应任务。

资料保存期限与调用要求

远程校准资料应按规定保存。

保存期限应根据任务类别、器具类别、风险等级和相关管理要求确定。

关键证据资料和正式证书资料应在规定期限内可查询、可调取、可复核。

调用归档资料时，应履行权限审批和调用登记程序。

质量控制与持续改进要点

资料归档、质量控制与持续改进的主要控制内容见表3。表3给出了资料归档、质量控制与持续改进的主要控制内容和控制要点。

资料归档、质量控制与持续改进要点表

| 管理环节 | 主要问题 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 资料归档 | 资料缺失、证据链断裂 | 统一目录、完整归档、证据对应 |
| 质量控制 | 只实施不监控 | 事前、事中、事后全过程控制 |
| 抽查复核 | 高风险任务无人复查 | 对重点任务实施抽查和复核 |
| 问题管理 | 发现问题不闭环 | 登记、整改、复核、销项闭环 |
| 质量评价 | 无量化评价依据 | 建立评价指标并形成报告 |
| 持续改进 | 问题反复发生 | 基于复盘优化规则和流程 |
| 培训管理 | 人员能力不稳定 | 定期培训、定期复核能力 |
| 资料保存 | 保存混乱、无法追溯 | 明确保留期限和调用规则 |

禁止性要求

不得归档不完整任务、异常未闭环任务和证据链不完整任务。

不得对已发现的严重质量问题只登记不整改。

不得在质量评价和抽查中隐瞒异常情况、证书错误和安全事件。

不得在人员未完成培训和能力确认前安排独立执行高风险任务。

不得在归档资料无法追溯的情况下认定任务已规范完成。