| ICS | 71.040.50 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. N 04 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0248—2026

新型全氟化合物快速筛查与定量操作规范

Specification for rapid screening and quantitative operation of novel perfluorinated compounds

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	3

5  样品采集、保存与运输要求	8

6  样品前处理要求	12

7  仪器分析要求	15

8  质量保证与质量控制要求	17

9  数据处理、定性确认与定量计算要求	18

10  结果表示与报告要求	19

11  安全、健康与废弃物处置要求	20

12  记录、档案与信息管理要求	20

13  附则	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：湖南省长沙生态环境监测中心。

本文件主要起草人：茹赛红。

引言

新型全氟化合物是一类具有持久性、迁移性、生物累积性或者潜在毒性特征的有机氟污染物，广泛存在于工业生产、消费品使用、环境介质迁移和废弃物处置等相关环节。随着传统全氟和多氟烷基物质逐步受到限制，结构类型多样、替代特征明显、环境行为复杂的新型全氟化合物不断出现，并在水体、土壤、沉积物、大气颗粒物、污泥、生物样品、食品接触材料和工业产品中被陆续检出。由于该类物质种类繁多、浓度水平低、基质干扰复杂、同系物和异构体识别难度较大，快速、准确和规范地开展筛查与定量分析，已成为环境监测、污染溯源、产品质量控制、风险评估和监管执法中的重要技术需求。

当前，新型全氟化合物分析工作正由单一靶向检测逐步向快速筛查与精准定量协同模式发展。高效液相色谱—串联质谱、超高效液相色谱—高分辨质谱、在线净化、自动进样、同位素内标校正、非靶向筛查和疑似筛查等技术在相关检测场景中持续应用，为提升新型全氟化合物识别能力和定量准确性提供了技术支撑。与此同时，不同实验室在样品采集、保存运输、前处理方式、空白控制、仪器条件设置、定性判别规则、定量校准方式、检出限确定、质量控制和结果报告等方面做法不一，部分检测活动仍存在目标物选择口径不统一、交叉污染控制不足、基质效应评估不充分、筛查结果确认规则不明确和实验过程可追溯性不足等问题，影响了检测结果的一致性、可比性和可靠性。

为规范新型全氟化合物快速筛查与定量操作活动，统一样品管理、前处理操作、仪器分析、结果判定、质量保证和质量控制要求，提升检测工作的规范化和标准化水平，有必要制定本文件。本文件立足新型全氟化合物分析技术特点，围绕“样品采集与保存—实验准备—快速筛查—定性确认—定量分析—质量控制—结果审核—记录与报告”全过程，明确关键技术要求和操作要求，重点解决“筛查如何开展、定性如何确认、定量如何控制、污染如何防范、结果如何判定、数据如何留痕”等实际问题。

本文件强调，新型全氟化合物快速筛查与定量分析应坚持科学性、准确性、可重复性、可追溯性和污染防控并重原则，应根据样品基质类型、目标物特征、检测目的和方法适用范围，合理选择筛查策略、定量方法和质量控制措施。对饮用水源、地表水、地下水、污水、污泥、土壤、沉积物、生物组织和复杂工业样品等不同基质，应在保证代表性和准确性的前提下实施差异化处理，不得以单一前处理方式覆盖所有样品类型，也不得以快速筛查结果直接替代需要严格确认的定量结果。

本文件的制定，有助于提升新型全氟化合物检测活动的技术一致性和结果可比性，增强不同实验室之间数据衔接能力和质量控制水平；有助于提高对新型污染物的发现能力、识别能力和风险监测能力；有助于为生态环境监测、食品与产品安全评价、工业排放控制、污染源识别和风险管理提供统一技术依据；有助于推动新型全氟化合物检测工作向规范化、精细化和高质量发展方向持续提升。

新型全氟化合物快速筛查与定量操作规范

范围

本文件规定了新型全氟化合物快速筛查与定量分析的基本规定，样品采集、保存与运输要求，样品前处理要求，仪器分析要求，质量保证与质量控制要求，数据处理、定性确认与定量计算要求，结果表示与报告要求，安全、健康与废弃物处置要求及记录、档案与信息管理要求等要求。

本文件适用于地表水、地下水、饮用水、废水、海水、污泥、土壤、沉积物、生物组织及其他相关环境与产品样品中新型全氟化合物的快速筛查与定量分析。

本文件适用于采用液相色谱—质谱联用技术、高分辨质谱筛查技术及其相关前处理技术开展的新型全氟化合物分析活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

HJ 494 水质 采样技术指导

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

新型全氟化合物 emerging perfluorinated compounds

相对于传统受广泛关注的全氟和多氟烷基化合物，在结构类型、应用场景、环境行为或者替代用途方面表现出新特征，并在环境、产品或者生物样品中具有检出可能性的有机氟化合物。

快速筛查 rapid screening

采用适宜的样品前处理方式和仪器分析条件，在较短时间内对样品中目标物、疑似目标物或者特征响应进行识别、初步判别和范围性评价的分析过程。

定量分析 quantitative analysis

通过校准曲线、内标校正、同位素稀释或者其他适用方法，对样品中目标化合物含量进行测定并给出数值结果的分析过程。

目标物 target analyte

根据检测目的、方法范围、监管需求或者科研需求，预先设定并拟进行识别和测定的化合物。

定性确认 qualitative confirmation

依据保留时间、母离子、特征子离子、离子对丰度比、精确质量、同位素分布和谱图匹配等信息，对化合物身份进行确认的过程。

检出限 limit of detection

在规定试验条件下，方法能够检出但不一定能够准确定量的目标物最低含量或者最低浓度。

测定下限 limit of quantification

在规定试验条件下，方法能够以可接受的准确度和精密度进行定量测定的目标物最低含量或者最低浓度。

基质效应 matrix effect

样品中共存组分对目标物离子化效率、响应强度或者定量结果产生增强或者抑制影响的现象。

同位素内标 isotope-labelled internal standard

与目标物结构相似或者相同、但含有稳定同位素标记并在样品前处理和仪器分析过程中用于校正损失、校正基质效应和提高定量准确性的内标物质。

方法空白 method blank

在不加入实际样品的条件下，按照与样品相同的前处理、净化和分析步骤进行测试所获得的空白结果。

实验室空白 laboratory blank

用于反映实验室环境、试剂、器皿、耗材和操作过程带入污染情况的空白样品或者空白测试结果。

平行样 parallel sample

在相同条件下对同一样品分取两个或者两个以上子样，并分别独立完成前处理和分析，用于评价方法精密度和实验重复性的样品。

加标回收率 spike recovery

向实际样品或者空白基质中加入已知量目标物后，经完整分析过程测得回收结果与加标量之间比值的百分数。

特征离子 characteristic ion

在质谱分析中可用于目标物识别、确认或者定量的母离子、子离子或者精确质量离子。

质控样 quality control sample

用于评价分析方法准确性、精密度、稳定性和全过程受控状态的样品，包括空白样、平行样、加标样、实验室控制样和校准核查样等。

基本规定

总体要求

新型全氟化合物快速筛查与定量分析应遵循科学、准确、灵敏、可重复、可追溯和防污染并重的原则。

新型全氟化合物快速筛查与定量分析应根据检测目的、样品基质、目标物特征、方法适用范围和质量控制要求选择适宜的技术路线，不得脱离样品特性和分析目的盲目套用单一方法。

本文件所规定的快速筛查结果可用于目标物初筛、风险识别、样品分层和后续定量分析判定依据的建立；对需要形成正式定量结论、监管判定结论或者比对性结论的样品，不得仅以快速筛查结果替代定量分析结果。

分析活动应覆盖样品采集、样品保存、样品前处理、仪器分析、数据处理、定性确认、定量计算、质量控制、结果审核和记录归档全过程，并应形成完整留痕。

对饮用水源、环境敏感区域样品、污染事故样品、复杂工业样品和争议性样品，应实施重点质量控制，不得简化关键操作环节。

分析过程中涉及目标物选择、内标选择、定性判据、定量方式、检出限控制、结果修约和异常数据处理等关键技术环节时，应有明确依据，不得凭经验随意调整。

任何单位和人员不得伪造、篡改、选择性舍弃原始分析数据，不得以重做样品、覆盖文件或者删除原记录方式掩盖分析异常。

方法选择要求

方法选择应与目标物理化学性质、样品基质特征、浓度范围、干扰程度和检测目的相适应。

采用快速筛查方法时，应明确筛查对象范围、筛查判定规则和后续确认路径；未明确判定规则的，不得直接实施正式筛查。

采用定量分析方法时，应明确目标物清单、内标体系、校准方式、定量范围和质量控制指标。

对下列情形之一，宜采用高分辨质谱筛查、疑似筛查或者靶向与非靶向结合策略：

a）目标物种类不明确；

b）样品来源复杂且污染谱未知；

c）疑似存在新型替代化合物；

d）常规靶向分析结果难以解释实际污染特征；

e）需开展污染溯源或者特征指纹分析。

对已明确目标物、需获得定量结果或者需进行实验室间结果比对的样品，宜优先采用经验证的靶向定量方法。

同一批样品同时开展快速筛查和定量分析时，应明确两类方法之间的衔接关系，不得因方法切换导致样品编号、批次信息或者前处理状态失配。

对采用改进方法、自建方法或者实验室内部方法开展分析的，应完成方法确认或者方法验证后方可用于正式分析。

实验环境与污染防控要求

开展新型全氟化合物分析的实验区域应实施分区管理，宜至少划分为试剂准备区、样品前处理区、仪器分析区和数据处理区。

不同实验区域之间应采取防交叉污染措施；高浓度标准溶液配制区、高浓度样品处理区和痕量分析区不得无控制混用。

实验环境中使用的器皿、管路、密封件、滤膜、取样器具和其他耗材应优先选择不含聚四氟乙烯或者其他可能引入有机氟背景污染材料的产品；确需使用相关材料时，应进行空白验证。

样品处理、标准品配制和痕量分析过程中，不得使用未经空白核查的含氟防粘材料、防水涂层耗材或者来源不明实验耗材。

实验用水、甲醇、乙腈、酸、缓冲盐和其他试剂应满足痕量分析要求；空白值不满足要求的，不得用于正式分析。

实验室应建立背景污染监控机制。对长期存在本底异常、空白波动明显或者重复出现特定目标物背景污染的，应查明来源并采取整改措施。

仪器进样系统、管路系统、样品瓶、移液器、固相萃取装置和样品浓缩装置应定期清洗和检查；存在残留污染风险的，不得直接用于下一批样品分析。

人员要求

从事新型全氟化合物快速筛查与定量分析的人员应具备相应专业知识、仪器操作能力、数据判读能力和质量控制能力。

分析人员应熟悉目标物基本性质、样品前处理方法、质谱判读规则、污染防控要求和异常情况处置要求。

从事样品前处理、仪器分析、结果计算、质量审核和报告签发的人员职责应明确，不得由不具备相应能力的人员独立承担关键分析环节。

新上岗人员、转岗人员和临时参与人员不得在无人指导和无人审核条件下独立开展正式样品分析。

数据审核人员应熟悉定性确认规则、定量计算逻辑、质控判定要求和异常数据识别方法，不得以形式性审核替代技术审核。

试剂、材料与标准物质要求

标准物质、内标物质、替代物和质控物质应来源明确、标识完整并在有效期内使用。

标准储备液、标准工作液、内标工作液和混合校准液应按规定条件配制、保存和使用，并应记录配制人员、配制日期、批号、浓度和有效期。

不同浓度级别标准溶液应分类存放；高浓度标准溶液不得与低浓度工作液混放、混用或者共用器具未经处理直接转用。

实验用滤膜、样品瓶、离心管、移液枪头、针式过滤器、提取柱和净化柱等耗材在正式使用前宜进行空白核查。

对批次变更的关键试剂、耗材和标准物质，应进行必要的适用性核查；核查不符合要求的，不得直接替代使用。

仪器设备要求

用于快速筛查与定量分析的液相色谱、质谱仪、自动进样器、样品浓缩装置、固相萃取装置、离心设备和其他辅助设备应处于完好状态。

仪器设备应按规定进行检定、校准或者期间核查，并应在有效状态下使用。

仪器分析前应完成系统适用性检查。系统适用性检查至少应包括仪器响应、保留时间稳定性、峰形、基线状态、质量数准确性或者离子对响应一致性等内容。

仪器设备存在下列情形之一时，不得用于正式样品分析：

a）系统适用性不符合要求；

b）灵敏度明显下降；

c）保留时间漂移超出方法允许范围；

d）离子响应异常；

e）本底污染明显升高；

f）自动进样或者采集系统运行异常；

g）关键部件失效或者状态不明。

仪器维护、清洗、更换配件和参数调整应形成记录，并应评估其对结果可比性的影响。

样品管理要求

样品应具有代表性，样品采集、转运、接收、保存、分样、前处理和分析全过程应保持样品身份唯一和状态受控。

样品编号应唯一，并应与采样记录、交接记录、前处理记录、仪器序列、原始数据文件和结果报告保持一致。

样品接收时应核查样品类型、包装状态、采样容器、保存条件、样品数量、标签信息和伴随文件；信息不完整或者状态异常的样品应单独登记并按规定处置。

样品保存条件应与样品基质和目标物特征相适应；不符合温度、避光、密封或者保存时限要求的样品，不得直接进入正式分析程序。

样品分样、均质、过滤、提取、净化和浓缩过程中应防止交叉污染、目标物损失和状态改变。

高浓度样品、疑似高污染样品和事故样品宜单独处理，并应与常规痕量样品分批或者分区操作。

样品前处理顺序宜按照空白样、低浓度样、常规样和高浓度样顺序安排；必要时应穿插空白监控。

快速筛查与定量分析基本要求

快速筛查应在明确筛查规则、筛查目标和筛查判定逻辑后实施。

快速筛查结果应至少区分未检出、疑似检出和确认检出三类状态；未完成确认前，不得将疑似检出结果直接作为正式定量结论。

定量分析应采用经确认适用的校准方式。对基质效应明显的样品，应优先采用同位素内标校正、基质匹配校准或者其他适宜方式。

目标物响应超出校准范围时，应按规定进行稀释、重新进样或者重新制备；不得直接外推计算正式结果。

采用多离子对监测或者高分辨精确质量监测时，应按方法要求设置定量离子、定性离子、允许偏差和确认规则。

同一批样品中若出现异常峰形、离子比异常、保留时间异常、精确质量偏差异常或者明显基质干扰，应进行复核，不得直接报告结果。

质量保证与质量控制要求

实验室应建立覆盖采样、接样、前处理、分析、计算、审核和报告全过程的质量保证与质量控制体系。

每批样品分析均应设置必要的质量控制样，质量控制样至少宜包括方法空白、实验室空白、平行样、加标样、校准核查样和必要的实验室控制样。

质控样设置数量和频次应与样品数量、样品复杂程度、方法要求和风险程度相适应；重点样品批次应提高质控频次。

空白样中目标物检出达到或者超过规定控制要求时，应暂停结果判定并查明污染来源。

平行样重复性、加标回收率和校准核查结果不符合方法要求时，应分析原因，并对受影响样品重新处理或者重新分析。

对首次开展的新基质样品、新目标物样品、新方法样品或者疑难样品，应增加质控措施。

质量控制结果应纳入结果审核依据；质控不合格的数据不得直接出具正式结果。

数据处理与结果判定要求

数据处理应基于原始数据文件、仪器积分结果、校准数据和质控数据进行，不得脱离原始数据手工编造或者修改分析结果。

峰识别、积分调整、保留时间匹配、离子比核查和定量计算应按照统一规则执行；积分规则不得针对个别样品随意改变。

对筛查结果的定性判定应依据预设的判别标准执行，不得仅凭单一离子响应或者单一谱图特征作出确认结论。

对定量结果的有效数字、单位换算和数值修约，应按相关规定执行。

当结果低于检出限、介于检出限与测定下限之间或者高于校准上限时，应按规定方式表述，不得以不规范形式报告。

数据处理过程中的原始文件、处理文件、计算表和审核记录应妥善保存，并应可追溯。

异常情况处置要求

分析过程中出现下列情形之一时，应判定为异常情况并启动处置程序：

a）样品容器破损或者标签错误；

b）实验室空白异常；

c）质控样不合格；

d）仪器响应异常；

e）保留时间漂移超限；

f）离子比异常；

g）基线污染明显；

h）样品间交叉污染；

i）原始数据丢失或者损坏；

j）计算结果与实际情况明显不符。

异常情况处置应至少包括异常登记、原因分析、处置决定、重新分析或者重新取样建议及结果复核。

异常处置过程中，不得删除原始异常数据和原始异常记录。

对可能影响整批样品结果有效性的异常，应暂停整批结果出具，待原因查明并完成必要纠正后再继续。

安全与废弃物处置要求

新型全氟化合物分析过程中使用的有机溶剂、酸碱试剂、含氟标准物质和污染样品应按实验室安全要求管理。

分析人员应根据试剂危害性和样品风险佩戴必要的个体防护用品。

含氟废液、废弃提取液、污染滤膜、废弃固相萃取柱、废弃样品和其他实验废弃物应分类收集和规范处置，不得随意排放。

发生试剂泄漏、样品泄漏、仪器污染或者人员暴露风险时，应按实验室应急处置程序处理。

记录与档案管理要求

新型全氟化合物快速筛查与定量分析活动应建立全过程记录制度。

记录内容至少应包括样品信息、试剂信息、标准品信息、仪器状态、前处理过程、分析序列表、质控结果、数据处理过程、审核记录和报告记录。

各类记录应内容完整、字迹清晰、时间明确、责任明确，并应能够与样品编号和数据文件一一对应。

电子数据、原始谱图、仪器方法文件、积分文件、审核意见和报告版本应统一归档管理。

未形成完整记录或者记录无法追溯的分析结果，不得作为正式结果出具。

样品采集、保存与运输要求

一般规定

样品采集、保存与运输应以保证样品代表性、完整性、稳定性和可追溯性为原则。

样品采集前应根据检测目的、样品基质类型、目标物特征、检测方法要求和质量控制要求制定采样方案。

采样方案应至少包括采样对象、采样点位、采样数量、采样频次、采样容器、保存条件、运输方式、质量控制措施和异常情况处置要求。

样品采集、保存和运输全过程应防止交叉污染、样品损失、样品变质、目标物吸附或者样品身份混淆。

对饮用水源样品、污染事故样品、环境敏感区域样品、高浓度污染样品和争议性样品，应实施重点管理和重点质量控制。

样品采集后至实验室分析前的各环节均应形成完整记录；记录不完整或者样品身份无法确认的，不得作为正式分析样品。

采样准备要求

采样前应确认检测目标、目标物范围、基质类型、分析方法、样品数量和保存条件。

采样器具、采样容器、过滤装置、保存试剂、标签、记录表、冷藏装置和运输工具应在采样前准备齐全。

采样器具和容器应洁净、完好、无泄漏，并应经空白核查或者适用性核查确认不会引入明显有机氟背景污染。

采样过程中使用的手套、采样绳、过滤材料、储样瓶盖垫片、软管和其他辅助材料应避免使用可能释放含氟污染物的材质；确需使用时，应进行空白验证。

采样前应准备现场空白样、平行样和必要的运输空白样容器；未准备质量控制样的，不得开展正式采样。

采样人员应熟悉样品类型、采样流程、污染防控要求和安全防护要求。

采样点位与采样时机要求

采样点位应能够代表被监测对象实际污染状况和空间分布特征。

对地表水、地下水和废水样品，采样点应结合水流方向、污染源位置、混合条件和监测目的合理设置。

对土壤、沉积物和污泥样品，采样点应结合污染分布、地形条件、堆积状态、深度特征和历史信息合理设置。

对生物样品和产品样品，采样对象应具有代表性，并应明确取样部位、取样数量和样品状态。

采样时机应与监测目的相一致。对污染事故样品、排放波动样品或者工艺变动样品，应结合关键时段实施采样。

采样点位、采样深度、采样时间和采样条件一经确定，不得随意变更；确需变更时，应记录原因并保留原方案信息。

水样采集要求

水样采集前应确认采样容器种类、容器体积、过滤要求和保存条件。

采集地表水、地下水、饮用水、废水和海水样品时，应避免搅动底泥、漂浮物和附着污染物，防止非代表性颗粒进入样品。

对需测定溶解态目标物的样品，应按方法要求进行现场过滤或者实验室过滤，并应明确过滤时点和过滤条件。

对需同时分析总量和溶解态组分的样品，应分别采集未过滤样和过滤样，并分别编号。

水样采集过程中不得使用未经核查的含氟涂层容器或者含氟润滑部件直接接触样品。

对高浓度废水样品和复杂工业废水样品，宜单独采样、单独包装和单独运输，不得与常规环境样品混装。

固体样品采集要求

土壤、沉积物、污泥和固体废弃物样品采集前，应明确采样深度、采样层位、混合方式和保存方式。

固体样品采集应避免外来物混入，并应剔除与分析目的无关的明显异物。

对分层明显、含水率差异显著或者污染分布不均匀的样品，应分层采集或者分区采集，不得盲目混合作为代表样。

对挥发损失风险低但吸附损失风险明显的固体样品，应减少暴露时间，并应尽快封装保存。

对湿样、泥样和高有机质样品，应根据方法要求确定均质、分样和冷藏条件。

生物与其他样品采集要求

生物样品采集应根据组织类型、目标物分布特征和保存要求确定采样部位和采样量。

生物样品采集后应尽快低温保存，防止腐败变质和成分变化。

产品样品、材料样品和接触材料样品采集时，应记录样品名称、批次、材质、状态和来源信息。

对来源复杂或者批次差异明显的产品样品，应按批次、类别或者用途分别采集和编号。

样品数量与平行样要求

样品采集量应满足正式分析、平行分析、复测分析、质量控制和必要留样要求。

样品量不足以完成规定分析和质控要求时，不得仅保留正式分析需求而取消质控样。

同一样品点位需要开展平行样采集时，应采用独立容器分别采集和分别编号，不得由同一容器分装代替独立平行样。

对高风险样品、重点监测样品和争议性样品，宜适当增加平行样和备份样数量。

样品标识与现场记录要求

每份样品均应设置唯一编号，并应与采样记录、交接记录和实验室接收记录保持一致。

样品标签至少应包括样品编号、样品类型、采样地点、采样时间、采样人和保存方式。

对过滤样、未过滤样、平行样、空白样、加标样和运输空白样，应通过编号规则或者附加标识明确区分。

现场记录应至少包括下列内容：

a）采样日期和时间；

b）采样地点和点位信息；

c）样品名称和样品类型；

d）采样容器类型；

e）采样数量或者体积；

f）现场环境条件；

g）样品状态描述；

h）现场过滤、现场保存或者现场预处理情况；

i）质控样设置情况；

j）采样人员和复核人员信息。

现场记录应同步填写，不得事后凭记忆补录关键采样信息。

样品保存要求

样品采集后应根据样品类型和目标物稳定性及时采取冷藏、冷冻、避光、密封或者其他适宜保存措施。

样品保存条件应至少满足防挥发损失、防交叉污染、防微生物作用和防物理化学性质改变要求。

需加入保存试剂的样品，应按方法要求加入，并应记录试剂种类、加入量和加入时间。

样品保存容器应密封良好，不得渗漏；样品封装后不得频繁开启或者更换容器。

样品保存时间应符合方法要求；超过规定保存时限的样品，不得直接作为正式分析样品。

实验室接收后未立即分析的样品，应按规定条件继续保存，并应记录保存位置和保存状态。

样品运输要求

样品运输应采用能够保持规定温度、避免震荡、避免污染和避免破损的方式。

冷藏或者冷冻运输样品应配备足够的冷源和温度保持措施。

样品运输箱内不同类型样品应采取隔离措施；高浓度样品、空白样和常规样品不宜直接混放。

样品运输过程中应防止容器倾倒、碰撞、破裂、泄漏和标签脱落。

运输时间应尽可能缩短；对有严格时限要求的样品，应优先安排快速送达。

样品运输过程宜配备运输记录；必要时应记录启运时间、到达时间、温度状态和运输异常情况。

样品交接要求

样品到达实验室后，应立即进行接收检查和交接确认。

接收检查应至少包括样品数量、样品编号、容器状态、密封状态、保存状态、标签信息和伴随记录。

对存在破损、泄漏、标签不清、保存条件不符合要求或者交接信息不完整的样品，应单独登记并评估是否可接收。

样品交接双方应签字确认交接信息；未完成交接确认的样品，不得直接进入正式分析流程。

样品接收后应及时赋予实验室内部状态标识，并纳入样品台账管理。

样品异常处置要求

对下列情形之一的样品，应判定为异常样品：

a）样品数量不足；

b）样品容器破损或者泄漏；

c）样品标签缺失或者信息不清；

d）样品保存条件失控；

e）样品超过保存时限；

f）样品明显污染或者混入异物；

g）样品交接链断裂；

h）样品类型与任务信息不符。

异常样品应单独登记并评估其对分析结果有效性的影响。

对无法保证代表性或者完整性的异常样品，不得出具正式分析结果；必要时应重新采样。

异常样品处置过程应形成记录，并与样品编号、任务编号和分析记录建立对应关系。

样品前处理要求

一般规定

样品前处理应根据样品基质类型、目标物性质、检测目的、方法适用范围和仪器分析要求确定。

样品前处理应满足目标物有效提取、干扰物尽可能去除、背景污染可控和结果可重复的要求。

不同基质样品不得在未评估适用性的前提下直接采用同一前处理流程。

样品前处理应尽量减少处理步骤、转移次数和暴露时间，以降低目标物损失和交叉污染风险。

样品前处理全过程应设置空白控制和必要的质量控制措施；未设置相应质控措施的，不得开展正式样品处理。

对高浓度样品、复杂基质样品和疑难样品，宜单独分批处理，不得与常规痕量样品混批前处理。

前处理方案确定要求

前处理方案应根据样品基质分为水样前处理、固体样品前处理、生物样品前处理和其他特殊样品前处理。

前处理方案确定时应至少考虑下列因素：

a）目标物的极性、链长、官能团类型和稳定性；

b）样品中有机质、盐分、悬浮物、脂类和蛋白质含量；

c）样品浓度范围；

d）基质效应强弱；

e）后续仪器分析方式；

f）方法检出限和测定下限要求；

g）批量处理效率要求。

对未知污染谱样品或者疑似存在多类新型全氟化合物的样品，宜优先采用兼顾筛查范围和回收率的前处理策略。

对需开展准确定量的样品，前处理方案应优先保证回收率稳定性、重复性和基质效应可控性。

水样前处理要求

水样前处理宜采用固相萃取、在线富集、直接进样稀释或者其他经确认适用的方式。

采用固相萃取时，应根据目标物特征和样品基质选择适宜的固相材料、上样体积、洗脱溶剂和洗脱程序。

水样中悬浮颗粒较多时，应根据检测目的确定是否过滤；需区分溶解态和颗粒态目标物的，应分别处理。

水样前处理前宜加入同位素内标或者替代物；内标加入时点应能够反映前处理全过程损失。

对高盐度水样、高有机污染水样和高悬浮物水样，应评估盐析、乳化、吸附和基质抑制影响，并采取针对性控制措施。

经富集后的提取液需要浓缩时，应控制浓缩温度、终体积和氮吹条件，不得因过度蒸干造成目标物损失。

固体样品前处理要求

土壤、沉积物、污泥和固体废物样品前处理前，应根据方法要求进行风干、冷冻干燥、均质、过筛或者混匀。

样品干燥条件应避免目标物损失和污染引入；对热敏感目标物或者组成复杂样品，宜优先采用低温干燥或者冻干方式。

固体样品前处理宜采用振荡提取、超声提取、加压流体萃取、固液萃取或者其他经确认适用的提取方式。

固体样品提取前应记录样品湿重、干重或者含水率；需要以干重计结果的，应进行含水率测定并据此换算。

提取溶剂种类、提取次数、提取时间和提取液合并方式应按方法要求执行，不得擅自减少提取强度或者缩短提取时间。

提取液净化前应观察颜色、悬浮状态和相分离情况；存在明显乳化或者杂质异常时，应采取适当分离措施。

生物样品前处理要求

生物组织、血液、血清、乳汁或者其他生物样品前处理应结合样品中蛋白质、脂类和水分含量确定前处理方案。

生物样品前处理宜包括均质、蛋白沉淀、提取、净化和必要的浓缩步骤。

对脂质含量高的样品，应加强脱脂和净化控制，防止严重基质干扰影响筛查和定量结果。

生物样品称样量、内标加入量和提取溶剂体积应满足方法要求；样品量不足的，应在记录中注明并评估结果适用性。

生物样品前处理过程中不得发生样品混淆、反复冻融和长时间室温暴露。

净化要求

样品提取液净化应根据基质类型和目标物特征确定。

净化方式可采用固相萃取净化、分散固相净化、液液分配净化、活性炭去除、弱阴离子交换净化或者其他适宜方式。

净化过程应兼顾去除基质干扰和保持目标物回收率，不得因过度净化导致目标物明显损失。

更换净化材料、净化柱规格或者净化程序时，应评估其对目标物回收率和基质效应的影响。

净化后提取液应满足后续仪器进样要求；不满足要求的，应继续处理或者重新前处理。

内标与替代物加入要求

内标和替代物应优先在样品前处理初始阶段加入。

内标和替代物的种类、浓度和加入体积应满足方法要求，不得因加入量不当导致信号饱和或者无法有效校正。

对未配备完全同位素内标的目标物，可采用结构相近、保留行为相近且响应特征适宜的替代内标，但应说明依据。

内标、替代物和目标物存在相互干扰时，应调整监测条件或者更换校正策略。

前处理空白与批次控制要求

每批样品前处理应至少设置方法空白样。

对复杂基质样品、重点样品或者批量较大的样品，应增加平行样、基质加标样或者实验室控制样。

同一批次样品的前处理条件、所用试剂、耗材批次和关键操作步骤应尽量保持一致。

前处理批次中若出现空白异常、回收率异常或者重复性异常，应暂停该批次结果判定并查明原因。

前处理记录要求

前处理过程应形成完整记录。

前处理记录至少应包括下列内容：

a）样品编号；

b）样品类型和称样量或者取样体积；

c）内标和替代物加入信息；

d）提取方式和提取条件；

e）净化方式和净化条件；

f）浓缩体积；

g）定容体积；

h）处理日期和处理人员；

i）质控样设置情况；

j）异常情况说明。

前处理记录不得事后凭记忆集中补录。

仪器分析要求

一般规定

新型全氟化合物快速筛查与定量分析宜采用液相色谱—串联质谱、液相色谱—高分辨质谱或者其他经确认适用的仪器分析技术。

仪器分析条件应满足目标物分离、识别和定量要求。

仪器分析方法一经确定，不得在正式样品分析过程中随意变更关键参数；确需调整时，应说明理由并进行适用性确认。

液相色谱条件要求

色谱柱类型、流动相组成、梯度程序、柱温、进样体积和流速应与目标物特征和基质复杂程度相适应。

色谱分离应尽量避免同分异构体、同系物和基质共洗脱对目标物定性和定量产生显著影响。

使用含氟部件较多的液相系统时，应确认系统本底不影响目标物分析。

梯度洗脱程序应能兼顾短链和长链目标物的分离与洗脱，不得因程序设置不合理造成峰拖尾、峰重叠或者残留记忆效应明显。

质谱条件要求

质谱离子源模式、离子化条件、扫描方式和监测离子选择应符合目标物分析要求。

串联质谱定量分析宜采用多反应监测模式，并设置定量离子对和定性离子对。

高分辨质谱筛查分析应设置足够的质量分辨率、质量数准确度和采集范围，以满足疑似筛查和精确质量确认要求。

质谱条件应尽可能降低背景噪声和共存干扰；背景过高或者干扰明显时，应优化前处理和仪器条件后再分析。

进样顺序要求

仪器分析序列宜按照溶剂空白、方法空白、校准系列、质控样、正式样品、穿插质控样和序列结束空白顺序安排。

高浓度样品不宜排在低浓度样品前连续进样；必要时应在高浓度样品后增加空白进样检查残留。

对疑似高污染样品、事故样品和工业样品，应单独编排进样序列。

进样序列一经建立，应形成记录，不得随意插入未登记样品。

系统适用性要求

正式样品分析前应进行系统适用性检查。

系统适用性检查至少应包括下列内容：

a）保留时间稳定性；

b）响应强度；

c）峰形；

d）空白背景；

e）质量数准确度或者离子对响应一致性；

f）重复进样稳定性。

系统适用性不符合要求时，不得直接开展正式样品分析。

快速筛查分析要求

快速筛查应根据预设目标物清单、疑似筛查清单或者非靶向策略执行。

快速筛查应明确筛查判定规则，包括保留时间窗口、特征离子条件、精确质量偏差范围、同位素分布要求和最低响应要求。

快速筛查结果为疑似检出的，应按规定开展进一步确认，不得直接作为正式定量结果出具。

非靶向或者疑似筛查中形成的候选化合物，应根据证据强度进行分级管理。

定量分析要求

定量分析应采用不少于方法要求点数的校准系列建立校准曲线。

校准曲线的浓度范围应覆盖样品实际浓度范围；样品响应超出曲线范围时，应按规定处理。

校准方式可采用外标法、内标法、同位素稀释法、基质匹配校准法或者标准加入法；采用何种方式应有明确依据。

定量分析中应定期插入校准核查样和质控样，以确认仪器漂移和定量稳定性。

定量离子峰积分应符合统一积分规则；对低信噪比峰和受干扰峰，应复核后判定是否可用于定量。

残留与携带污染控制要求

进样系统、针座、管路和色谱柱存在明显残留时，应及时清洗和检查。

高浓度样品分析后应采用空白样检查是否存在携带污染。

若空白样中出现明显携带污染，应暂停后续低浓度样品分析，并在污染消除后重新进样。

质量保证与质量控制要求

一般规定

质量保证与质量控制应覆盖样品采集、样品保存、前处理、仪器分析、数据处理和结果报告全过程。

实验室应建立适用于新型全氟化合物分析的质控计划和判定规则。

空白控制要求

每批样品分析应设置方法空白。

必要时应设置实验室空白、运输空白和现场空白。

空白样中目标物检出达到影响结果判定程度时，应查明来源并重新处理受影响样品。

平行样要求

每批样品宜按规定比例设置平行样。

平行样结果应满足方法规定的重复性要求；不满足要求时，应分析原因并采取纠正措施。

加标回收要求

每批样品宜设置基质加标样或者实验室加标样。

加标回收率应在方法允许范围内；超出范围时，应评估基质效应和前处理稳定性。

高复杂基质样品应优先采用基质加标控制。

校准核查要求

仪器分析过程中应定期插入校准核查样。

校准核查结果不符合要求时，应评估已分析样品结果的有效性，并视情况重新校准或者重新分析。

实验室控制样要求

必要时应设置实验室控制样，用于评价方法长期稳定性和实验室内部质量控制水平。

实验室控制样应来源明确、状态稳定并具有可比较性。

质控频次要求

质控频次应与样品批量、样品复杂程度、方法风险和结果用途相适应。

对重点样品、争议样品和高风险样品，应适当提高质控频次。

质控结果判定与处置要求

质控结果应纳入样品结果有效性判定依据。

质控不合格时，应暂停结果出具，并根据问题性质采取重新前处理、重新分析、重新采样建议或者数据作废等措施。

质控异常及处置过程应形成记录。

数据处理、定性确认与定量计算要求

一般规定

数据处理应基于原始数据文件和经审核的处理规则进行。

数据处理应确保结果真实、准确、一致和可追溯。

峰识别与积分要求

峰识别应结合保留时间、峰形、信噪比、定量离子和定性离子信息综合判定。

峰积分应采用统一规则，不得针对个别样品随意更改峰起止点以改变结果。

对峰形异常、峰分裂、峰拖尾或者明显受干扰的样品，应进行复核。

定性确认要求

定性确认应至少依据保留时间和特征离子信息。

采用串联质谱时，应核查定量离子对和定性离子对的响应比例。

采用高分辨质谱时，应核查精确质量偏差、同位素分布和必要的二级碎片信息。

未满足定性确认条件的，只可判为疑似检出，不得判为确认检出。

定量计算要求

定量计算应根据经确认的校准曲线、内标校正因子、样品体积或者称样量、定容体积和稀释倍数进行。

结果换算为体积浓度、质量分数或者干重含量时，应采用统一换算公式和单位。

干重样品结果换算应采用实测含水率数据，不得使用估算值。

定量结果有效数字和数值修约应符合相关规定。

检出限和测定下限应用要求

结果低于检出限时，应按“未检出”或者规定形式表述。

结果介于检出限与测定下限之间时，应按规定形式表述，不得作为精确定量值使用。

结果高于校准上限时，应经稀释复测后报告。

数据复核要求

每批样品结果均应进行技术复核。

复核内容至少应包括样品编号、原始文件、积分结果、定性判定、定量计算、质控结果和结果单位。

技术复核未完成的结果，不得进入报告程序。

结果表示与报告要求

一般规定

结果表示应准确、规范、清晰和可追溯。

报告内容应与检测目的、样品信息、分析方法和结果用途相匹配。

结果表示要求

结果应明确样品编号、样品类型、目标物名称、结果数值、单位和结果状态。

对快速筛查结果，应明确说明是“未检出”“疑似检出”还是“确认检出”。

对定量结果，应明确是否经内标校正、是否为干重结果、是否为稀释后结果。

对低于检出限、低于测定下限或者高于校准上限的结果，应按规定方式注明。

报告内容要求

报告应至少包括下列内容：

a）样品基本信息；

b）分析项目；

c）分析方法名称或者方法依据；

d）主要仪器设备；

e）结果表示方式；

f）质控结论；

g）报告日期；

h）审核和签发信息。

对采用快速筛查方法的报告，应注明筛查性质、确认条件和适用范围。

对疑似筛查或者非靶向筛查结果，应明确证据等级和结果局限性。

报告审核与签发要求

报告签发前应完成数据审核、技术审核和必要的质量审核。

质控不合格、样品异常未处置完成或者技术问题未解决的，不得签发正式报告。

报告签发后如发现重大错误，应按规定程序更正并保留更正记录。

安全、健康与废弃物处置要求

实验安全要求

实验室应建立与有机溶剂、酸碱试剂、标准品和污染样品相适应的安全管理制度。

分析人员应按要求佩戴实验服、防护手套、防护眼镜和其他必要防护用品。

试剂配制、样品提取、浓缩和溶剂转移操作应在适宜通风条件下进行。

暴露防护要求

处理高浓度污染样品、事故样品或者高危试剂时，应加强个体防护和作业隔离。

皮肤接触、吸入暴露和误食风险应采取预防措施；发生意外接触时，应立即按应急程序处理。

废弃物处置要求

含氟废液、废提取液、废洗脱液、污染滤膜、废柱和废样品应分类收集。

实验废弃物不得直接排入下水系统或者与一般生活垃圾混放。

废弃物贮存、转移和处置应符合有关危险废物管理要求。

记录、档案与信息管理要求

记录要求

样品采集、接收、保存、前处理、分析、数据处理、质控、审核和报告全过程均应形成记录。

记录应真实、完整、清晰、及时，并与样品编号和数据文件一一对应。

档案管理要求

原始记录、谱图文件、积分文件、计算表、质控记录、审核记录和报告文件应统一归档。

电子档案和纸质档案应保持一致；确有差异时，应以受控原始记录为准并查明原因。

档案保存期限应符合有关规定和项目要求。

信息管理要求

数据文件命名规则、目录结构和备份规则应统一。

原始数据和处理数据应分别保存，不得相互覆盖。

未经授权，不得复制、删除、外传或者修改原始数据文件。

附则

本文件用于指导新型全氟化合物快速筛查与定量分析相关操作活动。

各实验室可根据样品类型、仪器条件、管理要求和应用场景，在不低于本文件要求的前提下，细化形成作业指导书、质量控制细则和内部操作程序。

本文件未规定的事项，应符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。