| ICS | 11.040.50 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. C 36 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0275—2026

妇产超声影像质量管控标准

Standard for quality control of obstetric and gynecological ultrasound imaging

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	3

5  人员与设备要求	5

6  检查前质量控制	6

7  妇科超声影像采集要求	8

8  产科超声影像采集要求	9

9  测量与标注要求	11

10  报告质量控制	13

11  影像存储与追溯	14

12  质量评价与持续改进	16

附录A（资料性）  妇产超声影像质量评价表	18

参考文献	19

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：合浦县妇幼保健院（合浦县妇幼保健计划生育服务中心）。

本文件主要起草人：张卫德。

引言

妇产超声检查具有对象特殊、时效性强、操作依赖性高和质量风险敏感等特点。妇科超声检查涉及子宫、卵巢、输卵管、盆腔包块、子宫内膜、宫内节育器、盆腔积液等结构与病变识别；产科超声检查涉及胚胎发育、胎儿结构、胎儿生长参数、胎盘位置、羊水量、脐血流、宫颈长度及多胎妊娠等内容。不同孕周、不同检查目的和不同临床场景对图像切面、测量方法、显示范围、标注方式和报告内容均有不同要求。若检查流程不规范、标准切面不完整、测量平面不准确、图像参数设置不合理、报告描述不一致或审核机制不健全，可能导致漏诊、误诊、重复检查、临床判断偏差和医疗质量风险。

在实际工作中，部分医疗机构或检查场景仍存在妇产超声影像质量控制不充分的问题，包括检查前信息核对不完整、适应证和检查目的记录不清、标准切面采集不足、关键解剖结构显示不全、测量游标放置不规范、图像标注不统一、动态图像保存不足、胎儿生物测量重复性控制不严、异常图像留存不充分、报告内容与图像证据不匹配、报告审核和质量反馈机制不完善等。上述问题不仅影响影像资料的可判读性和可追溯性，也影响妇产超声检查结果在临床诊疗、产前咨询、转诊会诊和质量监管中的使用价值。

本文件围绕妇产超声影像质量管控要求，对检查人员、设备性能、检查环境、检查前准备、图像采集、标准切面、测量标注、报告书写、图像存储、质量评价、问题整改和持续改进等内容作出规定。本文件强调以规范化流程保证检查一致性，以标准化图像保证诊断依据充分性，以可追溯记录保证责任清晰性，以持续质量评价保证改进有效性。相关要求应转化为可执行、可检查、可评价的质量管控措施，不应仅停留于原则性管理要求。

本文件所称妇产超声影像质量管控，不应仅理解为图像是否清晰，也不应仅限于设备日常维护或报告终末审核，而应覆盖检查全过程。检查前应核对受检者身份、检查项目、临床信息、孕周或月经史等关键资料；检查中应按检查目的采集必要切面和测量数据，保证图像显示范围、成像参数、结构标识和测量方法符合要求；检查后应完成报告审核、图像归档和质量反馈。对疑难病例、异常结果、高风险妊娠、胎儿结构异常、急诊检查和转诊会诊病例，应提高图像留存和报告审核要求。

妇产超声影像质量管控标准

范围

本文件规定了妇产超声影像质量管控的基本要求、人员与设备要求、检查前质量控制、妇科超声影像采集要求、产科超声影像采集要求、测量与标注要求、报告质量控制、影像存储与追溯、质量评价与持续改进等内容。

本文件适用于医疗机构、医学影像中心、妇幼保健机构及其他依法开展妇科、产科超声检查的机构，对妇产超声影像检查全过程实施质量控制与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9706.1—2020 医用电气设备  第1部分：基本安全和基本性能的通用要求

GB 9706.237—2020 医用电气设备  第2-37部分：超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求

GB/T 14710—2009 医用电器环境要求及试验方法

GB/T 19000—2016 质量管理体系  基础和术语

GB/T 25000.51—2016 系统与软件工程  系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）  第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

GB/T 39725—2020 信息安全技术  健康医疗数据安全指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

妇产超声影像 obstetric and gynecologic ultrasound image

采用超声诊断设备对女性生殖系统、妊娠相关结构、胎儿、胎盘、羊水、脐带及相关解剖部位进行检查所形成的静态图像、动态图像、测量图像和图像附属信息。

影像质量 image quality

超声影像在结构显示、边界分辨、灰阶层次、测量准确性、标注完整性、诊断支撑性和可追溯性等方面满足检查目的和质量控制要求的程度。

质量管控 quality control

为保证妇产超声影像检查结果真实、准确、完整、规范和可追溯，对人员、设备、流程、图像、测量、报告、存储和改进等环节实施的控制活动。

标准切面 standard plane

按照妇产超声检查目的和技术要求采集的，能够稳定显示目标解剖结构、测量标志和诊断依据的规定切面。

关键图像 key image

能够支持检查结论、异常提示、测量结果、随访比较或临床决策的必要影像资料。

动态图像 cine loop

以连续帧方式记录目标结构运动、血流状态、探头扫查过程或解剖关系变化的超声影像资料。

图像标注 image annotation

在超声图像上标明检查部位、切面名称、方位、测量项目、测量数值、孕周、胎位、左右侧别或其他必要信息的操作。

测量游标 measurement caliper

在超声图像上用于确定测量起点、终点、边界或区域的电子标记。

胎儿生物测量 fetal biometry

通过超声测量胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长及其他生长参数，用于评估胎儿孕周、生长发育和体重估计的检查活动。

孕周 gestational age

自末次月经第一日或经医学确认的受孕时间、胚胎移植时间、早孕超声测量结果等推算的妊娠时间。

基本要求

总体要求

妇产超声影像质量管控应覆盖检查申请、受检者识别、检查前评估、设备准备、图像采集、测量标注、报告书写、报告审核、影像归档、质量评价和持续改进全过程。

开展妇产超声检查的机构应建立影像质量管控制度，明确人员职责、设备管理、检查流程、图像留存、报告审核、质量评价、问题整改和资料追溯要求。

妇产超声影像资料应真实、完整、清晰、规范、可追溯。不得伪造、替换、删除、选择性保存或擅自修改影像资料和测量数据。

检查人员应按检查目的、检查项目和临床需求采集必要图像。不得以报告文字描述替代必要关键图像留存。

妇产超声检查应遵循医学必要性原则。检查过程中应合理设置超声输出、检查时间和成像模式，不得进行无医学目的的长时间扫查。

对孕妇、胎儿、新生儿相关检查应加强安全性控制。涉及胎儿检查的，应避免不必要的声输出增加和非医学目的成像。

对异常结果、高风险妊娠、疑难病例、急诊病例、转诊病例和会诊病例，应增加关键图像、动态图像、测量图像和报告审核要求。

妇产超声影像质量管控应与医疗质量管理、设备管理、信息安全管理和病历资料管理要求相衔接。

机构应定期开展妇产超声影像质量评价，对图像采集不足、测量不规范、报告不一致、图像缺失、归档失败等问题进行整改。

妇产超声影像质量问题涉及临床诊疗安全的，应及时启动质量事件报告、复核和纠正程序。

人员职责

机构应明确妇产超声影像质量管控负责人，负责组织制度建设、质量评价、问题整改和持续改进。

检查医师或超声检查人员应对本人采集的图像、测量数据、标注信息和初步记录负责。

报告医师应对报告内容、影像依据、测量数据引用和诊断提示负责。

审核医师应对重点病例、疑难病例、异常报告和规定范围内报告的审核质量负责。

设备管理人员应对超声设备、探头、工作站、影像存储系统和网络传输状态进行管理。

信息管理人员应对图像归档、数据备份、权限控制、系统日志和信息安全进行管理。

质量管理人员应对影像质量评价、统计分析、反馈整改和改进效果验证进行管理。

制度要求

机构应建立并实施下列制度：

a) 妇产超声检查人员培训与授权制度；

b) 超声设备维护与性能核查制度；

c) 检查前信息核对制度；

d) 图像采集与关键图像留存制度；

e) 测量与标注规范制度；

f) 报告书写与审核制度；

g) 异常影像复核与会诊制度；

h) 影像归档与追溯制度；

i) 图像质量评价与反馈整改制度；

j) 数据安全与隐私保护制度。

制度文件应明确适用范围、责任岗位、操作要求、记录要求和检查要求。

制度文件应与妇产超声检查项目、设备功能、信息系统流程和机构质量管理体系保持一致。

制度修订后，应组织相关人员培训。未经培训确认的人员不得按新流程独立开展相关工作。

分级管控

妇产超声影像质量管控应根据检查项目复杂程度、风险程度和临床影响程度实施分级管理。

下列检查或病例应纳入重点质量管控范围：

a) 早孕期胚胎发育异常或异位妊娠疑似病例；

b) 中晚孕胎儿结构异常疑似病例；

c) 胎儿生长受限、羊水异常、胎盘异常和脐血流异常病例；

d) 多胎妊娠及并发症相关检查；

e) 高风险妊娠相关超声检查；

f) 妇科急腹症、盆腔包块、可疑恶性病变相关检查；

g) 转诊、会诊、复查和存在医疗争议风险的病例；

h) 机构规定应重点审核的其他病例。

重点质量管控病例应增加关键图像留存、必要动态图像留存、报告审核和质量追踪。

普通常规检查应满足基本图像留存、规范测量、完整报告和可追溯要求。

安全控制

妇产超声检查应在满足诊断需要的前提下合理控制超声输出和检查时间。

检查人员应根据检查对象和检查部位选择合适探头、频率、增益、深度、焦点、动态范围和成像模式。

产科检查中使用多普勒模式时，应符合医学检查目的，不得为非医学目的长时间使用。

对早孕期检查，应控制不必要的多普勒扫查和长时间固定扫查。

检查过程中应保护受检者隐私，未经授权不得拍摄、传播或使用可识别个人身份的影像资料。

对急诊、危重、高风险妊娠或不适合长时间检查的受检者，应在保证必要检查信息的前提下优化检查流程。

人员与设备要求

人员要求

开展妇产超声检查的人员应具备相应专业背景、岗位资质和机构授权。

独立开展妇产超声检查的人员应熟悉女性盆腔解剖、妊娠相关解剖、胎儿基本发育规律、常用测量方法、常见异常影像表现和报告书写要求。

从事产科超声检查的人员应掌握不同孕周检查目标、胎儿生物测量方法、胎盘羊水评估方法和常见产科异常提示要求。

从事妇科超声检查的人员应掌握子宫、附件、盆腔结构、宫内节育器、盆腔积液、妊娠相关异常和常见妇科病变的影像采集要求。

从事专项妇产超声检查的人员应经过专项培训和能力确认。

进修、培训、试用或未取得独立授权的人员，不得独立出具妇产超声诊断报告。

培训与能力确认

机构应建立妇产超声人员培训计划。培训内容应包括检查流程、标准切面、测量方法、图像标注、报告规范、设备操作、安全控制和质量缺陷识别。

新入岗人员应完成岗前培训和能力考核，考核合格后方可在授权范围内开展工作。

机构应定期开展病例讨论、质量反馈、图像点评和疑难病例复盘。

对图像质量评价连续不合格、报告差错率较高或发生重大质量问题的人员，应进行再培训和能力复核。

培训、考核、授权、再培训和能力复核记录应保存并可追溯。

设备要求

妇产超声检查设备应满足相应检查项目的成像、测量、存储和报告需求。

超声设备应具备清晰显示目标结构的二维灰阶成像功能。开展血流评估的设备应具备彩色多普勒和频谱多普勒功能。

用于经阴道超声检查的探头应满足频率、分辨率、清洁消毒和防护要求。

用于产科检查的设备应具备胎儿生物测量、图像标注、动态图像保存和必要参数显示功能。

设备应具备图像存储、导出、传输和与信息系统关联的功能。

设备显示屏、打印装置、工作站和影像存储系统应保证图像可读性，不得因显示失真、打印不清或传输失败影响影像判读。

设备维护与质控

机构应建立超声设备维护、保养、性能核查和故障处理记录。

设备投入使用前、维修后、软件升级后和关键部件更换后，应进行功能确认。

探头应定期检查外观、线缆、声窗、图像均匀性和连接状态。存在破损、接触不良、图像缺陷或消毒风险的探头不得继续用于检查。

设备参数预设应与检查项目匹配。妇科、早孕、中晚孕、胎儿生长评估、血流评估等检查宜设置相应预设。

设备故障影响图像质量、测量准确性或图像存储时，应立即停止相关检查，并应记录故障原因、影响范围和处置结果。

设备维护和质控记录应保存，且应能追溯至使用设备和检查日期。

检查环境要求

检查室应满足隐私保护、检查操作、设备运行和感染防控要求。

检查室应配备必要的检查床、遮挡设施、手卫生设施、探头清洁消毒用品、一次性防护用品和应急呼叫措施。

经阴道、经会阴或经直肠检查应执行探头防护、清洁、消毒和医疗废物处置要求。

检查环境应保证设备安全运行，避免强电磁干扰、过度潮湿、温度异常或电源不稳定影响图像质量。

检查室应保持适当照明条件，显示屏应避免反光或亮度不足影响判读。

检查前质量控制

一般要求

妇产超声检查前应完成受检者身份识别、检查申请核对、检查目的确认、适应证了解、检查方式选择和必要告知。

检查人员应核对受检者姓名、性别、年龄、就诊号或住院号、检查项目、申请科室和检查部位，不得在身份信息不清或检查申请不明确的情况下开展检查。

检查人员应根据检查项目确认检查路径。经腹部、经阴道、经会阴、经直肠等检查方式应与临床需求、受检者状态和安全要求相匹配。

对产科检查，应核对孕周、末次月经、预产期、辅助生殖信息、既往超声结果、妊娠次数、分娩史和高风险因素。

对妇科检查，应核对月经史、绝经状态、手术史、妊娠可能性、宫内节育器情况、临床症状和相关实验室检查信息。

检查前信息缺失可能影响检查范围、检查方式或报告判断的，应补充询问并记录；无法补充确认的，应在报告中说明。

受检者识别

检查前应至少采用两项身份识别信息核对受检者身份。

身份识别信息宜包括姓名、年龄、出生日期、身份证号、就诊号、住院号、检查申请单编号等。

对急诊、意识障碍、无陪同、信息不完整或身份核对困难的受检者，应按机构身份识别制度执行，并应记录核对方式。

不得仅凭检查排队顺序、床号、口头呼叫或陪同人员描述确认受检者身份。

受检者身份信息与检查申请不一致时，应暂停检查，并应经申请科室或登记部门核实后方可继续。

检查申请核对

检查申请应载明检查项目、检查目的、临床诊断或主要症状、检查部位和申请医师信息。

检查人员应根据检查申请确定检查范围和图像采集要求。

检查申请与受检者实际情况明显不符的，应与申请医师或相关临床人员沟通确认。

对同一受检者存在多个检查项目的，应分别核对检查目的和图像留存要求，不得将不同检查项目混同记录。

临床提示存在急腹症、异位妊娠、胎儿异常、高危妊娠、术后并发症或其他紧急情况的，应优先完成与临床风险相关的关键图像采集和报告提示。

检查准备

经腹部盆腔或早孕检查需要充盈膀胱的，应按检查要求指导受检者准备。

经阴道检查前应确认受检者适宜性，并应做好隐私保护、探头防护和消毒准备。

经会阴、经直肠检查应根据检查目的采取相应体位、探头防护和感染防控措施。

对行动不便、孕晚期、急诊或疼痛明显的受检者，应优化体位和检查流程，防止跌倒、压迫不适或检查延误。

检查前应确认设备、探头、耦合剂、打印装置、图像存储系统和网络连接处于正常状态。

检查前发现设备异常、探头破损、图像明显异常或存储系统故障的，不得继续使用该设备完成正式检查。

检查告知

检查人员应根据检查方式向受检者说明检查目的、检查部位、配合要求和可能出现的不适。

经阴道、经会阴、经直肠等检查应进行必要告知，并应尊重受检者意愿。

受检者拒绝特定检查方式导致图像质量或诊断信息受限的，应记录受限原因，并应在报告中说明。

产科超声检查不得作出超出检查项目和技术条件范围的承诺。

检查人员不得以非医学目的延长胎儿超声成像时间，不得以娱乐成像替代医学检查。

妇科超声影像采集要求

一般要求

妇科超声影像采集应根据临床目的、受检者年龄、月经状态、检查路径和可疑病变部位确定检查范围。

妇科超声检查应采集能够显示子宫、宫颈、宫腔、子宫内膜、双侧附件、盆腔及异常结构的关键图像。

图像采集应显示目标结构边界、内部回声、与周围组织关系及必要测量信息。

妇科超声图像应标注检查路径、切面方位、左右侧别、测量项目和异常部位。

对病灶、包块、积液、节育器异常位置、妊娠相关异常或术后异常，应保存足以支持报告描述的关键图像。

子宫与宫颈图像

子宫检查应采集纵切面和横切面图像。

子宫纵切面应显示宫体、宫颈、宫腔线或内膜结构，并宜显示子宫长径、前后径等测量信息。

子宫横切面应显示子宫横径及宫体两侧边界，必要时应分层显示宫底、宫体和宫颈水平。

子宫位置、形态或大小异常时，应增加显示异常形态和相关测量的图像。

宫颈检查应显示宫颈形态、宫颈管、宫颈长度或可疑病变部位。宫颈异常时，应保存相应图像和测量结果。

子宫内膜与宫腔图像

子宫内膜图像应在清晰显示内膜双层结构的切面采集。

内膜厚度测量应在合适切面进行，测量游标应置于内膜最厚处外缘至外缘。

绝经后出血、异常子宫出血、内膜增厚、宫腔占位或宫腔积液病例，应保存内膜及宫腔异常图像。

宫内节育器检查应显示节育器位置、形态、与宫底及内膜关系。疑似下移、嵌顿、断裂或穿孔时，应保存多切面图像。

宫腔内异常回声应记录位置、大小、形态、内部回声、血流情况和与内膜关系。

卵巢与附件图像

双侧卵巢应尽量分别显示并保存图像。图像应标注左侧或右侧。

卵巢图像应显示卵巢边界、大小、卵泡或病变情况。

卵巢大小测量应在最大切面进行，必要时应记录长径、宽径和厚径。

附件区包块应保存多切面图像，并应记录大小、边界、形态、内部回声、分隔、实性成分、乳头状结构、血流情况和与卵巢关系。

未显示卵巢时，应记录未显示原因或检查受限因素。不得在未显示卵巢的情况下报告卵巢结构正常。

疑似卵巢扭转、附件炎性包块、异位妊娠或恶性风险病变时，应增加血流图像和必要动态图像。

盆腔与异常病变图像

盆腔检查应观察子宫直肠陷凹、膀胱子宫陷凹、附件区和可疑积液区域。

盆腔积液应记录位置、范围、深度、回声特征和是否伴随包块或妊娠相关异常。

可疑病变应至少保存两个相互垂直切面的图像。

病变较大、边界不清或累及多个部位时，应保存能够显示病变全貌、局部特征和邻近关系的图像。

血流评估应结合临床需要进行。血流图像应显示取样部位、血流分布或频谱测量信息。

妇科急诊图像

妇科急诊超声应优先采集与临床急症判断相关的关键图像。

疑似异位妊娠时，应显示宫腔、双附件区、盆腔积液、可疑包块和妊娠样结构。

疑似卵巢扭转时，应显示卵巢大小、位置、卵泡排列、基质回声、血流情况和盆腔积液情况。

疑似黄体破裂、盆腔出血或急性炎症时，应保存病灶及积液图像。

急诊图像质量受疼痛、体位、肠气、肥胖或配合困难影响时，应在报告中说明受限因素。

产科超声影像采集要求

一般要求

产科超声影像采集应根据孕周、检查目的、胎儿数目、胎位、羊水情况、胎盘位置和临床风险确定检查内容。

产科超声检查应保存能够支持孕周评估、胎儿存活、胎儿生长、胎盘羊水评估和异常提示的关键图像。

胎儿结构显示受孕周、胎位、羊水、母体体型、胎动、瘢痕、肠气或其他因素影响时，应记录受限原因。

产科超声检查应合理使用二维、彩色多普勒和频谱多普勒模式。不得为非医学目的增加胎儿成像时间。

多胎妊娠检查应分别标识胎儿编号，并应保证各胎儿图像、测量和报告内容相互对应。

早孕期图像

早孕期检查应根据检查目的显示宫腔、孕囊、卵黄囊、胚芽、胎心搏动、附件区和盆腔情况。

确认宫内妊娠时，应保存孕囊位置、卵黄囊、胚芽或胎心搏动相关图像。

测量头臀长时，应在胚胎自然伸展、正中矢状切面或适宜切面进行，测量游标应放置准确。

未见胎心搏动、孕囊位置异常、宫腔积液、附件区包块或盆腔积液时，应保存异常图像。

疑似异位妊娠或妊娠位置不明时，应完整观察宫腔、宫颈、双附件和盆腔，并应保存关键图像。

早孕期使用多普勒模式应有明确医学目的，并应控制扫查时间和声输出。

中晚孕胎儿生长评估图像

胎儿生物测量应按检查目的采集双顶径、头围、腹围、股骨长等图像。

双顶径和头围测量图像应显示标准丘脑水平切面，颅骨外缘、透明隔腔、丘脑和中线结构应显示清楚。

腹围测量图像应显示胎儿腹部标准横切面，胃泡、脐静脉门脉窦和脊柱位置应符合测量要求。

股骨长测量图像应显示股骨长轴，测量不应包括股骨头、股骨远端骨骺或声影延伸部分。

生物测量应保存测量图像。报告中的测量数值应与保存图像一致。

测量切面不标准或胎位影响测量准确性时，应重新采集；无法获得标准切面时，应记录受限原因。

胎儿存活与胎位图像

产科超声检查应确认胎儿存活情况。

胎心搏动应通过二维实时观察或必要模式确认，并应保存能够支持胎儿存活判断的图像或动态图像。

胎位检查应记录胎先露、胎背方位和胎儿姿势。中晚孕检查应根据临床需要保存胎位相关图像。

多胎妊娠应分别确认各胎儿存活情况和胎位，并应保持胎儿编号一致。

胎盘、羊水和脐带图像

胎盘检查应记录胎盘位置、厚度、成熟度或其他必要信息。胎盘低置、前置、植入风险或胎盘异常时，应保存相关图像。

胎盘与宫颈内口关系需评估时，应采用适宜检查方式，并应保存测量图像。

羊水评估应按机构规定或临床要求采用羊水最大深度或羊水指数等方法，并应保存测量图像。

羊水过多、羊水过少或羊水测量受限时，应保存能够支持判断的图像。

脐带检查应根据检查项目和临床需要观察脐带附着、绕颈、脐血流或其他异常。涉及血流测量时，应保存频谱图像。

宫颈与子宫附属结构图像

产科检查涉及宫颈长度评估时，应采用适宜检查方式，清晰显示宫颈内口、外口和宫颈管。

宫颈长度测量应在无明显宫缩干扰、无过度探头压迫的条件下进行。

宫颈缩短、宫颈内口漏斗样改变或宫颈管异常时，应保存测量图像和异常图像。

子宫瘢痕、子宫肌瘤、附件包块等妊娠合并情况影响妊娠评估时，应保存相关图像。

高风险和异常产科图像

高风险妊娠和异常产科检查应增加关键图像留存。

胎儿结构异常疑似病例应保存异常结构的多切面图像，并应根据需要保存动态图像。

胎儿生长受限、巨大儿、羊水异常、胎盘异常、脐血流异常和多胎并发症病例，应保存与诊断提示相关的测量和血流图像。

产科急诊检查应优先采集与胎儿存活、胎盘位置、出血风险、羊水状态、宫颈状态和子宫情况相关的图像。

需要转诊或会诊的病例，应保证关键图像、测量图像和报告描述足以支持后续判读。为统一关键图像留存要求，妇产超声检查宜按表1执行。

妇产超声影像关键图像留存基本要求

| 检查类别 | 基本留存图像 | 异常或高风险时增加留存内容 |
| --- | --- | --- |
| 妇科常规超声 | 子宫纵切面、子宫横切面、内膜图像、 双侧卵巢或附件区图像 | 病灶多切面、血流图像、 盆腔积液图像、动态图像 |
| 早孕超声 | 宫腔图像、孕囊图像、卵黄囊或胚芽图像、 胎心搏动相关图像 | 附件区包块、盆腔积液、 宫颈妊娠或瘢痕妊娠相关图像 |
| 中晚孕生长评估 | 双顶径/头围、腹围、股骨长、胎心、胎位、胎盘、 羊水图像 | 异常结构图像、脐血流图像、 宫颈图像、胎盘异常图像 |
| 多胎妊娠 | 各胎儿编号图像、胎心图像、各胎儿生物测量图像、 胎盘羊水图像 | 胎儿差异、羊水差异、脐血流异常、 并发症相关图像 |
| 妇科急诊 | 子宫、附件区、盆腔积液、可疑病变图像 | 异位妊娠、卵巢扭转、 破裂出血等关键动态图像或血流图像 |
| 高风险妊娠 | 与风险因素相关的测量图像、胎盘羊水图像、 胎儿状态图像 | 会诊所需多切面图像、动态图像、 血流频谱图像 |

测量与标注要求

一般要求

妇产超声测量应在标准切面或符合测量要求的切面上进行。

测量前应优化图像深度、焦点、增益、放大比例和边界显示。

测量游标应放置在规定解剖标志或边界位置，不得随意移动游标以改变测量结果。

同一项目需重复测量的，应按检测要求记录或采用规定方式取值。

测量图像应与报告数值一致。报告中使用的关键测量数据应留存相应测量图像。

妇科测量

子宫测量应在能够显示最大径线的切面进行。

子宫内膜厚度应在内膜显示清晰的纵切面测量，不应将宫腔积液、病灶或肌层误计入内膜厚度。

卵巢测量应在卵巢边界清晰、最大切面显示充分时进行。

卵泡或囊性结构测量应显示最大径线，必要时应测量两个或三个径线。

包块测量应至少记录最大径线，必要时记录三径线，并应保存测量图像。

盆腔积液测量应在积液最大深度处进行，并应标注测量位置。

产科测量

胎儿生物测量应采用与孕周和检查目的相适应的标准测量方法。

双顶径、头围、腹围和股骨长测量应在符合要求的切面上完成，不得在明显斜切、受压或显示不完整的切面上测量。

胎儿估重应基于符合要求的生物测量参数计算。测量参数缺失或明显不可靠时，不得直接生成估重结论。

羊水测量应避开胎儿肢体、脐带和胎盘组织，测量区域应符合相应方法要求。

宫颈长度测量应显示宫颈内外口及宫颈管走行，测量线应沿宫颈管方向或按规定方法放置。

血流频谱测量应在取样位置、取样角度、频谱形态和胎儿状态符合要求时进行。

图像标注

图像标注应完整、清晰、准确，不得遮挡关键解剖结构和测量部位。

图像标注应至少包括受检者识别信息、检查日期、检查部位或切面、左右侧别、测量项目和测量结果。

产科图像应根据需要标注孕周、胎儿编号、胎位、切面名称、测量项目和左右方位。

妇科图像应根据需要标注经腹部或经阴道检查方式、子宫切面、附件侧别、病灶位置和测量项目。

多胎妊娠图像标注应保持胎儿编号一致，不得在同一报告中混用不同编号规则。

异常图像应标注异常部位或测量项目，必要时应添加箭头或文字说明。

测量数据核对

报告生成前应核对测量图像、测量数值和报告引用数据。

自动生成的测量值应经检查人员确认后方可用于报告。

发现测量游标放置错误、切面不标准、单位错误或数据录入错误时，应重新测量或更正。

已归档图像中的错误测量不得直接删除，应按机构规定保留修改痕迹或补充正确测量图像。

测量结果与临床情况、孕周或既往结果明显不一致时，应复核图像和测量方法。

报告质量控制

一般要求

妇产超声报告应与检查申请、检查图像、测量数据和临床信息相一致。

报告内容应真实、准确、完整、规范，不得出现图像资料不能支持的诊断描述或结论提示。

报告应包括受检者基本信息、检查日期、检查方式、检查部位、主要影像所见、测量数据、诊断提示、检查人员和审核人员等内容。

报告中涉及异常发现、重要阴性结果、检查受限因素和建议复查或会诊事项的，应表述清楚。

报告不得使用含义不清、责任不明或无法指导临床判断的模糊表述。

妇科超声报告

妇科超声报告应描述子宫位置、大小、形态、肌层回声、内膜厚度、宫腔情况、宫颈情况、双侧附件和盆腔情况。

发现子宫肌瘤、腺肌病、内膜异常、宫腔占位、卵巢囊肿、附件包块、盆腔积液或其他异常时，应描述部位、大小、形态、边界、内部回声、血流情况和与周围结构关系。

宫内节育器检查应描述节育器位置、形态和与宫腔关系。疑似下移、嵌顿、断裂或穿孔时，应明确提示。

未显示卵巢或附件区显示受限时，应在报告中说明原因，不得简单报告“双附件未见异常”。

妇科急诊报告应突出与急症判断相关的影像所见，并应对可能影响临床处置的异常进行明确提示。

产科超声报告

产科超声报告应描述孕周、胎儿数目、胎心、胎位、胎儿生物测量、胎盘位置、羊水情况和必要的附属结构观察结果。

早孕期报告应描述宫内或宫外妊娠相关影像依据、孕囊、卵黄囊、胚芽、胎心搏动和附件区情况。

中晚孕报告应列明主要胎儿生物测量参数。报告中的双顶径、头围、腹围、股骨长等数值应与保存的测量图像一致。

胎盘低置、前置胎盘、胎盘异常、羊水异常、脐血流异常、宫颈缩短或胎儿生长异常时，应在报告中明确描述并提示临床关注。

多胎妊娠报告应分别描述各胎儿胎心、胎位、生物测量、羊水和相关异常，不得混淆胎儿编号。

胎儿结构显示受限时，应说明受限原因和未能充分显示的内容。

报告审核

机构应建立妇产超声报告审核制度，明确审核范围、审核人员、审核内容和审核记录要求。

下列报告应进行重点审核：

a) 高风险妊娠相关报告；

b) 胎儿结构异常疑似报告；

c) 异位妊娠、卵巢扭转、盆腔出血等急诊报告；

d) 妇科可疑恶性病变报告；

e) 多胎妊娠并发症相关报告；

f) 转诊、会诊或存在医疗争议风险的报告；

g) 初级人员出具或机构规定需审核的报告。

报告审核应核对检查图像、测量数据、报告描述、诊断提示和临床信息。

审核发现报告与图像不一致、测量数据错误、描述遗漏或诊断提示不当的，应退回修改并记录。

未经规定审核的重点报告不得作为最终报告发出。

报告修改

报告发出后发现错误的，应按机构报告修改程序处理。

报告修改应保留原报告、修改后报告、修改原因、修改人员、审核人员和修改时间。

涉及诊断提示、重要测量数据、异常描述或临床处置建议变化的报告修改，应通知相关临床科室或受检者管理责任部门。

报告修改不得通过删除原报告、覆盖原图像或替换测量数据规避追溯。

影像存储与追溯

一般要求

妇产超声影像资料应按规定进行存储、归档、备份和权限管理。

影像资料应与受检者信息、检查申请、检查时间、检查设备、检查人员、报告信息和审核记录建立关联。

关键图像、测量图像、动态图像、异常图像和报告文件应保存完整。

影像资料不得擅自删除、替换、裁剪或修改。确需更正的，应保留更正痕迹。

存储内容

妇产超声影像存储内容应包括：

a) 受检者身份信息；

b) 检查申请信息；

c) 检查日期和检查时间；

d) 检查设备和探头信息；

e) 检查人员和报告人员信息；

f) 静态关键图像；

g) 必要动态图像；

h) 测量图像和测量数据；

i) 报告文件；

j) 审核记录；

k) 修改记录。

异常病例、高风险病例、转诊病例和会诊病例应增加异常部位多切面图像、动态图像和必要血流图像保存。

图像存储应保证图像清晰度、标注完整性和文件可读取性。

存储期限

妇产超声影像资料保存期限应符合医疗机构病历管理、影像资料管理和相关法律法规要求。

高风险妊娠、胎儿异常、妇科肿瘤疑似病例、急诊病例、医疗争议病例和会诊病例的影像资料宜按较长期限保存。

保存期限未届满的影像资料不得销毁。

因系统升级、设备更换或存储介质迁移导致资料转移的，应验证迁移后资料完整性和可读取性。

影像追溯

影像追溯应能够按受检者姓名、就诊号、检查日期、报告编号、检查项目或图像编号进行查询。

每份报告应能追溯至相应检查图像和测量数据。

每张关键图像应能追溯至受检者、检查时间、检查设备、检查人员和检查项目。

图像调用、复制、导出和打印应记录操作人员、操作时间、操作目的和操作内容。

涉及医疗纠纷、质量复核、转诊会诊或监管检查的影像资料，应保持完整状态，不得擅自修改或删除。

信息安全与隐私保护

机构应对妇产超声影像资料实施分级授权管理。

影像资料传输、共享、会诊和教学使用应符合隐私保护要求。

未经授权，不得将含受检者身份信息的图像通过个人社交软件、个人邮箱、非受控网盘或移动存储介质传播。

用于教学、科研、培训或质量点评的图像，应按要求进行脱敏处理。

信息系统发生影像资料泄露、丢失、误删或无法读取时，应立即启动应急处置，并应追溯影响范围。

质量评价与持续改进

一般要求

机构应建立妇产超声影像质量评价机制，对图像质量、测量质量、报告质量、归档质量和审核质量进行评价。

质量评价应采取日常抽查、专项检查、病例复盘、报告审核、临床反馈和同行评议等方式。

质量评价应形成记录，并应对发现的问题进行原因分析、整改和验证。

质量评价结果应作为人员培训、授权调整、设备改进和流程优化的依据。

评价内容

图像质量评价应包括标准切面完整性、目标结构显示、图像清晰度、参数设置、标注规范性和关键图像留存情况。

测量质量评价应包括测量切面、游标放置、测量项目、测量单位、数值一致性和修正记录。

报告质量评价应包括报告完整性、描述准确性、结论合理性、术语规范性、图像支持性和审核符合性。

归档质量评价应包括图像完整性、报告关联性、文件可读取性、编号一致性和追溯有效性。

安全质量评价应包括超声输出控制、检查时间控制、隐私保护、感染防控和设备状态管理。

评价频次

机构应定期开展妇产超声影像质量评价，每季度不宜少于一次。

对新入岗人员、转岗人员、专项检查人员和质量问题较多人员，应增加评价频次。

对胎儿异常、高风险妊娠、妇科急诊、可疑恶性病变和会诊病例，应开展重点病例质量复核。

发生重大报告差错、临床投诉、影像资料缺失或诊断争议时，应开展专项质量评价。

评价指标

妇产超声影像质量评价应设置可量化或可判定指标。

评价指标宜包括关键图像留存率、标准切面合格率、测量规范率、报告退回率、报告修改率、归档完整率、审核符合率和质量缺陷整改率。

机构可根据检查类别、人员层级、设备条件和质量风险设置评分标准。

妇产超声影像质量评价表可参照附录A。

质量缺陷处置

发现质量缺陷时，应明确缺陷类型、责任环节、影响范围和整改要求。

一般质量缺陷应通过反馈、培训、补充图像、报告更正或流程调整进行整改。

可能影响临床诊疗安全的质量缺陷，应立即报告质量管理部门和相关临床科室，并应开展复核。

影像资料缺失、报告结论错误、测量严重偏差、异常漏报或身份信息错误等问题，应纳入重点质量缺陷管理。

质量缺陷整改完成后，应进行效果验证。未通过验证的，应重新制定整改措施。

持续改进

机构应定期汇总妇产超声影像质量评价结果，分析主要问题和变化趋势。

持续改进措施应包括人员培训、流程优化、设备维护、报告模板修订、图像留存规则完善和信息系统改进。

对重复出现的质量问题，应开展根因分析，并应制定专项整改措施。

机构应建立妇产超声典型病例库和质量缺陷案例库，用于培训、评价和持续改进。

改进措施实施后，应评价其有效性，并应形成闭环记录。

（资料性）
妇产超声影像质量评价表

妇产超声影像质量评价可按表A.1执行。

妇产超声影像质量评价表

| 评价项目 | 评价内容 | 符合要求 | 存在问题 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查前核对 | 身份、申请单、检查目的、 孕周或病史是否完整核对 | □是 □否 |  |  |
| 图像采集 | 关键图像是否完整，标准切面是否符合要求 | □是 □否 |  |  |
| 图像质量 | 目标结构是否清晰， 边界和内部回声是否可判读 | □是 □否 |  |  |
| 测量标注 | 测量切面、游标位置、 单位和标注是否规范 | □是 □否 |  |  |
| 异常留存 | 异常部位是否有多切面或动态图像支持 | □是 □否 |  |  |
| 报告内容 | 报告描述是否完整，结论是否与图像一致 | □是 □否 |  |  |
| 报告审核 | 重点病例是否按规定审核 | □是 □否 |  |  |
| 图像归档 | 图像、测量数据、 报告和审核记录是否完整归档 | □是 □否 |  |  |
| 追溯管理 | 图像是否可追溯至人员、设备、时间和报告 | □是 □否 |  |  |
| 隐私安全 | 图像使用、导出、 会诊和教学是否符合隐私要求 | □是 □否 |  |  |

评价发现问题时，应形成整改记录。整改记录应包括问题描述、原因分析、责任人员、整改措施、完成期限和验证结果。

参考文献

[1] GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

[2] GB/T 19001 质量管理体系 要求

[3] WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

[4] WS/T 313 医务人员手卫生规范