| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. C 05 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0279—2026

手术室感染防控护理实施指南

Guidelines for implementation of infection prevention and control nursing in operating rooms

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  组织与职责	4

6  人员管理与培训	6

7  区域流程与环境管理	7

8  手卫生与个人防护	9

9  无菌物品和器械管理	10

10  患者感染风险评估与术前准备	12

11  术中感染防控护理	13

12  术后清洁消毒与废物处置	14

13  特殊感染风险手术管理	15

14  质量监测与持续改进	17

15  资料记录	18

附录A（资料性）  职业暴露报告与处置记录表	20

附录B（资料性）  手术室感染防控护理质量检查表	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：上海奉浦医院有限公司。

本文件主要起草人：舒畅。

引言

手术室是开展外科手术、麻醉操作、介入治疗及相关诊疗活动的重要场所，具有人员流动复杂、操作侵入性强、无菌要求高、器械物品种类多、环境控制要求严、感染风险因素集中等特点。手术室感染防控护理工作直接关系患者围手术期安全、手术切口感染预防、医务人员职业防护、手术器械和物品无菌保障以及医疗质量安全管理水平。随着外科技术发展、手术类型增多、微创与复杂手术比例提高、植入物使用增加以及多重耐药菌防控压力增大，手术室感染防控护理工作应进一步规范化、精细化和全过程化。

手术室感染防控不应仅理解为手术前环境清洁或手术中无菌操作，也不应仅依赖终末消毒、空气净化或器械灭菌等单一措施，而应覆盖人员管理、环境管理、空气与物表控制、手卫生、无菌技术、手术器械与敷料管理、植入物管理、围手术期皮肤准备、手术部位感染预防、医疗废物处置、职业暴露防护、清洁消毒质量监测、感染风险识别和持续改进等全过程。手术室护理人员应在手术团队中承担感染防控的重要执行和协调职责，应通过规范操作、过程监督、风险提示和记录追溯，降低手术相关感染发生风险。

在实际工作中，部分手术室感染防控护理仍存在制度执行不一致、洁污分区管理不严、人员流动控制不足、手卫生依从性不高、无菌物品存放和使用不规范、手术器械交接记录不完整、术中无菌屏障维护不到位、术后环境清洁消毒责任不清、感染风险病例处置流程不明确、职业暴露报告和处置不及时等问题。上述问题容易造成感染防控措施断点，影响手术安全和护理质量。建立统一、明确、可操作的手术室感染防控护理实施要求，是提升手术室护理管理水平、强化围手术期感染预防和保障患者安全的重要措施。

本文件围绕手术室感染防控护理实施过程，拟对组织管理、人员培训、区域与流程管理、环境清洁消毒、空气与物体表面管理、手卫生与个人防护、无菌技术操作、手术器械和无菌物品管理、患者术前准备、术中感染防控护理、术后处置、特殊感染风险手术管理、职业暴露防护、质量监测和持续改进等内容作出规定。本文件注重将感染防控护理要求转化为可执行、可检查、可追溯的实施条款，强化“应”“不得”等规范性表达，减少原则性、解释性和倡导性表述，便于医疗机构手术室、护理管理部门、医院感染管理部门和相关医务人员执行。

本文件所称手术室感染防控护理，是指护理人员在手术室诊疗活动全过程中，为预防和控制手术相关感染、减少病原体传播、维护无菌环境、保护患者和医务人员安全而实施的护理管理与技术操作活动。其核心不应局限于单项护理操作，而应贯穿术前评估、手术接台、患者转运、手术间准备、器械物品准备、手术配合、术中污染控制、标本与废物处置、术后环境恢复和质量记录管理等环节。

手术室感染防控护理实施指南

范围

本文件规定了手术室感染防控护理实施的基本要求、组织与职责、人员管理与培训、区域流程与环境管理、手卫生与个人防护、无菌物品和器械管理、患者感染风险评估与术前准备、术中感染防控护理、术后清洁消毒与废物处置、特殊感染风险手术管理、质量监测与持续改进、资料记录等要求。

本文件适用于医疗机构手术室开展感染防控护理实施、护理质量管理、手术配合管理、感染风险控制和持续改进工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15982—2012 医院消毒卫生标准

GB 50333—2013 医院洁净手术部建筑技术规范

GB/T 19000—2016 质量管理体系基础和术语

WS/T 311—2023 医院隔离技术标准

WS/T 313—2019 医务人员手卫生规范

WS/T 367—2012 医疗机构消毒技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

手术室 operating room

医疗机构内用于实施手术、麻醉、介入操作及相关诊疗活动，并按洁污分区、人员流线、物品流线和感染防控要求进行管理的专用区域。

感染防控护理 infection prevention and control nursing

护理人员在手术室诊疗活动全过程中，为预防和控制病原体传播、降低手术相关感染风险、维护无菌环境和保护医患安全而实施的护理管理和技术操作活动。

无菌技术 aseptic technique

在手术及相关操作过程中，为防止微生物污染无菌物品、无菌区域、手术切口和侵入性操作部位而采取的操作技术。

无菌物品 sterile supplies

经过灭菌处理并在有效期内保持无菌状态，可用于手术及相关无菌操作的器械、敷料、耗材和其他物品。

无菌区域 sterile field

手术过程中由无菌单、无菌器械台、无菌敷料、手术切口周围铺巾及相关无菌物品共同形成，并应保持无菌状态的操作区域。

手卫生 hand hygiene

医务人员通过洗手、卫生手消毒或外科手消毒等方式，减少手部暂居菌和常居菌的操作。

基本要求

总体要求

手术室感染防控护理应坚持预防为主、风险分级、洁污分流、标准预防、无菌优先、过程控制、责任明确和持续改进的原则。

医疗机构应建立手术室感染防控护理管理制度，明确组织职责、人员培训、区域管理、环境清洁、无菌操作、器械物品管理、特殊感染风险手术处置、职业防护、质量监测和资料记录要求。

手术室感染防控护理应覆盖术前准备、患者转运、手术间准备、器械物品准备、术中配合、标本管理、废物处置、术后清洁消毒、接台管理和质量追溯全过程。

手术室应按照洁净区、准洁净区、污染区和辅助区域实施分区管理，并应控制人员、患者、无菌物品、污染物品和医疗废物的流向。

手术室护理人员应严格执行无菌技术操作要求，不得以经验习惯替代规定流程，不得在无菌区域内实施可能造成污染的操作。

手术室应根据手术类别、患者感染状态、病原体传播途径、术中污染程度和植入物使用情况实施感染风险分级防控。

感染风险手术、多重耐药菌感染或定植患者手术、传染病相关手术、急诊污染手术和植入物手术应纳入重点管控范围。

手术室应建立清洁消毒、无菌物品、器械追溯、手卫生、职业暴露和质量监测记录。记录应真实、完整、清晰、可追溯。

手术室不得使用包装破损、标识不清、灭菌失效、湿包、过期或来源不明的无菌物品。

手术室感染防控护理质量问题应实施闭环管理。发现问题后应进行原因分析、整改、复查和效果评价。

风险分级要求

手术室应根据患者感染风险、手术切口类别、手术污染程度、病原体传播途径、手术持续时间、植入物使用情况和患者免疫状态实施风险识别。

下列情形应作为重点感染防控风险：

a) 急诊手术且术前准备不足；

b) 污染手术或感染手术；

c) 多重耐药菌感染或定植患者手术；

d) 传染病疑似或确诊患者手术；

e) 植入物手术；

f) 手术时间长、出血量大或多团队联合手术；

g) 患者存在免疫功能低下、营养不良、糖尿病、肥胖或其他感染高危因素；

h) 接台频繁、人员流动多或手术间周转压力大的手术安排。

对重点感染防控风险手术，应在术前明确防控等级、人员防护、手术间安排、器械物品准备、术后清洁消毒和废物处置要求。

风险分级结果应传达到巡回护士、器械护士、麻醉相关人员、手术医师和清洁消毒人员。

风险分级结果发生变化时，应及时调整感染防控措施。

流程控制要求

手术室应建立患者进入、工作人员进入、无菌物品进入、污染物品退出和医疗废物转运流程。

不同流线应避免交叉。确因建筑条件限制不能完全分离的，应通过时间分隔、容器密闭、路线标识、转运控制和清洁消毒措施降低交叉污染风险。

无菌物品应按规定路线进入手术室，并应在受控区域存放和使用。

污染器械、污染敷料、医疗废物和术后污染物品应按规定路线及时转出，不得与无菌物品混放、混运。

患者转运应采取清洁转运措施。感染风险患者转运应根据传播途径采取必要防护和路径控制。

接台手术应在完成规定清洁消毒、物品补充、环境检查和记录确认后实施，不得因提高手术周转速度而压缩必要感染防控环节。

无菌管理要求

手术室应建立无菌物品接收、储存、发放、使用、回收和追溯制度。

无菌物品进入手术间前，应核查包装完整性、灭菌标识、有效期、器械包名称和追溯信息。

无菌物品开启后应按规定使用。已开启但未使用且无法继续保持无菌状态的，不得重新作为无菌物品使用。

无菌区域建立后，应由指定人员维护无菌状态。发现污染或疑似污染时，应立即更换受污染物品或重新建立无菌区域。

手术人员不得跨越无菌区域，不得背对无菌区域进行可能造成污染的操作。

手术过程中增加无菌物品时，应按无菌传递要求实施，不得从非无菌区域直接接触无菌区域。

人员行为要求

进入手术室的人员应按区域要求更换手术衣裤、帽子、口罩和专用鞋。

手术室人员应控制进出频次。手术进行期间不得无故开启手术间门，不得无关人员进入手术间。

手术人员应按要求进行外科手消毒、穿无菌手术衣和戴无菌手套。

手术室人员应遵守手卫生、个人防护、无菌操作、锐器安全和职业暴露处置要求。

手术室人员不得佩戴可能影响手卫生和无菌操作的饰物，不得将个人物品带入手术区域。

出现发热、呼吸道感染、皮肤化脓感染或其他可能影响感染防控的情况时，相关人员不宜参与无菌手术配合。

组织与职责

一般要求

医疗机构应建立手术室感染防控护理组织管理体系。

手术室感染防控护理工作应由护理管理部门、医院感染管理部门、手术室、麻醉科、外科相关科室、消毒供应中心、后勤保障部门和医疗废物管理部门协同实施。

各责任部门应明确职责边界和协同流程，不得因职责交叉造成感染防控措施缺位。

手术室应设立感染防控护理责任岗位，负责日常监督、培训、质量检查、问题反馈和整改跟踪。

护理管理部门职责

护理管理部门应将手术室感染防控护理纳入护理质量管理体系。

护理管理部门应组织制定或审核手术室感染防控护理制度、流程和质量评价要求。

护理管理部门应督促手术室开展人员培训、岗位考核、质量检查和持续改进。

护理管理部门应协调解决感染防控护理工作中的人员配置、流程优化和质量改进问题。

医院感染管理部门职责

医院感染管理部门应对手术室感染防控工作进行技术指导、风险评估、监测评价和监督检查。

医院感染管理部门应参与感染风险手术管理、特殊病原体防控、职业暴露处置和感染防控质量改进。

医院感染管理部门应定期反馈手术室感染防控监测结果和存在问题。

发生疑似手术相关感染聚集、职业暴露异常或感染防控严重缺陷时，医院感染管理部门应组织调查和处置。

手术室职责

手术室应负责感染防控护理措施的具体实施和日常管理。

手术室应建立并执行手术间准备、无菌物品管理、术中无菌维护、接台清洁消毒、污染物品转运和资料记录流程。

手术室应对护理人员执行手卫生、无菌技术、个人防护、环境管理和职业暴露处置情况进行监督。

手术室应对感染风险手术实施术前确认、术中控制和术后处置。

手术室应保存感染防控护理相关记录，并应保证记录可追溯。

消毒供应中心职责

消毒供应中心应按照要求完成手术器械、器具和物品的回收、清洗、消毒、检查、包装、灭菌、储存和发放。

消毒供应中心应建立器械包追溯记录，并应与手术室使用记录相衔接。

消毒供应中心发现器械污染、包装破损、灭菌失败、湿包或追溯信息异常时，应及时通知手术室并采取处置措施。

手术室与消毒供应中心应建立污染器械交接、急用器械供应、植入物器械管理和特殊感染风险器械处置协同机制。

手术相关科室职责

手术医师应按要求提供患者感染风险、手术类别、切口类别、植入物使用和特殊防护需求等信息。

麻醉相关人员应配合落实手术室感染防控要求，做好麻醉操作区域清洁、导管相关感染风险控制和设备表面消毒。

清洁消毒人员应按规定完成手术间日常清洁、接台清洁、终末清洁和特殊感染风险手术后清洁消毒。

后勤保障部门应保证空气净化、给排水、医疗废物转运、织物管理、环境维护和设施设备运行满足感染防控要求。

人员管理与培训

一般要求

手术室应建立感染防控护理人员管理制度，明确岗位准入、培训考核、操作授权、继续教育、健康管理和行为规范要求。

手术室护理人员应掌握手术室感染防控基本知识、无菌技术操作、手卫生要求、个人防护要求、职业暴露处置、医疗废物分类处置和特殊感染风险手术防控要求。

新入科、转岗、进修、实习和临时进入手术室参与工作的人员，应接受手术室感染防控培训，并经确认后方可进入相应区域或参与相关工作。

未经培训或考核不合格的人员，不得独立承担器械护士、巡回护士、无菌物品管理、感染风险手术配合和清洁消毒质量确认等岗位工作。

外来人员进入手术室应履行审批、登记和告知程序，并应遵守手术室着装、流线、个人防护和行为管理要求。

培训内容

手术室感染防控护理培训应至少包括下列内容：

a) 手术室区域划分、洁污流线和人员行为要求；

b) 手卫生和外科手消毒操作要求；

c) 无菌技术、无菌区域建立与维护要求；

d) 无菌物品、手术器械和植入物管理要求；

e) 手术患者感染风险评估和术前准备要求；

f) 术中污染控制、锐器安全和标本管理要求；

g) 接台清洁、终末清洁和特殊感染风险手术后处置要求；

h) 多重耐药菌、传染病相关手术和污染手术防控要求；

i) 职业暴露预防、报告和处置要求；

j) 感染防控质量监测、问题整改和资料记录要求。

培训内容应与岗位职责相匹配。器械护士、巡回护士、清洁消毒人员、无菌物品管理人员和护理管理人员应分别设置重点培训内容。

手术室启用新设备、新耗材、新流程、新消毒剂或新信息系统时，应开展专项培训。

发生感染防控不良事件、职业暴露、无菌物品管理缺陷、清洁消毒不合格或手术相关感染风险事件后，应开展针对性培训。

考核与授权

手术室应建立感染防控护理岗位能力考核制度。

考核方式可包括理论考试、操作考核、现场观察、案例分析、应急处置演练和质量记录抽查。

下列操作或岗位应经考核合格后授权：

a) 外科手消毒、穿脱无菌手术衣和戴无菌手套；

b) 无菌器械台建立和维护；

c) 植入物及高值耗材管理；

d) 特殊感染风险手术配合；

e) 污染器械交接和特殊标识管理；

f) 清洁消毒质量检查；

g) 职业暴露初步处置和报告。

授权范围应与人员能力相匹配。人员岗位调整、长期离岗后返岗或发生严重操作缺陷时，应重新进行能力确认。

培训、考核和授权记录应保存，并应能追溯至人员、岗位和时间。

健康管理

手术室工作人员应按医疗机构要求接受职业健康管理和必要免疫防护。

手术室工作人员出现可能影响感染防控的发热、呼吸道症状、胃肠道症状、皮肤化脓性病变、手部破损或其他感染性表现时，应主动报告。

存在开放性伤口、手部皮肤破损或感染风险的人员，不宜直接参与无菌手术操作；确需参与的，应采取有效防护措施并经评估确认。

手术室工作人员应按要求进行职业暴露风险防护，不得在防护用品不符合要求的情况下参与高风险操作。

区域流程与环境管理

一般要求

手术室应按功能和洁净要求实施分区管理，区域标识应清晰、醒目、完整。

手术室应控制人员、患者、无菌物品、污染物品、医疗废物和清洁工具的流向，防止交叉污染。

手术室环境管理应覆盖空气净化、温湿度控制、物体表面清洁、地面清洁、设备表面消毒、接台管理和终末处置。

手术室应保持环境整洁，不得在手术间内存放与当台手术无关的物品。

手术室环境异常可能影响感染防控时，应暂停相应手术间使用，并应完成原因排查和处置确认。

区域管理

手术室应根据建筑条件和感染防控要求划分限制区、半限制区和非限制区。

限制区应严格控制进入人员和物品，进入人员应按要求着装并执行手卫生要求。

半限制区应控制人员流动和物品堆放，不得作为污染物品暂存区使用。

非限制区与手术区域之间应设置必要缓冲和更衣条件。

洁净手术部应按洁净级别和手术类别合理安排手术，不得将明显不符合环境要求的手术安排在不适宜的手术间。

人员流线管理

工作人员应按规定通道进入手术室，并应完成更衣、换鞋、戴帽、戴口罩和手卫生。

患者进入手术室应按规定路线转运，不得与污染物品和医疗废物转运路线交叉。

参观人员、设备维修人员、厂家技术人员和其他外来人员进入手术室，应经批准并登记。

手术进行期间应控制手术间门开启次数和人员进出频次。

与当台手术无关人员不得进入手术间。

物品流线管理

无菌物品、清洁物品、污染物品和医疗废物应按规定路线流转。

无菌物品进入手术室前应核查包装、标识、有效期和运输容器清洁状态。

污染器械应密闭转运至指定区域或消毒供应中心，不得裸露转运。

医疗废物应按类别收集、密闭转运，不得与普通生活垃圾、清洁物品或无菌物品混放。

织物应按清洁织物和污染织物分别存放、转运和交接，不得混装混运。

空气与环境控制

手术室空气净化、通风和温湿度管理应符合医疗机构相关要求。

手术前应确认手术间空气净化系统运行状态、温湿度、压差或其他环境参数符合使用要求。

手术过程中应保持手术间门关闭，不得无故长时间开启。

手术间内人员数量应与手术需要相适应，不得因人员过多影响空气洁净和手术操作。

空气净化系统故障、环境参数异常或手术间污染风险未排除时，不得安排择期手术。

环境清洁消毒

手术室应建立日常清洁、接台清洁、终末清洁和周期性清洁制度。

清洁消毒应按先清洁后消毒、先相对清洁区域后污染区域、先高处后低处、先物体表面后地面的顺序进行。

清洁工具应分区、分类、标识使用，不得混用。

高频接触表面应加强清洁消毒，包括手术床、器械台、麻醉机表面、无影灯手柄、操作面板、门把手、转运床扶手和监护设备表面等。

使用后的清洁工具应按规定清洗、消毒、干燥和存放，不得潮湿堆放。

清洁消毒完成后应记录时间、区域、责任人员、消毒剂名称和必要的质量确认信息。为明确实施过程中主要控制环节，手术室感染防控护理关键控制点宜按表1执行。

手术室感染防控护理关键控制点

| 控制环节 | 主要风险 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 人员进入 | 着装不规范、人员流动过多 | 应执行准入、更衣、手卫生和进出控制 |
| 无菌物品使用 | 包装破损、灭菌失效、追溯缺失 | 应核查包装、标识、有效期和追溯信息 |
| 手术间准备 | 环境不洁、设备表面污染 | 应完成术前环境检查和必要清洁消毒 |
| 术中操作 | 无菌区域污染、锐器伤、体液暴露 | 应维护无菌区域，执行锐器安全和个人防护 |
| 接台管理 | 清洁消毒不足、物品补充混乱 | 应完成接台清洁、污染物清除和环境确认 |
| 特殊感染风险手术 | 病原体传播、器械污染、废物处置不当 | 应按传播途径和风险等级强化防护与处置 |
| 职业暴露 | 针刺伤、黏膜暴露、破损皮肤暴露 | 应立即处置、报告、评估和随访 |
| 质量监测 | 问题不闭环、记录不完整 | 应开展检查、反馈、整改和效果验证 |

手卫生与个人防护

一般要求

手术室人员应严格执行手卫生要求，在接触患者、无菌物品、清洁物品、污染物品和脱摘防护用品前后采取相应手卫生措施。

手术人员进入无菌操作前应进行外科手消毒。

手卫生设施应设置合理、数量充足、用品齐全，并应保持可用状态。

手卫生用品、外科手消毒用品和干手用品应符合医疗机构管理要求，不得使用过期、污染或标识不清的产品。

手卫生时机

手术室人员在下列时机应执行手卫生：

a) 接触患者前后；

b) 进行无菌操作前；

c) 接触血液、体液、分泌物、排泄物、非完整皮肤或污染物品后；

d) 脱手套后；

e) 接触患者周围环境后；

f) 接触无菌物品前；

g) 处理污染器械、废弃物或污染织物后；

h) 进入和离开手术区域时。

手部有可见污染时，应先洗手，不得仅以速干手消毒剂替代洗手。

手套不能替代手卫生。戴手套前和脱手套后均应按要求进行手卫生。

外科手消毒

参与手术无菌操作的人员应在穿无菌手术衣和戴无菌手套前实施外科手消毒。

外科手消毒应按规定方法、范围和时间进行，消毒范围应覆盖双手、前臂和规定部位。

外科手消毒前应修剪指甲，不得佩戴戒指、手链、腕表、假指甲或影响手卫生的饰物。

外科手消毒后，手和前臂不得接触非无菌物品。发生污染时，应重新进行外科手消毒。

个人防护用品使用

手术室人员应根据操作风险、手术类别、病原体传播途径和暴露风险选择个人防护用品。

进入手术室应按区域要求佩戴帽子和口罩，头发应完全遮盖。

进行可能发生血液、体液喷溅的操作时，应佩戴护目镜、防护面屏、防水隔离衣或其他适宜防护用品。

接触污染器械、污染敷料、医疗废物和特殊感染风险患者相关物品时，应按风险要求佩戴手套和防护用品。

个人防护用品穿脱应按规定顺序实施。脱摘过程中不得污染皮肤、工作服和周围环境。

一次性个人防护用品不得重复使用；重复使用的防护用品应按规定清洁、消毒和保存。

锐器安全

手术室应建立锐器安全管理要求，减少针刺伤和锐器伤风险。

手术过程中传递刀片、缝针、穿刺针等锐器时，宜采用中立区传递、器械盘传递或其他安全传递方式。

使用后锐器应及时放入锐器盒，不得回套针帽、徒手拆卸针头或随意放置锐器。

锐器盒应放置在便于使用的位置，并应保持直立、稳固、标识清晰。

锐器盒达到规定容量时应及时封闭转运，不得过满使用。

无菌物品和器械管理

一般要求

手术室应建立无菌物品和手术器械全流程管理制度。

无菌物品和器械管理应覆盖接收、储存、发放、术前核查、术中使用、术后清点、污染回收和追溯记录。

手术室应与消毒供应中心建立器械包、植入物、外来器械、急用器械和特殊感染风险器械管理衔接机制。

无菌物品不得与污染物品混放，不得存放在潮湿、污染、积尘或非受控区域。

无菌物品接收与储存

无菌物品接收时应核查名称、数量、包装完整性、灭菌标识、灭菌日期、有效期和追溯信息。

包装破损、潮湿、污染、标识不清、灭菌指示不合格或超过有效期的物品不得进入无菌物品储存区。

无菌物品应按类别、有效期和使用频次分类存放。

无菌物品存放应遵循先进先出原则。

无菌物品存放架、存放柜和转运车应保持清洁干燥，并应定期清洁消毒。

器械包管理

器械包使用前应核查包名、灭菌标识、包装状态、有效期和器械清单。

打开器械包后应检查包内化学指示物、器械完整性、清洁状态和功能状态。

发现器械污渍、锈蚀、损坏、功能异常、数量不符或包内指示物异常时，不得继续使用，并应按异常物品处理。

手术器械应在术前、关闭体腔前、关闭切口前和手术结束时按规定清点。

器械清点结果应由器械护士和巡回护士共同确认并记录。

植入物管理

植入物应按高风险无菌物品进行管理。

植入物使用前应核查名称、型号、规格、批号、灭菌状态、有效期、包装完整性和追溯信息。

植入物不得在灭菌结果未确认、包装破损或追溯信息不完整的情况下使用。

植入物使用信息应记录至手术护理记录或相关追溯系统，至少包括产品名称、规格型号、批号、数量、使用部位和患者信息。

未使用植入物应按规定退回、保存或处置，不得与已污染物品混放。

外来器械管理

外来器械进入医疗机构应按规定进行审核、接收、清洗、消毒、包装、灭菌和追溯管理。

外来器械不得未经清洗灭菌直接进入手术间使用。

外来器械应提供完整器械清单、使用说明、清洗灭菌要求和必要资质资料。

外来器械使用前应由手术室、消毒供应中心和相关使用科室按职责进行确认。

外来器械使用后应按污染器械管理要求回收和处置。

污染器械回收

手术结束后，污染器械应按规定进行初步整理和安全转运。

锐器、精密器械、腔镜器械和特殊器械应按规定方式保护和交接。

污染器械应使用密闭容器或专用转运工具转运，不得裸露、滴漏或与清洁物品混运。

感染风险手术器械应按标识要求单独交接，并应告知消毒供应中心相应风险信息。

污染器械交接应记录器械名称、数量、手术间、患者或手术编号、交接人员和时间。

患者感染风险评估与术前准备

一般要求

手术室护理人员应在患者进入手术室前或进入后按流程核查感染风险相关信息。

患者感染风险评估应与手术类别、切口类别、感染状态、病原学结果、隔离要求和个人防护要求相衔接。

感染风险评估结果应传达到手术团队相关人员，并应作为手术间安排、物品准备、人员防护和术后处置的依据。

信息不完整但手术需紧急实施的，应按较高风险采取防控措施，并应在术后补充完善记录。

患者信息核查

患者进入手术室时，应核查患者身份、手术名称、手术部位、手术方式、感染相关诊断、过敏史和特殊防护要求。

涉及多重耐药菌、传染病、脓肿、坏死组织、开放性污染伤口等情况的，应核查隔离标识和防护要求。

患者携带引流管、导尿管、中心静脉导管、气管插管、伤口敷料等管路或敷料时，应检查固定、密闭和污染情况。

患者转运床、被服和随身物品应保持清洁，明显污染时应按规定处理。

术前皮肤准备配合

手术室护理人员应核查手术部位皮肤状态，包括破损、感染、皮疹、污染、毛发处理和标识情况。

手术部位皮肤消毒应按手术部位、消毒剂适用范围和操作要求实施。

皮肤消毒范围应满足手术切口、可能延长切口、引流口和相关操作需要。

使用易燃性皮肤消毒剂时，应待消毒剂充分干燥后方可使用电外科设备或铺设无菌单。

皮肤消毒后不得以未消毒物品接触消毒区域。

手术间准备

手术前应确认手术间清洁状态、环境条件、设备状态和手术物品准备情况。

手术间内应仅保留当台手术需要的设备、器械、耗材和药品。

预计污染风险较高或产生大量体液、分泌物、冲洗液的手术，应提前准备防渗、防溅、吸引、收集和废物处置用品。

植入物手术应确认无菌物品、植入物、备用器械和环境条件符合要求。

特殊感染风险手术应按风险要求准备防护用品、专用转运容器、废物包装和终末消毒用品。

术中感染防控护理

一般要求

术中感染防控护理应围绕无菌区域维护、人员行为控制、器械物品管理、污染控制、锐器安全、标本管理和职业防护开展。

巡回护士和器械护士应共同维护手术间感染防控秩序。

手术过程中发现无菌物品污染、无菌区域破坏、人员防护不足或环境污染时，应立即采取纠正措施。

术中感染防控护理措施和异常情况应按规定记录。

无菌区域维护

无菌区域建立后，应保持无菌单、器械台、手术切口区域和无菌物品不受污染。

无菌器械台应在使用前及时建立，不宜过早暴露。

无菌器械台应由专人管理。无关人员不得接触无菌器械台。

手术中无菌区域被污染或疑似污染时，应立即更换相关物品或重新建立无菌区域。

手术人员更换位置、传递器械和调整设备时，应避免跨越无菌区域或污染无菌屏障。

巡回护士感染防控要求

巡回护士应监督手术间人员数量、人员进出、门关闭状态和个人防护执行情况。

巡回护士应负责补充无菌物品，并应按无菌方式传递至器械护士或无菌区域。

巡回护士应及时处理术中污染物、体液溢洒和环境污染。

巡回护士应协助落实标本容器、废物收集、锐器盒和污染器械暂存要求。

巡回护士发现违反无菌操作或感染防控要求的行为时，应及时提醒和纠正。

器械护士感染防控要求

器械护士应维持无菌器械台整洁、有序、无污染。

器械护士应按手术进程传递器械，避免器械污染、掉落或误用。

掉落、污染或疑似污染的器械不得重新放回无菌器械台使用。

器械护士应对锐器实施安全管理，减少手术团队锐器伤风险。

器械护士应配合完成器械、敷料、缝针和其他相关物品清点。

术中污染控制

术中产生的血液、体液、分泌物和冲洗液应及时收集或清除。

明显污染的地面、设备表面或操作区域，应及时进行局部清洁消毒，防止污染扩大。

污染敷料、污染耗材和一次性用品应及时放入相应收集容器。

开放污染腔隙、脓肿切开、肠内容物污染或其他高污染操作后，应按需要更换手套、器械、敷料或铺巾。

同台手术由污染步骤转入相对清洁步骤时，应采取相应隔离和更换措施。

标本管理

手术标本应使用适宜容器收集，并应防止渗漏、污染和误识别。

感染性标本、病理标本和特殊病原体相关标本应按要求标识和转运。

标本容器外表污染时，应清洁消毒后再转运。

标本交接应记录患者信息、标本名称、采集部位、数量、交接人员和时间。

植入物手术控制

植入物手术应严格控制人员流动、手术间门开启次数和无菌物品暴露时间。

植入物打开前应再次核查名称、规格、批号、有效期和包装完整性。

植入物应在需要使用时开启，不得长时间暴露。

植入物掉落、污染或疑似污染时不得使用。

植入物使用信息应准确记录并可追溯。

术后清洁消毒与废物处置

一般要求

手术结束后应按手术类别、污染程度和感染风险实施术后清洁消毒。

术后处置应包括污染物清除、器械回收、废物分类、环境表面清洁消毒、设备复位、空气净化运行和记录确认。

未完成规定清洁消毒和环境确认的手术间，不得安排下一台手术。

接台清洁

接台手术前应清除上一台手术产生的污染物、废物和污染织物。

接台清洁应重点清洁手术床、器械台、麻醉区域、无影灯手柄、设备表面、操作台面和地面可见污染。

接台清洁完成后，应补充必要物品并确认环境可用。

接台清洁不得仅更换手术单而不进行环境表面处理。

终末清洁消毒

每日手术结束后或感染风险手术后，应按规定实施终末清洁消毒。

终末清洁消毒应覆盖手术间内所有可接触表面、设备表面、地面、墙面必要部位、手术床、转运工具和清洁用品。

终末清洁消毒应使用符合要求的消毒剂，并应保证作用浓度、作用时间和使用方法符合规定。

终末清洁消毒完成后，应记录手术间编号、清洁消毒时间、消毒剂名称、责任人员和质量确认情况。

医疗废物处置

手术室医疗废物应按类别分类收集、包装、标识和转运。

感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物不得混装。

锐器应直接放入锐器盒，不得与其他废物混放。

医疗废物包装袋外表污染、破损或渗漏时，应按规定加套包装并处理污染表面。

医疗废物交接应记录种类、数量、时间、交接人员和转运去向。

污染织物处置

术后污染织物应按医疗机构织物管理要求收集和转运。

明显被血液、体液、分泌物污染的织物应单独收集，不得抖动、拖拽或贴身搬运。

感染风险患者使用后的织物应按风险要求标识、包装和交接。

污染织物暂存区域应保持清洁，不得与清洁织物混放。

特殊感染风险手术管理

一般要求

特殊感染风险手术应根据病原体传播途径、患者感染状态、手术污染程度和操作暴露风险采取强化防控措施。

特殊感染风险手术应进行术前评估、手术间安排、防护用品准备、人员分工、器械物品准备、废物处置和术后终末清洁消毒确认。

特殊感染风险手术应减少非必要人员进入手术间。

特殊感染风险手术相关信息应在保护患者隐私的前提下传达到相关工作人员。

多重耐药菌相关手术

多重耐药菌感染或定植患者手术应按接触传播风险采取防控措施。

手术室应根据手术安排和感染风险合理安排手术间和手术顺序。

手术人员应按要求穿戴防护用品，接触患者及其周围环境后应执行手卫生。

使用后的器械、物品、织物和废物应按规定标识和转运。

手术结束后应实施终末清洁消毒，并应重点处理高频接触表面。

传染病相关手术

传染病疑似或确诊患者手术应根据传播途径采取相应隔离和防护措施。

手术前应明确患者转运路线、人员防护等级、手术间安排、麻醉配合、术后消毒和废物处置要求。

手术过程中应严格控制人员进出，减少不必要操作和环境污染。

手术后应按病原体传播风险和医疗机构规定实施终末清洁消毒、空气处理和废物处置。

参与手术人员应按要求脱摘防护用品，脱摘过程应防止自我污染。

污染和感染手术

污染手术和感染手术应根据污染程度和病原体风险采取相应防控措施。

手术前应准备足量吸引、冲洗、防渗、防溅、废物收集和清洁消毒用品。

手术过程中应及时清除污染物，防止血液、体液和分泌物扩散。

污染步骤结束后，应根据需要更换手套、器械、敷料和铺巾。

手术后应加强污染区域、设备表面、地面和转运工具清洁消毒。

职业暴露处置

手术室应建立职业暴露预防和处置流程。

发生锐器伤、黏膜暴露、破损皮肤暴露或大面积体液污染时，暴露人员应立即实施现场处置并报告。

职业暴露处置应包括局部处理、风险评估、登记报告、医学处置、随访管理和原因分析。

职业暴露不得隐瞒不报，不得仅进行现场处理而不登记和评估。

职业暴露记录表可参照附录A。

质量监测与持续改进

一般要求

手术室应建立感染防控护理质量监测与持续改进机制。

质量监测应覆盖人员行为、手卫生、无菌操作、环境清洁消毒、无菌物品管理、特殊感染风险手术处置、职业暴露和资料记录等内容。

质量监测应采取日常巡查、专项检查、现场观察、记录抽查、环境卫生学监测、问题追踪和案例复盘等方式。

质量监测发现的问题应形成闭环管理，不得只记录问题而不整改、不验证。

监测内容

手卫生监测应包括手卫生设施配置、手卫生时机执行、外科手消毒操作和手卫生用品管理。

无菌技术监测应包括无菌区域建立、无菌物品开启、无菌传递、无菌屏障维护和污染处置。

环境管理监测应包括空气净化运行、物体表面清洁、接台清洁、终末清洁、清洁工具管理和手术间使用状态。

器械物品监测应包括无菌物品储存、有效期管理、包装完整性、器械清点、植入物追溯和污染器械交接。

特殊感染风险手术监测应包括术前识别、防护用品使用、手术间安排、污染物处置、终末清洁消毒和记录完整性。

职业防护监测应包括个人防护用品使用、锐器安全、职业暴露报告和暴露后处置。

监测频次

手术室应定期开展感染防控护理质量检查，每月至少开展一次综合检查。

对手卫生、无菌操作、接台清洁、终末清洁和特殊感染风险手术处置等重点内容，应增加现场抽查频次。

新人员上岗、流程调整、新手术间启用、感染风险事件发生或质量问题重复出现时，应开展专项检查。

医院感染管理部门和护理管理部门应按管理要求参与监督和反馈。

评价指标

手术室感染防控护理质量评价应设置可检查、可统计、可追溯的指标。

评价指标宜包括手卫生依从率、外科手消毒合格率、无菌物品合格率、接台清洁执行率、终末清洁完成率、器械清点符合率、职业暴露报告及时率、特殊感染风险手术处置符合率和问题整改闭环率。

质量评价应结合现场观察和记录核查进行，不得仅依据台账资料判定。

手术室感染防控护理质量检查表可参照附录B。

问题整改

质量监测发现问题后，应明确问题类型、发生环节、责任岗位、风险影响和整改要求。

一般问题应及时反馈并整改。

重复发生问题、涉及无菌安全问题、特殊感染风险手术处置问题和职业暴露问题，应开展原因分析并制定专项整改措施。

整改措施应明确责任人员、完成期限和验证方式。

整改完成后应进行效果验证，验证不合格的应重新整改。

持续改进

手术室应定期汇总感染防控护理质量监测结果，分析问题趋势和高风险环节。

持续改进措施应包括制度修订、流程优化、人员培训、物品配置、环境改善、信息化追溯和质量反馈。

对手术相关感染风险事件、职业暴露事件和严重无菌操作缺陷，应开展案例复盘。

改进措施实施后，应评价其有效性，并应形成闭环记录。

资料记录

一般要求

手术室感染防控护理相关资料应真实、完整、清晰、及时、可追溯。

资料记录应与实际工作相一致，不得事后无依据补记、伪造、替换或删除。

纸质记录和电子记录应按医疗机构要求保存。

涉及患者隐私、传染病信息、职业暴露信息和质量事件信息的资料，应按权限管理。

记录内容

手术室感染防控护理记录宜包括：

a) 手术间清洁消毒记录；

b) 接台清洁和终末清洁记录；

c) 无菌物品接收和核查记录；

d) 器械清点和污染器械交接记录；

e) 植入物使用追溯记录；

f) 特殊感染风险手术处置记录；

g) 手卫生和无菌操作质量检查记录；

h) 环境卫生学监测记录；

i) 医疗废物交接记录；

j) 职业暴露报告和处置记录；

k) 感染防控培训、考核和授权记录；

l) 质量检查、整改和验证记录。

记录保存与追溯

记录应按时间、手术间、患者、手术编号、器械包编号或质量检查项目分类保存。

器械、植入物和无菌物品追溯记录应能够关联患者、手术名称、使用时间、灭菌批次和责任人员。

特殊感染风险手术记录应能够追溯术前风险识别、术中防控措施和术后清洁消毒情况。

职业暴露记录应能够追溯暴露发生、现场处置、报告、评估、随访和改进措施。

记录保存期限应符合医疗机构档案和医院感染管理要求。

（资料性）
职业暴露报告与处置记录表

职业暴露报告与处置记录可按表A.1执行。

职业暴露报告与处置记录表

| 记录项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 暴露人员 |  |
| 暴露日期和时间 |  |
| 暴露地点 |  |
| 暴露类型 | □锐器伤 □黏膜暴露 □破损皮肤暴露 □其他 |
| 暴露来源 |  |
| 涉及操作 |  |
| 暴露经过 |  |
| 现场处置措施 |  |
| 报告时间 |  |
| 接报人员 |  |
| 风险评估结果 |  |
| 医学处置措施 |  |
| 随访安排 |  |
| 原因分析 |  |
| 改进措施 |  |
| 记录人员 |  |
| 审核人员 |  |

职业暴露处置完成后，应对暴露原因进行分析。涉及操作流程、锐器管理、个人防护或培训不足的，应制定改进措施并验证效果。

（资料性）
手术室感染防控护理质量检查表

手术室感染防控护理质量检查可按表B.1执行。

手术室感染防控护理质量检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 问题描述 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理 | 人员着装、准入、进出控制是否符合要求 | □符合 □不符合 |  |  |
| 手卫生 | 手卫生时机、外科手消毒和用品配置是否符合要求 | □符合 □不符合 |  |  |
| 个人防护 | 防护用品选择、穿脱和处置是否符合风险要求 | □符合 □不符合 |  |  |
| 区域流线 | 洁污分区、人员流线、物品流线是否受控 | □符合 □不符合 |  |  |
| 环境清洁 | 接台清洁、终末清洁和高频表面消毒是否落实 | □符合 □不符合 |  |  |
| 无菌物品 | 包装、标识、有效期、储存和使用是否符合要求 | □符合 □不符合 |  |  |
| 器械管理 | 器械清点、污染回收、追溯交接是否完整 | □符合 □不符合 |  |  |
| 植入物管理 | 植入物核查、使用记录和追溯信息是否完整 | □符合 □不符合 |  |  |
| 术中控制 | 无菌区域维护、污染处置、锐器安全是否符合要求 | □符合 □不符合 |  |  |
| 特殊风险手术 | 风险识别、防护、术后终末处置是否符合要求 | □符合 □不符合 |  |  |
| 职业暴露 | 暴露报告、处置、评估和随访是否闭环 | □符合 □不符合 |  |  |
| 资料记录 | 清洁消毒、培训、监测、整改记录是否完整可追溯 | □符合 □不符合 |  |  |

检查发现不符合项时，应形成整改记录。整改记录应包括问题描述、原因分析、责任人员、整改措施、完成期限和验证结果。