JXEA

江 西 省 工 程 师 联 合 会 团 体 标 准

T/JXEA 430—2026

噪声环境自动监测点位布设与数据质量控制规范

Specification for site selection and data quality control of noise environment automatic monitoring

（征求意见稿）

2026—06—XX   发布	2026—06—XX   实施

江西省工程师联合会  发  布

目  次

前 言	II

引 言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  监测点位选取原则	1

5  监测设备配置要求	2

6  数据采集与传输	2

7  数据质量控制	2

8  数据有效性判定	3

9  运维管理与档案	3

# 前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。 本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省工程师联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 引  言

噪声污染是影响城市居民生活质量的重要环境问题之一，噪声环境自动监测是掌握区域噪声污染状况、评价声环境质量达标情况的重要技术手段。随着我国城镇化进程加快和环境管理精细化程度的不断提高，对噪声自动监测网络建设和数据质量管理提出了更高要求。为规范噪声环境自动监测点位选取、设备配置、数据采集传输和质量控制工作，提升监测数据的准确性和有效性，依据国家噪声污染防治法和噪声监测相关技术标准，制定本规范。

噪声环境自动监测点位布设与数据质量控制规范

1  范围

本文件规定了城市区域环境噪声、交通噪声、功能区噪声等不同类型噪声环境自动监测点位的选取原则和代表性要求，自动监测设备技术性能指标和安装防护要求，监测数据采集频率、传输方式和存储格式要求，数据质量控制措施，气象要素同步监测要求，以及数据有效性判定标准。

本文件适用于环境噪声自动监测网络的建设及运行管理工作，其他类型噪声监测可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3096 声环境质量标准

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB/T 14365 声学 机动车辆噪声测量方法

GB/T 15173 声校准器

HJ 640 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测

HJ 664 环境空气质量监测点位布设技术规范

HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则

JJG 188 声级计检定规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

声环境质量自动监测  automatic monitoring of acoustic environment quality

通过固定安装的声级计等自动监测设备，对环境噪声进行连续实时采集，并自动传输、存储和处理数据的监测方式。

3.2

等效连续A声级  equivalent continuous A-weighted sound level

在规定时间段内，与噪声能量等效的稳态噪声的A声级值，符号LAeq，单位dB(A)。

3.3

监测点位  monitoring site

在代表性地点安装噪声自动监测设备进行长期连续观测的固定测量位置。

3.4

功能区噪声  noise in acoustic functional zone

按照城市声环境功能区划分标准，对不同功能区声环境质量进行监测的噪声类型。

3.5

数据有效性判定  data validity judgment

依据规定标准，对采集的噪声监测数据进行质量评估，判断其能否用于环境评价的过程。

3.6

声校准  acoustic calibration

使用标准声源对声级计的灵敏度进行核查和调整，确保测量结果准确可靠的操作。

4  监测点位选取原则

4.1 一般原则

噪声环境自动监测点位的选取应遵循代表性、稳定性和安全性原则。代表性原则要求点位能够反映所在区域或功能区的典型声环境状况，避免受到局部异常噪声源的直接影响；稳定性原则要求点位周边环境在监测期内相对稳定，不因建设活动等因素发生根本性变化；安全性原则要求点位所在位置及设备安装条件能够保障人员和设备安全。点位选取应参照HJ 640的技术规范要求，结合当地声环境功能区划图进行系统布局，并经专家论证后确定。

4.2 分类点位选取要求

区域环境噪声监测点位应布设在声环境功能区的代表性位置，远离交通干线、工厂边界等局部强噪声源。交通噪声监测点位应设置在主要交通干线两侧，能够反映道路交通噪声对周边环境的影响。功能区噪声监测点位应按照各声环境功能区的面积和数量合理布设，在城市声环境质量评价中实现对各功能区的全面覆盖。敏感区域（学校、医院、居民区等）附近应适当增加监测点位密度，重点监控噪声超标情况，监测点位的代表性要求应符合GB 3096声环境质量标准的相关规定。

5  监测设备配置要求

5.1 设备性能指标

噪声自动监测设备应具备符合GB/T 15173和JJG 188要求的测量精度，仪器准确度等级应满足环境噪声监测的技术要求。设备应具备数据自动采集、存储和传输功能，采样频率应满足等效连续声级计算的统计精度要求。设备应具备气象条件适应性，能够在规定温湿度范围内正常工作，并具备防雨、防雷等环境防护能力。设备选型前应查验产品检测认证情况，并参照HJ 640的设备技术要求进行评估，确保设备符合环境监测标准要求。

5.2 安装与防护要求

噪声监测设备的安装位置应避开风速过大、振动干扰和电磁干扰的区域，传声器安装高度应符合HJ 640的规定。设备机箱和支架应具有足够的结构强度，能够抵御常见风荷载，安装应坚固可靠，防止设备晃动影响测量结果。设备电气安装应符合GB 50303的建筑电气工程施工质量验收要求，电气线路应做好防水和绝缘处理，接地线应可靠接地，防止雷击损坏设备。设备周边应设置明显的防护标志，防止人为干扰或破坏。

6  数据采集与传输

6.1 数据采集要求

噪声自动监测设备应按照规定频率连续采集等效连续A声级数据，并同步记录统计时间段内的最大声级、最小声级和声级分布特征。数据采集应全年不间断进行，设备维护或校准期间应做好时间记录，维护结束后应核查数据完整性。每次数据采集应同步记录气温、风速、降水等气象参数，便于在数据质量评估时剔除气象因素干扰，气象参数采集标准应符合QX 45地面气象观测规范的要求（参照HJ 664相关要求）。

6.2 数据传输管理

监测数据应按照规定频率自动上传至环境噪声监测管理平台，实现数据的集中管理和共享分析。数据传输应采用加密传输方式，防止数据篡改，传输链路应具备冗余备份能力。传输失败的数据应在恢复通信后自动补传，确保数据完整性。接收端应对上传数据进行格式验证，及时反馈传输异常情况，数据传输管理要求应符合HJ 819排污单位自行监测技术指南的相关规定。

7  数据质量控制

7.1 定期校准要求

噪声自动监测设备应按照规定周期使用声校准器进行声学校准，校准操作应按照GB/T 15173的规定执行。每次校准前后应记录校准声级值，当校准偏差超过允许范围时，应查明原因并进行修正。年度校准应委托具备资质的计量机构开展，校准证书应妥善保存。设备发生故障修复后，必须重新进行声学校准，确认测量精度后方可恢复监测，校准记录应纳入质量控制档案，符合JJG 188声级计检定规程的要求。

7.2 异常数据处理

数据质量控制系统应对采集的噪声数据进行自动异常检测，重点识别设备故障导致的数据缺失、传感器漂移导致的系统偏差以及偶然异常噪声事件引起的瞬时高值等异常情形。对于确认异常的数据应进行标记，不得纳入常规统计分析。当异常数据比例超过规定限值时，应提高人工审核频次，查找异常原因并采取修正措施。异常数据处理应形成详细记录，作为数据质量评估的重要依据，处理程序应符合HJ 640的质量保证要求。

8  数据有效性判定

8.1 有效性判定标准

噪声监测数据的有效性判定应从数据完整性、校准符合性和气象适宜性三个维度综合评判。数据完整性要求在统计时间段内有效采样率不低于规定比例；校准符合性要求在统计周期内已开展规定次数的声学校准且校准结果合格；气象适宜性要求统计期间不存在明显影响监测结果的恶劣气象条件，如强降雨或大风等。符合上述条件的数据方可判定为有效数据，用于声环境质量评价，有效性判定标准应与GB 3096的监测要求协调一致。

8.2 统计与报告

噪声自动监测有效数据应按照规定时间段进行统计分析，分别计算昼间和夜间的等效连续A声级，并与声环境质量标准进行对比评价。监测数据统计报告应包括数据完整性说明、异常情况记录和质量评定结论，确保报告数据的可信度。年度监测数据报告应对全年声环境质量变化趋势进行分析，为声环境质量改善工作提供科学依据，报告编制应符合HJ 640城市声环境常规监测技术规范的要求。

9  运维管理与档案

9.1 运维管理要求

噪声自动监测设备应建立定期巡检和预防性维护制度，日常巡检内容包括设备外观检查、传声器清洁、信号线接头检查和系统运行状态核查。巡检记录应及时填写，异常情况应立即报告处理。设备发生故障时，应在规定时限内完成修复，故障期间缺失的数据应在维修报告中注明原因，不得随意补充虚假数据。重要设备故障的维修应委托原厂或具备资质的技术服务机构处理，确保设备修复质量。

9.2 档案管理

噪声自动监测系统的档案管理应建立完整的设备档案、运维档案和数据档案三类档案体系。设备档案包括设备选型论证资料、安装调试记录、校准证书和检定报告；运维档案包括巡检记录、故障维修记录和消耗品更换记录；数据档案包括原始监测数据、质控处理记录和统计分析报告。档案资料应分类整理，纸质和电子档案同步保存，保存期限应符合环境监测档案管理的相关规定，符合HJ 819排污监测技术指南中档案管理的要求。