JXEA

江 西 省 工 程 师 联 合 会 团 体 标 准

T/JXEA 431—2026

污水在线监测设备安装调试规程

Regulations for installation and commissioning of wastewater online monitoring equipment

（征求意见稿）

2026—06—XX   发布	2026—06—XX   实施

江西省工程师联合会  发  布

目  次

前 言	II

引 言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  安装前期勘查与选址	1

5  设备安装技术要求	2

6  设备调试程序	2

7  比对监测与验收	3

8  竣工技术文件要求	3

9  安全管理与应急预案	3

# 前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。 本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省工程师联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 引  言

污水在线监测是实现污染物排放实时管控、保障水环境质量的重要技术手段。随着水污染治理工作的深入推进，污水处理设施的在线监测要求日趋严格，对设备安装质量和调试规范性提出了更高要求。为统一污水在线监测设备安装调试的技术标准，规范设备选点、安装、调试和验收全过程的技术操作，保障在线监测数据的准确性和可靠性，依据国家水污染防治相关法规和污染源监测技术标准，制定本规程。本规程的实施将有效提升污水在线监测设备的安装和调试质量，为污染物排放监管提供可靠的数据支撑。

污水在线监测设备安装调试规程

1  范围

本文件规定了污水在线监测设备安装前期勘查内容及点位选址条件，化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要水质参数在线分析仪及流量计的安装技术要求，采样单元配置、预处理系统设置、管路连接和防护箱体安装要求，设备调试阶段功能验证步骤和数据传输联调测试要求，比对监测的实施程序和合格判据，以及调试完成后交付验收的技术文件内容要求。

本文件适用于污水处理设施出水水质在线监测设备的安装、调试及验收工作。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

HJ 353 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范

HJ 354 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范

HJ 355 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行与考核技术规范

HJ 91.1 污水监测技术规范

HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则

CJJ 68 城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

在线监测  online monitoring

利用固定安装的自动分析仪对污水中特定污染物浓度进行连续或定时自动测量的技术手段。

3.2

采样单元  sampling unit

从排放管渠中连续抽取水样并输送至水质分析仪的设备与管路系统。

3.3

预处理系统  pretreatment system

对原始水样进行过滤、除泡、温度调节等处理，以满足水质分析仪进样要求的设备系统。

3.4

比对监测  comparative monitoring

采用实验室分析方法对在线监测设备同步取样分析，评价在线监测数据准确性的质量控制手段。

3.5

流量计  flowmeter

安装于排放管渠中，用于连续测量污水流量的仪器设备，常用类型包括超声波流量计和电磁流量计。

3.6

调试  commissioning

完成设备安装后，对设备功能、量程、零点和系统通信等进行全面检验和调整，使其达到正常运行状态的过程。

4  安装前期勘查与选址

4.1 现场勘查内容

在线监测设备安装前，应由专业技术人员对排放口进行全面的现场勘查，勘查内容包括排放管渠类型和尺寸、水流状态和流态特征、采样位置的水质代表性、供电和通信条件、站房建设条件以及安全防护条件等。勘查报告应图文结合，记录现场实测数据，对安装可行性和条件缺陷提出明确评估意见，作为安装方案编制的依据，勘查技术要求应符合HJ 353的安装技术规范要求。

4.2 点位选址条件

污水在线监测点位应选在排放管渠水流稳定、水质均匀混合充分的断面位置，避开弯管、变径、合流等水流紊乱区域。采样位置距上游最近弯管或扰动点的直管段长度应满足技术规范的最低要求。流量计安装位置应满足上下游直管段长度要求，确保流量测量精度。站房应尽量靠近采样点，减少采样管路长度，站房内应具备良好的通风散热条件，防止设备因过热影响正常运行。

5  设备安装技术要求

5.1 采样与预处理系统安装

采样单元的取水口应安装在能代表排放水质的位置，取水管的安装深度应满足在最低水位条件下仍能正常取水。采样管路应采用耐腐蚀材料，管路弯头数量应尽量减少，管路中不应存在积水死角。预处理系统应根据污水水质特点配置过滤器、除泡装置和温控装置，过滤精度应满足水质分析仪的进样要求。采样泵和管路系统安装完成后应进行密封性检查，确认无渗漏后方可进入下一步安装，安装标准应符合HJ 353水污染源在线监测系统安装技术规范的要求。

5.2 分析仪安装要求

水质在线分析仪应固定安装在防护站房内，安装位置应便于操作和维护，避免强烈振动和阳光直射。分析仪的进样管路和排废管路应按照设备说明书要求连接，不得存在弄反或漏连情况。分析仪电气连接应符合GB 50303建筑电气工程施工质量验收规范的要求，电源应提供稳压保护，防止电压波动损坏设备。分析仪安装完成后应进行外观检查，确认设备无损坏，各连接件紧固良好，满足HJ 91.1污水监测技术规范的设备要求。

5.3 流量计安装

超声波流量计或电磁流量计的安装应严格按照产品安装说明书操作，传感器的安装位置和方向应准确，确保传感器与管渠壁面的接触良好。流量计信号线应屏蔽处理，远离高压线和强电磁干扰源，防止信号受到干扰。安装完成后应按照说明书要求进行初始参数设置，包括管径、流速单位和量程等，并记录初始设置值，为后期维护和校准提供参照，安装质量应符合CJJ 68城镇排水管渠运行维护技术规程的相关要求。

6  设备调试程序

6.1 功能验证步骤

设备调试应按照预热、功能检查、量程核查和数据传输联调的顺序依次进行，不得跳步操作。预热阶段应按照设备说明书的规定时间充分预热，确保仪器稳定后再进行后续操作。功能检查阶段应逐项核查设备的采样、分析、清洗和自校准功能是否正常，功能异常应查明原因并完成修复后再继续。量程核查应使用标准溶液对分析仪的量程两端进行验证，核查结果不合格时应进行标定校准，调试方法应符合HJ 354水污染源在线监测系统验收技术规范的要求。

6.2 数据传输联调

数据传输联调应验证在线监测设备与监管平台之间的数据通信功能，确认数据格式、传输频率和通信协议的符合性。联调过程中应逐项检查监测数据、设备状态信号和报警信息的上传情况，发现通信异常应及时排查处理。联调测试应持续足够时间，确认数据传输的稳定性，联调结果应形成书面记录，经监管部门技术人员确认后，方可认定联调完成，符合HJ 819排污单位自行监测技术指南的信息化管理要求。

7  比对监测与验收

7.1 比对监测程序

比对监测应在设备调试完成、系统运行稳定后开展，比对测试应由具备计量认证资质的实验室承担。比对监测期间，实验室分析人员应在在线监测设备取样的同一时间节点同步采集水样，采集方法应符合HJ 91.1污水监测技术规范的要求。比对样品应在规定时限内完成实验室分析，比对结果应与在线监测设备同期读数进行比较，计算相对误差。每项水质指标的比对次数应不少于规定的最低比对频次，确保统计结果的可靠性。

7.2 验收合格判据

污水在线监测设备的验收合格判据包括数据准确性、数据完整性和系统稳定性三方面。数据准确性要求比对监测的相对误差满足HJ 354的技术指标要求；数据完整性要求验收期内有效数据传输率不低于规定比例；系统稳定性要求验收期内不发生因设备故障导致的连续较长时间数据缺失。全部验收项目合格后，应出具正式验收报告，验收结论由建设单位和监管部门共同确认，未通过验收的设备应整改后重新开展比对验收。

8  竣工技术文件要求

8.1 技术文件内容

污水在线监测设备安装调试完成后，应整理编制完整的竣工技术文件，主要内容包括安装方案及设计图纸、设备安装记录、调试过程记录、参数设置清单、比对监测报告和验收报告等。技术文件应图文并茂，重要步骤应附照片记录，确保文件内容的完整性和真实性。技术文件应按原件归档，一式多份分别提交建设单位和监管部门，竣工文件的编制要求应符合HJ 355水污染源在线监测系统运行与考核技术规范的档案管理规定。

8.2 运维交接要求

安装调试工作完成并通过验收后，应进行正式的运维交接，交接内容包括设备操作培训、故障处理演示、备品备件清单确认和维保合同签订等。运维人员应经过专业培训，熟悉设备操作规程和常见故障处理方法，培训结果应经考核合格后方可上岗。交接文件应明确双方的责任边界，包括质保期内的故障响应时限和维修责任，确保设备投运后的稳定运行，交接标准应符合HJ 355和HJ 819的相关技术要求。

9  安全管理与应急预案

9.1 安全管理要求

污水在线监测站房内存放有化学试剂，安全管理要求应参照危险化学品管理相关规定执行。站房内应配置必要的安全防护用品，包括防护手套、护目镜和防化服，进入站房操作人员应穿戴相应防护装备。化学试剂应分类储存，氧化性和还原性试剂不得混放，废液应收集后统一处置，不得直接排入下水道。站房内的电气设备应定期检查，防止因电气故障引发安全事故，安全管理要求应符合GB 50303电气工程施工质量验收规范的相关规定。

9.2 应急预案

污水在线监测站房应针对设备故障、停电、化学品泄漏等突发情况制定应急预案，明确应急处置流程和责任人员。应急预案应定期演练，确保运维人员熟悉应急操作。当设备发生故障导致连续缺数时，应启动应急监测措施，采用便携式仪器或人工采样实验室分析方式弥补数据空缺，并向监管部门报告故障情况和处置措施。应急处置记录应纳入运维档案，作为质量考核的参考依据，符合HJ 355在线监测系统运行考核技术规范的管理要求。