ICS 13.340.99

CCS C73

T/SLEA

上海实验室装备协会团体标准

T/SLEA 0041.2—2022

实验室用水气配件技术规范

第2部分：应急喷淋和洗眼设备

Technical Requirements of Laboratory Water and Gas Fittings

Part 2:Emergency Shower and Eyewash Equipment

（征求意见稿）

完成时间：2022年1月20日）

2022-xx-xx发布                               2022-xx-xx实施

上海实验室装备协会 发布

目  次

前言┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈II

1 范围┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类	2

5 结构	2

6 要求	9

7 试验方法	12

8 检验规则	13

9 标志、包装、运输和贮存	15

附 录 A（资料性）选型指南	18

附 录 B（资料性）安装要求	19

附 录 C（资料性）人员培训	21

附 录 D（资料性）使用和维护	22

附 录 E（资料性）故障排除	23

附 录 F（资料性）其他洗眼/洗脸设备	24

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由上海实验室装备协会提出。

本文件由上海实验室装备协会团体标准工作委员会归口。

本文件起草单位：上海北友实验设备有限公司、哈弥顿实验室设备（上海）有限公司、上海台雄科技发展集团有限公司、上海西斯贝尔工业科技有限公司、河北润旺达洁具制造有限公司、浙江科恩实验设备有限公司、上海滔普实验室设备有限公司。

本文件主要起草人：毛毓麟、张天雷、王冰、张传进、张达、袁利军、刘杰。

T/SLEA 0041《实验室用水气配件技术规范》由下列四个部分组成：

——第1部分：水龙头；

——第2部分：应急喷淋和洗眼设备；

——第3部分：水槽；

——第4部分：气阀。

本部分为《实验室用水气配件技术规范》的第2部分。

实验室用水气配件技术规范

第2部分：应急喷淋和洗眼设备

- 1  范围

本文件规定了实验室用应急喷淋和洗眼设备实验室的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、安装要求和标志、包装、运输、贮存等规范。

本文件适用于试验作业人员的眼部和身体在作业场所暴露于危险化学品等危害物质进行紧急冲洗处理的应急喷淋和洗眼设备。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191─2008 包装储运图示标志

GB/T 2828.1─2012 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限 (AQL) 检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2893.5─2020 图形符号安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求

GB 5749─2006 生活饮用水卫生标准

GB/T 6388─1986 运输包装收发货标志

GB/T 9286 色漆和清漆 划格试验

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验盐雾试验

EN ISO 7010-2020 图形符号一安全颜色和安全标志一注册安全标志（Graphical symbols一Safety colours and safety signs一Registered safety signs）

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

## 应急喷淋器 emergency shower

紧急情况下进行全身冲淋的安全设备。

## 3.2

## 洗眼器 eyewash

用来冲洗眼部的安全设备。

## 3.3

## 洗眼/洗脸器 eye/face wash

用来同时冲洗眼部和脸部的安全设备。

## 3.4

## 水流压力 flow pressure

应急设备进水口处，当设备阀门处于完全开启并有水流动时的压力值。

## 3.5

## 冲洗液 flushing fluid

所有符合饮用水标准或被医学认可清洗眼部的液体。

## 3.6

## 阀门启闭装置 valve activator

控制阀门开关的装置。

## 3.7

## 自容式 self-contained

设备不用连接水源，自身可以盛装冲洗液，可以独立使用的一种形式。

## 3.8

## 复合式装置 combination units

由应急喷淋器、洗眼器或洗眼/洗脸器等组合成的装置。

## 3.9

## 小型便携式冲洗装置 personal wash units

不需连接供水管道、方便携带、能对眼部和身体进行紧急冲洗的补充装置。

## 3.10

## 喷淋软管 drench hose

由接通供水源、冲洗液供应装置的柔性软管组成的冲洗身体任何部位的补充装置。

## 3.11

## 脚踏联动装置 foot linkage

紧急情况下，快速踩下脚踏，也可以打开阀门，对眼睛/脸部/身体等部位进行冲洗的联动装置。

- 4  分类

## 应急喷淋和洗眼设备按结构形式可分为应急喷淋器、洗眼器、洗眼/洗脸器、复合式装置。

## 5 结构

5.1 应急喷淋器

## 应急喷淋器主要组成结构包括控制阀、喷淋头、阀门启闭装置，见图1。

单位：mm

## 图1 应急喷淋器

## 5.2  洗眼器

## 5.2.1  立式洗眼器

立式洗眼器主要组成结构包括冲洗液输送管道、洗眼喷头、控制阀，阀门启闭装置，见图2。

单位：mm

## 图2  洗眼器

## 5.2.2  自容式洗眼器

自容式洗眼器适用于无固定水源或者需要经常变动工作环境的地方，可机动布置。洗眼器容器内冲洗液高于喷头，打开开关后，冲洗液便从低处的喷头喷出，达到冲洗眼睛的效果。如下图3是其中一种壁挂自容式洗眼器，图4是其中一种可移动壁挂自容式洗眼器。

单位：mm

图3  壁挂自容式洗眼器

单位：mm

图4  可移动自容式洗眼器

## 5.2.3  台式洗眼器

台式洗眼器配置06Cr19Ni10不锈钢包覆的可抽出延伸软管，可直接安装在实验室台面上，可抽取延伸软管的可抽出长度宜不少于0.7 m，对面部、眼部、脖子和手臂等部位进行冲洗，洗眼器周边半径为5 m的区域应能覆盖可能会发生险情的工作位置。如下图5 为握压式双口台式洗眼器，图6为指压压式双口台式洗眼器。

图5  握压式双口台式洗眼器

图6  指压式双口台式洗眼器

## 5.3  洗眼/洗脸器

## 5.3.1  洗眼/洗脸器主要组成结构包括控制阀、洗眼盆、洗眼喷头，阀门启闭装置，见图7为双头洗眼/洗脸器，图8为四头洗眼/洗脸器。

单位：mm

## 侧面                                    正面

## 图7  双头洗眼/洗脸器

## 侧面                          正面

## 图8  四头洗眼/洗脸器

## 5.4  复合式装置

复合式装置主要组成结构包括控制阀、洗眼盆、洗眼喷头、喷淋头、阀门启闭装置、脚踏联动启闭装置。见图9。

单位：mm

拉杆式阀门启闭装置

图9  复合式装置

- 6  要求

## 6.1  一般要求

6.1.1  当应急喷淋和洗眼设备（以下简称设备）正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭阀门时,连接部位不得有可见泄漏。

- 6.1.2  流量要求

6.1.2.1  对于应急喷淋器，应以至少76 L/min的流量提供冲洗液，保持连续冲洗至少15 min。

6.1.2.2  对于洗眼器，应以至少1.5 L/min的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15 min。

6.1.2.3  对于洗眼/洗脸器，应以至少11.4 L/min的流量提供冲洗液,保持冲洗至少15 min。

6.1.2.4  对于复合式装置，复合式装置中的应急喷淋器、洗眼器、洗眼/洗脸器应能同时使用，在单独使用或同时使用时，均应符合如下要求：

a)  应急喷淋器应满足6.1.2.1 的要求；

b)  洗眼器应满足6.1.2.2 的要求；

c)  洗眼/洗脸器则应满足6.1.2.3 的要求。

- 6.1.3  尺寸要求

6.1.3.1  应急喷淋器喷头喷水的高度应在2080 mm〜2440 mm之间，从使用者站立的平面计算。

6.1.3.2  应急喷淋器在距离使用者站立平面1520 mm的地方，喷淋范围直径最小应为510 mm，冲洗液分散形式应始终保持一致并充分散开。喷淋范围的中心距离任何障碍物的最小距离应为410 mm。

6.1.3.3  洗眼器喷头的高度应位于距离使用者站立的水平面至少838 mm的高度上，但不得超过1143 mm，且距离墙壁或最近的障碍物至少应为153 mm。

6.1.3.4  洗眼器冲洗液流喷射高度应满足以下要求：

a） 应能给双眼同时供应冲洗液，喷射稳定后，喷嘴供应的冲洗液射流的高度应不低于100 mm、不高于300 mm。

b)  使用于测量洗眼水流式样的标准尺，标准尺长度应大于或等于100 mm。有两组按中心对称分布的距离相等的平行线。内部位置线应为32 mm对分,外部位置:线成 为82.5 mm对分。将校准尺放置在洗眼水流中，冲洗液应包含在位于洗眼喷头上方小于200 mm处的标准尺内部和外部之间的区域线内。典型的洗眼标准尺见图10。

单位：mm

图10 典型的洗眼标准尺

- 6.1.4  其他要求

6.1.4.1  洗眼器喷头应受到保护，防止接触空气中的污染物。在实施保护喷头的措施时,应保证当开启洗眼器时,不需要使用者将防护装置取下。同时，喷头外围宜以软质材料护眼罩杯保护，避免紧急使用时不慎冲撞眼部造成二次伤害。

6.1.4.2  应确保冲洗液能保持以低流速来冲洗双眼，不会对眼睛造成伤害。

6.1.4.3  设计和安装不应对使用者造成伤害。

6.1.4.4  在冲洗眼睛时应有充足的空间供使用者用者在冲洗液流中撑开眼皮。

6.1.4.5  所使用的材料不得污染冲洗液，应符合国家有关饮用水输配方面的标准。

6.1.4.6  设计、制造和安装的方法应为：设备一旦启动就能使用，不需要使用者再次手动操作才能使用。台式洗眼器阀门开启后可保持持续出水，不需要用手进行持续按压。

6.1.4.7  在腐蚀性较强的环境下，应急喷淋器宜采用耐腐蚀性能更好的材料SUS304（06Cr17Ni12Mo2）,或者SUS316（06Cr19Ni10），外加耐腐蚀环氧树脂粉末静电喷涂。

- 6.2  控制阀门

6.2.1  阀门应耐腐蚀、便于操作，并可以在1 s的时间内完全打开。

6.2.2  阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，应始终保持开启状态。

6.2.3  控制阀门所使用的材料不得污染冲洗液。

6.2.4  应急喷淋器阀门启闭装置到使用者站立平面的高度不应超过1730 mm。

- 6.3  表面理化性能

- 6.3.1  表面耐腐蚀性性能

设备进行乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002 标准的表1中外观评级(RA) 9级的要求。

设备进行化学试剂测试后，应不低于GB/T 6461-2002 标准的表1中外观评级(RA) 9级的要求，化学试剂种类见表1。

试验方法：将测试样品放置在水平表面，用肥皂和水清洗，再用清水漂洗后擦干。样品在23±2 ℃和相对湿度50±5%的环境中或当前ASTM标准可接受的环境中处理48 h。按照下面所述方法的其中一种，用52种试剂进行耐化学性测试：

方法A：对于挥发性化学试剂，将充分蘸有试剂的棉球放置在30 mL的瓶内，然后倒扣在测试样品的表面上。

方法B：对于非挥发性化学试剂，在测试样品的表面滴5滴试剂，用24 mm规格的表面皿覆盖住，表面皿凹面朝下。

以上两种方法，化学试剂在测试样品表面保留1 h后。用清水清洗，清洁剂清洁，去离子水漂洗，再用毛巾擦干。在23±2 ℃和相对湿度50±5%的环境中或当前ASTM标准可接受的环境中处理24 h后按标准进行评价，等级标准如下：

0级--无可见变化；

1级--颜色或光泽发生轻微变化；

2级--轻微表面腐蚀或严重沾污；

3级--涂层出现起坑、凹陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害。

性能要求：指定的52种化学试剂按规定的方法进行测试，结果是等级3的情况不应多于4个。

表1  化学试剂种类、测试方法及可忽略等级

| 测试序号 | 化学试剂 | 测试方法 | 可忽略等级 | 测试序号 | 化学试剂 | 测试方法 | 可忽略等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸戊酯 | A | 0-1 | 26 | 硝酸银 | A | 0-2 |
| 2 | 乙酸乙酯 | A | 0-2 | 27 | 30%氢氧化钠 | B | 0-1 |
| 3 | 98%乙酸 | B | 0-3 | 28 | 氯苯 | A | 0-2 |
| 4 | 丙酮 | A | 0-1 | 29 | 萘 | A | 0-1 |
| 5 | 5%重铬酸 | B | 0-1 | 30 | 20%硝酸 | B | 0-1 |
| 6 | 丁醇 | A | 0-1 | 31 | 30%硝酸 | B | 0-1 |
| 7 | 乙醇 | A | 0-1 | 32 | 70%硝酸 | B | 0-3 |
| 8 | 甲醇 | A | 0-1 | 33 | 90%苯酚 | A | 0-2 |
| 9 | 28%氨水 | B | 0 | 34 | 85%磷酸 | B | 0-1 |
| 10 | 苯 | A | 0-2 | 35 | 溴百里香酚蓝 | B | 0 |
| 11 | 四氯化碳 | A | 0-1 | 36 | 10%氢氧化钠 | B | 0 |
| 12 | 氯仿 | A | 0-2 | 37 | 20%氢氧化钠 | B | 0 |
| 13 | 60%铬酸 | B | 0-1 | 38 | 40%氢氧化钠 | B | 0-1 |
| 14 | 甲酚 | A | 0-2 | 39 | 片状氢氧化钠 | B | 0 |
| 15 | 碘酊 | B | 0-2 | 40 | 饱和硫化钠 | B | 0 |
| 16 | 二甲基甲酰胺 | A | 0-2 | 41 | 33%硫酸 | B | 0 |
| 17 | 硫酸铜 | A | 0-2 | 42 | 77%硫酸 | B | 0 |
| 18 | 乙醚 | A | 0-1 | 43 | 96%硫酸 | B | 2-3 |

表1  （续）

| 测试序号 | 化学试剂 | 测试方法 | 可忽略等级 | 测试序号 | 化学试剂 | 测试方法 | 可忽略等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 37%甲醛 | A | 0-1 | 44 | 77%硫酸和70%硝酸，等混 | B | 1-3 |
| 20 | 88%甲酸 | B | 0-3 | 45 | 甲苯 | A | 0-1 |
| 21 | 40%甲酸 | B | 0-1 | 46 | 三氯乙烯 | A | 0-1 |
| 22 | 汽油 | A | 0 | 47 | 二甲苯 | A | 0-1 |
| 23 | 37%盐酸 | B | 0-2 | 48 | 饱和氯化锌 | B | 0 |
| 24 | 40%氢氟酸 | B | 0-3 | 49 | 二氯乙酸 | B | 0-1 |
| 25 | 30%过氧化氢 | B | 0-1 | 50 | 甲基橙 | A | 0-1 |

- 6.3.2  涂层附着强度试验

按照GB/T 9286-1998规定的方法，在设备上较平整的表面进行划格试验，应达到分级1级的要求。

- 7  试验方法

- 7.1  规格尺寸

用分度值为1 mm的钢直尺、卷尺等测量，应符合4.1、4.2、4.3、4.4 章节中图示尺寸要求及 6.1.3.4 章节中描述的规定。对于洗眼器、洗眼/洗脸器，测量喷头高度，从使用者站立的平面开始计算。测量喷头与任何障碍物之间的距离，取最小值。

- 7.2  外观

采用观感检验，产品表面应平整光洁，不应有毛刺、飞边，无变形、凹凸不平等缺陷。

- 7.3  表面理化性能

- 7.3.1  表面耐腐蚀性能试验

## 按GB/T 10125-2012 进行24 h乙酸盐雾试验，结果按GB/T 6461-2002 标准进行评级，应符合6.3.1的规定。

## 产品进行化学试剂测试后，结果按GB/T 6461-2002 标准进行评级，应符合6.3.1的规定。试剂化学试剂种类见表1。

- 7.3.2  涂层附着强度试验

## 按照GB/T 9286-1998规定的方法在应急喷淋和洗眼设备上较平整的表面进行划格试验并分级。

性能要求：等级4B或以上（95%或以上的网格区域涂层应完整）。

- 7.4  设备运行试验

7.4.1  将设备连接到冲洗液的供应源头上，水流压力最低值应为0.2 MPa（自容式设备除外）。

7.4.2  用流量计或其他方法测最冲洗液流量，当使用流量计时，将流量计连接到设备上，流量计计量单位为升。

7.4.3  阀门关闭时，目测连接部位是否有泄漏。

7.4.4  打开设备阀门，用秒表或其他方法测量阀门打开时间，目测阀口是否始终保持开启状态。

7.4.5  对于应急喷淋器，试验时注意确认以下内容：

7.4.5.1  在距离使用者站立平面1520mm的地方，测量喷淋范围直径是否为510 mm。

7.4.5.2  测量喷头喷水的高度，从使用者站立的平面开始计算。

7.4.5.3  测量阀门启闭装置的高度，从使用者站立的平面开始计算。

7.4.5.4  目测冲洗液分散形式是否始终保持一致并充分散开。

7.4.5.5  测量喷淋范围中心与任何障碍物之间的距离，取最小值，应不小于410 mm。

7.4.6  对于洗眼器、洗眼/洗脸器，目测喷头是否有防护装置。开启洗眼器，目测是否不需要将防护装置取下。

7.4.7  测量冲洗液流量，测试应持续15 min，每3 min记录一次，取最小值。

7.4.8  对于洗眼器、洗眼/洗脸器，用6.1.3.4.2 所述标准尺测量洗眼水流。

7.4.9  目测冲洗液是否存在浑浊、杂质或其他肉眼可见物，嗅水的气味是否存在臭味或异味。

7.4.10  目测设备一旦启动后是否不需要使用者再次手动操作就可以使用。

7.4.11  若设备配有报者装置，宜在开启阀门后检测报警装置的可靠性。

- 8  检验规则

- 8.1  检验分类

本产品检验分为出厂检验、型式检验。

- 8.2  出厂检验

## 8.2.1  出厂检验的项目包括设备的尺寸、外观、漏水检查、喷淋和喷头水流检查、表面耐腐蚀性能、涂层附着强度试验、阀门功能检查。

## 8.2.2  出厂检验的不合格分类及接收质量限详见表2。

## 表2  出厂检验

| 序号 | 检验项目 | 标准条文号 | 不合格项目 | 接收质量限（AQL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 图1、图2、图3、图4、图7、图8、图9、图10 | B | 6.5 |
| 2 | 外观 | 7.2 | B | 6.5 |
| 3 | 漏水检查 | 6.1.1 | A | 2.5 |

表2  （续）

| 序号 | 检验项目 | 标准条文号 | 不合格项目 | 接收质量限（AQL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 喷淋、喷头水流检查 | 5.1、5.4、6.1.3.4 | A | 2.5 |
| 5 | 表面耐腐蚀性能 | 6.3.1 | B | 6.5 |
| 6 | 涂层附着强度试验 | 6.3.2 | B | 6.5 |
| 7 | 阀门功能检查 | 5.2 | A | 2.5 |

8.2.3  出厂检验以同类别、同品种、同型号产品进行组批，出厂检验所需的样本从组批中抽取。按GB/T 2828.1─2012的规定进行抽样，采用特殊检验水平S-2，正常检验一次抽样方案。所以检验项目均合格，则判定该批产品为合格；凡是有一项或一项以下不合格，则判定该产品不合格。

- 8.3  型式检验

- 8.3.1  检验项目

型式检验项目包括第6章要求的全部项目。

- 8.3.2  检验条件

有下列情况之一时应进行型式试验：

- 新产品试制、定型、鉴定时；

- 正式生产后，当产品在设计、工艺、材料发生较大变化，可能影响产品的性能时；

- 停产半年以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式试验结果有较大差异时；

- 正常生产时，至少两年进行一次型式检验。

- 8.3.3  组批

- 以同类别、同品种、同型号的产品每50件～500件为一批，不足50件以一批计。

- 8.3.4  抽样及判断

型式检验的样本在提交的合格批中抽取，抽样及判定按表3 的规定进行。经检验所有项目均合格时，则判定该批产品为合格；凡有一项或一项以上不合格，则判定该批产品不合格。详见表3。

表3  型式检验

| 检验项目 | 条款号 | 不合格类别 | 样品数量 (个) / (合格判定数，不合格判定数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 图1、图2、图3-1、图3-2、图5-1、图5-2、图6、图7 | B | 1 / (0，1) |
| 外观 | 6.2 | B | 1 / (0，1) |
| 漏水检查 | 6.1.1 | A | 1 / (0，1) |

- 表3  （续）

| 检验项目 | 条款号 | 不合格类别 | 样品数量 (个) / (合格判定数，不合格判定数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷淋、喷头水流检查 | 4.1、4.4、5.1.3.4 | A | 1 / (0，1) |
| 表面耐腐蚀性能 | 5.3.1 | B | 1 / (0，1) |
| 涂层附着强度 | 5.3.2 | B | 1 / (0，1) |
| 阀门功能检查 | 5.2 | A | 1 / (0，1) |

- 9  标志、包装、运输和贮存

- 9.1  标志

9.1.1  产品和外包装上应注明产品名称、产品型号、执行标准编号、生产日期及生产厂家名称。

9.1.2  包装储运图示标志应符合GB/T 191-2008规定。

9.1.3  包装箱箱面的收发货标志，按GB/T 6388-1996的规定正确选用。

9.1.4  产品上相关标志应符合 GB/T 2893.5-2020的要求。

洗眼、喷淋等提示牌的尺寸不小于20 cm×20 cm，须设置在显目位置，清晰可见，标志的底色为绿色，图案/文字为白色，如图11为喷淋标志，图12为洗眼标志。

图11  喷淋标志

12  洗眼标志

9.1.5  产品上的标志如有损坏或不清晰，须及时更换。

- 9.2  包装

9.2.1  包装箱内应有产品合格证、说明书、附件清单、保修单。

9.2.2  配套零部件用塑料袋和纸盒包装。

9.2.3  瓦楞纸箱外包装，应符合GB/T 6543 的规定。

9.2.4  产品包装应标明产品名称、产品型号、商标、制造厂名称等信息。包装内应附有产品合格证和安装使用说明书，如有附件和备件，应有装箱清单。产品合格证应包含产品名称、商标或制造厂名称、检验员代号、生产日期。

产品说明书应至少包括以下内容：

——产品的名称、型号和规格；

——安装、使用方法；

——注意事项；

——故障排除及维护保养；

——对某些特定或限制使用的要求;

——合格证；

——制造商的信息；

——冲洗液供给说明。

- 9.3  运输

9.3.1  产品应做好包装防护，避免运输、储存过程中造成产品变形、损坏等问题。

9.3.2  产品在在运输过程中应防止雨淋、受潮和磕碰，搬运时应轻放。

- 9.4  贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的室内，不应与酸、碱等腐蚀性的物品共贮。

## 附  录  A

## （资料性）

## 选型指南

A.1  用户宜根据使用场所以及使用环境进行选型。

A.2  在有固定供水系统的区域宜选用固定式应急喷淋和洗眼设备，在受现场环境或水源限制的区 域，宜选用自容式应急设备。

A.3  在危害程度较高的区域，除配备应急喷淋和洗眼设备外，建议适当配备个人冲洗装置。

A.4  鉴于存在因冲洗液温度过高致使化学反应加速而导致使用者受到二次伤害的风险，在环境温度高于38 ℃的区域中，宜选择配有恒温保护装置（如：使设备在非工作状态下内部无冲洗液滞留的自排空装置，或设备防烫保护阀）的应急喷淋和洗眼设备，或对设备进行适当的降温和保温处理。

A.5  鉴于存在冲洗液结冰的可能性，宜选择带防冻保护（如：自排空装置）的应急喷淋和洗眼设备，或对设备进行适当的保温处理。

A.6  鉴于存在冲洗液长期冰冻的可能性，宜选择带防冻保护（如：电伴热保温）的应急喷淋和洗眼设备，或对设备进行适当的伴热保温处理。

A.7  不论采用哪种防冻保护措施，最重要的是设备内的冲洗液温度均不超过38 ℃。避免用设备来代替固有的专用保护装置，如：人员穿戴个体防护装备用于抵御团体颗粒的冲击或有害液体的飞溅，包括眼部防护，面部防护及防护服。

## 附  录  B

## （资料性）

安装要求

B.1  安装原则

B.1.1  宜按照制造商说明书的要求进行应急喷淋和洗眼设备的安装以及冲洗液的供给。

B.2  冲洗液供给系统

B.2.1  安装前管道须连续排水1分钟以上，确保排出管道中的污水、异物。

B.2.2  安装应急喷淋和洗眼设备的地面应布置排水地漏，地漏与应急喷淋和洗眼设备的距离应在1m之内，地漏的的排水量须大于76 L/min。台式洗眼器应安装在实验台水槽300 mm距离内，以便由水槽收集排放冲洗水流。壁挂式及落地式安装洗眼器应于洗眼盆出水管下方适当位置布置排水管衔接口，以收集排放洗眼盆内的冲洗水流。

B.2.3  供水系统的水质须满足GB 5749―2006 要求。

B.2.4  管道做法和布局应合理，供应管道的大小应适当，以满足流动要求：

冲淋：必须采用大于等于G1的管道连接到供水系统，出水管亦为G1管。

洗眼、洗眼/洗脸：必须采用大于等于G1/2的管道连接到供水系统。

B.2.5  确保冲洗液供给系统的压力范围 0.2 MPa〜0.4 MPa。若现场管道系统在自然状况下未能达到建议的压力和流量，建议增加增压供水装置，以确保流量满足要求。

B.2.6  管道式应急喷淋和洗眼设备应有合理的方式避免管道系统过高的压力和流量对人体的伤害。

B.2.7  如果设备内和盲管段内不持续流动状态的冲洗液因长时间滞留而变质、变臭，则有可能给使用者造成微生物感染，影响人体健康，应每周启动一次应急喷淋和洗眼设备，也可视情况需要配置除臭装置。

B.2.8  应急喷淋和洗眼设备宜安装在作业人员10 s内能够到达的区域内，并与可能发生危险的区域处于同一平面上，同时需考虑在前往设备的路线中避免障碍物的阻挡。需考虑受害人员的身体状况和情绪（在视觉损伤时，有一定程度的痛苦和恐慌）以及现场人员援助的可能性。一般情况下，人以正常步速行走时，10 s平均可以走15 m。

B.2.9  台式洗眼器宜安装在靠近人的操作边，以方便人的操作使用以及应急救助。

B.2.10  安装人员需考虑在前往应急喷淋和洗眼设备的路线中存在的潜在危险可能会带来更大的伤害。 门在一般情况下可视为障碍物，但在没有腐蚀的危险区域，当门的开启方向与到达应急喷淋和洗眼设备的方向一致且门未上锁时，此门可以保留。此外，安装人员宜允许足够的净空高度在柜台或水龙头安装洗眼器的柜子，避免使用设备时造成额外的风险。

B.2.11  应急设备宜安放在接近危险的位置，但需考虑到使用设备时冲洗液可能存在四处飞溅的危险或其他危险（例如暴露的有电导体）。

B.2.12  应急喷淋器的喷头宜安装在距离使用者站立面2080 mm〜2440 mm高度范围内。且出液口中心距离任何障碍物的最小距离宜为410 mm。

注：复合式装置中的洗眼器和洗眼/洗脸器，不视为在使用应急喷淋和洗眼设备中的一种“障碍物”。

B.2.13  洗眼器或洗眼/洗脸器的洗眼喷头宜安装在距离使用者站立面838 mm〜1143 mm高度范围内，且距离墙壁或最近的障碍物距离至少为153 mm。

B.2.14  应急喷淋和洗眼设备在安装时需考虑到使用者可从三个方向进入没备进行操作。

本要求不适用于应急喷淋房。

B.2.15  供水管线不宜影响应急喷淋和洗眼设备的正常使用。

B.2.16  应急喷淋和洗眼设备进水口冲洗液适宜的温度范围为16 ℃〜38 ℃，温度低于16℃的冲洗液虽能立即减缓化学反应速度.但长时间接触寒冷的液体会影响人体所需的体温，造成急救治疗的过早中断，超过38 ℃的温度被证明可对眼睛造成伤害并可能加速眼睛中及皮肤上有害物质的化学反应。

B.2.17  在应急喷淋和洗眼设备的使用范围内宜有高度可视且明显的警示标志，附近宜有良好的照明条件。

B.2.18  考虑到报警装置在一些人员较少或偏远的区域可使应急装备及时向相关的安全部门报警以获得救援，用户可要求在应急设喷淋和洗眼设备上安装声光报警装置。

## 附  录  C

## （资料性）

## 人员培训

C.1  设备维护人员按照本标准中规定的试验方法、使用方法和产品说明书进行操作培训。

C.2  对于可能会接触到有害物质的员工，最重要的是确保其掌握应急殴淋和洗眼设备的地点和正确的使用方法。对于新员工进入工作岗位之前，进行应急喷淋和洗眼设备使用方法的培训是十分必要的。

C.3  对于可能接触到有害物质的员工，务必通过培训使其明白：应急应急喷淋和洗眼设备并不是主要保护设施的替代品，为了防范有害物质带来的伤害，员工有必要穿个人防护设备。

C.4  在应急喷淋和洗眼设备安装完成并旦投入使用之前对员工进行急救训练是至关重要的，之后宜每半年进行一次急救训练。

## C.5  对于员工的培训情况，宜记录备案。

## 附  录  D

## （资料性）

## 使用和维护

D.1  使用时请用大量冲洗液连续冲洗受侵害部位15分钟，使用后须将阀门复位关闭，将防尘盖复位。

D.2  应至少每周一次对应急喷淋和洗眼设备进行操作检査与维护并记录,补充冲洗液，清洗、去除冲洗液中的沉淀物，以及减少设备因长时间存水所产生的细菌污染。

D.3  维护持续时间宜由设备内和处于不持续流动状况的管道段（也叫“盲管段”）的存水量来决定，维护宜完全冲洗有管段并替换其中所有的存水。

D.4  如果在维护过程中需要关闭安装在管线上的阀门，宜制定相关规定，宜经过授权才可以实施，防止未经许可而直接关闭阀门的情况。

D.5  维护工作完成后，宜将设备恢复到可正常使用状态。

D.6  对于自容式应急设备，宜定期更换冲洗液，确保符合冲洗液的卫生要求。

D.7  维护过程中如发现洗眼/洗脸器喷头等部件有损坏，宜及时更换，必要时，建议更换设备。

D.8  确保设备24 h通水状态，以保证设备可以随时使用。

## 附  录  E

## （资料性）

## 故障排除

## 设备使用过程中遇到问题，可参考D.1如下表格中所述方法进行问题排出。

## 表E.1  故障排除

| ## 序号 | ## 故障 | ## 原因分析 | ## 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 冻结 | ## 多见于北方寒冷地区冬季和室外，水管内部或者阀门被冻结，阻止了出水 | ## 升温后自然解冻，选择自拍空或者电伴热洗眼器，安装前充分考虑环境影响 |
| ## 2 | ## 漏水 | ## 安装不当 | ## 重新安装 |
|  |  | ## 水管连接处松动或损坏 | ## 排除水管损坏因素，重新连接水管接口 |
|  |  | ## 密封圈老化 | ## 更换密封圈 |
| ## 3 | ## 冲洗液喷射高度不够 | ## 水压不够 | ## 确保使用水压，必要时添加增压泵；喷射水流尺寸参考5.1.3.4.1 冲洗液射流高度、5.1.3.4.2 项标准尺的内容进行确认 |
|  |  | ## 漏水 | ## 检查确认漏水点，见序号2故障；喷射水流尺寸参考5.1.3.4.1 冲洗液射流高度、5.1.3.4.2 项标准尺的内容进行确认 |
| ## 4 | ## 冲洗液浑浊 | ## 长时间未更换冲洗液 | ## 定期更换或者排空洗眼器内部冲洗液，并定期打开阀门排放一定量的冲洗液。 |
|  |  | ## 管内积水导致锈斑 | ## 如锈迹严重需更换洗眼器 |
| ## 5 | ## 阀门失效 | ## 冻结导致内部结构锁死 | ## 见序号1 |
|  |  | ## 管道内异物将阀门卡死 | ## 清除阀门/管道内异物 |

## 注：上述列表之外的故障和问题，请咨询设备提供商。

## 附  录  F

## （资料性）

## 其他洗眼/洗脸设备

F.1  小型便携式设备

小型便携式设备应能立即提供不伤害使用者的冲洗液，以实现对使用者的立即急救。本装置不遵循洗眼器或自容式洗眼器的技术要求。在冲洗液的温度有可能加速化学反应的环境中使用时，每次均按装置上的说明选择最合适的温度使用。

F.2  喷淋软管

喷淋软管应提供可控制的冲洗液，水流速率应缓和，不会对使用者造成伤害。

若喷淋软管符合第6章或第7章中的技术要求，可作为一个洗眼器或洗眼/洗脸器使用。