ICS 83.140.99

CCS Q 22

T/SLEA

上海实验室装备协会团体标准

T/SLEA 0041.3—2022

实验室用水气配件技术规范

第3部分：水槽

Technical Requirements of Laboratory Water and Gas Fittings

Part 3: Sink

（征求意见稿）

（完成时间：2022年1月20日）

2022-xx-xx发布                                    2022-xx-xx实施

上海实验室装备协会        发 布

目   次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类	2

5  要求	2

6  试验方法	7

7  检验规则	9

8  标志、包装、运输和贮存	11

附录A（资料性） 聚丙烯水槽及配件示意图	12

附录B（资料性） 安装要求	14

附录C（资料性） 使用和维护	15

附录D（资料性） 故障排除	16

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结果和起草规则》的规则起草。

本文件由上海实验室装备协会提出。

本文件由上海实验室装备协会团体标准工作委员会归口。

本文件起草单位：上海北友实验设备有限公司、哈弥顿实验室设备（上海）有限公司、上海台雄科技发展集团有限公司、上海西斯贝尔工业科技有限公司、河北润旺达洁具制造有限公司、浙江科恩实验设备有限公司、上海滔普实验室设备有限公司。

本文件主要起草人：毛毓麟、张天雷、王冰、张传进、张达、袁利军、刘杰。

T/SLEA 0041《实验室用水气配件技术规范》由下列四个部分组成：

第1部分：水龙头；

第2部分：应急喷淋和洗眼设备；

第3部分：水槽；

第4部分：气阀。

本部分为《实验室用水气配件技术规范》的第3部分。

实验室用水气配件技术规范

第3部分：水槽

- 范围

本文件规定了实验室用水槽的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、安装要求和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于实验室用聚丙烯水槽。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1040.1─2018  塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则

GB/T 2828.1─2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4806.6─2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB/T 5009.71─2003  食品包装用聚丙烯树脂卫生标准的分析方法

GB/T 19281─2014  碳酸钙分析方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水槽  sink

由槽体、排水口组成的具有盛水、洗涤物品和排水功能的产品。

槽体  bowl

盛水、洗涤物品的槽子及其延伸的主体表面。

水槽壁厚  sink thickness

水槽槽体的厚度。

排水滤器  drainage filter

用于排放水并过滤杂质的部件。

排水组件  drainage formation

用于存、排放水的装置，包括存水组件、排水管及防下水道中的气体通过排水口溢出的密封组件。

溢流口  overflow

水槽的水位到高于90%时可向外溢水、与水槽一体成型的排水口。

溢流管  overflow pipe

水槽的水位到高于90%时可向外溢水，放置于水槽内排水口的溢流管。

防臭装置  deodorant device

防止下水管道中臭气通过水槽排水口外溢的装置，装置包括弯防臭器和排水管。

- 分类

按用途分

- 洗涤台水槽；

- 排风柜及操作台用杯槽；杯槽按形状分为方形杯槽和圆形杯槽。

- 要求

  - 材料

    - 产品所选原材料在可预见的使用条件下不应释放出任何可能对健康有害的物质，或对任何有机组织产生不良影响的成分。

    - 产品选用的原材料应为共聚聚丙烯或更优质的其他聚丙烯。

    - 原材料使用要求应符合5.1.1、5.1.2条中的规定，不应使用回收料、二次料、边角料以及新料中掺入回收料、二次料。

    - 根据拉伸强度来区分产品中有无使用回收料或者新料中掺入回收料。详见表1。

    - 产品在生产注塑过程中，不应添加碳酸钙成分的含量。

表 1  拉伸强度对比

| 检测检测项目 | 名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 新料 | 回收料 |  |
| 拉伸强度 / MPa | 30～40 | 18～25 |  |

  - 使用条件

- 使用温度：0 ℃~75 ℃。

  - 规格尺寸

    - 水槽规格尺寸应符合表2、图1。

表 2  水槽槽体内尺寸

单位：mm

| 类型 | 长（L） | 宽（W） | 深（H） | 壁厚（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型水槽 | ≥750 | ≥350 | ≥290 | t≥5 |
| 中型水槽 | ≥490 | ≥350 | ≥290 | t≥4 |
| 小型水槽 | ≥350 | ≥250 | ≥250 | t≥4 |

说明：

L─长度；

H─深度；

W─宽度；

t─厚度。

图 1  水槽尺寸图

    - 方形杯槽规格尺寸应符合表3、图2。

表 3  方形杯槽槽体内尺寸

单位：mm

| 类型 | 长（L） | 宽（W） | 深（H） | 壁厚（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型杯槽 | ≥200 | ≥90 | ≥120 | t≥3 |
| 小型杯槽 | ≥145 | ≥60 | ≥100 | t≥2 |

说明：

L─长度；

H─深度；

W─宽度；

t─厚度。

图 2  方形杯槽尺寸图

    - 圆形杯槽规格尺寸应符合表4、图3。

表 4  圆形杯槽槽体内尺寸

单位：mm

| 序号 | 直径（D） | 深（H） | 壁厚（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 155±1 | 125±1 | t≥2 |
| 2 | 82±1 | 120±1 | t≥2 |

说明：

D─直径；

H─深度；

t─厚度。

图 3  圆形杯槽尺寸图

  - 其他尺寸要求

    - 水槽槽体内尺寸应符合表2。上缘口平面度应不大于3 mm。

    - 方形杯槽槽体内尺寸应符合表3。上缘口平面度应不大于2 mm。

    - 圆形杯槽槽体内尺寸应符合表4。上缘口平面度应不大于2 mm。

    - 水槽、杯槽所有内外转角均采用半径为10 mm～25 mm的圆角。

    - 水槽上口水平方向变形量应不大于0.5%长边；方形杯槽上口水平方向变形量应不大于0.3%长边；圆形杯槽上口水平方向变形量应不大于0.3%直径。

    - 水槽槽体对角线尺寸误差控制应不大于2 mm；方形杯槽槽体对角线尺寸无误控制应不大于1 mm；圆形杯槽槽体对角线尺寸无误控制应不大于1 mm。

  - 槽内底部要求

水槽排水时，保证水槽内不积水。

  - 外观

    - 产品表面内外壁应光滑平整，不应有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均和分解变色线，浇口及溢边应修整平整。

    - 水槽及其配件颜色应均匀一致。

  - 标记

产品上应有注册商标（或生产厂家）的永久性标志，并清晰、完整。

  - 耐温试验

水槽应能承受上限温度90 ℃±2 ℃，下限温度-18 ℃±2 ℃，历时4 h贮存温度试验（水槽内不盛水），试验后无变形、裂缝和破裂。

  - 跌落试验

产品在非包装状态下，应能承受高度2000 mm的自由落体跌落试验，无裂缝和破损。

  - 耐化学试剂性能试验

水槽耐化学试剂试验要求应符合表5。评级等级要求标准如下：

0级--无可见变化。

1级--颜色或光泽发生轻微变化。

2级--轻微表面腐蚀或严重沾污。

3级--涂层出现起坑、凹陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害。

测试结果应不大于二个3级。

表 5  耐化学试剂试验名称及评级等级要求

| 测试序号 | 化学试剂 | 测试方法 | 可忽略等级 | 测试序号 | 化学试剂 | 测试方法 | 可忽略等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸戊酯 | A | 0-1 | 26 | 硝酸银 | A | 0-2 |
| 2 | 乙酸乙酯 | A | 0-2 | 27 | 30%氢氧化钠 | B | 0-1 |
| 3 | 98%乙酸 | B | 0-3 | 28 | 氯苯 | A | 0-2 |
| 4 | 丙酮 | A | 0-1 | 29 | 萘 | A | 0-1 |
| 5 | 5%重铬酸 | B | 0-1 | 30 | 20%硝酸 | B | 0-1 |
| 6 | 丁醇 | A | 0-1 | 31 | 30%硝酸 | B | 0-1 |
| 7 | 乙醇 | A | 0-1 | 32 | 70%硝酸 | B | 0-3 |
| 8 | 甲醇 | A | 0-1 | 33 | 90%苯酚 | A | 0-2 |
| 9 | 28%氨水 | B | 0 | 34 | 85%磷酸 | B | 0-1 |
| 10 | 苯 | A | 0-2 | 35 | 溴百里香酚蓝 | B | 0 |
| 11 | 四氯化碳 | A | 0-1 | 36 | 10%氢氧化钠 | B | 0 |
| 12 | 氯仿 | A | 0-2 | 37 | 20%氢氧化钠 | B | 0 |
| 13 | 60%铬酸 | B | 0-1 | 38 | 40%氢氧化钠 | B | 0-1 |
| 14 | 甲酚 | A | 0-2 | 39 | 片状氢氧化钠 | B | 0 |
| 15 | 碘酊 | B | 0-2 | 40 | 饱和硫化钠 | B | 0 |
| 16 | 二甲基甲酰胺 | A | 0-2 | 41 | 33%硫酸 | B | 0 |

表 5  （续）

| 测试序号 | 化学试剂 | 测试方法 | 可忽略等级 | 测试序号 | 化学试剂 | 测试方法 | 可忽略等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 硫酸铜 | A | 0-2 | 42 | 77%硫酸 | B | 0 |
| 18 | 乙醚 | A | 0-1 | 43 | 96%硫酸 | B | 2-3 |
| 19 | 37%甲醛 | A | 0-1 | 44 | 77%硫酸和70%硝酸，等混 | B | 1-3 |
| 20 | 88%甲酸 | B | 0-3 | 45 | 甲苯 | A | 0-1 |
| 21 | 40%甲酸 | B | 0-1 | 46 | 三氯乙烯 | A | 0-1 |
| 22 | 汽油 | A | 0 | 47 | 二甲苯 | A | 0-1 |
| 23 | 37%盐酸 | B | 0-2 | 48 | 饱和氯化锌 | B | 0 |
| 24 | 40%氢氟酸 | B | 0-3 | 49 | 二氯乙酸 | B | 0-1 |
| 25 | 30%过氧化氢 | B | 0-1 | 50 | 甲基橙 | A | 0-1 |

  - 承载能力

    - 槽体底部应能承受980 N集中静载荷，其变形量应小于3 mm。

    - 槽体承受980 N载荷后，不应有下沉、开裂等异常现象。

注：承载能力要求只对洗涤台水槽作要求。

- 试验方法

  - 材料

    - 原材料应符合GB 4806.6─2016中规定的要求，检测分析方法参考GB/T 5009.71─2003食品包装用聚丙烯树脂卫生标准的分析方法。

    - 拉伸强度测试根据GB/T 1040.1─2018塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则的要求进行。

    - 碳酸钙成分检测根据GB/T 19281─2014碳酸钙分析方法，应符合5.1.5的规定。

  - 规格尺寸

用分度值为0.02 mm的游标卡尺、分度值为1 mm的钢直尺、卷尺、直角尺、R规和内、外卡规测量，应符合5.3、5.4.4、5.4.6的规定。

  - 平面度

用塞尺、游标卡尺在3级平台上检验水（杯）槽上缘口的平面度，应符合5.4.1、5.4.2、5.4.3的规定。

  - 变形量

将水（杯）槽放置于平台上，用游标卡尺测量水（杯）槽的变形量应符合5.4.5的规定。

  - 外观

采用观感检验，目测时应在自然散射光或无反射光的白色光线下进行，在与产品观察距离50 cm以内时，不容许有瑕疵，应符合5.6的规定。

  - 耐温试验

    - 耐低温试验

将试验样品正摆放在低温试验箱内，水槽内不盛水在-18 ℃±2 ℃保存4 h，取出后在室温下平放24 h，应符合5.8的规定。

    - 耐高温试验

将已经通过低温试验并恢复到室温的试验样品正摆放在恒温箱内，在90 ℃±2 ℃保持4 h，取出后在室温下平放24 h，应符合5.8的规定。

  - 跌落试验

在环境温度20 ℃±5 ℃非包装状态下，将水槽置于距离水泥地面2000 mm高度处，底面向下，自由落体一次，应符合5.9的规定。

  - 耐化学试剂性能试验

耐化学试剂性能试验测试方法如下：

将测试样品放置在水平表面，用肥皂和水清洗，再用清水漂洗后擦干。样品在23 ℃±2 ℃和50±5%RH的环境中可接受的环境中处理24 h。按照下面所述方法的其中一种，用50种试剂进行耐化学性测试：

方法A：对于挥发性化学试剂，将充分蘸有试剂的棉球放置在30 mL的瓶内，然后倒扣在测试样品的表面上。

方法B：对于非挥发性化学试剂，在测试样品的表面滴5滴试剂，用24 mm规格的表面皿覆盖住，表面皿凹面朝下。

以上两种方法，化学试剂在测试样品表面保留1 h后。用清水清洗，清洁剂清洁，去离子水漂洗，再用毛巾擦干。在23 ℃±2 ℃和50±5%RH的环境中可接受的环境中处理24 h后按标准进行评价，评价结果应符合5.10条款中规定的要求。化学试剂种类见表5。

  - 承载性能试验

测量槽体底平面到水槽上平面的距离L1；在槽体底部中心位置放置一个120 mm×120 mm，    厚20 mm的木块，在木块中心点上向下施加980 N的静载荷，1 h后，卸掉载荷，观察水槽是否有下沉，开裂等现象，再次测量槽体底平面到水槽上平面的距离L2，L2-L1，即为底部变形量，应符合5.11的规定。见图4。

图 4  水槽底部承受变形量示意图

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 出厂检验的检验项目包括水（杯）槽尺寸、水（杯）槽变形量、水（杯）槽对角线尺寸误差和水（杯）槽外观。

    - 出厂检验项目的不合格分类及接收质量限详见表6。

表 6  出厂检验

| 检验项目 | 标准条文号 | 不合格项目 | 接收质量限（AQL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水（杯）槽尺寸 | 5.3 | B | 6.5 |
| 水（杯）槽变形量 | 5.4.5 | B | 6.5 |
| 水（杯）槽对角线尺寸误差 | 5.4.6 | B | 6.5 |
| 水（杯）槽外观 | 5.6 | A | 2.5 |

    - 出厂检验以同类别、同品种、同型号产品进行组批，出厂检验所需的样本从组批中抽取。按GB/T 2828.1─2012的规定进行抽样，采用特殊检验水平S-2，正常检验一次抽样方案。所以检验项目均合格，则判定该批产品为合格；凡是有一项或一项以下不合格，则判定该产品不合格。

  - 型式检验

    - 检验项目

型式检验项目包括第5章要求的全部项目。

    - 检验条件

有下列情况之一时应进行型式试验：

- 新产品试制、定型、鉴定时；

- 正式生产后，当产品在设计、工艺、材料发生较大变化，可能影响产品的性能时；

- 停产半年以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式试验结果有较大差异时；

- 正常生产时，至少两年进行一次型式检验。

    - 组批

以同类别、同品种、同型号的产品每50件～500件为一批，不足50件以一批计。

    - 抽样计判定

型式检验的样本在提交的合格批中抽取，抽样及判定按表7的规定进行。经检验所有项目均合格时，则判定该批产品为合格；凡是一项或一项以上不合格，则判定该批产品不合格。详见表7。

表 7  型式检验

| 检验项目 | 条款号 | 不合格类别 | 样品数量（个）/（合格判定数，不合格判定数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料要求 | 5.1 | B | 1/（0，1） |
| 水（杯）槽尺寸 | 5.3 | B | 1/（0，1） |
| 水（杯）槽形状误差 | 5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4 | B | 1/（0，1） |
| 水（杯）槽变形量 | 5.4.5 | B | 1/（0，1） |
| 水（杯）槽对角线尺寸误差 | 5.4.6 | B | 1/（0，1） |
| 水（杯）槽外观 | 5.6 | A | 1/（0，1） |
| 耐温试验 | 5.8 | B | 1/（0，1） |
| 跌落试验 | 5.9 | B | 1/（0，1） |
| 耐化学试剂性能试验 | 5.10 | B | 1/（0，1） |
| 承载能力 | 5.11 | B | 1/（0，1） |

    - 程序检验

型式检验的最小样品数量为3个，样品应按照表8的程序检验。详见表8。

表 8  程序检验

| 程序 | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水（杯）槽尺寸 | 耐温试验 | 跌落试验 |
| 2 | 水（杯）槽形状误差 | 耐化学试剂性能试验 | 承载能力 |
| 3 | 水（杯）槽变形量 | — | — |
| 4 | 水（杯）槽对角线尺寸误差 | — | — |
| 5 | 水（杯）槽外观 | — | — |
| 6 | 材料要求 | — | — |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

- 产品上应有明显清晰、不易涂改的注册商标。

  - 包装

- 产品包装应标明产品名称、产品型号、商标、制造厂名称和厂址及采用的标准号。包装内应附有产品合格证和安装使用说明书，如有附件和备件，应有装箱清单。产品合格证应包含产品名称、商标或制造厂名称、检验员代码、生产日期。每套产品应分别包装，避免产品之间发生碰撞。

  - 运输

- 产品在运输过程中应避免冲击、挤压、雨淋、受潮及化学品的腐蚀。

  - 贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的室内，不应与酸、碱等有腐蚀性的物品共贮。

附  录  A

（资料性）

聚丙烯水槽及配件示意图

聚丙烯水槽的示意图见图 A.1。

说明：

1─聚丙烯水槽；

2─排水滤器；

3─防臭装置；

4─防臭堵塞。

图 A.1  聚丙烯水槽示意图

排水滤器配件的示意图见图 A.2。

说明：

1─存水盖；

2─过滤塞密封圈；

3─过滤塞；

4─排水接头；

5─排水接头密封圈；

6─固定螺母。

图 A.2  排水滤器配件示意图

附  录  B

（资料性）

安装要求

- B.1  安装前准备工作

- B.1.1  检查和清点水槽及其配件是否匹配和齐全。配件包括：排水滤器、防臭装置、防臭堵塞等。

- B.1.2  确认安装水槽的操作台面开孔尺寸是否和水槽尺寸匹配。

- B.1.3  安装用工具及安装辅材。

- B.1.4  水槽需配刚性支撑架，确认安装水槽支撑架材料是否配齐。支撑架材料宜采用刚性材料，如方钢、角钢、槽钢等。

- B.2  安装工序

- B.2.1  将操作台面安装水槽位置孔四周边缘用干燥、干净的棉布擦拭干净。

- B.2.2  将水槽的四周边沿用干燥、干净的棉布擦拭干净。

- B.2.3  将密封材料均匀涂抹在操作台面孔的边缘，然后将水槽慢慢放下，稍微用力压实，以达到一体及防漏的成效。

- B.2.4  安装水槽支撑架，支撑架结构形式可多样，图 B.1是支撑架结构方式的一种。

- B.3  安装验收

- B.3.1  水槽整体安装完成后，进行水槽密封性能的试验。

- B.3.2  将水槽放满水，观察水槽下水口的密封情况以及水槽四壁是否存在渗水情况。

- B.3.3  水槽排水时，观察连接处是否存在渗水情况。

说明：

1─操作台面；

2─聚丙烯水槽；

3─刚性支撑架。

图 B.1  水槽支撑架示意图

附  录  C

（资料性）

使用和维护

C.1   使用

C.1.1  用户在做具有强氧化性化学试剂实验后，不宜在聚丙烯水槽中清洗实验器具，宜在不锈钢或陶瓷水槽中进行清洗。

C.1.2  用户在做微生物实验后，不宜在聚丙烯水槽中清洗实验器具 ，宜在陶瓷水槽中进行清洗。

C.2   维护

C.2.1  用户应每周一次对水槽及相关配件进行检查、维护并记录。如果发现问题及时进行处理。

C.2.2  用户每次使用完毕后，需将水槽内的水排放干净，同时清理槽体内异物。对操作台面，尤其是操作台面与水槽的连接处擦拭干净。

C.2.3  聚丙烯水槽不应长时间暴晒在太阳光下，应用遮帘物进行遮挡，避免老化，降低使用寿命。

附  录  D

（资料性）

故障排除

## 产品在使用过程中遇到故障，可参考表D.1中所述方法进行故障排除，详见表D.1。

## 表 D.1  故障排除方法

| ## 序号 | ## 故障 | ## 原因分析 | ## 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏水 | ## 安装不当 | ## 重新安装 |
|  |  | ## 连接管路连接处松动或损坏 | ## 排除水管损坏因素，重新连接管路接口 |
|  |  | ## 水槽槽体损坏 | ## 更换完好的水槽 |
| 2 | 积水 | ## 水槽自身质量问题 | ## 更换满足要求的水槽 |
|  |  | ## 受外力影响，导致槽体底部变形 | ## 修复变形问题或更换新的水槽 |
|  |  | ## 排水管路堵塞 | ## 检查是否有异物堵塞，并疏通至顺畅排水 |

注：上述列表之外的故障和问题，请咨询设备提供商。

T/SLEA 0041.3—202021

上海实验室装备协会

团体标准

实验室用水气配件技术规范

第3部分：水槽

T/SLEA 004 1.3—2021

※

上海实验室装备协会团体标准工作委员会编印

上海市嘉定区金沙江西路1555弄35号楼707室（100020）

电话：13052283896

网址：www.slea.com.cn

邮箱：slea@9qq.com

版权专有侵权必究

打印日期：2022年××月××日