ICS  91.140.40(供气系统)

CCS  P42；P47；J16（建筑给水，排水工程）；（供气工程）；（阀门）

T/SLEA

上海实验室装备协会团体标准

（阀门）

T/SLEA 004.1.4—2022

实验室用水气配件技术规范

第4部分：气阀

Technical Requirements of Laboratory Water and Gas Fittings

Part 4: Gas Valve

（征求意见稿）

（完成时间：2022年1月20日）

2022-xx-xx发布                                   2022-xx-xx实施

上海实验室装备协会    发 布

目   次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类	2

5  材料	2

6  要求	3

7  试验方法	5

8  检验规则	6

9  标志、包装、运输和贮存	8

附录A（规范性） 气阀尺寸	9

附录B（资料性） 安装要求	11

附录C（资料性） 使用与维护	12

附录D（资料性） 故障排除	13

附录E（规范性） 气阀旋钮表	14

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由上海实验室装备协会提出。

本文件由上海实验室装备协会团体标准工作委员会归口。

本文件起草单位：上海北友实验设备有限公司、哈弥顿实验室设备（上海）有限公司、上海台雄科技发展集团有限公司、上海西斯贝尔工业科技有限公司、河北润旺达洁具制造有限公司、浙江科恩实验设备有限公司、上海滔普实验室设备有限公司。

本文件主要起草人：毛毓麟、张天雷、王冰、张传进、张达、袁利军、刘杰。

T/SLEA 0041《实验室用水气配件技术规范》由下列四个部分组成：

——第1部分：水龙头；

——第2部分：应急喷淋和洗眼设备；

——第3部分：水槽；

——第4部分：气阀。

本部分为《实验室用水气配件技术规范》的第4部分。

# 实验室用水气配件技术规范

# 第4部分：气阀

# 1   范围

本文件规定了实验室用气阀的术语和定义、分类、材料、要求、试验方法、检验规则、安装要求和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于公称压力PN20～PN400、公称尺寸不大于DN1500,压力等级Class150～Class2500、公称尺寸不大于NPS60的实验室用气阀。不适用于实验室内液氮、液氦等低温流体。

本文件适用于实验室用气阀及末端气嘴，气嘴为阀门上的出气口。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5270―2005  金属基体上的金属覆盖层电沉积和化学沉积层附着强度试验方法评述

GB/T 6461―2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 6543―2008  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 7306.1―2000  密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7306.2―2000  密封管螺纹 第2部分:圆椎内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 9286―2021  色漆和清漆 划格试验

GB/T 10125―2012  人造气氛腐蚀试验盐雾试验

GB/T 13927―2008  工业阀门 压力试验

GB/T 19672―2021  管线阀门 技术条件

# 3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

气阀  gas valve

带通孔的塞体作为启闭件用来控制气体进出的阀门。

3.2

气嘴  gas  nozzle

气阀末端的出气口。

3.3

单口  single-spout

由一个手柄控制气体流量的末端出气口。

3.4

双口  double-spout

由两个手柄分别控制气体流量的末端出气口（三口、四口以此类推）。

3.5

旋塞阀  plug valve

塞体为圆锥体（圆柱体）,塞体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。

3.6

针阀  needle valve

塞体为针形用作微调气体流量的阀门。

3.7

摇控气阀  remote gas control valve

可与出气口分离安装的气阀，通过旋转阀体手轮实现向远端的出气口供给气体，一般安装在排风柜中使用。

# 4   分类

# 4.1  按安装方式分为壁式气阀、立式气阀和悬挂式（吊式）气阀等。

4.2  按气阀手柄上的手轮标记扣或透明盖片颜色区分相对应的气阀，气阀旋钮表详见表格附录C。

# 5   材料

# 产品使用的所有与气体接触的材料，在本文件规定的使用条件下，不应对人体健康造成危害，对壳体及连接螺母的材质有以下要求：

# 铜合金，其铜含量不小于58%。

# 注：产品与气体接触的部件不应使用锌合金等易腐蚀性材料。在保证产品性能的条件下，产品所使用的材料应符合相应的材料标准，如使用腐蚀性气体，阀体本身应具有防腐蚀性能。

# 6   要求

## 6.1   外观

产品表面应经过环氧树脂涂层处理，涂层表面光泽均匀，不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点毛刺等缺陷。涂层表面组织细密、光滑、色泽均匀，不应有流挂、露底及明显的划伤和磕碰等缺陷。

## 6.2   螺纹

6.2.1  螺纹表面应光洁，不应有凹痕、断牙等明显缺陷。

6.2.2  产品外接密封管螺纹应符合GB/T 7306.1―2000或GB/T 7306.2―2000的规定。

## 6.3   装配

手柄逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关闭；否则，应有明显的开启、关闭标识。

## 6.4   尺寸

气阀的应符合附录A的规定。其他尺寸由供需双方协商确定。

## 6.5   试验压力

## 6.5.1   壳体试验压力

试验介质是气体时，试验压力为1.6 MPa±0.05 MPa，试验压力按阀门在20 ℃时允许最大工作压力的 1.1 倍。壳体的表面不应涂漆或涂有其他可以掩盖表面缺陷的涂层，用于保护阀门表面的涂层在试验前可以使用,但不应掩盖孔隙、气孔、砂眼等缺陷。

## 6.5.2   上密封试验压力

试验介质是气体时，试验压力为1.6 MPa±0.05 MPa，试验压力按阀门在20 ℃时允许最大工作压力的 1.1 倍。

6.5.3   密封试验压力

试验介质是气体时，试验压力为1.6 MPa±0.05 MPa，试验压力按阀门在20 ℃时允许最大工作压力的 1.1 倍。

## 6.5.4   试验压力一般要求

试验压力应在试验持续时间60 s内得到保持。

## 6.6   表面耐腐蚀性能

气阀进行乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T 6461―2002 标准的表1中外观评级(RA) 9级的要求。

试验方法：

将测试样品放置在水平表面，用肥皂和水清洗，再用清水漂洗后擦干。样品在（23±2）℃（73±3 ℉）和相对湿度50±5 %的环境中或当前ASTM标准可接受的环境中处理48 h。按照下面所述方法的其中一种，用49种试剂进行耐化学性测试：

方法A：对于挥发性化学试剂，将充分蘸有试剂的棉球放置在30 ml的瓶内，然后倒扣在测试样品的表面上。

方法B：对于非挥发性化学试剂，在测试样品的表面滴5滴试剂，用24 mm规格的表面皿覆盖住，表面皿凹面朝下。

以上两种方法，化学试剂在测试样品表面保留1小时后。用清水清洗，清洁剂清洁，去离子水漂洗，再用毛巾擦干。在（23±2）℃（73±3 ℉）和相对湿度50±5 %的环境中或当前ASTM标准可接受的环境中处理24 h后按标准进行评价，等级标准如下：

0级--无可见变化；

1级--颜色或光泽发生轻微变化；

2级--轻微表面腐蚀或严重沾污；

3级--涂层出现起坑、凹陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害。

性能要求：指定的50种化学试剂按规定的方法进行测试，结果是等级3的情况不应多于2个。

## 6.7   涂层附着强度

### 6.7.1   涂层附着强度

划格试验按GB/T 9286-2021标准应达到1级要求。

### 6.7.2   金属基体涂层附着强度

进行热震试验按GB/T 5270―2005标准后，不应出现裂纹、起皮或脱落现象。

### 6.8   手柄

气阀配置的手柄，在最大压差条件时，最大操作力应不大于360N,应以顺时针方向转动手轮为关闭方向。

# 7   试验方法

### 7.1   壳体试验

封闭阀门的进出各端口，阀门部分开启，将阀体内充满试验介质，试验介质为空气或氮气，缓慢加压，阀盖（阀门填料压盖）应压紧到足以保持试验压力。试验压力1.6 MPa±0.05 MPa，逐渐加压到1.1倍，保持60 s，然后检查阀门壳体各处的情况，在试验压力持续期间,阀门的壳体和各连接处,不应有可见渗漏,或无结构损伤。

### 7.2   上密封试验

具有上密封结构的阀门,应进行上密封试验。封闭阀门两端,将阀体内充满试验介质,试验介质为空气或氮气，向阀门体腔内施加介质压力;试验时阀门应处于完全开启状态,阀盖（阀门填料压盖）应处于松开状态,直接向阀门体腔内加压。 试验压力1.6 MPa±0.05 MPa，逐渐加压到 1.1倍 ，保持60 s，然后检查阀体、填料箱等各连接处，不允许有可见泄露。

### 7.3   密封试验

封闭阀门两端,阀门部分开启,将阀门内充满试验介质,然后关 闭阀门,从阀门允许流向密封一端施加介质试验压力并保持该试验压力，试验压力1.6 MPa±0.05 MPa，逐渐加压到 1.1倍，保持60 s，然后检查阀体、填料箱等各连接处，不应有结构性损伤，不允许有可见泄露。

### 7.4   外观

气阀外观用目测检查。目测时应在自然散射光或无反射光的白色光线下进行，在与产品观察距离50 cm以内时，不容许有瑕疵。

### 7.5   螺纹

管蝶、纹表面质量用目测检查。目测时应在自然散射光或无反射光的白色光线下进行，管螺纹精度用相应精度的螺纹量规检测。

### 7.6   装配

气阀装配用手感检查。标记扣或透明盖片用目测检查，目测时面向控制装置。

### 7.7   尺寸

气阀尺寸用相应的量具检测。

### 7.8   表面耐腐蚀性能试验

气阀试验结果按GB/T 6461-2002标准进行评级，按GB/T 10125—2012进行24 h乙酸盐雾试验。化学试剂种类见表2。

表2 化学试剂种类、测试方法及可忽略等级

| 测试序号 | 化学试剂 | 测试方法 | 可忽略等级 | 测试序号 | 化学试剂 | 测试方法 | 可忽略等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸戊酯 | A | 0-1 | 26 | 硝酸银 | A | 0-2 |
| 2 | 乙酸乙酯 | A | 0-2 | 27 | 30%氢氧化钠 | B | 0-1 |
| 3 | 98%乙酸 | B | 0-3 | 28 | 氯苯 | A | 0-2 |
| 4 | 丙酮 | A | 0-1 | 29 | 萘 | A | 0-1 |
| 5 | 5%重铬酸 | B | 0-1 | 30 | 20%硝酸 | B | 0-1 |
| 6 | 丁醇 | A | 0-1 | 31 | 30%硝酸 | B | 0-1 |
| 7 | 乙醇 | A | 0-1 | 32 | 70%硝酸 | B | 0-3 |
| 8 | 甲醇 | A | 0-1 | 33 | 90%苯酚 | A | 0-2 |
| 9 | 28%氨水 | B | 0 | 34 | 85%磷酸 | B | 0-1 |
| 10 | 苯 | A | 0-2 | 35 | 溴百里香酚蓝 | B | 0 |
| 11 | 四氯化碳 | A | 0-1 | 36 | 10%氢氧化钠 | B | 0 |
| 12 | 氯仿 | A | 0-2 | 37 | 20%氢氧化钠 | B | 0 |
| 13 | 60%铬酸 | B | 0-1 | 38 | 40%氢氧化钠 | B | 0-1 |
| 14 | 甲酚 | A | 0-2 | 39 | 片状氢氧化钠 | B | 0 |
| 15 | 碘酊 | B | 0-2 | 40 | 饱和硫化钠 | B | 0 |
| 16 | 二甲基甲酰胺 | A | 0-2 | 41 | 33%硫酸 | B | 0 |
| 17 | 硫酸铜 | A | 0-2 | 42 | 77%硫酸 | B | 0 |
| 18 | 乙醚 | A | 0-1 | 43 | 96%硫酸 | B | 2-3 |
| 19 | 37%甲醛 | A | 0-1 | 44 | 77%硫酸和70%硝酸，等混 | B | 1-3 |
| 20 | 88%甲酸 | B | 0-3 | 45 | 甲苯 | A | 0-1 |
| 21 | 40%甲酸 | B | 0-1 | 46 | 三氯乙烯 | A | 0-1 |
| 22 | 汽油 | A | 0 | 47 | 二甲苯 | A | 0-1 |
| 23 | 37%盐酸 | B | 0-2 | 48 | 饱和氯化锌 | B | 0 |
| 24 | 40%氢氟酸 | B | 0-3 | 49 | 二氯乙酸 | B | 0-1 |
| 25 | 30%过氧化氢 | B | 0-1 | 50 | 甲基橙 | A | 0-1 |

# 8   检验规则

8.1   检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

8.2   出厂检验

8.2.1  出厂检验的项目包括6.1、6.2、6.3、6.5。

8.2.2  出厂检验项目的不合格分类及接收质量限见表3。

表 3  出厂检验

| 检验项目 | 条款号 | 不合格项目 | 接收质量 (AQL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 6.1 | B | 6.5 |
| 螺纹 | 6.2 |  |  |
| 装配 | 6.3 |  |  |
| 试验压力 | 6.5 | A | 2.5 |

8.2.3  出厂检验以同类别、同品种、同型号产品进行组批，出厂检验所需的样本从组批中抽取。按GB/T 2828.1-2012的规定进行抽样，采用特殊检验水平S-2，正常检验一次抽样方案。所有检验项目均合格，则判定该批产品为合格；凡有一项或一项以上不合格，则判定该批产品不合格。

8.3   型式检验

8.3.1   检验项目

型式检验项目包括第6章要求的全部项目。

8.3.2   检验条件

有下列情况之一时应进行型式试验：

a)  新产品试制、定型、鉴定时；

b)  正式生产后，当产品在设计、工艺、材料发生较大变化，可能影响产品的性能时；

c)  停产半年以上恢复生产时；

d)  出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e)  正常生产时，至少两年进行一次型式检验。

8.3.3   组批

以同类别、同品种、同型号的产品每50～500件为一批，不足50件以一批计。

8.3.4   抽样及判定

型式检验的样本在提交的合格批中抽取，抽样及判定按表4的规定进行。经检验所有项目均合格时，则判定该批产品为合格；凡有一项或一项以上不合格，则判定该批产品不合格。详见表4。

表 4 型式检验

| 检验项目 | 条款号 | 不合格类别 | 样品数量 (个) / (合格判定数，不合格判定数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 6.1 | B | 1 / (0,1) |
| 螺纹 | 6.2 |  |  |
| 装配 | 6.3 |  |  |
| 尺寸 | 6.4 | B | 1 / (0，1) |
| 试验压力 | 6.5 | A | 1 / (0，1) |
| 表面耐腐蚀性能 | 6.6 | B | 1 / (0，1) |
| 涂层附着强度 | 6.7 | B | 1 / (0，1) |

8.3.5   检验程序

型式检验的最小样品数为3个，样品应按照表5的程序测试。表面耐腐蚀性能应另外增加3个样品单独进行试验。详见表5。

表5 程序检验

| 程序 | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观、螺纹、装配、尺寸 | 试验压力 | 表面耐腐蚀性能 |
| 2 | 涂层、附着强度 | — | — |

- 9   标志、包装、运输和贮存

- 9.1   标志

- 产品上应有明显清晰、不易涂改的注册商标。

- 9.2   包装

- 产品包装应标明产品名称、产品型号、商标、制造厂名称和厂址及采用的标准号。包装内应附有产品合格证和安装使用说明书，如有附件和备件，应有装箱清单。产品合格证应包含产品名称、商标或制造厂名称、检验员代码、生产日期。每套产品应分别包装，避免产品之间发生碰撞。

- 9.3   运输

- 产品在运输过程中应避免冲击、挤压、雨淋、受潮及化学品的腐蚀。

- 9.4   贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的室内，不应与酸、碱及有腐蚀性的物品共贮。

附  录  A

# （规范性）

# 气阀尺寸

# A.1  单口气阀示意图，台式单口气阀的尺寸要求见图A-1。

图A-1 单口气阀（台式）

A.2  单口气阀示意图，壁式单口气阀的尺寸要求见图A-2。

图A-2 单口气阀（壁式）

# A.3  双口气阀示意图，台式双口气阀的尺寸要求见图A-3。

图A-3 双口气阀（台式）

# A.4  遥控气阀示意图，壁式遥控气阀的尺寸要求见图A-4。

图A-4 遥控气阀（壁式）

# A.5  气考克示意图，壁式遥控气考克的尺寸要求见图A-5。

图A-5 气考克（壁式）

# A.6  气考克示意图，壁式遥控气考克的尺寸要求见图A-6。

图A-6 气考克（壁式）

表A.1

单位为mm

| 尺寸代号 | A（管径) | H（螺纹长度） | h（水嘴与进水口高度差） | H1（台面预留厚度） | D（垫片长度） | L(水嘴突出长度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | G 1/2 B 或R1 1/2 或R2 1/2 | ≥2 | ≤2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |

# 附	录	B

# （资料性）

# 安装要求

B.1  安装注意事项

B.1.1  在安装气阀前，仔细检查各组件是否齐全完好。

B.1.2  安装前请先疏通管道，清理管道内杂物，以免带入阀内损坏密封部件导致漏气。

B.1.3  安装时，根据标记注意进口和出口的位置。

B.1.4  气阀安装到气路管道的末端接头上，并安装在法兰面底座上，在安装测试时，将其作为一个完整的部件。并使用适当的工具来完成安装，避免损坏气阀的表面光泽度；再锁紧螺母和垫圈进行安装，拧紧充分保持稳固性，注意不要过度拧紧，以充分保护实验台面和墙壁。

B.1.5  安装时，注意检查阀盖的位置是处于开启状态还是关闭状态，通常情况下是关闭状态。转动阀盖，手动顺时针转动5～6圈，手动逆时针转动5～6圈看能否转动，转动时是否遇到较大的阻力，顺畅无阻力则表示正常，有阻力则表示异常不能安装。

B.1.6  安装气阀时，应注意根据气阀标记扣以区分不同气体种类的气阀。

B.1.7  气阀安装位置，距地面要求有一定的高度，根据实际安装环境上下要留有一定空间，以便进行拆装和检修。

B.1.8  气阀应安装在水平管道上，并上下与管道垂直。对于特殊场合下，需要将气阀安装在竖直的管道上时，应将气阀进行安全支撑或紧固，避免带来附加压力。

B.1.9  气阀前后位置应有直管道，以避免直管道太短而影响气体的流量特性。

B.1.10  气阀的口径与管道不相同时，应采用变径管连接。

B.2  安装验收

B.2.1  遵守气阀的工作压力测试，试验压力时，测试结果不会导致泄露和故障。

B.2.2  无关人员不得进入，试验压力完毕，不得在管道上进行修补。

# 附	录	C

# （资料性）

# 使用与维护

C.1  使用

C.1.1  用户使用时，注意清理气阀周围杂物，以免磕碰气阀表面。

C.1.2  用户使用时，检查阀盖已处于关闭状态，转动阀盖查看应顺畅无阻力表示正常，有阻力表示异常不能使用。

C.1.3  用户使用时，注意查看气阀标记扣以区分不同气体种类的气阀。

C.2  维护

C.2.1  用户使用时应定期维护查看试验压力，确保气阀不会发生泄露和故障。

C.2.2  用户定期维护时，与实验无关人员不得进入。

# 附	录	D

# （资料性）

故障排除

产品在使用过程中可能会出现影响正常使用的故障，本标准统计了常见的故障情况及排除方法，可供用户及企业单位进行自我排查。如出现下表中未列明的故障情况，请咨询产品供应商或翻看产品手册。

表C.1  故障分析与解决方案

| 故障分析 | 原因分析 | 故障排除 |
| --- | --- | --- |
| 气阀不运转 | 阀芯与阀座卡死 | 拆卸重装 |
|  | 阀杆变形或折断 | 更换阀杆 |
|  | 阀芯脱落（销子断）、阀塞脱落 | 更换销子 |
|  | 管线故障 | 检查各管线是否正确 检查气源压力是否达标 |
| 气阀运转不稳定 | 输出管线漏气 | 紧固管线接头 |
|  | 摩擦力大 | 调整阀座空隙 |
|  | 气源压力不稳定 | 稳定气源压力 |
| 气阀震荡有刺耳声 | 气阀接近全闭状态，气体流动方向与阀门流动方向相同 | 重新安装 |
|  | 气阀开启任意角度，连接处的间隙有磨损导致支撑不稳固 | 调整间隙消除磨损，加固支撑 |
|  | 附近有震动源 | 采取减震、除震措施 |
| 气阀漏气量大 | 全闭状态漏气量大，密封垫损坏 | 更换密封垫 |
|  | 未达到全闭状态漏气量大，气体压差太大 | 加大气源压力 |
|  | 未达到全闭状态漏气量大，存在异物 | 清除异物 |
| 阀体与阀盖连接处渗漏 | 密封垫损坏 | 更换密封垫 |
|  | 螺栓松弛 | 紧固螺栓 |

## 注：表中的故障和问题，请咨询设备提供商。气阀故障排除和维护应由专业维修人员提供服务，如阀体表面沾上污渍，清洗宜使用软布、清洁剂或者肥皂水去污，清水清洗，柔软清洁布拭干即可。切勿使用具有研磨作用的清洁剂、纱布或纸巾，避免损坏气阀的表面光洁度。

# 附	录	E

# （规范性）

# 气阀旋钮表

产品在使用过程中根据不同气体，使用相应颜色的手轮标识片。本标准统计了常见气体的手轮标识片颜色，从外到内依次以数字1、2和3代表编码颜色，见图E.1；气体种类区分见表E.1。

# 图E.1  编码颜色

# 表E.1 气体种类区分表

| 气体 | 指示标志 | 编码颜色 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 可燃气体 |  |  |  |  |
| Natural gas天然气 | G | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
| Propane/butane (liquefied gases)丙烷/丁烷 | LPG | 黄色 | 红色 | 黄色 |
| Methane甲烷 | CH4 | 黄色 | 蓝色 | 黄色 |
| Propane丙烷 | C3H8 | 黄色 | 蓝色 | 红色 |
| Butane丁烷 | C4Hi0 | 黄色 | 蓝色 | 蓝色 |
| Ethene乙烯 | C2H4 | 黄色 | 黑色 | 绿色 |
| Propene丙烯 | C3H6 | 黄色 | 黑色 | 红色 |
| Butene丁烯 | C4H8 | 黄色 | 黑色 | 蓝色 |
| Acetylene乙炔 | C2H2 | 黄色 | 白色 | 绿色 |
| 其他可燃气体、混合气体 |  |  |  |  |
| Argon/methane氩气/甲烷 | Ar/CH4 | 红色 | 黄色 | 灰色 |
| Hydrogen/nitrogen氢气/氮气 | H2/N2 | 红色 | 红色 | 绿色 |
| Hydrogen氢气 | H2 | 红色 | 红色 | 红色 |
| Silane硅烷 | SiH4 | 红色 | 红色 | 黑色 |
| Hydrogen/lieliuni氢气/氦气 | H2/He | 红色 | 红色 | 灰色 |
| Deuterium氘气 | D2 | 红色 | 红色 | 白色 |
| 不可燃气体，包括助燃气体 |  |  |  |  |
| Nitrogen氮气 | N2 | 蓝色 | 绿色 | 绿色 |
| Dinitrogcn monoxide一氧化二氮 | N2O | 蓝色 | 绿色 | 蓝色 |
| Air. synth. 80/20合成空气80/20 | SA | 蓝色 | 蓝色 | 绿色 |
| Compressed air压缩空气 | CA | 蓝色 | 蓝色 | 黄色 |
| Oxygen氧气 | O2 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 |
| Carbon dioxide二氧化碳 | CO2 | 蓝色 | 蓝色 | 黑色 |
| Regulated air调节空气 | RA | 蓝色 | 蓝色 | 灰色 |
| Breathing air呼吸空气 | BA | 蓝色 | 蓝色 | 白色 |
| Carbogen (CO2 + O2)混合氧 | CB | 蓝色 | 黑色 | 蓝色 |
| Kiypton氪 | Kr | 蓝色 | 灰色 | 黄色 |
| Xenon氙 | Xe | 蓝色 | 灰色 | 红色 |
| Neon氖 | Ne | 蓝色 | 灰色 | 黑色 |
| Argon氩 | Ar | 蓝色 | 灰色 | 灰色 |
| Helium氦 | He | 蓝色 | 灰色 | 白色 |
| Regulated air调节空气 | RA | 蓝色 | 蓝色 | 灰色 |
| Breathing air呼吸空气 | BA | 蓝色 | 蓝色 | 白色 |
| Carbogen (CO2 + O2)混合氧 | CB | 蓝色 | 黑色 | 蓝色 |
| Kiypton氪 | Kr | 蓝色 | 灰色 | 黄色 |
| Xenon氙 | Xe | 蓝色 | 灰色 | 红色 |

# 表E.1（续）气体种类区分表

| 气体 | 指示标志 | 编码颜色 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Neon氖 | Ne | 蓝色 | 灰色 | 黑色 |
| Argon氩 | Ar | 蓝色 | 灰色 | 灰色 |
| Helium氦 | He | 蓝色 | 灰色 | 白色 |
| 有毒气体 |  |  |  |  |
| Ammonia氨气 | NH3 | 黑色 | 绿色 | 红色 |
| Nitrogen dioxide二氧化氮 | NO2 | 黑色 | 绿色 | 蓝色 |
| Nitrogen monoxide一氧化氮 | NO | 黑色 | 绿色 | 黑色 |
| Hydrogen sulphide硫化氢 | H2S | 黑色 | 红色 | 黄色 |
| Arsine砷化氢 | AsH3 | 黑色 | 红色 | 黑色 |
| Phosphine磷化氢 | PH3 | 黑色 | 红色 | 灰色 |
| Hydrogen chloride氯化氢 | HCI | 黑色 | 红色 | 白色 |
| Sulphur dioxide二氧化硫 | SO2 | 黑色 | 蓝色 | 黄色 |
| Carbon monoxide一氧化碳 | CO | 黑色 | 蓝色 | 黑色 |
| Phosgene光气 | COCI2 | 黑色 | 黑色 | 白色 |
| Chlorine氯气 | Cl2 | 黑色 | 白色 | 白色 |
| 真空 |  |  |  |  |
| Low vacuum低真空 | V | 灰色 | 灰色 | 黑色 |
| Fine vacuum真空 | VF | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
| High vacuum高真空 | VH | 灰色 | 灰色 | 白色 |
| 其他 |  |  |  |  |
| Formaldehyde solution甲醛 | CH2O | 白色 | 红色 | 绿色 |
| Propanol丙醇 | C3HsO | 白色 | 红色 | 黄色 |
| Methanol甲醇 | CH4O | 白色 | 红色 | 蓝色 |
| Acetone丙酮 | C3H6O | 白色 | 红色 | 灰色 |
| Trichloroethylene三氯乙烯 | C2HCI3 | 白色 | 红色 | 白色 |
| Perchloric acid高氯酸 | HCIO4 | 白色 | 白色 | 红色 |

T/SLEA 0041.4—202021

上海实验室装备协会

团体标准

实验室用水气配件技术规范

第4部分：气阀

T/SLEA 004 1.4—2022

※

上海实验室装备协会标准化工作委员会编印

上海市嘉定区金沙江西路1555弄35号楼707室（100020）

电话：13052283896

网址：www.slea.com.cn

邮箱：slea.mail@qq.com

版权专有侵权必究

打印日期：2022年××月××日