T/SLEA 004-1.1-2022

实验室用水气配件技术规范 第1部分：水龙头

编制说明

（征求意见稿）

完成单位：上海台雄科技发展集团有限公司

上海西斯贝尔工业科技有限公司

河北润旺达洁具制造有限公司

浙江科恩实验设备有限公司

上海北友实验设备有限公司

哈弥顿实验室设备（上海）有限公司

上海滔普实验室设备有限公司

完成日期：2022年1月20日

- 任务来源

本标准来源于上海实验室装备协会，标准编号为T/SLEA 004-1.1-2022。本标准由上海实验室装备协会提出并归口，由上海北友实验设备有限公司、哈弥顿实验室设备（上海）有限公司、上海台雄科技发展集团有限公司、上海西斯贝尔工业科技有限公司、河北润旺达洁具制造有限公司、浙江科恩实验设备有限公司、上海滔普实验室设备有限公司负责组成编制组进行起草。本标准由2021年7月份立项，标准编制至标准发布时间为2021年7月-2022年7月。

- 工作简况

- 成立编制组

编制任务下达后，上海北友实验设备有限公司、哈弥顿实验室设备（上海）有限公司、上海台雄科技发展集团有限公司、上海西斯贝尔工业科技有限公司、河北润旺达洁具制造有限公司、浙江科恩实验设备有限公司、上海滔普实验室设备有限公司七家单位共同成立了编制组，编制组成员人员组成和分工见表1；

表1 编制组成员及分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛毓麟 | 上海北友实验设备有限公司 | 总经理 | 标准框架指导、标准内容审核 |
| 2 | 张天雷 | 哈弥顿实验室设备（上海）有限公司 | 业务拓展总监 | 标准框架指导、标准内容审核 |
| 3 | 王冰 | 上海台雄科技发展集团有限公司 | 总经理 | 项目总体策划，标准预研学习，总结形成对标分析等相关文件，并编写标准及编制说明 |
| 4 | 张传进 | 上海西斯贝尔工业科技有限公司 | 产品总监 | 标准内容审议 |
| 5 | 张达 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 总经理 | 标准内容审议 |
| 6 | 袁利军 | 浙江科恩实验设备有限公司 | 总经理 | 标准内容审议 |
| 7 | 刘杰 | 上海滔普实验室设备有限公司 | 总经理 | 标准框架指导、标准内容审核 |

- 确立编制原则

本标准的编制主要遵循以下原则：

  - 统一性原则：确保在专业领域内及相关领域之间术语的一致性和逻辑上的完整性。

  - 简明性原则：信息交流过程中要求方法尽可能的简明，以提高效率。

  - 准确性原则：方法的描述应能准确反映其解决问题的思路，同时又能借助区别特征同其它并列方法有效地区分开来。

  - 稳定性原则：对于使用频率较高、范围较广，已经约定俗成的术语，没有重要原因，即使有不理想之处，也不宜轻易变更。

- 开展调研分析

编制组收集国内外相关资料，针对我国现有的实验室专用水龙头的生产制造水平的现状和问题以及客户的实际使用需求，同时查询并参考了GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》、GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及用水效等级》、GB/T 7307 《55°非密封管螺纹》、CSA ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-2018 《美国管道供应配件》等国内的行业标准和国外的行业标准，依据上述已经执行和发表的行业标准编写了实验室专用水气配件技术规范 第1部分：实验室用水龙头设备标准的制定。

- 征求意见稿阶段

2021年1月16日至2021年7月16日编制组预研学习国内外现有标准，并形成对标分析及标准大纲及标准草案内容等；

2021年7月17日立项；

2021年7月17日至2022年1月20日完成标准编制，形成标准征求意见稿；

2022年1月21日至2022年3月8日公开发布征求意见稿，广泛征求意见。

编制组在预研至编制阶段，对国内外有关现有标准，以及实验室水龙头的项目实施情况等进行调研分析的基础上，归纳总结了水龙头材质和实际中实验室水压、水力学的参数和水龙头配件的科研成果，分析研究了实验室关于供水系统的最新需求，编制形成了标准草案，并向检测单位、用户等相关单位开展内部研讨，听取相关意见后修改完善形成标准征求意见稿及其编制说明。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准主要参考了国内的GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》和GB/T 5750.6 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》标准，同时也参考了国外的譬如CSA ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-2018 《美国管道供应配件》等标准。

- 确定标准主要内容的依据

本标准涉及的对象为实验室用水龙头产品，该产品应用于实验室、试剂库、医院等专业场所，其产品包含单柄和多柄、单口和多口等类别。本标准涉及的产品处在市场发展初期，技术上仍有进一步提升和优化的空间 ，所以在保证标准稳定性的情况下，需要考虑标准指标等在后期的适度调整。

本标准主要技术指标的确定依据如下：

1、水龙头材质：应符合GB 18145-2014中关于水龙头材质的要求；

2、水龙头配套装置：排水配件应符合JC/T 932的规定，软管应符合GB/T 23448的规定；

3、水龙头连接螺纹：密封管螺纹应符合GB/T 7306.1或GB/T 7306.2的规定，非密封管蝶、纹应符合GB/T 7307的要求；

4、涂层附着强度测试：按照GB/T 9286—1998规定的方法在水龙头上较平整的表面进行划格试验并分级。按照GB/T 5270—2005的规定进行热震试验，试验后观察涂层表面。

5、水龙头表面耐腐蚀测试：按GB/T 10125—2012进行24 h乙酸盐雾试验，测试结果应不低于GB/T 6461-2002 标准中规定的外观评级要求；

| 技术要求内容 | GB 18145-2014标准规定 | 本标准规定 |
| --- | --- | --- |
| 材料 | 5.1 产品使用的所有与饮用水接触的材料，在本文件规定的使用条件下，不应对人体健康造成危害，不应对饮用水造成任何水质、外观、味觉、嗅觉等变化。 5.2 产品与水接触的部件不应使用锌合金等易腐蚀性材料。在保证产品性能的条件下，产品所使用的材料应符合相应的材料标准。 | 本标准除引用GB18145-2014所规定的两条内容外，因实验室环境与民用、商用环境不同，易频繁接触具有挥发性、腐蚀性的残液，故本标准对水龙头材料额外增加了以下要求，保障实验室用水龙头的质量： 5.3 文件对水龙头的主体材质有以下要求： a) 铜合金，其铜含量不小于58%； b) 材料选用300系列的不锈钢合金；c) 材料选用聚丙烯（PP）等塑料材质。 d) 与水接触的焊接剂和助焊剂，其铅含量以质量计不超过0.2%。与水接触的合金的铅含量不超过3%。 e) 水龙头手柄/手轮材质宜选用共聚聚丙烯（PP）塑料材质。 |
| 配套装置 | 6.1 与淋浴水嘴和浴缸／淋浴水嘴配套的花洒应符合GB/T 23447的规定。 6.2 水嘴配套的软管应符合GB/T 23448的规定。 6.3 与水嘴配套的排水配件应符合JC/T 932的规定。 | 因使用场景有所区别，实验室内无需使用淋浴与浴缸花洒等产品，故本标准删除了6.1的内容，实验室环境比较复杂，需对进水软管采取保护，防止软管受损造成破裂，另外实验室的洗涤需求比民用、商用更加多样，对于水嘴以及出水管额外增加了以下内容： a) 水龙头进水口软管需加附塑料保护； b) 外加可拆卸水嘴，分为外接与内接两种方式； c) 鹅颈管分为固定安装及可360°水平旋转。 |
| 外观 | 7.1.1 镀层表面光泽均匀，不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛剌等缺陷。 7.1.2 涂层表面组织细密、光滑、色泽均匀，不应有流挂、露底及明显的划伤和磕碰等缺陷。 7.1.3 抛光表面应光滑，不应有明显毛刺、划痕和磕碰等缺陷。 | 本标准无修改 |
| 螺纹 | 7.2.1 螺纹表面应光洁，不应有凹痕、断牙等明显缺陷。 7.2.2 产品外接密封管螺纹应符合GB/T 7306.1或GB/T 7306.2的规定；产品外接非密封管蝶、纹应符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T 7307的B级精度。 | 本标准无修改 |
| 装配 | 7.3.1 装配好的手柄或手轮动作应轻便、平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便、无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便、无卡阻。 7.3.2 冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母“C”或“冷”字表示，热水用红色或字母“H”或“热”字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右，热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水。 7.3.3 单柄单控水嘴手柄或手轮逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关闭。手轮控制的双柄双控水嘴热水端手轮顺时针方向转动为开启，逆时针方向转动为关闭，冷水端手轮逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关闭；手柄控制的双柄双控水嘴热水端手柄逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关闭，冷水端手柄顺时针方向转动为开启，逆时针方向转动为关闭。否则，应有明显的开启、关闭标识。 | 本标准参考实验室常用词替换了部分GB 18145-2014中的用词，具体如下： 6.3.1 装配好的手柄或手轮动作应轻便、平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便、无卡阻。水龙头旋转出水管应旋转轻便、无卡阻。 6.3.2 冷、热水混合水龙头应有冷、热标记，标记与水龙头本体结合牢固。冷水用蓝色或字母“C”或“冷”字表示，热水用红色或字母“H”或“热”字表示。冷热水龙头控制装置水平排列时，冷水标记在右，热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水。 6.3.3 单柄单口水龙头手柄或手轮逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关闭；手轮控制的双柄冷热水龙头热水端手轮顺时针方向转动为开启，逆时针方向转动为关闭，冷水端手轮逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关闭；手柄控制的双柄单口水龙头热水端手柄逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关闭，冷水端手柄顺时针方向转动为开启，逆时针方向转动为关闭。否则，应有明显的开启、关闭标识。 |
| 金属污染物析出 | 铅析出统计值（Q）不大于5μg/L，非铅元素的析出量应不大于标准中规定的限值。 | 本标准无修改 |
| 抗水压机械性能 | 水嘴的抗水压机械性能应符合标准中的规定。 标准分为阀芯上游与带流量调节器的下游测试标准，上游2.5MPa，下游0.4MPa | 在实验室使用过程中，实验室水压无法保持稳定状态，为了确保实验室用水安全，本标准未区分阀芯上游与带流量调节器的下游，调整并规定了阀芯整体耐压2.5MPa |
| 抗水压机械性能试验 | 8.6.1.1 阀芯上游抗水压机械性能试验 将水嘴按使用状态安装在试验设备上，关闭阀芯，从进水口引入 (2.5 ± 0.05) MPa的压力值，保压(60 ± 5) s，水嘴阀芯上游任何零部件应无永久性变形。 8.6.1.2 阀芯下游抗水压机械性能试验 将水嘴按使用状态安装在试验设备上，打开阀芯。对于出水口安装流量调节器的水嘴，在进水口施加(0.4 ±0.02) MPa的动压；对于出水口不带流量调节器的水嘴，在进水口处施加压力，施加的压力应使水嘴的流量达到(0.4 ± 0.04) L/s ，保压(60 ± 5) s，水嘴阀芯下游任何零部件应无永久性变形。 | 实验室用水龙头需长时间开启以满足洗涤需求，与民用、商用有所不同，基于对实验室用水安全的考虑，本标准对水龙头的抗压测试时间做出如下修改： 本标准未区分阀芯上游与带流量调节器的下游，因产品适用范围不匹配，删除了8.6.1.2中的规定，并修改8.6.1.1为： 将水龙头按使用状态安装在试验设备上，关闭阀芯，从进水口引入（2.5±0.05）MPa的压力值，保压5min，水龙头阀芯任何零部件应无永久性变形。 |
| 密封性能 | 水嘴的密封性能应符合标准中的规定，要求在承受规定压力值的情况下，测试60s无渗漏 | 因实验室水压不稳定，为了确保实验室用水龙头阀芯有更安全的密封性能，本标准对试验时间进行修改，要求在承受规定压力值的情况下，测试5min无渗漏 |
| 水流量 | 水嘴的流量应符合标准中的规定。 | 本标准无修改 |
| 抗安装负载 | 水嘴连接管螺纹抗安装负载按照标准的规定试验，试验后螺纹应无裂纹、无损坏。 | 本标准无修改 |
| 抗使用负载 | 7.6.5.1 水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6 ± 0.2) N • m后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合标准中的要求。 7.6.5.2 浴缸和淋浴水嘴手柄或于轮承受445 N的轴向拉力应无松动现象。其他水嘴手柄或手轮承受45 N的轴向拉力应无松动现象。 | 因产品适用范围不匹配，实验室内无浴缸和淋浴水嘴，本标准删除了7.6.5.2中的内容 |
| 表面耐腐蚀性能 | 水嘴按标准进行酸性盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002 标准的表1中外观评级(RA) 9级的要求。 | 因产品适用场景有所区别，实验室内易频繁接触挥发性、腐蚀性化学品。故本标准额外增加了表面耐腐蚀测试部分。 本标准除引用GB 18145-2014标准的试验方法外，新增了表面耐化学品腐蚀测试，具体内容如下： 水龙头工作表面、手柄或手轮要经过表6的化学物质的测试。 本标准参考了美国科学仪器设备实验室家具协会（SEFA协会）指定的47种化学品试剂，并结合国内实际情况以及产品特点，列举出50种测试试剂，以指定的50种化学试剂按本标准中规定的方法进行测试，结果是等级3的情况不应多于4个。 |
| 开关寿命 | 水嘴开关寿命按照标准中的规定试验，试验过程中零部件不应出现断裂、卡阻和渗漏现象。试验完成后阀芯上、下游密封及冷热水隔墙密封应符合标准中的规定。 水嘴类别 循环／个 单柄单控水嘴 2 × 105 双柄双控水嘴 每个控制装置2 × 105 单柄双控水嘴 7× 104 | 因产品使用情况有所区别，实验室内使用频率比民用及商用更高，为了水龙头正常使用寿命考虑，对测试次数做出以下调整： 针对测试次数，也由2×105次，增加至5×05次 |
| 旋转出水管寿命 | 旋转出水管按照8.6.9.3进行8 × 104个循环试验，试验过程中出水管不应出现变形、断裂现象，出水管与本体连接部位不应出现变形、断裂，各部件应无漏水现象，试验完成后阀芯下游密封性能应符合7.6.2的要求。 | 本标准无修改 |

- 主要试验或验证的分析报告

本标准主要对水龙头的出厂前检测进行规定，试验内容主要分为以下方面，需满足标准要求后方可出厂。

1、外观：距产品50cm处观察，以目测为主；

2、螺纹：距产品50cm处观察，以相应精度的螺纹量规检测；

3、装配：冷热混合水龙头应有冷、热标记，以目测为主。

4、金属析出物：用含碳酸氢钠和次氯酸钠的模拟自来水浸泡水龙头内表面与水接触部分，用满足测试要求的仪器设备测定浸泡液中的金属元素；

5、尺寸：用相应精度的仪器进行测量；

6、使用性能：

- 水龙头的抗水压机械性能在测试后应达到水龙头阀芯的任何零部件无永久性变形；

- 水龙头的密封性能在测试后应达到任何密封部位无渗漏；

- 水龙头的水力学性能按标准内的试验测试后，应满足规定时间内的流量要求；

- 水龙头连接管螺纹抗安装负载按标准内的试验测试后螺纹应无裂纹、无损坏；

- 水龙头手柄或手轮在开启和关闭方向上施加标准规定的力，应无变形或损坏等削弱水龙头功能的情况出现；

- 对水龙头的涂层附着强度、表面耐腐蚀性能进行测试，要求满足试验后的规定范围；

- 水龙头在进行标准规定的试验过程中零部件不应出现断裂、卡阻和渗漏现象。

- 重大分歧意见的解决过程和结果

无

- 与现行法律、法规、标准的关系

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 与本标准的关系分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 18145-2014 | 陶瓷片密封 水嘴 | 依据GB 18145-2014标准进行规定，本标准参考并引用了部分陶瓷水嘴的参数规定。 |
| 2 | GB/T 10125-2012 | 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 | 对需要进行盐雾试验的产品进行检测规定，本标准引用了其对金属件的试验标准。 |
| 3 | GB/T 5750.6 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | 对出水成分的检测进行规定，本标准引用了金属指标部分的规定。 |
| 4 | GB/T 7306.1 | 55°密封管螺纹第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 | 对圆柱体与圆锥体产品的螺纹进行规定，本标准引用了圆柱体部分的螺纹要求。 |
| 5 | GB/T 7306.2 | 55°密封管螺纹第2部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 | 对圆柱体与圆锥体产品的螺纹进行规定，本标准引用了圆柱体部分的螺纹要求。 |
| 6 | GB/T 2828.1―2012 | 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 | 规定了一个用接受质量限（AQL）检索的计数抽样检验系统，本标准引用了对最终产品的抽样检验 |
| 7 | GB/T 5270—2005 | 金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 | 叙述了检查电沉积和化学沉积覆盖层附着强度的几种试验方法，本标准引用了对附着层热震试验的规定 |
| 8 | GB/T 6461―2002 | 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级 | 规定了在腐蚀环境中进行过暴露试验或其他目的的暴露后金属和覆盖层腐蚀状态的评定方法，本标准引用了乙酸盐雾试验后的保护评级与外观评级的规定 |
| 9 | GB/T 7307 | 55°非密封管螺纹 | 规定了牙型角为55°、螺纹副本身不具有密封性的圆柱管螺纹的牙型、尺寸、公差和标记，本标准引用了螺纹的基本尺寸及其公差中对于外螺纹的精度要求 |
| 10 | GB/T 9286 | 色漆和清漆 漆膜的划格试验 | 规定了以直角网格图形切割涂层穿透至底材时评定涂层从底材上脱离的抗性的一种试验方法，本标准引用了产品表面的划格试验及结果评级 |
| 11 | JC/T 932 | 卫生洁具排水配件 | 规定了卫生洁具排水配件的产品分类、材料、技术要求、试验方法、检验规则等要求，本标准引用了对排水配件的材料、技术要求、试验方法等规定 |

- 实施标准的要求和措施建议

- 本标准应作为今后实验室水龙头生产、使用、测试、的重要技术依据，并应纳入到相关文件中。

- 各单位和企业在采纳本标准时，以满足生产需求为主，可对本标准进行适当引用。

- 建议直接公开发行，广泛宣传，可以将该标准直接发布到中国标准网上。

- 在本标准实施过程中，编制单位应随时收集用户意见，跟踪国际国外标准修订动态，本标准及时进行更新 ，保证国内标准的适用性、国内国际标准的一致性

- 修改或废止现行专项标准的建议

无

- 标准发行范围和数量的建议

建议本标准在实验室专项领域的生产、使用、培训、检验、试验等范围内发行，重点包括下列几类约 XX 家单位：

a）实验室水龙头的生产厂商；

b）此类产品的应用示范单位和企业；

c）提供此类产品检测服务的检测机构；

d）对此类产品提供相关认证的机构。

建议5年内发行数量 XXXX 份。

- 其他需要说明的事项

无

《实验室用水气配件技术规范》编制组

2022年 1 月 20日