T/SLEA 0041.2-2022

实验室用水气配件技术规范 第2部分：应急喷淋和洗眼设备

编制说明

（征求意见稿）

完成单位：上海北友实验设备有限公司

哈弥顿实验室设备（上海）有限公司

上海台雄科技发展集团有限公司

上海西斯贝尔工业科技有限公司

河北润旺达洁具制造有限公司

浙江科恩实验设备有限公司

上海滔普实验室设备有限公司

完成时间：2022年1月20月

- 任务来源

本标准来源于上海实验室装备协会，标准标号为T/SLEA 0041.2-2022,本标准由上海实验室装备协会提出并归口，由上海北友实验设备有限公司、哈弥顿实验室设备（上海）有限公司、上海台雄科技发展集团有限公司、上海西斯贝尔工业科技有限公司、河北润旺达洁具制造有限公司、浙江科恩实验设备有限公司、上海滔普实验室设备有限公司负责组成编制组进行起草。本标准由2021年7月份立项，标准编制至标准发布时间为2021年7月-2022年7月。

- 工作简况

工作内容一般可分为成立编制组、确立编制原则、开展调研分析以及征求意见稿阶段、送审稿阶段、报批稿阶段等。

（1）成立编制组

编制任务下达后，上海北友实验设备有限公司、哈弥顿实验室设备（上海）有限公司、上海台雄科技发展集团有限公司、上海西斯贝尔工业科技有限公司、河北润旺达洁具制造有限公司、浙江科恩实验设备有限公司、上海滔普实验室设备有限公司七家单位共同成立了编制组。编制组成员人员组成和分工见表1。

表1 编制组成员及分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛毓麟 | 上海北友实验设备有限公司 | 总经理 | 标准框架指导、标准内容审核 |
| 2 | 张天雷 | 哈弥顿实验室设备（上海）有限公司 | 业务拓展总监 | 标准框架指导、标准内容审核 |
| 3 | 王冰 | 上海台雄科技发展集团有限公司 | 总经理 | 项目总体策划、标准内容审核 |
| 4 | 张传进 | 上海西斯贝尔工业科技有限公司 | 产品总监 | 项目总体策划，标准预研学习，总结形成对标分析等相关文件，并编写标准及编制说明 |
| 5 | 张达 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 总经理 | 标准内容审议 |
| 6 | 袁利军 | 浙江科恩实验设备有限公司 | 总经理 | 标准内容审议 |
| 7 | 刘杰 | 上海滔普实验室设备有限公司 | 总经理 | 标准框架指导、标准内容审核 |

（2）确立编制原则

本标准的编制主要遵循以下原则：

标准的制定遵循了适用性、科学性和可操作性原则，标准工作组在实验、验证和生产实践的基础上制定标准指标，标准编写按照GB/T 1.1 等格式要求进行本标准的编写工作。

a) 统一性原则：确保在专业领域内及相关领域之间术语的一致性和逻辑上的完整性。

b) 简明性原则：信息交流过程中要求方法尽可能的简明，以提高效率。

c) 准确性原则：方法的描述应能准确反映其解决问题的思路，同时又能借助区别特征同其它并列方法有效地区分开来。

d) 稳定性原则：对于使用频率较高、范围较广，已经约定俗成的术语，没有重要原因，即使有不理想之处，也不宜轻易变更。

（3）开展调研分析

编制组开始收集国内外相关资料，针对我国现有的实验室用应急喷淋和洗眼设备生产制造水平的现状和问题以及客户的实际使用需求，同时查询了GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》和GB/T 38144.2-2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分：使用指南》两个国家标准和部分相关企业的企业标准，从而提出了实验室用水气配件技术规范 第3部分：水槽标准的制定。

- 征求意见稿阶段

2021年1月16日至2021年7月16日编制组预研学习国内外现有标准，并形成对标分析及标准大纲及标准草案内容等；

2021年7月17日立项；

2021年7月17日至2022年1月20日完成标准编制，形成标准征求意见稿；

2022年1月21日至2022年3月8日公开发布征求意见稿，广泛征求意见。

编制组在预研和编制阶段，充分学习国内外有关标准，以及实验室用应急喷淋和洗眼设备的实施情况等进行调研分析的基础上，归纳总结了其他行业标准制定的经验和各参与单位的科研成果，分析研究了实验室用应急喷淋和洗眼设备的最新需求，编制形成了标准草案。并向检测单位、用户等相关单位开展内部研讨，听取相关意见后修改完善形成标准征求意见稿及其编制说明。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准主要参考采用国内标准GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》、GB/T 38144.2-2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分：使用指南》。主要参数和要求参考国标中的相关技术指标，包括喷淋器和洗眼器的安装尺寸、技术要求以及测试试验的相关方法。本标准的相关内容完全涵盖在相关国标内容之内，完全没有内容要求在国标以外。国家的应急喷淋和洗眼器设备标准为2019年新发布版本，本标准在其基础上对外观涂层、包装、标识等进行了更详细的要求，对测试方法也进行了详实的陈述。而这些测试方法和要求，同样来自国标中的相关规定。

- 确定标准主要内容的依据

本标准涉及的对象为实验室用应急喷淋和洗眼设备产品，该产品广泛应用于实验室诸多场所，其产品包含应急喷淋器、洗眼/洗脸器、复合式装置、小型便携式冲洗装置、喷淋软管等。

本标准主要技术指标的确定依据如下：

- 原材料使用要求

- 1）所使用的材料不得污染冲洗液，应符合国家有关饮用水输配方面的标准。

- 上述数据的确定参照 GB/T 38144.1—2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》对材质的要求而定。

- 在腐蚀性较强的环境下，应急喷淋器宜采用耐腐蚀性能更好的材料SUS304（06Cr17Ni12Mo2）,或者SUS316（06Cr19Ni10），外加耐腐蚀环氧树脂粉末静电喷涂。

- 上述数据通过调查市面上主要生产厂家使用材料、以及SUS304和SUS316的材料特性而定。

- 控制阀门所使用的材料不得污染冲洗液。

- 上述数据的确定参照 GB/T 38144.1—2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》对材质的要求而定。

- 流量要求

- 对于应急喷淋器，应以至少76 L/min的流量提供冲洗液，保持连续冲洗至少15 min。

- 上述数据的确定参照 GB/T 38144.1—2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》对应急喷淋器的流量要求而定。

- 对于洗眼器，应以至少1.5 L/min的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15 min。

- 上述数据的确定参照 GB/T 38144.1—2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》对洗眼器的流量要求而定。

- 对于洗眼/洗脸器，应以至少11.4 L/min的流量提供冲洗液,保持冲洗至少15 min。

- 上述数据的确定参照 GB/T 38144.1—2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》对洗眼/洗脸器的流量要求而定。

- 对于复合式装置，复合式装置中的应急喷淋器、洗眼器、洗眼/洗脸器应能同时使用，在单独使用或同时使用时，均应符合如下要求：

a) 应急喷淋器应满足6.1.2.1 的要求；

b) 洗眼器应满足6.1.2.2 的要求；

c) 洗眼/洗脸器则应满足6.1.2.3 的要求。

- 上述数据的确定参照 GB/T 38144.1—2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》对复合式装置的流量要求而定。

- 产品尺寸

- 1）洗眼器应能给双眼同时供应冲洗液，喷射稳定后，喷嘴供应的冲洗液射流的高度应不低于100 mm、不高于300 mm。

- 上述数据参考 GB/T 38144.1—2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》中典型的洗眼标准尺的数据，同时结合实际使用过程中相关因素的影响，将喷射高度确定在100~300 mm之间。

- 2）本标准中除1）以外的产品尺寸，参照 GB/T 38144.1—2019 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》中对产品尺寸的要求而定。

- 表面耐腐蚀性

- 1）产品表面耐盐雾测试后，应不低于GB/T 6461-2002 标准的表1中外观评级(RA) 9级的要求。

- 上述要求参照国内标准GB/T 10125―2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，进行24 h乙酸盐雾试验

- 2）产品表面耐腐蚀性的试验应通过50种化学试剂的试验，测试结果应不大于二个3级（涂层出现起坑、凹陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害）。

- 50种化学试剂的选定参照美国科学仪器设备实验室家具协会（SEFA）中规定的49试剂并结合自身产品特性，最终确定50种化学试剂。

- 涂层附着强度试验

按照GB/T 9286-1998规定的方法在应急喷淋和洗眼设备上较平整的表面进行划格试验，等级4B或以上（95%或以上的网格区域涂层应完整）。

- 产品上相关标志

产品上相关标识符合 GB/T 2893.5-2020的要求，同时参考了EN ISO 7010-2020 《图形符号一安全颜色和安全标志一注册安全标志》（Graphical symbols一Safety colours and safety signs一Registered safety signs）中的喷淋标志、洗眼标志图案，确定了本标准使用的喷淋标志、洗眼标志图案。

- 主要试验或验证的分析报告

本标准制定主要的试验有安装后运行试验、使用性能试验。

1、应急喷淋器安装后的运行试验：

1） 将设备连接到冲洗液的供应源头上，水流压力最低值应为0.2 MPa。

2）用流量计或其他方法测最冲洗液流量，当使用流量计时，将流量计连接到设备上，流量计计量单位为升。

3） 阀门关闭时，目测连接部位是否有泄漏。

4） 打开设备阀门，用秒表或其他方法测量阀门打开时间，目测阀口是否始终保持开启状态。

5） 测量冲洗液流量，测试应持续15分钟，每3分钟记录一次，取最小值。

6） 测量喷头喷水的高度，从使用者站立的平面开始计算。

7） 在距离使用者站立平面1520 mm的地方，测量喷淋范围直径是否为510mm。

8） 目测冲洗液分散形式是否始终保持一致并充分散开。

9） 测量喷淋范围中心与任何障碍物之间的距离，取最小值，应不小于410mm。

10） 测量阀门驱动装置的高度，从使用者站立的平面开始计算。

11） 目测冲洗液是否存在浑浊、杂质或其他肉眼可见物，嗅水的气味是否存在臭味或异味。

12） 目测应急喷淋器一旦启动后是否不需要使用者再次手动操作就可以使用。

13） 若设备配有报者装置，宜在开启阀门后检测报警装置的可靠性。

2、洗眼/洗脸器安装后的运行试验：

1）将设备连接到冲洗液的供应源头上，水流压力最低值应为0.2 MPa。

2）用流量计或其他方法测最冲洗液流量，当使用流量计时，将流量计连接到设备上，流量计计量单位为升。

3）阀门关闭时，目测连接部位是否有泄漏。

4）目测喷头是否有防护装置。开启洗眼器，目测是否不需要将防护装置取下。

5）目测冲洗液是否存在浑浊、杂质或其他肉眼可见物,嗅水的气味是否存在臭味或异味。

6）目测洗眼器一旦启动后是否不需要再次手动操作就可以使用。

7）打开设备阀门，用秒表或其他方法测量阀门打开时间，目测阀门是否始终保持开启状态。

8）测量冲洗液流量，测试应持续15 分钟，每3分钟记录一次，取最小值。

9）测量喷头高度，从使用者站立的平面开始计算。

10）测量喷头与任何障碍物之间的距离，取最小值。

11）用标准尺测量洗眼水流。

12）若设备配有报者装置，宜在开启阀门后检测报警装置的可靠性。

3、自容式洗眼/洗脸器安装后的运行试验:

1）用秒表或其他方法测量阀门驱动装置打开至冲洗液自动喷出的时间。

2）用秒表或其他方法测试冲洗液的持续使用时间。

3）用流量计或其他方法测量冲洗液流量，从阀门完全打开开始测试，测试应持续15 分钟，每 3 分钟记录一次，取最小值。

4、复合式装置安装后的运行试验:

复合式装置中的应急喷淋器、洗眼器、洗眼/洗脸器在单独使用或同时使用时，执行以下试验方法：

a）应急喷淋器按上文所述应急喷淋器的试验方法进行；

b）洗眼器按上文所述洗眼器的试验方法进行；

c）洗眼/洗脸器按上文所述洗眼/洗脸器的试验方法进行。

5、使用性能试验：

1）涂层附着强度试验

按照GB/T 9286-1998规定的方法在应急喷淋和洗眼设备上较平整的表面进行划格试验并分级。

2）表面耐腐蚀性能试验

应急喷淋和洗眼设备按GB/T 10125—2012进行24 h乙酸盐雾试验，结果按GB/T 6461—2002标准进行评级。

- 重大分歧意见的解决过程和结果

无

- 与现行法律、法规、标准的关系

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 与本标准的关系分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 38144.1—2019 | 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求 | 根据GB/T 38144.1—2019进行规定，本标准参考了应急和洗眼设备的参数规定 |
| 2 | GB/T 38144.1—2019 | 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分：使用指南 | 根据GB/T 38144.1—2019进行规定，本标准参考了应急和洗眼设备的选型原则、安装要求、使用方法、维护及人员培训。 |
| 3 | GB/T 9286-1998 | 色漆和清漆-漆膜的划格试验 | 对需要进行涂层附着力试验的产品进行检测规定，本标准引用了其对涂层附着力进行的试验标准。 |
| 4 | GB/T 10125-2012 | 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 | 对需要进行盐雾试验的产品进行检测规定，本标准引用了其对金属件的试验标准。 |
| 5 | BS EN ISO 7010:2020 | 图形符号.安全颜色和安全标志 | 本标准参考了BS EN ISO 7010:2020 对洗眼、喷淋安全标志图案的规定 |
| 6 | GB/T 2893.5 | 图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求 | 根据GB/T 2893.5 进行安全标志颜色的规定 |

八、实施标准的要求和措施建议

1、本标准应作为今后实验室用应急喷淋与洗眼设备生产、使用、测试的重要依据，并应纳入到相关文件中；

2、各单位在采用本标准时，以满足实际任务需求为主，可对标准内容进行适当裁剪。

3、建议直接公开发行，广泛宣传，可以将该标准直接发布在全国标准网上。

4、 在本标准实施过程中，编制单位应随时收集用户意见，跟踪国际国外标准修订动态，本标准及时进行更新，包装国内标准的适用性、国内国际标准的一致性。

- 修改或废止现行专项标准的建议

无

- 标准发行范围和数量的建议

建议本标准在实验室专项领域的科研、生产、使用、培训、检验试验等范围内发行，重点包括下列几类约 XX 家单位：

a）实验室应急喷淋与洗眼设备的生产厂商；

b）此类产品的应用示范单位和企业；

c）提供此类产品检测服务的检测机构；

d）对此类产品提供相关认证的机构。

建议5年内发行数量 XXXX 份。

- 其他需要说明的事项

无

《实验室用水气配件技术规范》编制组

2022年 1 月 20日