团体标准《土壤和沉积物  硼的测定  电感耦合等离子体质谱法》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第七十八批团体标准制修订项目计划的通知》(桂协标﹝2022﹞188号)文件精神，由广西壮族自治区地质矿产测试研究中心(国土资源部南宁矿产资源监督检测中心)提出，广西壮族自治区地质矿产测试研究中心(国土资源部南宁矿产资源监督检测中心)、广东省矿产应用研究所、国家地质实验测试中心、昆明学院、广西壮族自治区土壤肥料测试中心共同起草的团体标准《土壤和沉积物  硼的测定  电感耦合等离子体质谱法》（项目编号：2022-7801）已获批立项。

二、项目背景及目的意义

硼(B)是一种非金属轻元素，在自然界中广泛存在，其存在形式主要有3种，即硼酸、硼酸盐及其与钠、镁、钙形成的络合物。硼是植物必需营养元素，能促进碳水化合物的转化和运转，加快植株生长发育，对植物生殖器官的形成和发育也起重要作用，还能增加植物的抗逆性，增强作物的抗旱、抗病能力等。

为贯彻落实国家有关第三次全国土壤普查的文件精神，各级检测单位纷纷按照国家指定检测指标及对应方法进行方法验证工作。经多家单位验证，硼的检测方法存在如下问题：1.指定方法检出限较高，而土壤中硼的含量较低，甚至相当一部分含量接近方法检出限。因此，测定的准确度、精密度难以满足要求。2.易污染。指定方法均采用碱熔，由于碱中硼空白相对较高，加入量也难以完全一致，且提取测定过程中严禁使用含硼玻璃器皿，为检测引入新的污染源。3.指定方法的检测效率有待提高。指定方法中比色法相对分析手续较长，而原子发射光谱法中的测定液盐分较高，多样连续测定易堵塞雾化器，且结果不稳定。

2000年以来，随着高精尖仪器（尤其是ICP-OES及 ICP-MS）的普及及分析测试技术的进步，已经成为地球化学调查样品和土壤中多元素分析非常重要的检测手段。在硼的检测中，ICP-OES已有相关标准方法，而ICP-MS还未形成相应的标准方法。两者相比较，ICP-MS具有更低的检出限，更少的干扰因素。结合土壤中硼含量的分布特点，开发ICP-MS测定土壤中硼的新方法就显得非常必要和紧迫。

电感耦合等离子体质谱法具有灵敏度高、干扰少、检测速度快的特点。近几年，有较多工作者尝试用电感耦合等离子体质谱法测定土壤中的硼。在样品消解分阶段，主要采用酸溶或碱熔两种方式。采用碱熔时，样品分解完全，但盐分高。由于电感藕合等离子体质谱法进样系统受盐分影响的限制，需用阳离子交换树脂除去大量盐分才能获得理想检测效果。因此，分析手续复杂，难以适应批量检测，单独测定时成本较高。而采用酸溶法分解时，往往为了避免蒸干时B的挥发损失，需加入磷酸或氢氟酸介质直接进样，这两种方式也存在一定的缺陷（磷酸引入空白较高，且对截取锥损害较大；氢氟酸的腐蚀性较强，工作环境不利于人员的防护，需专用耐氢氟酸的整套进样系统），大批量检测时较少采用。针对上述问题，本方法提出了一种酸溶-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中硼的方法，主要是利用氯化铵及甘露醇的协同保护作用，在挥发除去氢氟酸时，避免了B的挥发损失及磷酸的加入，同时，有效地降低了B的检出限。该方法检测范围宽，更易掌握、能够满足批量的生产的需要。

团体标准《土壤和沉积物  硼的测定  电感耦合等离子体质谱法》的制定，为测定土壤和沉积物中的硼提供一种快速、准确、绿色环保的方法，能够有效提高土壤和沉积物中硼的测定效率，降低测定门槛，节省人力物力，助力高效完成全国第三次土壤普查的工作任务。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《土壤和沉积物  硼的测定  电感耦合等离子体质谱法》项目任务下达后，广西壮族自治区地质矿产测试研究中心(自然资源部南宁矿产资源监督检测中心)牵头组织成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体由广西壮族自治区地质矿产测试研究中心、广东省矿产应用研究所、国家地质实验测试中心、昆明学院、广西壮族自治区土壤肥料测试中心相关人员配合。主要编制人员情况见表1。

表1  主要编制人员情况

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 专业工作年限 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳国运 | 硕士 | 应用化学 | 教授级高工 | 30 | 指导方法试验、参与方法试验和方法验证，统筹标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 2 | 武明丽 | 硕士 | 分析化学 | 高工 | 14 | 制定项目设计书，组织方法精密度协作，试验与数据统计分析，标准文本及编制说明编写和修改 |
| 3 | 黄 浩 | 本科 | 材料科学与工程 | 高工 | 18 | 参与方法试验和方法验证工作 |
| 4 | 张文捷 | 本科 | 应用化学 | 高工 | 17 | 参与方法试验和方法验证工作 |
| 5 | 余 焘 | 硕士 | 环境化学 | 工程师 | 19 | 参与方法试验和方法验证工作 |
| 6 | 缪德仁 | 博士 | 应用化学 | 教授 | 30 | 参与方法试验和方法验证工作 |
| 7 | 陈宗定 | 硕士 | 化学工艺 | 助研 | 5 | 参与方法试验和方法验证工作 |

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内与硼测定相关的国家标准、行业标准、地方标准和团体标准有：GB/T 41435-2022《玩具材料中硼酸和硼酸盐含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》、GB/T 41153-2021《碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法》、GB/T 39138.3-2020《金镍铬铁硅硼合金化学分析方法 第3部分：铬、铁、硅、硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》、GB/T 20975.15-2020《铝及铝合金化学分析方法 第15部分：硼含量的测定》、NY/T 1121.8-2006《土壤检测 第8部分：土壤有效硼的测定》、MT/T 891-2000《煤矿水中硼的测定方法》、LY/T 1258-1999《森林土壤有效硼的测定》、HJ/T 49-1999《水质 硼的测定 姜黄素分光光度法》、DZ/T 0279.11-2016《区域地球化学样品分析方法 第11部分：银硼锡量测定 交流电弧-发射光谱法》、DB63/T 1826-2020《土壤中有效硼的测定 沸水浸提--电感耦合等离子体发射光谱法》、DB37/T 1409-2009《植物中硼的测定 甲亚胺-H酸分光光度法》、DB34/T 2127.11-2014《区域地球化学调查样品分析方法 第11部分：发射光谱法银、硼、锡、铅含量的测定》、DB14/T 1240-2016《农作物中硼的测定》、T/QAS 051—2021《卤水 硼的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》。

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容包括方法原理、试剂及材料、仪器与设备、样品、分析步骤、结果计算、精密度、检出限。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2022年11月,在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关硼的测定的要求，并结合土壤普查中硼测定实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《土壤和沉积物  硼的测定  电感耦合等离子体质谱法》（草案）。

2022年12月-2023年2月，标准编制工作组根据分工，组织3家实验室对试验方法进行验证试验，并在南宁市组织相关领域专家对团体标准《土壤和沉积物  硼的测定  电感耦合等离子体质谱法》（草案）进行征求意见。经过多次讨论、研究、修改，最终形成团体标准《土壤和沉积物  硼的测定  电感耦合等离子体质谱法》（征求意见稿）和编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析测定方法当前现状，调研土壤和沉积物中硼测定方法情况，在现有国家、行业标准相关方法要求的基础上，结合实验室多次检测分析经验而总结起草的。符合当前土壤和沉积物中硼测定方法的方向与需求，有利于高效完成全国第三次土壤普查的工作任务，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与土壤和沉积物中硼的测定相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前土壤和沉积物中硼测定方法现实检测情况的同时，还考虑到了土壤和沉积物中硼测定方法快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对土壤和沉积物中硼的检测的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《土壤和沉积物  硼的测定  电感耦合等离子体质谱法》主要内容包括方法原理、试剂及材料、仪器与设备、样品、分析步骤、结果计算、精密度、检出限。本方法试验编制组在前期收集、学习了大量国内外相关方法研究的文献、标准。针对硼测量过程中出现的问题，提出该分析方法，并对分析方法做了溶矿温度、蒸干温度、溶矿时间、内标元素的选择、氯化铵和甘露醇加入对消除硼的挥发损失等多方面的试验，并做了方法的精密度、检出限等相关试验。通过试验，验证了电感耦合等离子体质谱法适用于测定土壤中的硼，且已通过多家实验室进一步验证，并提交了相应国家方法发明专利申请书。

- （一）原理

- 试样经盐酸、氢氟酸、硝酸分解，加入氯化铵及甘露醇保护硼，蒸干除去大量氢氟酸，用王水溶解可溶性盐类，加入内标溶液，摇匀。分取部分澄清溶液，用（1％）硝酸稀释后，利用电感耦合等离子体质谱仪离子的质荷比进行定量分析，即在一定浓度范围内，元素质量数的响应值与质量浓度成正比，采用离线内标-校准曲线法定量测定样品溶液中硼的含量。

- （二）试剂和材料

- 1、在分析测试中，除非另有说明外，均使用优级纯试剂，实验用水应符合GB/T 6682中一级水的要求。在空白试验中，若已检测到所用优级纯试剂中含有大于以上元素方法检出限的含量，并确认已经影响试料中以上元素低量的测定，应净化试剂。

- 2、试剂和材料包括：

- 硝酸(HNO3)：ρ=1.40 g/mL。

- 盐酸（HCl）：ρ=1.19 g/mL。

- 氢氟酸（HF）：ρ=1.13 g/mL。

- 甘露醇（C6H14O6）：AR。

- 硼标准储备液（ρ（B）= 1 000 µg/mL）:市售有证标准物质。

- 氩气（Ar）：Ф≥99.99％。

- 硝酸溶液（1％）：取1 mL硝酸（5.2），倒入烧杯中用水稀释后，转移入100 mL容量瓶定容，混匀，即用即配。

- 王水（1+1）：取750 mL盐酸（5.3）与250 mL硝酸（5.2）混合后，加入1000 mL水，混匀，即用即配。

- 混酸溶液：取500 mL盐酸（5.3）与500 mL氢氟酸（5.4）混合后，加入25 g氯化铵，溶解摇匀，即用即配。

- 锗内标溶液：锗（Ge），5 µg/mL。

- 甘露醇溶液（ω=5％）：称取5 g甘露醇（5.5）于烧饼中，加水溶解，转移入100 mL容量瓶，定容，摇匀，备用。

- 硼标准中间溶液A：吸取5.00 mL硼标准储备溶液(5.6)于100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液质量浓度为50.0 µg/mL。

- 硼标准中间溶液B：分别吸取20.00 mL硼标准中间溶液（5.13）于100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液质量浓度为10.0 µg/mL。

- 条文说明：上述试剂和材料是经过试验方法验证后确定的。

- （三）仪器设备

- 仪器设备包括：

- 电感耦合等离子体质谱仪：仪器能对5 µg～250 µg质量范围进行扫描，最小分辨率为在5％峰高处1 µ峰宽。某四级杆电感耦合等离子体质谱仪参考工作条件参见附录A。

- 塑料容量瓶：100 mL。

- 磨口玻璃瓶：50 mL。

- 聚四氟乙烯坩埚：30 mL。

- 塑料比色管：10 mL。

- 带孔电热板：控温精度±5 ℃。

- 分析天平：精确至0.1 mg。

- 电热恒温鼓风干燥箱：控温精度±5 ℃。

- 条文说明：以上仪器设备均是测定过程所需要的仪器设备或者可选择的仪器设备。

- （四）测定步骤

- 1、样品处理

- 土壤和水系沉积物样品的采集和贮存参照HJ/T 166的规定进行。所有样品均应通过170目筛网（粒径小于0.090 mm），经105 ℃干燥2 h，冷却后试样装入磨口玻璃瓶中备用。

- 2、空白试验和验证试验

- 为了保证试验的可靠性，规定随同试料分析全过程做双份空白试验。选取同类型水系沉积物或土壤一级标准物质2个～4个样品，随同试料同时分析。

- 3、试液的制备

称取0.2000 g样品于30 mL聚四氟乙烯坩埚中，加入4 mL混酸溶液，0.3 mL HNO3,盖上盖子，在带孔电热板上升温至130 ℃，保温3 h，降温至100 ℃，开盖，加入1 mL 5％甘露醇，升温至150 ℃蒸干，保温10 min，加入5 mL 1+1王水提取，待可溶性盐溶解后加10.00 mL混合内标溶液，取下摇匀。冷却后，分取0.5 mL上清液于10 mL塑料比色管中，加入5 mL 1％稀HNO3，摇匀，待测。

为了确定上述样品前处理条件，进行了优化试验。试验方法和结果如下：

（1）抑制保护剂的选择

考虑到硼元素易消除氟化物挥发的特性，在消解样品完全的同时，必须选择适当的保护剂抑制硼的挥发。为此，以硼标准溶液为研究对象，通过考察硼在不同介质中蒸干后溶液的测定值与标准值的差异，寻找合适的抑制保护剂。具体试验如下：

分取10 µg硼单标于一系列聚四氟乙烯坩埚中，分别按下表顺序加入不同的介质，然后在150℃蒸干，保温30min后，加入5mL（1+1）王水提取，加入10.00 mL混合内标溶液，摇匀，稀释10倍，以ICP-MS测定硼含量。测量数据见表2。

表2  不同介质条件对硼的影响

| 序号 | 介质 | 测定结果（µg） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2mLHCl | 5.16 |
| 2 | 2mLHNO3 | 7.07 |
| 3 | 2mLHF | 1.99 |
| 4 | 蒸馏水 | 0.21 |
| 5 | 0.1gNH4Cl | 6.35 |
| 6 | 0.1gNaCl | 1.92 |
| 7 | 0.1gKCl | 9.57 |
| 8 | 0.05g甘露醇 | 9.8 |
| 9 | 0.1gNH4Cl+2mLHCl+2mLHF | 7.96 |
| 10 | 0.1gNH4Cl+2mLHNO3+2mLHF | 6.73 |
| 11 | 0.1gNH4Cl+2mLHF | 7.8 |
| 12 | 0.1gNH4Cl+2mLHF+0.05g甘露醇 | 9.96 |
| 13 | 0.1gNaCl+2mLHCl+2mLHF+0.05g甘露醇 | 10.43 |
| 14 | 0.1gKCl+2mLHCl+2mLHF+0.05g甘露醇 | 10.46 |
| 15 | 0.1gNH4Cl+2mLHCl+2mLHF+0.05g甘露醇 | 10.04 |

由上表可以看出，在1-4组中，硼均有严重损失，尤其在3,4组中的损失最为严重；在单独有盐存在的5-8组中，对硼的挥发损失均有抑制，以铵盐、钾盐、甘露醇为好；在9-11组中，氯化铵与各种酸的组合对硼的损失虽有抑制，但仍不能满足要求；在12-15组中，硼均基本无损失，但是在13-15组中，因钾盐、钠盐的加入，使溶液盐分偏高，不仅导致仪器测定的稳定性变差，也不利于多元素的同时测定。因此，本方法选择氯化铵和甘露醇作保护剂。

（2）抑制保护剂用量的选择

在上述试验中，发现一些盐的存在对硼的损失有抑制保护作用。为准确反映氯化铵和甘露醇用量对硼的损失影响程度，将以硼标准溶液和土壤标准物质为研究对象。试验如下：

称取0.2000g样品或分取硼标准，加入4mL（1+1）盐酸和氢氟酸混酸、0.25mL HNO3盖上盖子，置于电热板上于130℃分解3h。冷却至80℃，开盖后分别加入不同用量的NH4Cl、甘露醇，在150℃温度下蒸干后，用 5mL（1+1）王水提取，加入10.00 mL混合内标溶液，摇匀后稀释10倍上机测定。试验数据见表3和表4。

表3  NH4Cl用量对硼的影响

| 样品编号 | 标准值（µg/g） | NH4Cl用量（g） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
| GSS-1a | 69 | 68.45 | 74.39 | 69.81 | 70.58 | 71.05 | 70.41 | 71.1 | 71.62 |
| GSS-2a | 27 | 22.34 | 26.98 | 24.81 | 24.77 | 26.36 | 26.54 | 26.58 | 25.32 |
| GSD-5a | 96 | 92.45 | 84.65 | 97.82 | 96.33 | 95.01 | 98.09 | 96.04 | 99.21 |
| 硼单标 | 10 | 0 | 5.1 | 2.06 | 3.2 | 2.7 | 2.07 | 3.69 | 3.1 |

表4  甘露醇用量对硼的影响

| 样品编号 | 标准值（µg/g） | 甘露醇用量（g） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| GSS-1a | 69 | 67.98 | 76.44 | 73.46 | 80.15 | 78.21 | 77.13 | 71.8 | 75.29 |
| GSS-2a | 27 | 29.09 | 30.65 | 30.29 | 27.27 | 30.6 | 28.49 | 30.86 | 29.13 |
| GSD-5a | 96 | 103.39 | 102.54 | 101.72 | 104.83 | 108.03 | 108.16 | 105.21 | 106.84 |
| 硼单标 | 10 | 0.12 | 9.49 | 9.73 | 9.76 | 9.92 | 9.97 | 9.98 | 9.99 |

由上表可以看出，氯化铵的用量对硼的挥发抑制不显著，对测定也无影响，但可以轻微减少低盐样品（如空白等）的损失；甘露醇对硼的挥发损失具有显著的抑制保护作用，0.02 g的甘露醇即可基本满足测定要求，考虑到样品消解过程加入了少量硝酸，可能会氧化分解甘露醇，综合考虑采用加入0.1 g氯化铵、0.05 g甘露醇做为保护剂。

（3）样品分解用酸量的选择

试验以随机挑选的几组标准物质为研究对象，以氯化铵和甘露醇为保护剂，固定130℃为分解温度和蒸干温度，重点考察样品分解用酸量对样品分解效果的影响。具体试验如下：

称取0.2000g样品于聚四氟乙烯坩埚中，第1组加2mL（1+1）盐酸和氢氟酸混酸、0.25mL HNO3（用PEA罐）；第2-7组分加3mL、3.5mL、4mL、4.5mL、5.5mL、6mL（1+1）盐酸和氢氟酸混酸、0.25mL HNO3,盖上盖子置于电热板上130℃下加热3.5h,冷却至80℃后开盖，再加入0.1gNH4Cl、0.05g甘露醇，在140℃温度下蒸干后，加入5mL（1+1）王水提取，加入10.00 mL混合内标溶液，摇匀后稀释10倍，上机测定。测量数据见表5。

表5  不同用酸量对试样分解影响

| 样品编号 | 组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护剂 |  | 0.1g氯化铵、0.05g甘露醇、0.25mL HNO3 |  |  |  |  |  |  |
| （1+1）HCl+HF的用量 |  | 2mL（PFA罐） | 3mL | 3.5mL | 4mL | 4.5mL | 5.5mL | 6mL |
| 样品编号 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |
| GSS-1a | 69 | 69.35 | 71.05 | 62.29 | 69.45 | 73.51 | 73.46 | 75.03 |
| GSS-2a | 27 | 26.19 | 27.16 | 26.42 | 29.09 | 30.31 | 29.88 | 31.82 |
| GSS-4a | 88 | 92.94 | 82.87 | 83.72 | 86.11 | 88.71 | 87.75 | 87.45 |
| GSD-4a | 91 | 85.81 | 75.48 | 84.18 | 97.59 | 86.19 | 86.07 | 90.35 |
| GSD-25 | 11.2 | 11.09 | 12.39 | 9.83 | 12.88 | 12.62 | 12.16 | 12.03 |
| GSD-28 | 65.5 | 65.66 | 55.46 | 68.14 | 69.86 | 71.89 | 70.97 | 72.69 |

由上述试验数据可知：在密闭罐中，2mL（1+1）盐酸和氢氟酸混酸基本可以满足试样分解需要，但在常压加盖条件下，3mL和3.5mL（1+1）混酸分解效果不太理想，主要是因为密闭效果稍差，HCl和HF蒸发过快，部分样品蒸干，导致反应时间不足。当混酸用量达到4 mL时，上述标准物质均能获得满意的效果。因此，试验用算量选择4 mL（1+1）盐酸和氢氟酸混酸。值得注意的是，分解过程中，严格控制分解温度，避免蒸干太快导致消解不完全。

（4）样品分解时间的选择

试验以标准物质为研究对象，固定样品分解用酸量、溶矿温度和蒸干温度，重点考察样品分解时间对样品分解效果的影响。具体试验如下：

称取0.2000g样品于聚四氟乙烯坩埚中，加入4mL（1+1）盐酸和氢氟酸混酸、0.25mL HNO3、盖上盖子，在130℃下置于电热板上分别加热1h、1.5h、2h、2.5h、3h、3.5h、4h后，开盖加入0.1gNH4Cl、0.05g甘露醇，在130℃温度下蒸干后，用 5mL（1+1）王水提取，加入10.00 mL混合内标溶液，摇匀后稀释10倍上机测定。测量数据见表6。

表6  分解时间对试样分解影响

| 样品编号 | 标准值（µg/g） | 分解时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1h | 1.5h | 2h | 2.5h | 3h | 3.5h | 4h |
| GSS-1a | 69 | 65.29 | 68.97 | 75.66 | 75.91 | 75.48 | 78.02 | 78.75 |
| GSS-2a | 27 | 28.2 | 28.57 | 28.78 | 28.73 | 29.6 | 29.62 | 30.29 |
| GSS-4a | 88 | 84.1 | 89.38 | 91.9 | 92.13 | 93.56 | 90.88 | 88.08 |
| GSD-4a | 91 | 71.56 | 76.35 | 84.89 | 85.04 | 89.25 | 86.79 | 88.57 |
| GSD-25 | 11.2 | 10.51 | 12.63 | 10.4 | 11.23 | 11.04 | 11.06 | 10.47 |
| GSD-28 | 65.5 | 69.32 | 70.9 | 72.16 | 73.47 | 71.84 | 74.27 | 74.16 |

由上表可知，当分解时间达2.5h基本可以满足要求。但考虑到样品的复杂性，为保证样品分解的更彻底，选择样品分解时间为3h。

（5）样品分解温度的选择

试验以标准物质为研究对象，固定样品分解用酸量、分解时间和蒸干温度，重点考察样品分解温度对样品分解效果的影响。具体试验如下：

称取0.2000g样品，加入4mL（1+1）盐酸和氢氟酸混酸、0.25mL HNO3、盖上盖子，分别在90℃、100℃、110℃、120℃、130℃、140℃、150℃下置于电热板上加热3h。开盖后加入0.5mL 20%NH4Cl、0.5mL 10%甘露醇，在150℃温度下蒸干后（第8组冷浸过夜开盖后加氯化铵、甘露醇后直接在150℃蒸干），用 5mL（1+1）王水提取，加入10.00 mL混合内标溶液，摇匀后稀释10倍即可上机测定。测量数据见表7。

表7  分解温度对试样分解影响

| 样品编号 | 标准值（µg/g） | 分解温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 密闭过夜直接150℃加热蒸干 |
| GSS-1a | 69 | 52.72 | 54.56 | 60.65 | 63.88 | 74.5 | 78.68 | 72.36 | 41.96 |
| GSS-2a | 27 | 26.99 | 24.43 | 27.13 | 29.56 | 29.59 | 28.41 | 25.48 | 22.05 |
| GSS-4a | 88 | 75.87 | 78.08 | 82.81 | 87.1 | 93.37 | 104.45 | 101.37 | 69.13 |
| GSD-4a | 91 | 54.48 | 55.57 | 58.05 | 68.47 | 82.43 | 88.44 | 67.41 | 37.81 |
| GSD-25 | 11.2 | 11.68 | 11.25 | 11.76 | 11.46 | 11.51 | 12.16 | 10.58 | 11.2 |
| GSD-28 | 65.5 | 64.3 | 69.57 | 70.01 | 66.57 | 67.69 | 63.59 | 67.61 | 61.46 |

由上表可知，长时间的冷浸并不能改善硼的溶出，合适温度下一定时长的保温是关键，当分解温度达到120℃时，基本可以满足大部分样品分解需要，只有GSD-4a例外；当温度达到130~140℃时，可以满足所选所有样品的需要；温度再升高至150℃时，个别样品反而分解的比较差，主要是因为温度太高，酸挥发过快，分解完全后开盖时，部分样品已经蒸干，反应时间不足。因此，分解温度选择130℃比较合适。

（6）样品蒸干温度的选择

在样品分解试剂的选择试验中，我们发现一些盐的存在对硼的损失有抑制作用。因标准物质的基体相对比较复杂，难以评估蒸干温度对硼含量的直接影响。因此，试验以硼标准溶液为研究对象，固定样品分解用酸量、分解时间和温度，重点考察样品蒸干温度对样品分解效果的影响。具体试验如下：

分取10 µg硼标准溶液于一系列聚四氟乙烯坩埚中，加入2mL（1+1）盐酸和氢氟酸混酸、0.1gNH4Cl和0.05g甘露醇，置于电热板上分别在不同的温度下蒸干20min后，用5mL（1+1）王水提取，加入10.00 mL混合内标溶液，摇匀后稀释10倍上机测定。测量数据见表8。

表8  蒸干温度对硼的影响

| 样品编号 | 标准值（µg） | 蒸干温度（℃） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 130 | 160 | 175 | 200 | 220 | 240 | 250 |
| 10µg硼单标 | 10 | 10.21 | 10.12 | 10.09 | 10.14 | 10.08 | 10.12 | 10.09 |

由上表可知，在氯化铵和甘露醇的保护下，硼在各蒸干温度下，均无损失。综合实验的合理需要，在130-160℃下蒸干比较合适。本实验也再次证明上述两种保护剂具有抑制损失作用。

- 4 、工作曲线的绘制与验证比对

- 在一系列聚四氟乙烯坩埚中，加入一定量的B标准溶液，按照试液的制备步骤，制备的相应的标准溶液，摇匀，与样品溶液同时稀释，参照本文件拟定的仪器工作条件进行测定，并由计算机绘出工作曲线。测试结果见表9，标准曲线见图1。

表9  B元素标准曲线表

| 质量(µg) | 信号响应值 |
| --- | --- |
| 0 | 520 |
| 2 | 4673 |
| 5 | 10895 |
| 10 | 21233 |
| 20 | 42131 |
| 50 | 104362 |
| 100 | 206013 |

- 图1 B元素标准曲线图

- 由图3-1获得B的工作曲线为：Y=2056.9X+740.09，R2=1，将获得的待测样品溶液采用电感耦合等离子体质谱法测定B的信号响应值，并将所得的信号响应值代入工作曲线，计算待测样品中B的含量。

- 5、内标的选择

- 在ICP-MS的测量中，内标元素的选择一般遵循原则：①分析样品中不存在或背景水平较低的元素且对待测元素没有干扰；②选用与待测元素的质量数相近，以保证两者的动力学特性相似，如空间电荷效应对它们具有相似的影响；③选用与待测元素具有相近的电离能，保证在等离子体中两者被电离的行为相似。

- 结合上述原则和土壤的基体情况以及MS测量中一般常用内标元素，本试验着重考察Ge、Rh、Re三种元素为内标的情况。具体试验如下：

- 称取0.2000g样品，加入4mL（1+1）盐酸和氢氟酸混酸、0.25mL HNO3盖上盖子，密闭置于电热板上在130℃下加热3h,冷却至80℃开盖后再加入0.1g NH4Cl、0.05g甘露醇后，在150℃温度下蒸干后，用 5mL（1+1）王水提取，加入1mL Ge、Rh、Re混合内标，加入10mL水后稀释10倍上机测定，用不同内标分别计算结果。结果见表10。

表10  内标元素的影响

| 样品编号 | 标准值（µg/g） | Rh内标（µg/g） | Ge内标（µg/g） | Re内标（µg/g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GSD-7a | 195 | 240 | 230 | 222 |
| GSD-19 | 14 | 18 | 16.2 | 16.4 |
| GSS-32 | 55 | 52.3 | 53.1 | 48.1 |
| GSD-8a | 5.3 | 5.75 | 5.35 | 4.94 |
| GSS-5 | 53 | 57.5 | 56.3 | 52.1 |
| GSD-15 | 53 | 54.1 | 52.6 | 48.1 |
| GSS-7 | 10.1 | 12.1 | 10.5 | 10.9 |
| GSS-8 | 54 | 61.4 | 58.2 | 54.6 |
| GSD-9 | 54 | 54.1 | 53.6 | 48.1 |
| GSD-11 | 68 | 69.4 | 67.6 | 62.2 |
| GSS-17 | 24 | 21.6 | 22.5 | 19.6 |
| GSD-5a | 96 | 98.4 | 94.9 | 87.2 |
| GSD-2a | 9.7 | 10.1 | 9.46 | 8.52 |
| GSS-25 | 54 | 65.4 | 59.6 | 57.2 |
| GSD-18 | 5.5 | 6.24 | 5.83 | 5.13 |
| GSS-1a | 69 | 74.9 | 69.4 | 65.4 |
| GSS-2a | 27 | 28 | 27.2 | 26.2 |
| GSS-4a | 88 | 93.1 | 88.7 | 86.8 |
| GSD-4a | 91 | 93.6 | 90.3 | 88.6 |
| GSD-25 | 11.2 | 12.2 | 11.1 | 10.7 |
| GSD-28 | 65.5 | 72.4 | 68.1 | 66.8 |

- 由以上实验数据可知，以上三种内标元素都基本可以满足测试需要，但是大多数样品以Re为内标，数据的准确度稍差，以Ge、Rh内标，结果无显著差异。结合内标的选择原则和内标的成本因素，本方法选择Ge为内标元素。

- 6、测定

- 将待测样品放入iCAP-Q型等离子体质谱仪参照本文件拟定的仪器工作条件进行测定，根据标准工作曲线和样品溶液的响应值在标准工作曲线上读取对应的浓度值。

根据电感耦合等离子体质谱仪操作系统推荐，功率、冷却气流量、辅助气流量、扫描次数等仪器工作条件见表11。

表11 仪器工作参考条件

| 电感耦合等离子体质谱仪 | 技术参数 | 测量条件 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1500 W | 雾化器流速（Ar） | 0.8-0.95 L/min |
| 冷却气（Ar） | 13 L/min | 进样泵速 | 30 rpm |
| 辅助气（Ar） | 0.9 L/min | 进样冲洗时间 | 20 s |
| ø采样锥 | 1.1 mm | 单个元素积分时间 | 6 s |
| ø截取锥 | 0.7 mm | 扫描方式 | 跳峰 |

ICP-MS在测量时形成的干扰有质谱和非质谱或称“基体效应”两类。第一类干扰可进一步分为四类：①同量异位素重叠干扰；②多原子离子干扰；③难熔氧化物干扰；④双电荷离子干扰等。该类干扰主要通过选择无干扰同位素、仪器参数优化、数学校正等方式消除。第二类干扰一般是由溶液中固体总溶解量引起的空间电荷效应及基体元素在测量时会增强或抑制待测元素信号强度而形成物理性干扰，大体上可分为①抑制和增强效应；②由高盐含量引起的物理效应。该类干扰通常选择降低溶液浓度或引入内标法加以校正。

- 在本文件方法中，利用ICP-MS测定B本身不存在质谱干扰，主要存在基体效应问题，但在本方法中，引入离线内标，基本可以消除该干扰。值得注意的是，土壤样品中，均存在一定量的Fe。选择内标元素为Ge时，Fe对Ge的测量存在干扰，从而间接影响B的测量。一般，土壤样品中Ge的含量高达几μg/g。为降低Fe对Ge的干扰及Ge本底含量的影响，在本方法中，采用较大内标量的方式降低干扰的影响程度。

- （五）计算及结果表示

按下式计算硼的含量：

(1)

式中：

ω(B)—硼的含量，单位为微克每克（μg/g）；

m1—从工作曲线上查出试料溶液中硼元素的质量，单位为微克（μg）；

m0—从工作曲线上查出空白试验溶液中硼元素的质量，单位为微克（μg）；

- mS—试料质量，单位为克（g）。

- 测定结果表示到小数点后一位。

六、准确度

选择多个地球化学一级标准物质（水系沉积物、土壤），按照上述分析流程制备相应的溶液，同时制备两份样品空白溶液。在上述工作条件下进行测定，与各标准物质标准值进行比对，测试结果如表12。

表12   方法准确度试验结果

|  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家一级标准物质 |  | W(B)/10-6 |  | ∆log C |
|  |  | 标准值 | 测定值 | 准确度 |
| GBW07401 | GSS-1 | 50 | 48.1 | 0.02 |
| GBW07402 | GSS-2 | 36 | 35.2 | 0.01 |
| GBW07403 | GSS-3 | 23 | 24.3 | -0.02 |
| GBW07404 | GSS-4 | 97 | 89.7 | 0.03 |
| GBW07405 | GSS-5 | 53 | 53.2 | 0.00 |
| GBW07406 | GSS-6 | 57 | 60.2 | -0.02 |
| GBW07407 | GSS-7 | 10 | 10.6 | -0.03 |
| GBW07408 | GSS-8 | 54 | 55.9 | -0.02 |
| GBW07423 | GSS-9 | 52 | 48.7 | 0.03 |
| GBW07424 | GSS-10 | 35 | 34.1 | 0.01 |
| GBW07425 | GSS-11 | 36 | 33.2 | 0.04 |
| GBW07426 | GSS-12 | 55 | 57.4 | -0.02 |
| GBW07427 | GSS-13 | 53 | 51 | 0.02 |
| GBW07428 | GSS-14 | 46 | 49.8 | -0.03 |
| GBW07429 | GSS-15 | 63 | 61 | 0.01 |
| GBW07430 | GSS-16 | 63 | 64.2 | -0.01 |
| GBW07446 | GSS-17 | 24 | 23.3 | 0.01 |
| GBW07447 | GSS-18 | 62 | 68 | -0.04 |
| GBW07448 | GSS-19 | 51 | 54.7 | -0.03 |
| GBW07449 | GSS-20 | 143 | 171 | -0.08 |
| GBW07450 | GSS-21 | 48 | 53.6 | -0.05 |
| GBW07451 | GSS-22 | 52 | 51.1 | 0.01 |
| GBW07452 | GSS-23 | 77 | 78.3 | -0.01 |
| GBW07453 | GSS-24 | 83 | 70.3 | 0.07 |
| GBW07454 | GSS-25 | 54 | 61.3 | -0.06 |
| GBW07455 | GSS-26 | 52 | 58.8 | -0.05 |
| GBW07456 | GSS-27 | 64 | 72.4 | -0.05 |
| GBW07457 | GSS-28 | 80 | 88.4 | -0.04 |
| GBW07385 | GSS-29 | 68 | 68.3 | 0.00 |
| GBW07386 | GSS-30 | 62 | 51.9 | 0.08 |
| GBW07387 | GSS-31 | 58 | 55.8 | 0.02 |
| GBW07388 | GSS-32 | 55 | 50.5 | 0.04 |
| GBW07389 | GSS-33 | 50 | 55.5 | -0.05 |
| GBW07390 | GSS-34 | 49 | 54.9 | -0.05 |
| GBW07391 | GSS-35 | 36 | 37 | -0.01 |
| GBW07978 | GSS-36 | 39 | 38.4 | 0.01 |
| GBW07979 | GSS-37 | 56 | 52.2 | 0.03 |
| GBW07980 | GSS-38 | 85 | 78.3 | 0.04 |
| GBW07981 | GSS-39 | 131 | 123.6 | 0.03 |
| GBW07982 | GSS-40 | 57 | 62 | -0.04 |
| GBW07983 | GSS-41 | 58 | 64.5 | -0.05 |
| GBW07984 | GSS-42 | 61 | 65.4 | -0.03 |
| GBW07985 | GSS-43 | 46 | 50.1 | -0.04 |
| GBW07986 | GSS-44 | 31 | 30.4 | 0.01 |
| GBW07536 | GSS-45 | 20 | 20.7 | -0.01 |
| GBW07539 | GSS-48 | 13.2 | 13.8 | -0.02 |
| GBW07545 | GSS-54 | 58 | 61.6 | -0.03 |
| GBW07547 | GSS-56 | 40 | 42.1 | -0.02 |
| GBW07554 | GSS-63 | 56 | 54.8 | 0.01 |
| GBW07566 | GSS-75 | 74 | 65.8 | 0.05 |
| GBW07401a | GSS-1a | 69 | 68.1 | 0.01 |
| GBW07402a | GSS-2a | 27 | 25.9 | 0.02 |
| GBW07404a | GSS-4a | 88 | 89.2 | -0.01 |
| GBW07405a | GSS-5a | 108 | 103 | 0.02 |
| GBW07406a | GSS-6a | 28 | 25.7 | 0.04 |
| GBW07407a | GSS-7a | 19 | 16.3 | 0.07 |
| GBW07408a | GSS-8a | 51 | 53.6 | -0.02 |
| GBW07103 | GSR-1 | 24 | 25.9 | -0.03 |
| GBW07107 | GSR-5 | 154 | 167.8 | -0.04 |
| GBW07109 | GSR-7 | 31.8 | 31 | 0.01 |
| GBW07110 | GSR-8 | 10.9 | 11 | 0.00 |
| GBW07301a | GSD-1a | 9.8 | 11.1 | -0.05 |
| GBW07302 | GSD-2 | 10.8 | 11.7 | -0.03 |
| GBW07302a | GSD-2a | 9.7 | 9.3 | 0.02 |
| GBW07303a | GSD-3a | 57 | 50.1 | 0.06 |
| GBW07304 | GSD-4 | 52 | 56.8 | -0.04 |
| GBW07304a | GSD-4a | 91 | 84.1 | 0.03 |
| GBW07305 | GSD-5 | 51 | 56.9 | -0.05 |
| GBW07305a | GSD-5a | 96 | 96.8 | 0.00 |
| GBW07307 | GSD-7 | 143 | 127.9 | 0.05 |
| GBW07307a | GSD-7a | 195 | 221 | -0.05 |
| GBW07308a | GSD8a | 5.3 | 5.45 | -0.01 |
| GBW07309 | GSD-9 | 54 | 53.7 | 0.00 |
| GBW07310 | GSD-10 | 26 | 24.5 | 0.03 |
| GBW07311 | GSD-11 | 68 | 69.5 | -0.01 |
| GBW07312 | GSD-12 | 24 | 22.7 | 0.02 |
| GBW07318 | GSD-14 | 27 | 25.4 | 0.03 |
| GBW07358 | GSD-15 | 53 | 49.4 | 0.03 |
| GBW07359 | GSD-16 | 48 | 45.1 | 0.03 |
| GBW07360 | GSD-17 | 62 | 60.4 | 0.01 |
| GBW07361 | GSD18 | 5.5 | 5.93 | -0.03 |
| GBW07362 | GSD19 | 14 | 15.9 | -0.06 |
| GBW07363 | GSD20 | 28 | 32.1 | -0.06 |
| GBW07364 | GSD21 | 35 | 36.1 | -0.01 |
| GBW07365 | GSD22 | 46 | 50.4 | -0.04 |
| GBW07366 | GSD23 | 70 | 67.1 | 0.02 |
| GBW07375 | GSD24 | 3 | 2.54 | 0.07 |
| GBW07376 | GSD25 | 11.2 | 11.6 | -0.02 |
| GBW07377 | GSD26 | 55.4 | 58.8 | -0.03 |
| GBW07378 | GSD27 | 17.8 | 17.7 | 0.00 |
| GBW07379 | GSD28 | 65.5 | 70.2 | -0.03 |

由表可见，在所测定的国家一级标准物质中，准确度∆log C≤±0.1，满足地质矿产实验室测试质量管理规范（DZ/T 0130-2006）的测试要求，方法的准确度较高。

七、精密度

1、实验室内方法精密度

选取国家一级标准物质3个土壤及2个水系沉积物样品，按上述流程对样品平行处理12份，上机测定，结果见表13。计算结果的精密度（RSD）在2.31～5.92%，满足地质矿产实验室测试质量管理规范（DZ/T 0130-2006）的要求，表明该方法用于硼元素的分析具有较高的精密度。

表13 实验室内方法精密度试验结果

| 编号 | 标准值（μg/g） | 本方法B测定值（μg/g） |  |  |  |  | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行测定 |  |  |  | 平均值 |  |
| GSS-5 | 53 | 54.1 | 57.2 | 56.1 | 54.6 | 55.17 | 2.31 |
|  |  | 55.5 | 56.7 | 56.3 | 53.8 |  |  |
|  |  | 53.2 | 55.5 | 55.2 | 53.8 |  |  |
| GSS-8 | 54 | 57 | 57.1 | 56.7 | 58.2 | 56.74 | 2.71 |
|  |  | 56.3 | 58.8 | 53.9 | 55.4 |  |  |
|  |  | 55.9 | 58.1 | 54.9 | 58.6 |  |  |
| GSS-17 | 24 | 21.4 | 22.1 | 23.3 | 21.5 | 22.07 | 3.50 |
|  |  | 21.5 | 23.2 | 22.6 | 21.6 |  |  |
|  |  | 21.8 | 20.7 | 22.2 | 22.7 |  |  |
| GSD-5a | 96 | 98.4 | 97.1 | 96.8 | 97.1 | 97.29 | 1.46 |
|  |  | 98.2 | 99.2 | 95.4 | 94.9 |  |  |
|  |  | 96.3 | 96.5 | 98.2 | 99.4 |  |  |
| GSD-18 | 5.5 | 5.83 | 5.1 | 5.93 | 5.61 | 5.67 | 5.92 |
|  |  | 5.15 | 5.49 | 5.54 | 5.81 |  |  |
|  |  | 6.16 | 5.49 | 5.95 | 6.03 |  |  |

2、实验室间方法精密度

根据GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》、GB/T 6379.4-2006《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第4部分：确定标准测量方法正确度的基本方法》、GB/T 20001.4-2001 《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求，选取编号为试样-1~试样-6的6个梯度水平的土壤和沉积物样品，按照本文件规定的方法由广西壮族自治区地质矿产测试研究中心（实验室1）、广东省矿产应用研究所（实验室2）、广西壮族自治区土壤肥料测试中心（实验室3）三家检测机构进行6个梯度样品的协作试验，结果见表14。

表14 实验室间方法精密度试验结果

| 样品编号 | 实验室代号 | 标准值(µg/g) | 测量值(µg/g) |  |  |  |  |  | 平均值(µg/g) | 标准偏差(%) | 相对标准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样-1 | 1 | 96 | 93.9 | 95.9 | 94.5 | 95.6 | 94.1 | 94.8 | 94.8 | 0.8 | 0.85 |
|  | 2 |  | 92.4 | 94.6 | 95.4 | 95.9 | 93.6 | 95.2 | 94.5 | 1.3 | 1.38 |
|  | 3 |  | 95.9 | 96.2 | 94.1 | 93.7 | 95.3 | 94.8 | 95.0 | 0.99 | 1.04 |
| 试样-2 | 1 | 5.3 | 5.15 | 5.45 | 5.24 | 5.11 | 5.19 | 5.23 | 5.23 | 0.12 | 2.28 |
|  | 2 |  | 5.34 | 5.41 | 5.25 | 5.36 | 5.46 | 5.37 | 5.37 | 0.07 | 1.32 |
|  | 3 |  | 5.34 | 5.16 | 5.46 | 5.24 | 5.43 | 5.31 | 5.32 | 0.11 | 2.13 |
| 试样-3 | 1 | 54 | 53.8 | 55.6 | 54.7 | 55.9 | 56.4 | 55.2 | 55.3 | 0.92 | 1.67 |
|  | 2 |  | 54.6 | 53.8 | 55.6 | 53.3 | 55.2 | 53.2 | 54.3 | 1 | 1.85 |
|  | 3 |  | 53.6 | 54.5 | 53.1 | 54.2 | 52.7 | 53.8 | 53.7 | 0.67 | 1.25 |
| 试样-4 | 1 | 131 | 125 | 121 | 119 | 123 | 117 | 128 | 122 | 4.02 | 3.29 |
|  | 2 |  | 129 | 124 | 132 | 121 | 127 | 132 | 128 | 4.42 | 3.46 |
|  | 3 |  | 119 | 129 | 126 | 122 | 127 | 116 | 123 | 5.04 | 4.09 |
| 试样-5 | 1 | 13.2 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 0.2 | 1.57 |
|  | 2 |  | 13.4 | 13.6 | 12.8 | 13.1 | 12.7 | 13.3 | 13.2 | 0.35 | 2.67 |
|  | 3 |  | 12.9 | 13.3 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 12.3 | 12.7 | 0.37 | 2.88 |
| 试样-6 | 1 | 485 | 486 | 499 | 471 | 489 | 476 | 494 | 486 | 10.65 | 2.19 |
|  | 2 |  | 495 | 474 | 503 | 470 | 488 | 498 | 488 | 13.37 | 2.74 |
|  | 3 |  | 477 | 472 | 491 | 487 | 468 | 498 | 482 | 11.69 | 2.42 |

由表可知，精密度（RSD）在0.85～4.09%，每家实验室均满足地质矿产实验室测试质量管理规范（DZ/T 0130-2006）的要求，表明该方法用于硼元素的分析具有较高的精密度。

八、检出限

分别在12个聚四氟乙烯坩埚中，除了不称取样品外，按照样品分析流程，同时制备12份流程空白溶液，在上述工作条件下采用电感耦合等离子体质谱法进行测定，然后计算其标准偏差，其3倍标准偏差为检出限，测试结果如下表15。

表15  方法检出限试验结果

| 测定次数 | 空白 |
| --- | --- |
| 1 | 0.23 |
| 2 | 0.16 |
| 3 | 0.46 |
| 4 | -0.06 |
| 5 | 0.3 |
| 6 | 0.37 |
| 7 | 0.46 |
| 8 | 0.3 |
| 9 | 0.58 |
| 10 | 0.45 |
| 11 | -0.17 |
| 12 | 0.4 |
| 平均值(µg/g) | 0.29 |
| 标准偏差 | 0.22 |
| 检出限(µg/g) | 0.66 |

按照本标准方法中规定的仪器条件，将仪器调整到最佳状态，全过程连续测定10次，测定结果的10倍标准偏差作为检测下限的估计值，本方法测定硼的测定下限为2.2μg/g。由于ICP-MS的线性范围很宽，本方法500μg/g以下无需二次稀释，结合土壤中硼的含量，确定本方法的测定上限是500μg/g。

九、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，目前与硼的测定的相关国家标准、行业标准、地方标准和团体标准有：GB/T 41435-2022《玩具材料中硼酸和硼酸盐含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》、GB/T 41153-2021《碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法》、GB/T 39138.3-2020《金镍铬铁硅硼合金化学分析方法 第3部分：铬、铁、硅、硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》、GB/T 20975.15-2020《铝及铝合金化学分析方法 第15部分：硼含量的测定》、NY/T 1121.8-2006《土壤检测 第8部分：土壤有效硼的测定》、MT/T 891-2000《煤矿水中硼的测定方法》、LY/T 1258-1999《森林土壤有效硼的测定》、HJ/T 49-1999《水质 硼的测定 姜黄素分光光度法》、DZ/T 0279.11-2016《区域地球化学样品分析方法 第11部分：银硼锡量测定 交流电弧-发射光谱法》、DB63/T 1826-2020《土壤中有效硼的测定 沸水浸提--电感耦合等离子体发射光谱法》、DB37/T 1409-2009《植物中硼的测定 甲亚胺-H酸分光光度法》、DB34/T 2127.11-2014《区域地球化学调查样品分析方法 第11部分：发射光谱法银、硼、锡、铅含量的测定》、DB14/T 1240-2016《农作物中硼的测定》、T/QAS 051—2021《卤水 硼的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》。上述标准有利用电感耦合等离子体质谱法测定硼酸和硼酸盐，也有利用比色法、电感耦合等离子体发射光谱法、分光光度法、交流电弧-发射光谱法等检测方法测定土壤、煤矿、合金等材料中的硼和有效硼。其中，土壤中硼的检测方法只有比色法、交流电弧-发射光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法。但未见以电感耦合等离子体质谱法测定土壤中的总硼的相关标准，也未制定有团体标准《土壤和沉积物  硼的测定  电感耦合等离子体质谱法》。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

十、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

十一、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准

《土壤和沉积物  硼的测定  电感耦合等离子体质谱法》

标准编制工作组

2023年2月15日