ICS 73.060

CCS D42

T/HNNMIA

团      体      标      准

T/HNNMIA XXXX—2023

生态地球化学样品

银、锡和硼含量的测定                   深孔电极发射光谱直读法

Ecological geochemistry samples—

Determination of silver, tin and boron content —

Deep hole electrode emission spectrometric method

（报批稿）

2023- XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

河南省有色金属行业协会  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河南省地质研究院提出。

本文件由河南省有色金属行业协会归口。

本文件起草单位：河南省地质研究院、河南省第一地质大队有限公司、河南省第二地质大队有限公司。

本文件主要起草人：杜天军、白露、尚保忠、乔丽君、何沙白、赵华、田晓敏、田彩芳、李影影、杨秋慧、刘楠华、张会、赵娜娜、卢希、施娅颖、颜蕙园、李敏、王晓瑜、江伟、王素勤、陈艳坡、陈秋平、孙泽宇、王小强、王书勤、班俊生、姚永生。

生态地球化学样品                                         银、锡和硼含量的测定                                           深孔电极发射光谱直读法

- 范围

本文件描述了采用深孔电极发射光谱直读法测定生态地球化学样品中银、锡和硼含量的方法。

本文件适用于生态地球化学样品中银、锡和硼含量的测定。测定范围：银为0.010 µg/g～1.2 µg/g；锡为0.20 µg/g～70 µg/g；硼为0.50 µg/g～200 µg/g。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB/T 14505  岩石和矿石化学分析方法  总则及一般规定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试料以氟化铵、焦硫酸钾和氟化钠为缓冲剂，锗作内标，于全谱交直流电弧发射光谱仪上，经电弧光源激发后，发射出待测元素的特征谱线，测量待测元素的谱线强度，计算试料中银、锡和硼的含量。

- 试剂和材料

- 除另有说明外，仅使用确认为优级纯试剂。

- 5.1  二氧化硅：光谱纯。

- 5.2  三氧化二铝：光谱纯。

- 5.3  三氧化二铁：光谱纯。

- 5.4  氧化钙：光谱纯。

- 5.5  硫酸钠：光谱纯。

5.6  硫酸钾：光谱纯。

- 5.7  氧化钙：光谱纯。

5.8  焦硫酸钾。

- 5.9  基准物质（72＋15＋4＋4＋2.5＋2.5）：称取72 g二氧化硅（5.1）、15 g三氧化二铝（5.2）、4 g三氧化二铁（5.3）、4 g氧化钙（5.4）、2.5 g硫酸钠（5.5）、2.5 g硫酸钾（5.6）在玛瑙研钵中，研磨均匀。

5.10  缓冲剂：ωK2S2O7：ωNaF：ωAl2O3：ω碳粉=22：20：44：14（其中内含质量分数为0.007 ％的GeO2作为内标）。

5.11  氟化铵溶液（200 g/L）：称取20 g氟化铵于250 mL聚乙烯烧杯中，加入80 mL水，溶解完全后转移至100 mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

- 仪器设备

6.1  全谱交直流电弧发射光谱仪：工作条件参照附录A。

6.2  分析天平：精度0.1 mg。

6.3  磨样机：振动频率1 Hz～35 Hz。

6.4  玛瑙研钵：直径90 mm。

6.5  石墨电极：光谱纯；上电极为平头柱状，直径4 mm，长10 mm；下电极为细颈杯状，孔径3.8 mm，孔深4 mm，壁厚0.6 mm，细颈直径2.6 mm，颈长4 mm。

6.6  电热鼓风干燥箱。

- 样品

- 7.1  按GB/T 14505的规定制取样品，粒度小于74 µm。

- 7.2  样品在烘箱（6.6）中80 ℃烘干2 h，放入干燥器中冷却至室温。

- 分析步骤

- 8.1  试料

称取0.06 g样品（7），精确至0.1 mg。

- 8.2  测定次数

独立进行测定两次，取其平均值。

- 8.3  空白试验

随同试料分析用基准物质（5.9）做空白试验。

- 8.4  测定

8.4.1  设置工作条件

按照实验要求和仪器情况，于全谱交直流电弧发射光谱仪上选择分析方法，设置仪器条件。

8.4.2  测定

将试料（8.1）和0.0600g缓冲剂（5.10）充分研磨混匀后，全量装进电极（6.5），压实，针刺小孔，滴入一滴氟化铵溶液（5.11），晾干后再滴入一滴，待溶液完全吸收后，置于烘箱（6.6）中于70 ℃烘干1 h。夹好待测电极，采用内标法进行摄谱，测量银、锡、硼的光谱强度。

8.4.3  校准曲线绘制

选取不同含量的国家一级地球化学标准物质（不少于5个），按照测定步骤8.4.2操作，依次于全谱交直流电弧发射光谱仪上测量，获得待测元素光谱强度。以标准物质中待测元素的质量分数为横坐标，以相应的待测元素的光谱强度为纵坐标，绘制校准曲线。校准曲线拟合的相关系数γ ≥0.995。

- 9  结果计算

待测元素银、锡、硼的含量以质量分数ωi计，单位为微克每克（µg/g），按式（1）计算：

ωi=mi−m0      ………………………………（1）

式中：

mi    ──从校准曲线上查得试样中待测元素的含量，单位为微克每克（µg/g）；

m0    ──从校准曲线上查得的空白试样中待测元素的含量，单位为微克每克（µg/g）。

计算结果表示为：0.0XX µg/g、0.XX µg/g、X.X µg/g、XX µg/g。数值修约按照 GB/T 8170规定执行。

- 10  精密度

精密度数据由 8 个实验室的操作人员对 7 个水平的地球化学样品进行共同试验，每个实验室对每个水平的样品独立测定 3 次。试验数据按 GB/T 6379.2进行统计，统计结果见表1。

在重复性条件下，获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于重复性限（r），出现大于重复性限（r）的概率不大于 5 ％。

在再现性条件下，获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），出现大于再现性限（R）的概率不大于 5 ％。

表1  精密度                                      单位：µg/g

| 元素 | 质量分数 ω | 重复性限 r | 再现性限 R |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag | 0.010～1.2 | r＝0.113 9m－0.000 3 | R＝0.144 1m＋0.003 9 |
| Sn | 0.20～70 | r＝0.155 3m＋0.047 2 | R＝0.148 5m＋0.119 6 |
| B | 0.50～200 | r＝0.121 9m＋0.826 3 | R＝0.128 6m＋0.518 7 |

- 11  试验报告

试验报告应包括下列内容：

- 试样本身必要的详细说明；

b)	本文件编号；

c)  实验室名称和地址；

d)  试验日期和报告发布日期；

e)  结果与表示形式；

f)  试验过程中观察到的异常现象。

- （资料性）
仪器参考工作条件

以某直流电弧全谱直读原子发射光谱仪为例，仪器参考工作条件见表 A.1，分析线、内标线和测定范围表 A.2。

表 A.1 直流电弧全谱直读原子发射光谱仪参考工作条件

| 仪器参数 | 设定值 | 仪器参数 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作波长范围/nm | 230～340 | 预燃时间/s | 5 |
| 光路焦距/mm | 600 | 曝光时间/s | 25 |
| CCD积分时间/s | 100 | 上、下电极间距/mm | 自动复位 |

表 A.2 分析线、内标线和测定范围

| 元素 | 分析线/内标线/nm | 测定范围/（ug/g） |
| --- | --- | --- |
| Ag | 328.068/326.949 | 0.010～1.2 |
| Sn | 317.502/270.963 | 0.20～70 |
| B | 208.959/270.963 | 0.50～200 |

_________________________________