ICS 73.060.99

CCS D46

T/HNNMIA

团       体      标      准

T/HNNMIA XXXX—2023

银矿石

银含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Silver ores—

Determination of silver content—

Flame atomic absorption spectrometric method

（报批稿）

2023- XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

河南省有色金属行业协会  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河南省地质局提出。

本文件由河南省有色金属行业协会归口。

本标准主要起草单位：河南省第一地质大队有限公司、河南省地质研究院、安阳市生态环境技术中心、河南省第二地质大队有限公司、河南省第三地质大队有限公司、河南省第五地质大队有限公司、河南省第六地质大队有限公司、河南省第七地质大队有限公司。

本标准主要起草人：张东兴、朱尧伟、画玉省、代建强、何沙白、白露、乔丽君、朱月华、刘楠华、宛瑞静、任金鑫、张璐、杨诗佳、张亚增、薛家星、郝振威、史超、刘桂珍、班俊生、姚永生。

银矿石 银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- 范围

本文件描述了采用火焰原子吸收光谱法测定银矿石中的银含量的方法。

本文件适用于银矿石中银含量的测定。测定范围：2.0 µg/g～1 000 µg/g。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数字的表示与判定

GB/T 14505  岩石和矿石化学分析方法  总则及一般规定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

用盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸分解试样，在稀硝酸介质中加入硫脲溶液使银与硫脲络合，在火焰原子吸收光谱仪上，用空气-乙炔火焰，于波长 328.1 nm 处进行银量的测定。

- 试剂和材料

- 除另有说明外，均使用认可的分析纯试剂。

- 5.1  硫脲。

- 5.2  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

- 5.3  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

- 5.4  氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

- 5.5  高氯酸（ρ=1.67 g/mL）。

- 5.6  硝酸（1+1）。

- 5.7  硫脲溶液（100 g/L）：称取50 g硫脲（5.1）于500 mL烧杯中，加入500 mL水，低温加热并不断搅拌，溶解后备用。用时配制。

- 5.8  银标准储备溶液（ρAg=1 000 μg/mL）：称取1.000 0 g纯银（ωAg≥99.99 ％）于150 mL烧杯中，加入30 mL硝酸（5.3），盖上表面皿低温加热至全部溶解，用不含氯离子的水冲洗表面皿，冷却后移入1 000 mL容量瓶中，加入20 mL硝酸（5.3），用不含氯离子的水稀释至刻度，摇匀。也可使用有证标准物质。

- 5.9  银标准工作溶液（ρAg=20 μg/mL）：移取20.00 mL银标准储备溶液（5.8）于1 000 mL容量瓶中，加入20 mL硝酸（5.3），用不含氯离子的水稀释至刻度，摇匀。

- 仪器设备

- 6.1  火焰原子吸收光谱仪，配有银空心阴极灯。

- 6.2  分析天平，精度0.1 mg。

- 样品

- 7.1  按GB/T 14505的规定制取试样，样粒度小于74 µm。

- 7.2  样品在105 ℃±5 ℃干燥2 h，置于干燥器中，冷却至室温。

- 试验步骤

- 8.1  试料

称取 0.2 g～0.5 g 样品（7），精确至 0.1 mg。

- 8.2  测定次数

独立进行测定两次，取其平均值。

- 8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4  测定

8.4.1 将试料（8.1）置于50 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入15 mL盐酸（5.2），加热5 min，加入5 mL硝酸（5.3），继续加热5 min，加入10 mL氢氟酸（5.4），2 mL高氯酸（5.5），加热至高氯酸烟冒尽，趁热加入5 mL硝酸（5.3），20 mL水，加热近沸后取下，趁热加入10 mL硫脲溶液（4.8），摇匀，冷却后转移至100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀备用。

8.4.2 用火焰原子吸收光谱仪，调整仪器参数至最佳状态。采用波长328.1 nm，灯电流 2 mA～3 mA，空气-乙炔火焰进行测量。点燃火焰预热30 min，测量空白溶液和待测溶液的吸光度。

- 8.5  校准曲线溶液的绘制

8.5.1 分别移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL、10.0 mL、15.0 mL、20.0 mL银标准工作溶液（5.9）于一组100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.3），10 mL硫脲溶液（5.7），用水稀释至刻度，摇匀。

- 8.5.2 相同条件下，依次分析银标准系列溶液的吸光度，以校准溶液中银的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制校准曲线，校准曲线拟合的相关系数γ ≥ 0.999。

- 试验数据处理

银含量以质量分数 ωAg计，单位为微克每克（µg/g），按式（1）计算：

ωAg=(ρ1−ρ0)×Vm       …………………………（1）

式中：

ρ1    ──从校准曲线上查得的银的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0    ──从校准曲线上查得的空白溶液中银的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V    ──溶液体积，单位为毫升（mL）；

m    ──试料量，单位为克（g）。

计算结果表示为：X.X µg/g、XX.X µg/g、XXX µg/g。数值修约按照 GB/T 8170规定执行。

- 精密度

精密度数据由 8 个实验室的操作人员对 7 个水平的锰矿石样品进行共同试验，每个实验室对每个水平的样品独立测定 3 次。试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析，统计结果见表1。

在重复性条件下，获得的两次独立结果差值的绝对值不大于重复性限（r），出现大于重复性限（r）的概率不大于5％。

在再现性条件下，获得的两次独立测试结果差值的绝对值不大于再现性限（R），出现大于再现性限（R）的概率不大于5％。

- 表1 精密度                            单位：mg/g

| 元素 | 水平范围 m | 重复性限 r | 再现性限 R |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag | 2.0～1 000 | r =0.136 3 m-0.225 8 | R =0.137 3 m-0.115 8 |

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

a)	识别样品、实验室和试验日期及所需的相关资料；

b)	引用标准；

c)	结果与其表示；

d)	测定中发现的异常现象；

e)  	在测定过程中注意到的任何特性和本标准中没有规定的可能对试样和认证标准物质的结果产生影响的任何操作。

_________________________________