| ICS | 13.060.99 |
| --- | --- |
| CCS | Z.16 |

团体标准

T/CQEEMA 7—2023

水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法

Water quality, determination of manganese, spectrophotometric automatic analyzer method

2023-xx-xx发布

2023-xx-xx实施

重庆市生态环境监测协会  发布

目录

前言	II

水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法	1

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 方法原理	1

4 干扰和消除	2

5 试剂和材料	2

6　仪器和设备	3

7　样品	3

8　分析步骤	3

9　结果计算与表示	4

10　精密度和正确度	4

11　质量保证和质量控制	5

12　注意事项	5

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由重庆市生态环境监测协会提出并归口。

本文件起草单位：重庆市生态环境监测中心、力合科技（湖南）股份有限公司、重庆渝胜道科智能科技有限公司、湖南力合检测技术服务有限公司。

本文件验证单位：湖南力合检测技术服务有限公司、重庆渝胜道科智能科技有限公司、安徽中科智慧环境检测技术服务有限公司、北京众合智能检测技术服务有限公司、武汉力合科技有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司昆明分公司。

本文件主要起草人：张晓岭、谭栋枥、杨兵、吴庆梅、熊强、龚玲、肖婷、蒙良庆、赵行文、谭振华、王丹妮、杨川云、刘航。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至重庆市生态环境监测协会质量标准工作委员会。

本文件为首次发布。

- 水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法

  - 适用范围

本标准规定了测定水中锰分光光度自动分析仪法。

本方法适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中锰的测定。

本方法所用分析仪检出限为0.006mg/L，下限为0.024mg/L，基本量程上限为2.00mg/L，扩展量程具有样品自动稀释功能，大于2.00mg/L的样品，需经人工稀释后，再由分析仪自动测定。

  - 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的效版本适用于本标准。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 5750.6   生活饮用水标准检验方法 第六部分：锰

HJ 91.1       污水监测技术规范

HJ 91.2       地表水环境质量监测技术规范

HJ 164       地下水环境监测技术规范

  - 方法原理

    - 仪器工作原理

仪器将样品和试剂按比例顺序注射自动注入消解反应池混合，污废水在密闭高温条件下消解反应，等待特定时间后加速冷却，注入试剂显色；清洁样品则直接注入试剂显色。最后进行光度检测计算结果，整个分析过程全自动完成。

    - 化学反应原理

Mn2+在pH为9.0~10.0的碱性溶液中被氧化为Mn4+，并与甲醛肟生成棕色络合物。该络合物在470 nm波长处测量吸光度。在一定浓度范围内，试样待测物浓度与吸光度呈线性关系，仪器根据工作曲线计算锰测试结果。

反应式为：Mn4++6H2C=NOH→[Mn(H2C=NO)6]2-+6H+

  - 干扰和消除

- 小于等于1000 mg/L的Na+、1000 mg/L的K+、500 mg/L的Ca2+、50 mg/L的Mg2+、20 mg/L的Ba2+、20 mg/L的Ce2+、20 mg/L的Mo2+、20 mg/L的Al3+、5 mg/L的Cd2+、20 mg/L的Cr6+、20 mg/L的Cu2+、0.3 mg/L的Ni2+、3 mg/L的Co2+、5 mg/L的V5+时，对锰的测定无干扰。

  - 试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂；实验用水为不含目标物的纯水。

5.1硝酸（HNO3）：ρ=1.42g/L，优级纯。

5.2硝酸（HNO3）：ρ=1.42g/L，分析纯。

5.3硝酸溶液1+1，用硝酸（5.2）配置

5.4甲醛（HCHO）：ρ20=1.08g/L。

5.5盐酸羟胺（HONH3Cl）。

5.6氢氧化钠（NAOH）。

5.7乙二胺四乙酸二钠（C10H14N2O8Na2.2H2O）。

5.8一水合硫酸锰（MnSO4·H2O）

5.9　消解液

- 取100ml浓硝酸（5.1），加入到600ml水中，搅拌均匀，密闭贮存于聚乙烯塑料瓶中。

5.10 显色剂

称取20g盐酸羟胺（5.3）溶解在200ml水中，加10ml[35%（m/V）]甲醛（5.4）溶液，用水稀释至400ml，混匀，密闭贮存于玻璃瓶中。

5.11 中和液（Ⅰ）

称取80g氢氧化钠（5.6），用水溶解后，加入25g乙二胺四乙酸二钠（5.7），溶解后混匀，转移至500ml容量瓶中，用水定容至标线。此溶液贮存于聚乙烯塑料瓶中。

5.12 中和液（Ⅱ）

称取120g氢氧化钠（5.6），用水溶解后，加入25g乙二胺四乙酸二钠（5.7），溶解后混匀，转移至500ml容量瓶中，用水定容至标线。此溶液贮存于聚乙烯塑料瓶中。

5.13 掩蔽剂

称取25g氢氧化钠（5.6）溶于水中，待溶液完全冷却后，再加入50g盐酸羟胺（5.5），溶解后转移至500ml容量瓶中，低温、避光贮存于聚乙烯塑料瓶中。

5.14 锰标准贮备液（ρ=1000mg/L）

称取3.0727g一水合硫酸锰（5.8）溶于水中，转移至1000ml容量瓶中，用水定容至标线。常温、密闭可保存一年。或购买市售有证标准溶液。

5.15 锰标准使用液（ρ=100mg/L）

移取5.00ml锰标准贮备液（5.14）于50ml容量瓶中，用水定容至标线。

- 6　仪器和设备

6.1　自动分析仪（锰）：由进样管路（标样管、水样管及试剂管路）、计量进样单元（电磁阀组、液位管、柱塞泵等组成）、消解单元、检测单元（光源、光敏、光程30 mm石英检测池）、流路控制模块、数据处理、显示及存储单元等组成。

6.2　一般实验室常用仪器和器皿。

6.3 采样瓶：500ml聚乙烯塑料瓶

- 7　样品

- 7.1　样品采集与保存

按照HJ/T 91.1、HJ/T 91.2和 HJ/T 164的相关规定采集样品。采样前，所用样品瓶先用洗涤剂洗净，再用硝酸（5.3）浸泡24h以上，然后用水冲洗干净。

若仅测可滤态锰，样品采集后尽快通过0.45μm滤膜过滤到样品瓶（6.3）后，并立即加硝酸（5.1）酸化滤液，使pH为1~2。

测定总量时，采集样品立即加硝酸（5.1）酸化滤液，使pH为1~2。

- 7.2　样品的制备

将样品用硝酸（5.1）或氢氧化钠（5.6）调节pH值范围在1～9。充分摇匀后仪器自动取样测试。

7.3 空白样品的制备

用实验用水代替样品，按照与样品的制备（7.2）相同步骤制备空白样品。

- 8　分析步骤

- 8.1　仪器参考条件

锰自动分析仪具备自动进样、升温消解、显色、检测、自动获取结果等功能。

- 8.2 仪器的调试

按照说明书要求调节仪器最佳状态，预热稳定后，再进行8.3～8.4操作步骤。

- 8.3 标准曲线的建立

分别准确移取0.00 ml、0.10 ml、0.20 ml、0.50 ml、1.00 ml、2.00 ml锰标准使用液（5.15）于100 ml容量瓶中，用水定容至标线，摇匀，使锰的质量浓度分别为0.00 mg/L、0.10 mg/L、0.20 mg/L、0.50 mg/L、1.00 mg/L、2.00 mg/L。仪器自动绘制标准曲线，以锰标准系列质量浓度为横坐标，相应的吸光度为纵坐标，建立标准曲线。

注：可根据仪器灵敏度或试样的浓度范围配制成其他浓度水平的标准系列，至少配制5个浓度点（含零浓度点）。

- 8.4样品的测定

按照与标准曲线的建立（8.3）相同的条件测定样品（7.2）。如果样品的浓度超出标准曲线的上限，应减少取样量稀释后重新测定。

- 8.5空白试验

按照与样品的测定（8.4）相同的条件测定空白。

- 9　结果计算与表示

- 9.1结果计算

仪器直接读出测量结果，无需计算。如经人工稀释的样品，应将稀释倍数输入，仪器测试结果乘以稀释倍数；如仪器自动完成稀释的直接读出测量结果，无需计算。

锰的浓度按公式（1）计算：

y=ax+b                               （1）

y       样品中相应的吸光度；

a       标准曲线的截距；

x       样品中锰的质量浓度，mg/L；

b       标准曲线的斜率。

- 9.2结果表示

最多保留3为有效数字，小数点后的位数与方法检出限一致。

- 10　精密度和正确度

- 10.1　精密度

六家实验室对四个不同浓度的实际样品（地下水、地表水、生活污水、工业废水）的实验室内相对标准偏差分别为6.1%~9.9%、3.0%~4.7%、1.1%~2.9%、0.6%~2.1%；实验室间相对标准偏差分别为3.49%、7.47%、8.95%、4.88%；重复性限（r）分别为0.002 mg/L、0.012 mg/L、0.020 mg/L、0.023 mg/L；再现性限（R）分别为0.002mg/L、0.009mg/L、0.016 mg/L、0.019 mg/L。

- 10.2　正确度

六家实验室对有证标准物质浓度为0.162±0.018mg/L进行分析测试，相对误差为-1.9%~-1.5%，相对误差均值为-0.5%，相对误差标准偏差为1.9%，相对误差最终值为-0.5±3.8%。六个实验室地下水加标回收率为80.0%~120%，加标回收率均值为93.3%，加标回收率标准偏差为17.5%，加标回收率最终值为93.3%±35%；六个实验室地表水加标回收率为80.0%~102%，加标回收率均值为92.9%，加标回收率标准偏差为7.4%，加标回收率最终值为92.9%±14.8%；六个实验室生活污水加标回收率为80.0%~101%，加标回收率均值为88.5%，加标回收率标准偏差为9.0%，加标回收率最终值为88.5%±18.0%；六个实验室工业废水加标回收率为93.5%~103%，加标回收率均值为100.3%，加标回收率标准偏差为3.4%，加标回收率最终值为100.3%±6.8%。

- 11　质量保证和质量控制

- 11.1　空白试验

每20个样品或每批次（少于20个样品）应至少做1个空白试样，空白中锰的浓度应低于方法检出限。

- 11.2　校准和核查

每次测定前应通过标准溶液或有证标准样品核查标准曲线的符合性，测定值与标准值的相对误差在±10%以内。否则重新建立标准曲线。

标准曲线的相关系数应≥0.999。每批次（少于等于20个样品），应进行标准系列零浓度点和中间浓度点核查。零浓度点测定值应低于方法检出限，中间浓度测定值与该点浓度的相对误差应≤10%，否则应重新建立标准曲线。

- 11.3　平行样

每批次（少于等于20个样品）应至少测定1个平行双样，平行样的相对偏差应在±15%以内。

- 11.4基体加标

每批次（少于等于20个样品）应至少分析1个基体加标样品，基体加标回收率应在80%～120%之间。

- 12　注意事项

12.1　每天分析完毕后，用纯水对分析管路进行清洗。

12.2　不同型号的锰自动分析仪可参考本标准选择合适的仪器条件。