附件3

征 求 意 见 汇 总 表

团体测试规范名称：便携式碳排放分析仪校准方法

负责起草单位：

| 序号 | 团体测试规范章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正文 | 其检测原理有电化学、非色散红外（FTIR）表述有误应该是NDIR | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |  |  |
| 2 | 正文 | 建议：采样管和样品输送管线（采用抽取冷干方式除湿设备前或抽取热湿方式的仪器）删除括号中内容 | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |  |  |
| 3 | 正文 | 正文：计量性能表中，流速建议改成流量,因文中都是在写流量 | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |  |  |
| 4 | 正文 | 正文：计量性能表中，压力示值误差按下文言给的计算方法，计量性能表中应该是%FS，应该是kpa | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |  |  |
| 5 | 正文 | 计量性能表中要求气体稳定性≤2%，而流速稳定性是≤2%/h，后者有小时单位，两者测量方法类似计算公式一样，同理其它是否带小时单位 | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |  |  |
| 6 |  | 计量性能表中要求气体重复性与稳定性，但下文没有介绍如何测量计算过程。同理湿度与温度都没有，建议加 | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |  |  |
| 7 | 正文 | - 建议：校准环境 温度：（20±10）℃ 实际应用环境温度要大一点，改成0-40度 | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |  |  |
| 8 | 正文 | 零点校准气 清洁空气。 因为高温FTIR调零需要N2。 建议：N2或清洁空气 | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |  |  |
| 9 | 正文 | 分别记录仪器的流量计前含湿量与精密露点仪显示的湿度值，因为高温FTIR原理测量湿度是光谱法测量，不需要加湿度传感器，因此正文中记录流量计前含湿量，高温FTIR做不到。建议：分别记录仪器测量的含湿量与精密露点仪显示的湿度值 | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |  |  |
| 10 | 正文 | Qi——第i次测量流量示值，L/min，建议：Qi | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |  |  |
| 11 | 正文 | 根据公式（10）计算温度示值误差 ΔT。建议：根据公式（10）计算湿度示值误差ΔH。 | 杭州泽天春来科技股份有限公司 |  |  |

承办人：

电话：

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：  个

②收到“征求意见稿”后回函的单位数：  个

③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数：  个

④没有回函的单位数：  个

⑤没有回函的单位是：