附件3

征 求 意 见 汇 总 表

团体标准名称：碳排放在线监测系统校准方法

负责起草单位：

| 序号 | 团体标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 表1中“检测项目”建议改为“校准项目”。 | 青岛市计量技术研究院 | 已采纳 |  |
| 2 | 3 | 因不同温室气体的校准项目一致，建议表1中针对气体类参数可以按照校准项目为第1列并作为主分类设计表格，更加直观。 | 青岛市计量技术研究院 | 已采纳 |  |
| 3 | 3 | 建议明确校准条件为工况或者非工况条件。并且工况条件下不建议进行响应时间、零点漂移和量程漂移的计量校准。 | 青岛市计量技术研究院 | 已采纳 |  |
| 4 | 4.2.4 | 建议缩小压力校验仪的量程或者其准确度等级选择0.02级。 | 青岛市计量技术研究院 | 已采纳 |  |
| 5 | 2 | 应该在此条款设置“引用文件”。 | 青岛市计量技术研究院 | 已采纳 |  |
| 6 | 5.3.1 | 建议将“便携式压力校验仪”中的“便携式”去掉，同条款4.2内容保持一致。 | 青岛市计量技术研究院 | 已采纳 |  |
| 7 | 5.2.3、5.2.4 | 建议将“算数平均值”改成“算术平均值”。 | 青岛市计量技术研究院 | 已采纳 |  |
| 8 | 5.5.2 | 建议将“流速”改成“温度” | 青岛市计量技术研究院 | 已采纳 |  |
| 9 | 5.4.1 | 建议明确“GB/T16157-1996”的具体条款号 | 青岛市计量技术研究院 | 已采纳 |  |
| 10 | 5.4.1 | 建议将“标准皮托管”改成“皮托管” | 青岛市计量技术研究院 | 已采纳 |  |
| 11 |  | 前言部分：JJF1569-2016《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》。规范号错误。 JJF1585-2016《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》。 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 已采纳 |  |
| 12 |  | 标气零点漂移≤2%；量程漂移≤3%建议后面带单位F.S; 如：零点漂移≤2%FS; 量程漂移≤3%FS。 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 已采纳 |  |
| 13 |  | 各监测因子的量程适用范围，建议改成：CO2:0-25%；CH4：0-100-1000mg/m3; N20: 0-100-1000mg/m3 | 安荣信科技（北京）有限公司 | 已采纳 |  |
| 14 | 4.2.6 | 测温仪测量范围（50~300）℃，误差不超过±1℃，建议改成测量范围（0~300）℃，误差不超过±3℃（参照HJ75标准）。 | 安荣信科技（北京）有限公司 | 已采纳 |  |
| 15 | 封面 | “固定污染源温室气体排放自动监测 系统校准规范”建议改为“固定污染源温室气体排放连续监测 系统校准规范”，与下文一致，也与CEMS名称一致。 | 杭州泽天春来科技有限公司 | 已采纳 |  |
| 16 | 封面 | 自动“Automatic”建议改为连续“Continuous” 翻译整体建议： “Automatic Monitoring of Greenhouse Gas Emissions from Stationary Pollution Sources System Calibration Specifications” 改为 “Calibration Specification for Continuous Monitoring System of Greenhouse Gas Emissions from Stationary Pollution Sources” | 杭州泽天春来科技有限公司 | 已采纳 |  |
| 17 | 引言 | 引用标准号好像不对，请确认一下： “本规范的制定参考了JJF1569-2016《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》”建议改为“本规范的制定参考了《JJF 1585-2016 固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》” | 杭州泽天春来科技有限公司 | 已采纳 |  |
| 18 | 全文 | 含氧量是否不需要测量？ | 杭州泽天春来科技有限公司 | 已采纳 |  |
| 19 | 3 | 表1中，漂移的技术要求，建议增加F.S.，即： 零点漂移：不超过±2%F.S. | 杭州泽天春来科技有限公司 | 已采纳 |  |
| 20 | 3 | 表1中，示值误差的技术要求，建议增加±，即： 示值误差：不超过±5% | 杭州泽天春来科技有限公司 | 已采纳 |  |
| 21 | 3 | 表1中，差压没理解是指烟气静压还是皮托管差压，如果是烟气静压，建议直接显示为“烟气压力”；如果是皮托管差压，不建议体现，因为流速测量包括皮托管法、超声波法、矩阵法等，以烟气流速的指标即可 | 杭州泽天春来科技有限公司 | 已采纳 |  |
| 22 |  | 建议增加规范性引用文件，列举本标准引用的文件清单，如GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 杭州泽天春来科技有限公司 | 已采纳 |  |
| 23 | 2概述 | 系统由温室气体监测子系统、温室气体参数监测子系统......，图表通过图文传输系统传输至系统。表述不清晰。 建议：系统由温室气体监测子子系统，污染源排放参数监测系统.....，图表通过图文传输系统传输至管理部门。 | 山东省计量科学研究院 | 已采纳 |  |
| 24 | 3.表1 | 1.技术要求需明确是在实验室内还是现场校准的技术要求。 2.流速的范围和温度范围，不应放在检测项目列中 修改建议:1.建议明确计量技术要求； 2.建议流速的范围和温度范围作为条件，放在技术要求列中。 | 山东省计量科学研究院 | 已采纳 |  |
| 25 | 4.2.2 | 请考虑动态配气装置是否是必须的；建议4.2.1与4.2.2合并，表述为当时用动态配气装置时，稀释后的标准气体的相对扩展不确定度应满足上述要求。 | 山东省计量科学研究院 |  |  |
| 26 | 5.2.1 | 需明确，响应时间是分析仪器的还是整个系统的，修改操作过程 | 山东省计量科学研究院 | 已采纳 |  |
| 27 | 5.4.1 | 环境参数测量仪是标准器吗？如果是标准器需在4.2中注明 | 山东省计量科学研究院 | 已采纳 |  |
| 28 | 附录C | 缺少流速、温度参数不确定度评定；增加流速、温度参数不确定度评定 | 山东省计量科学研究院 | 已采纳 |  |
| 29 | 5.2 | “测量标准及其他设备”改为“校准用标准器及相应设备” | 五三所 | 已采纳 |  |
| 30 | 5.2.3 | 电子秒表改为秒表 | 五三所 | 已采纳 |  |
| 31 | 5.2.7 | 增加温室气体测量仪的技术要求 | 五三所 | 已采纳 |  |
| 32 | 6.1 | 建议删除“系统仪表不应有数据修改程序，防止数据篡改”，不属于计量外观检查的工作 | 五三所 | 已采纳 |  |
| 33 | 6.3.3.1 | 响应时间明确是全流程响应时间还是分析仪响应时间 | 五三所 | 已采纳 |  |
| 34 | 6.3.3.2 | 零点漂移和量程漂移合并为漂移 | 五三所 | 已采纳 |  |
| 35 | 附录C | 增加湿度测量方法的介绍 | 五三所 | 已采纳 |  |
| 36 | 附录D | 增加流速测量方法的介绍 | 五三所 | 已采纳 |  |
| 37 | 附录A和附录B | 增加非工况及工况条件下各参数的不确定度评定 | 五三所 | 已采纳 |  |
| 38 |  | 标准物质应该有证书 | 五三所 | 已采纳 |  |

承办人：张文帅

电话：13655315751

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：20个

②收到“征求意见稿”后回函的单位数：20个

③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数：6个

④没有回函的单位数：0个

⑤没有回函的单位是：