附件3

征 求 意 见 汇 总 表

团体标准名称：微量氢气检测报警仪校准方法

负责起草单位：

| 序号 | 团体标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 3.3 响应时间不大于30s | 针对可燃性气体国家计量检定规程JJG要求不大于60S | 北京科尔康安全设备制造有限公司、济南本安科技发展有限公司 | 已采纳 |  |
| - 2 | 3.3 | 响应时间30s有点长 | 堀场（中国）贸易有限公司 | 已采纳 |  |
| - 3 | 3.5/3.6 | 漂移数据一般有明确时间长度，比如8小时、一天或者一周，只有数字没有时间好像不太有意义 | 堀场（中国）贸易有限公司 | 已采纳 |  |
| - 4 | 5.3 | 报警功能偏差计算，建议取平均值 | 济南本安科技发展有限公司 | 已采纳 |  |
| - 5 | 1 | 测量范围改为测量上限，3000 µ mol/mol改为 2000 µ mol/mol | 济南瑞安电子有限公司 | 已采纳 |  |
| - 6 | 2 | 无引用文件，增加引用文件 | 山东斯诺电子有限公司 | 已采纳 |  |
| - 7 | 3 | 仪器应进行类别区分 | 济南市长清计算机应用公司 | 已采纳 |  |
| - 8 | 5.2.1 | 稀释后的不确定度要求 | 济南瑞安电子有限公司 | 已采纳 |  |
| - 9 | 6.6 | 漂移时间太长建议改为4h | 济南市长清计算机应用公司 | 已采纳 |  |

承办人：张文帅

电话：13655315751

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：21个

②收到“征求意见稿”后回函的单位数：21个

③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数：6个

④没有回函的单位数：0 个

⑤没有回函的单位是：