ICS 11.020

CCS C 05

团体标准

T/CRHA XXX—202X

————————————————————————————————————————

通用型全自动全封闭基因检测工作站在基层医疗机构中的工作规范标准

Work norms and standards for fully automated nucleic acid extraction and fluorescent PCR analysis system in primary medical institutions

(草案稿）

中国研究型医院学会 发 布

202X-XX-XX发布                                      202X-XX-XX实施

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 实验室建设要求	2

5 人员要求	2

6 仪器设备	2

7 试剂耗材	2

8 样本采集与处理	3

9 检测流程	3

10 质量控制	3

11 安全防护与废弃物处理	4

12 记录与报告	4

13 故障处理	4

14 注意事项	4

15 基层医疗机构应用建议	4

附录A（资料性）通用型全自动全封闭基因检测工作站机的操作	6

参考文献	6

前  言

近年来，随着分子诊断技术的迅猛发展，核酸检测已成为病原体检测、传染病防控及精准医疗的核心手段。众多体外诊断（IVD）厂商基于各种PCR技术，开发了一系列针对不同应用场景（如呼吸道感染、生殖道感染、血液筛查等）的高灵敏度、高特异性核酸检测产品，并凭借其优异的检测性能在大型三甲医院、第三方医学检验中心等高端医疗场景得到广泛应用。然而，由于基层医疗机构普遍面临检测设备操作复杂、维护成本高、专业技术人员匮乏等现实问题，传统核酸检测产品在基层的推广受到严重制约。

在此背景下，通用型全自动全封闭基因检测工作站凭借其高度集成化、自动化、防污染设计及“样本进-结果出”的便捷操作模式，成为推动核酸检测技术下沉基层的关键解决方案。此类设备通常采用预封装试剂卡盒、封闭式反应体系及智能化数据分析系统，大幅降低了对操作人员的技术依赖，同时有效避免了交叉污染风险，使其更适用于基层医院、社区诊所、疾控中心及偏远地区医疗机构的即时检测（POCT）场景。

然而，目前行业尚缺乏针通用型全自动全封闭基因检测工作站的工作规范，因此，亟需制定专门的工作规范，以确保检测结果的可靠性，并促进该类产品在基层医疗中的规范化应用与普及。为规范通用型全自动全封闭基因检测工作站机在基层医疗机构中的应用，提高核酸检测质量和效率，保障医疗安全，根据《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》和相关行业标准（如YY/T 1908-2023《核酸提取仪》及GB/T 42753-2023《实时荧光定量PCR仪性能评价通则》），结合《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》的实际要求，特制定本工作规范。本规范旨在为基层医疗机构提供标准化操作流程和质量控制方法，确保检测结果的准确性和可靠性，同时提升实验室管理水平和生物安全防护能力。，特制定本工作指导。本指导旨在为基层医疗机构提供标准化操作流程和质量控制方法，确保检测结果的准确性和可靠性，同时提升实验室管理水平和生物安全防护能力。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国研究型医院学会XXX分会/专业委员会提出。

本文件由中国研究型医院学会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

通用型全自动全封闭基因检测工作站在基层医疗机构中的工作规范

- 范围

本文件规定了基层医疗机构的通用型全自动全封闭基因检测工作站的实验室建设、人员、仪器设备、试剂耗材、样本采集与处理、检测流程、质量控制、安全防护与废弃物处理、记录与报告及故障处理等要求，适用于常规核酸检测及突发公共卫生事件中的应急检测工作。

本文件适用于基层医疗机构中使用通用型全自动全封闭基因检测工作站机开展核酸检测的实验室，包括但不限于社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，标注日期 的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括 所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489  实验室生物安全通用要求

GB/T 27405  实验室质量控制规范  食品生物学检测

WS 233  病原微生物实验室生物安全通用准则

《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》

《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》

《病原微生物实验室生物安全管理条例》

《医疗废物管理条例》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

通用型全自动全封闭基因检测工作站机  fully automated nucleic acid extraction and fluorescent PCR analysis system

在封闭环境下进行，集核酸提取、PCR扩增和产物分析于一体的自动化检测系统，整个检测过程无需人工干预，具有高效、精准、低污染风险的特点。

3.2

试剂盒  test kit

包含核酸提取、PCR扩增试剂的预封装组合，通常包括引物、探针、酶、缓冲液等组分。

3.3

基层医疗机构  primary medical institutions

主要承担基本医疗服务和公共卫生职能的社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等医疗机构。

3.4

阴性质控品  negative quality control

用于监控检测过程中是否存在污染的阴性样本。

3.5

阳性质控品  positive quality control

用于监控检测系统性能,确保检测结果可靠性的阳性样本。

- 实验室建设要求

  - 选址与布局

- 针对通用型全自动全封闭基因检测工作站机在未实施分区设计的实验区域内，应包括以下辅助功能设备即可使用。

- ——试剂储存和准备功能的设备：用于试剂的储存和配制、分装，配备冰箱、超净工作台等设备。

- ——样本制备功能的设备：用于样本的接收、预处理，需配备生物安全柜、小型震荡仪、离心机等设备。

- ——普通房间区域：用于通用型全自动全封闭基因检测工作站机放置。

- 在未实施分区设计的实验区域内，实验区域各个功能区应设置明确标识，人员和物品宜尽量从试剂贮存准备、样本处理的功能区流向通用型全自动全封闭基因检测工作站机，防止交叉污染。

  - 设施与设备

- 实验室应配备与检测项目相适应的仪器设备，并定期进行校准和维护。实验室应配备以下基本设备：

- ——超净工作台，用于试剂的配制和分装，减少污染风险；

- ——生物安全柜（Ⅱ级或以上），用于样本处理，确保操作人员的安全；

- ——通用型全自动全封闭基因检测工作站机，用于核酸提取、PCR扩增和产物分析，提高检测效率和准确性同时能有效预防污染的发生；

- ——离心机（常温及低温），用于样本和试剂的离心处理；

- ——冰箱（2℃～8℃、-20℃），用于试剂和样本的短期储存；

- ——微量移液器及配套吸头，用于精确的液体转移；

- ——通风系统，确保空气洁净，防止气溶胶污染。

- 实验室应配备应急电源，确保设备在断电情况下正常运行。同时，应设置合理的照明和通风设施，为实验操作提供良好的环境。

- 人员要求

实验室人员应具备相关专业知识和技能，并经过通用型全自动全封闭基因检测工作站机的专业培训，考核合格后方可上岗。实验室人员应熟悉以下内容：

——仪器的原理、操作流程及注意事项，确保正确操作仪器并避免潜在风险；

——质量控制方法及结果解释，能够准确判断检测结果并进行相应的处理；

——常见故障处理及应急措施，及时应对实验过程中可能出现的问题。

实验室应定期组织人员参加继续教育和技能培训应掌握最新的检测技术和质量管理要求。同时，应建立人员培训档案，记录培训内容和考核结果。

- 仪器设备

- 仪器设备应放置于平稳、干燥、通风良好的环境中，避免阳光直射和强烈震动。

- 仪器设备应定期进行校准、维护和性能验证，并做好相关记录。

- 实验室应建立仪器设备档案，记录设备的采购、使用、维护和维修情况。对于关键设备，应制定详细的操作规程和维护计划，确保其处于良好运行状态。

- 试剂耗材

应使用与仪器配套的试剂盒和耗材，并严格按照说明书进行操作。试剂盒和耗材应在有效期内使用，并妥善保存。

实验室应建立试剂耗材管理制度，定期检查库存，避免使用过期或失效的试剂。对于关键试剂和耗材，应建立质量追溯体系，确保其来源可靠、质量稳定。

- 样本采集与处理

样本采集应严格按照相关规范进行，并做好样本标识和信息记录。

样本处理应在生物安全柜内进行，避免交叉污染。对于不同类型的样本（如血液、呼吸道分泌物、粪便等），应采用相应的采集方法和处理流程。

实验室应建立样本接收和处理的标准化流程，确保样本信息的完整性和可追溯性。

- 检测流程

- 9.1 开机准备

检查仪器电源连接是否正常，确保仪器处于待机状态。

打开仪器电源，启动系统软件，进行系统初始化。

按照提示进行仪器自检，确保各部件功能正常。

- 9.2 试剂准备

根据检测项目选择合适的试剂盒，检查试剂盒有效期和包装完整性。

将试剂盒从冰箱中取出，室温平衡30min，使其达到最佳使用状态。

按照试剂盒说明书的要求，将试剂加入相应的PCR八联管中，避免产生气泡和交叉污染。

- 9.3 样本加载

将处理好的样本加入耗材样本孔中，注意避免产生气泡和溅出。

根据样本类型和检测要求，选择合适的样本加载量和反应条件。

- 9.4 运行程序

在系统软件中选择相应的检测程序，并设置样本信息和检测参数。

启动运行程序，监测仪器运行状态和实验结果。

如遇异常情况（如仪器故障、试剂异常等），应及时停止运行并采取相应的处理措施。

- 9.5 结果分析

运行结束后，系统会自动生成检测结果和检测报告。

操作人员应对结果进行确认，核对样本信息和检测参数是否一致。

如发现异常结果（如阴性样本出现阳性信号、阳性样本信号较弱等），应进行复检或重新检测。

出具规范的检测报告，并确保报告的真实性、准确性和完整性。

- 质量控制

每批检测应设置阴性质控品和阳性质控品，以监控检测过程中是否存在污染和检测系统性能是否稳定。阴性质控品用于判断检测过程中是否存在非特异性扩增或污染；阳性质控品用于评估检测系统的灵敏度和特异性。

定期参加室间质量评价活动，与同行进行比对和交流，持续改进检测质量。

实验室应建立质量控制记录，定期分析质控数据，确保检测结果的可靠性。

- 安全防护与废弃物处理

操作人员应做好个人防护，穿戴必要的防护用品（如口罩、手套、防护服等），防止病原微生物的感染和传播。

实验过程中产生的废弃物应规范处理，见《医疗废物管理条例》，防止环境污染和人员伤害。

实验室应建立完善的生物安全管理制度和应急预案，确保在发生生物安全事故时能够迅速、有效地进行应对和处理。

- 记录与报告

应做好实验记录，包括样本信息、实验过程、结果分析等关键信息。实验记录应真实、准确、完整，可追溯。应出具规范的检测报告，并确保报告的真实性、准确性和完整性。检测报告应包含样本信息、检测项目、检测结果、检测日期和操作人员等关键信息，并加盖实验室公章或检验专用章。

- 故障处理

仪器设备出现故障时，应立即停止使用，并联系专业人员进行维修。在维修过程中，应做好故障记录和分析工作，查明故障原因并采取相应的预防措施。对于关键设备故障，应及时报告上级主管部门并采取相应的应急措施，确保检测工作的正常进行。

- 注意事项

操作过程中应严格按照操作规程进行，避免人为操作失误和交叉污染。

注意观察仪器运行状态和实验结果变化，发现异常情况及时处理并记录。

定期对仪器设备进行维护保养和性能验证工作，确保其处于良好运行状态并延长使用寿命。

加强实验室管理和人员培训工作，提高实验室整体水平和检测能力。

- 基层医疗机构应用建议

  - 加强人员培训

- 基层医疗机构应加强对实验室人员的培训力度，使其熟练掌握通用型全自动全封闭基因检测工作站机的操作技能和质量控制要点。鼓励实验室人员参加相关学术会议和培训班活动，不断学习和掌握最新的检测技术和质量管理要求。同时，应建立人员培训档案和考核机制，确保培训效果和质量。

  - 完善质量管理体系

- 基层医疗机构应建立完善的质量管理体系和文件控制程序，确保实验室工作的规范化和标准化。制定并严格执行操作规程和质量控制程序文件，确保检测结果的准确可靠和可追溯性。同时，应定期进行内部审核和管理评审工作，对实验室工作进行全面检查和评估，并持续改进质量管理体系的有效性。

  - 加强设备维护

- 基层医疗机构应加强对仪器设备的维护保养和性能验证工作力度，确保其处于良好运行状态并延长使用寿命。制定详细的仪器设备维护计划和保养规程文件，并按照计划定期进行维护和保养工作。同时，应建立仪器设备档案和使用记录文件，记录设备的使用情况、维护情况和维修情况等信息。

  - 做好生物安全防护

- 基层医疗机构应加强实验室生物安全管理力度和人员防护意识培养工作，防止病原微生物的泄漏和感染事故发生。制定完善的生物安全管理制度和应急预案文件，并定期进行演练和培训活动。同时，应做好实验室废弃物的处理工作力度和监管力度，防止环境污染和人员伤害事故发生。

  - 加强信息化建设

- 基层医疗机构应加强实验室信息化建设力度和数字化管理水平提升工作力度，实现检测数据的电子化管理和远程传输共享等功能。利用信息化手段提高检测效率和质量水平以及服务能力和水平提升工作力度。同时，应建立完善的信息安全管理制度和保密措施文件等制度文件内容确保信息安全性和保密性得到有效保障。

# 附 录 A

# （资料性）

# 通用型全自动全封闭基因检测工作站机的操作

## A.1通用型全自动全封闭基因检测工作站机常用仪器设备清单

通用型全自动全封闭基因检测工作站机

生物安全柜

超净工作台

离心机（常温及低温）

冰箱（2-8℃、-20℃）

微量移液器及配套吸头

通风系统

应急电源。

A.2通用型全自动全封闭基因检测工作站机常用试剂耗材清单

核酸提取试剂盒（包含裂解液、洗涤液、洗脱液等）

PCR扩增试剂盒（包含引物、探针、酶、缓冲液等）

吸头、离心管等耗材（无菌、无DNA酶/RNA酶污染）

阴性质控品

阳性质控品。

A.3通用型全自动全封闭基因检测工作站机常见故障及处理方法

故障1：仪器无法启动

处理方法：检查电源连接是否正常；重启仪器并观察是否恢复正常运行。

故障2：检测结果异常（如阴性样本出现阳性信号）

处理方法：检查试剂盒有效期和保存条件是否符合要求；重新运行质控品以评估检测系统性能；检查样本处理过程中是否存在污染或操作失误等问题；如无法解决问题，则联系专业人员进行维修和调试工作。

参  考  文  献

- Javitt GH, Vollebregt ER. Regulation of molecular diagnostics[J]. Annu Rev Genomics Hum Genet, 2022, 23:653‑673. DOI: 10.1146/annurev‑genom‑121521‑010416.

- Liu W, Lee LP. Toward rapid and accurate molecular diagnostics at home[J]. Adv Mater, 2023, 35(21):e2206525. DOI: 10.1002/adma.202206525

- Virk A, Strasburg AP, Kies KD, et al. Rapid multiplex PCR panel for pneumonia in hospitalised patients with suspected pneumonia in the USA: a single‑centre,open‑label, pragmatic, randomised controlled trial[J].Lancet Microbe, 2024, 5(12): 100928. DOI: 10.1016/S2666‑5247(24)00170‑8.