| ICS | 11.220 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. A 03 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0121—2025

畜禽常见疫病快速诊断试纸条质量评价规范

Quality Evaluation Specification for Rapid Diagnostic Test Strips of Common Livestock and Poultry Epidemic Diseases

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 质量评价原则与方法	2

5 性能技术指标	3

6 操作便捷性与用户体验性评价	3

7 质量评价程序与判定	4

8 监督与管理	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：河北省唐山市乐亭县农业农村局。

本文件主要起草人：郭丽兰。

引言

畜禽疫病的有效防控是保障畜牧业健康发展、维护公共卫生安全及食品安全的关键环节。随着畜牧产业的快速发展，畜禽疫病的种类和复杂性日益增加，对快速、准确的疫病诊断技术提出了更高要求。畜禽常见疫病快速诊断试纸条作为一种便捷、高效的现场检测工具，在疫病初筛、疫情监控及应急处置中发挥着不可替代的作用。

然而，当前市场上试纸条产品种类繁多，质量参差不齐，缺乏统一、科学的质量评价标准，导致诊断结果的可信度受到质疑，影响了疫病的及时防控。因此，制定一套系统、全面的畜禽常见疫病快速诊断试纸条质量评价规范显得尤为迫切。本规范旨在通过明确质量评价原则与方法、性能技术指标、操作便捷性与用户体验性评价、稳定性验证与贮运条件评价及质量评价程序与判定等内容，为试纸条产品的研发、生产、采购、使用及监管提供科学依据和技术支撑。本规范的实施，将有助于提升试纸条产品的整体质量水平，促进畜牧产业的可持续发展，为保障畜禽健康、公共卫生安全及食品安全贡献力量。

畜禽常见疫病快速诊断试纸条质量评价规范

范围

本文件规定了畜禽常见疫病快速诊断试纸条的质量评价原则与方法、性能技术指标、操作便捷性与用户体验性评价、稳定性验证与贮运条件评价及质量评价程序与判定等内容，明确了产品评价的基本原则、评价流程与结果判定依据。本文件适用于畜禽常见疫病抗原、抗体等目标物的快速诊断试纸条的质量评价，可作为产品研发、市场准入、采购比选、使用监管及第三方检验机构评测的参考依据。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27403—2008 实验室质量控制规范 食品分子生物学检测

GB/T 29791.1—2013 体外诊断医疗器械制造商提供的信息

GB/T 19634—2021 体外诊断检验系统 自测用体外诊断试剂通用技术要求

GB/T 26124—2011 临床化学体外诊断试剂（盒）通用技术要求

GB/T 33409—2016 体外诊断医疗器械 生物样品中量的测量 校准品和控制物质赋值的计量学溯源性

GB/T 29791.2—2013 体外诊断医疗器械制造商提供的信息

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 畜禽常见疫病

由病原微生物（如病毒、细菌、真菌、寄生虫）引起的畜禽传染性疾病，具有传播性，可能对畜禽健康、公共卫生及食品安全造成影响。

## 快速诊断试纸条

在规定时间内完成样本分析、实现畜禽疫病快速定性检测的配套试纸条，一般包含反应垫、样品垫、结合物垫、硝酸纤维素膜、吸收垫等部分，并附有使用说明书。

## 灵敏度

对畜禽常见疫病快速诊断试纸条的性能、操作便捷性、稳定性及用户体验等方面进行综合评价，以确保其满足预设标准的过程。

## 特异性

试纸条对非靶标成分的识别排除能力，体现其识别准确性，通常通过阴性符合率或交叉反应检测体现。

## 重复性

同一操作者在相同条件下重复检测同一样本获得一致结果的能力，反映系统内部稳定性。

## 稳定性

试纸条在运输、储存、使用等过程中维持其原有性能的能力，包括加速、实时、开封后等多种形式的稳定性验证。

## 适用性验证

试纸条在不同畜禽种类、不同样本类型、不同疫区条件下的检测一致性和有效性评价。

质量评价原则与方法

## 基本评价原则

真实性原则：评价结果应能够真实反映产品在实际检测中的性能表现，不得依赖实验室理想状态单一指标。

一致性原则：同批次与不同批次产品的检测性能应保持一致，控制批次间变异。

适应性原则：评价内容应与使用场景相契合，考虑目标畜禽种类、采样来源、环境条件等。

可重复原则：所采用的评价方法应具备标准化操作流程、重复性良好、可由第三方复核。

实用性原则：除技术指标外，还应关注包装标识、说明书规范性、操作流程清晰度等用户使用体验相关内容。

## 分类评价路径

根据检测对象和检测原理的不同，试纸条可分为以下三类，每类产品对应的评价路径有所差异：

| 类别 | 检测原理 | 目标物类型 | 主要应用环节 | 推荐评价维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 胶体金、免疫层析 | 抗原/抗体 | 现场快速筛查、基层监测 | 灵敏度、特异性、重复性、稳定性 |
| B类 | 荧光/酶联免疫检测 | 抗体 | 实验室初步诊断 | 精密度、线性范围、背景干扰 |
| C类 | 核酸扩增（如RT-PCR） | 病毒/细菌核酸 | 实验室确证检测 | 检出限、特异性、抑制效应 |

企业或监管机构可根据产品适用范围、检测场景和风险等级，在以上分类基础上制定差异化的技术评价方案。

性能技术指标

## 灵敏度

灵敏度反映试纸条在低浓度目标物条件下的检出能力，是判断其早期诊断与低负载感染筛查能力的重要指标。评价时应以经确认阳性样本为基础，进行梯度稀释试验或限量检出测试。检测方式分两种：

定性检测：以阳性符合率表示，推荐不少于30份阳性样本，阳性符合率应≥90%。

定量/半定量检测：应标明检出限（LoD）及最低检出浓度的CV值，建议检出限不高于同类国家参考产品。样本选取应覆盖目标畜禽多个感染阶段，必要时引入国际参考标准或典型毒株提取物作为阳性参考物。

## 特异性

特异性用于评价试纸条识别非靶标样本的排除能力，避免出现假阳性干扰。交叉病原、相关疫苗或宿主背景样本进行验证。推荐使用不少于30份经确认为阴性的样本，阴性符合率应≥95%。对于易混淆目标物（如血清型近似病原、共感染病原），应开展交叉反应检测并报告试纸条的抗原/抗体反应谱。

## 重复性

重复性评价应通过同一试纸条、同一操作者、相同条件下对同一样本进行连续检测（≥5次）。定性产品的结果一致率应≥95%；定量产品的相对标准偏差（RSD）应≤15%。

## 稳定性

试纸条的性能稳定性应覆盖多个层面，包括：

实时稳定性：验证产品在正常储存周期内（如12个月）的性能变化。

加速稳定性：在高温（如40℃±2℃）条件下放置7天，评估其降解趋势。

开封稳定性：检测试纸条在开启后不同时间段（如24小时、48小时）的性能变化。

运输稳定性：模拟常规物流条件（如振动、温度变化）评估对结果的影响。

稳定性评价周期、样本数量与频次应结合产品特性设定，结论应涵盖可使用期限建议。

操作便捷性与用户体验性评价

## 包装与标识

包装应密封良好，标识清晰，包含产品名称、规格、生产日期、有效期、储存条件、生产厂家等信息。说明书应语言简洁、术语规范，结构完整，包含产品用途、适用范围、检测流程、判读方法、注意事项等内容，并附有图示说明。

## 操作流程

操作流程应简洁明了，易于理解，减少操作步骤和等待时间。推荐采用一步加样法，减少人为误差。

## 结果判读

结果判读应直观清晰，可通过颜色变化、线条显现等方式快速判断。推荐设置对照线（C线）和检测线（T线），便于用户自我验证检测有效性。

质量评价程序与判定

## 评价程序

质量评价程序应包括样品准备、性能测试、数据分析、结果判定等环节。具体流程如下：

样品准备：选取具有代表性的阳性样本和阴性样本，确保样本数量充足且符合评价要求。

性能测试：按照本文件规定的性能技术指标进行测试，记录测试数据。

数据分析：对测试数据进行统计分析，计算各项性能指标。

结果判定：根据数据分析结果，对照本文件规定的判定标准，得出质量评价结论。

## 结果判定

根据性能测试结果，对试纸条的质量进行综合评价。各项性能指标均符合本文件规定的，判定为合格；任一项性能指标不符合规定的，判定为不合格。

监督与管理

## 质量保证体系

建立完善的质量保证体系，明确各级人员的职责和权限，确保数据质量控制措施的有效实施。

## 档案管理

原始数据、处理记录及成果报告等档案资料应保存完整，保存期限不少于10年。

采用电子化档案管理系统，支持快速检索与追溯。

## 持续改进

根据技术发展及政策需求，定期对本标准进行评审和修订，推动技术创新和标准优化。