| ICS | 35.240.99 |
| --- | --- |
| CCS | L 67 |

团体标准

T/CASMES XXXX—XXXX

机械零件几何公差测量系统

Geometric tolerance measurement system for mechanical components

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  功能	1

6  性能	2

7  软件	2

8  安装	2

9  调试和竣工验收	2

10  安全要求	3

11  维护管理	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由杭州中测科技有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：杭州中测科技有限公司。

本文件主要起草人：XXX。

机械零件几何公差测量系统

范围

本文件规定了机械零件几何公差测量系统的基本要求、功能、性能、软件、安装、调试和竣工验收、安全要求、维护管理。

本文件适用于机械零件几何公差测量系统的建设和管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1958  产品几何技术规范(GPS) 几何公差  检测与验证

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB/T 22239—2019  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 25000.51  系统与软件工程  系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)  第 51 部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则

GB/T 29765  信息安全技术  数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法

GB/T 41479  信息安全技术  网络数据处理安全要求

GM/T 0054  信息系统密码应用基本要求

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本要求

系统软、硬件应易于维护，并配有完整的检测和维护工具及诊断软件。

计算机硬件设备的安全防护要求应符合 GB/T 2887 的规定。

硬件系统应具有高抗干扰能力和工作可靠性；软件系统应具有备份和维护保障能力、容错和恢复能力。

功能

形位公差测量

基于 GB/T 1958，支持对机械零件的直线度、平面度、圆度、圆柱度、平行度、垂直度、倾斜度、圆跳动、全跳动等形位公差测量。

公差计算

支持通过手动或自动方式计算机械零件公差。

测量数据采集和传输

支持将各类量具、量表的测量数据，通过无线方式传输至系统软件。

测量数据自动收集管理

支持将机械零件制造过程中的测量数据自动收集，对测量数据进行统计分析，实现可视化管理与报告。

性能

测量响应时间应小于 0.5 s。

测量偏差为 ±0.01 mm。

测量结果重复性为 ±0.005 mm。

测量数据采集效率应。

软件

系统软件应符合 GB/T 25000.51 的规定，并满足下列要求：

能为其他系统集成预留接口；

支持多种硬件构成；

能提供集成开发环境，支持多人协同开发；

能全面支持系统功能的实现，并具有扩展性；

能提供详细的使用手册和帮助信息。

安装

系统安装应符合下列要求：

- 根据实际工作环境合理摆放硬件设备、配套工具等，安装牢固，留有足够空间供使用人员检查、维护；

- 硬件设备和线缆设永久性标识，且标识正确、清晰；

- 硬件设备连线连接可靠、排列整齐。

调试和竣工验收

调试

应在系统安装完成后进行调试。

调试前应具备下列条件：

- 各硬件设备、配套工具、软件已按设计要求安装完毕；

- 各用电设备已完成单机在线检查；

- 已制定调试和试运行方案；

- 根据使用说明书校验功能的正常性及测量数据的实时性、准确性；

- 相关技术文件已齐全。

竣工验收

系统竣工后，应进行竣工验收，验收不合格不应投入使用。

竣工验收时，安装单位应提供下列资料：

- 系统竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料；

- 系统设备、配套工具的清单、开箱验收表、合格证及相关材料；

- 系统调试报告；

- 工程变更单；

- 设备加电验收表。

竣工验收应包括硬件设备的验收和系统集成的验收，并符合下列要求：

- 对系统各硬件设备功能验收，试验均不少于 1 次，并满足设计要求；

- 对系统各软件功能验收，检查均不少于 1 次，并满足设计要求；

- 应进行全数检查；

- 应对照图纸、设备进行检查。

验收不合格的应限期整改，整改完毕后进行试运行、复验；试运行时间不应少于 1 个月，复验不合格，应再次整改并试运行、复验，直至验收合格。

安全要求

数据安全

应能检测到系统数据在传输过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取恢复措施。

应对重要测量数据进行加密存储。

应采用加密或其他有效措施实现数据传输的安全性、保密性。

应提供数据备份方案，备份应符合 GB/T 29765 的相关规定。

数据处理应符合 GB/T 41479 的要求。

应用安全

对用户访问网络资源的权限应有认证和控制。

系统管理人员应监督数据库使用权限、用户密码使用情况，用户宜每半年更换密码。系统密码应用应符合 GM/T 0054 的要求。

网络安全

应符合 GB/T 22239—2019 中网络安全等级保护三级的要求。

系统管理人员应每半年对网络系统进行查询、监测，并及时对故障进行隔离、排除和恢复。

应采用通信协议隔离技术，保障数据传输安全。

应有攻击防御与溯源安全措施。

终端安全

应由专业的技术人员负责对系统的软件、硬件设备、配套工具进行安装、调试、排除故障，其他单位和个人不应自行拆卸或安装任何软、硬件设施。

系统终端应设置防火墙，安装防病毒软件。

维护管理

应建立完善的维护管理制度，按维护管理内容，建立维护管理服务团队，设置相应的服务岗位，配置具备相应技术能力的维护管理人员。

硬件设备维护管理人员负责硬件设备的技术维护，包括定期精度校准、部件检修、故障诊断与维修等，并编写维护技术档案。

软件维护管理人员负责测量软件的维护，包括版本更新、漏洞修复、数据备份与恢复，确保软件与硬件兼容性，防范软件安全风险。