| ICS | 29.060.20 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. K 13 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0173—2026

电线电缆耐候性能加速检测操作指引

Guideline for accelerated testing operation of weather resistance performance of wires and cables

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  试验原理与试验方案	2

5  设备与校准	4

6  试样制备与预处理	5

7  暴露运行与取样	7

8  性能测试与数据处理	9

9  质量控制与报告编制	11

10  附则	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：江苏勇胜电缆科技有限公司。

本文件主要起草人：钱立。

引言

电线电缆在户外或半户外环境中长期服役时，受太阳辐射、温湿循环、降雨结露、风沙磨蚀以及臭氧等因素共同作用，其护套与绝缘材料可能发生光氧化降解、热氧老化、龟裂、粉化、褪色、硬化及力学性能衰减等现象，进而影响电气性能与运行可靠性。为在较短时间内评价电线电缆材料体系的耐候性能，工程与检测领域通常采用加速老化试验方法，通过可控的光源、温度、湿度与喷淋循环等条件，模拟自然暴露过程中的关键劣化机理，实现材料耐候等级评估、配方比选、质量一致性验证与产品寿命相关性分析。

在实际检测工作中，不同实验室在试样制备、试验条件设定、设备校准、暴露循环控制、取样间隔、性能测试项目以及数据处理与结果判定等方面存在差异，容易导致试验结果可比性不足、重复性偏低或试验条件偏离标准要求，从而影响质量评价的客观性与工程应用决策的可靠性。为规范电线电缆耐候性能加速检测的操作流程，统一关键控制点与记录要求，降低人为差异并提高结果可追溯性，本文件提出电线电缆耐候性能加速检测的操作指引，覆盖试验准备、设备确认、试样处理、加速暴露、阶段取样、性能测试、数据处理、结果判定以及报告编制等内容。

本文件适用于采用氙弧灯、荧光紫外等光源的耐候加速老化设备对电线电缆护套、绝缘及相关材料或制品开展耐候性能评价的检测活动。

电线电缆耐候性能加速检测操作指引

范围

本文件规定了电线电缆耐候性能加速检测的试验原理与试验方案、设备与校准、试样制备与预处理、暴露运行与取样、性能测试与数据处理、质量控制与报告编制等内容。

本文件适用于电线电缆护套、绝缘材料及其制品的耐候加速老化试验，适用于采用氙弧灯耐候试验设备和荧光紫外耐候试验设备等开展的实验室检测与型式试验。工程现场自然暴露试验可参照本文件的记录与质量控制要求执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 1040.1 塑料  拉伸性能的测定  第1部分：总则

GB/T 1040.2 塑料  拉伸性能的测定  第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 2951 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 9341 塑料  弯曲性能的测定

GB/T 16422.2 塑料  实验室光源暴露试验方法  第2部分：氙弧灯

GB/T 16422.3 塑料  实验室光源暴露试验方法  第3部分：荧光紫外灯

GB/T 41937—2022 橡胶或塑料涂覆织物  物理机械性能试验  挠度仪法测定耐曲挠性

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

耐候性能 weathering resistance

材料或制品在光照、温度、湿度、降雨结露及大气因素作用下抵抗性能劣化的能力。

加速耐候试验 accelerated weathering test

在实验室中通过强化光照、温湿循环及喷淋等条件，在较短时间内模拟自然暴露主要劣化作用并评价材料或制品耐候性能的试验方法。

氙弧灯暴露 xenon arc exposure

以氙弧灯作为光源并通过滤光系统模拟太阳光谱，按规定辐照度、温度、湿度和喷淋循环对试样进行暴露的试验过程。

荧光紫外暴露 fluorescent ultraviolet exposure

以荧光紫外灯作为光源模拟太阳紫外波段辐射，并按规定温度、冷凝或喷淋循环对试样进行暴露的试验过程。

取样间隔 sampling interval

在加速耐候暴露过程中，为开展阶段性能测试而规定的累计暴露时间或累计辐照量节点。

辐照度 irradiance

单位面积上接收到的辐射功率密度，通常以 W/m² 表示，并可按规定波段表示。

黑板温度 black panel temperature

在暴露箱内用黑板温度计测得的代表试样表面受热状态的温度。

参考标准样 reference specimen

用于验证试验条件稳定性与实验室重复性的对照样品，可为已知耐候性能的标准材料或内部控制样。

试验原理与试验方案

试验原理

电线电缆耐候性能加速检测通过实验室光源暴露条件，强化光照辐射、温度和湿度变化，并可叠加喷淋或冷凝过程，以加速材料光氧化、热氧老化和水解等主要劣化机理的发展，从而在可控时间内获得可比的性能衰减数据。

氙弧灯暴露适用于模拟太阳光谱的可见光与紫外波段综合作用，适合对户外自然暴露相关性要求较高的评价。荧光紫外暴露主要强化紫外波段并配合冷凝或喷淋循环，适合对紫外敏感材料的快速筛选与配方对比。

加速耐候试验结果用于比较与评价，不应直接等同于实际服役寿命。开展寿命推算时，应结合自然暴露数据、工程工况与材料劣化机理一致性进行相关性分析，并在报告中说明适用边界与假设条件。

试验方案制定

试验方案应在试验前确定，并至少包括试验方法选择、暴露循环设定、试样数量与取样间隔、测试项目与判定指标、质量控制措施、偏差处置规则和报告要求。

试验方法选择应遵循产品标准、合同技术条件或型式试验方案要求。未明确时，可按以下原则选择：

a) 需模拟自然太阳光谱综合作用，优先选用氙弧灯暴露；

b) 需快速筛选紫外敏感性或开展配方对比，优先选用荧光紫外暴露；

c) 对同一材料或制品进行方法变更时，应在报告中说明方法差异与可比性限制。

暴露循环应明确光照阶段参数、暗阶段参数、喷淋或冷凝条件、循环周期与累计暴露目标。暴露目标可用累计时间表示，也可按累计辐照量控制，具体以所用方法标准和委托要求为准。

取样间隔应结合预期劣化速度设置。取样间隔过大可能漏判早期裂纹或脆化拐点，取样间隔过小会增加试样消耗并提高测试误差。推荐采用不少于三个阶段节点，并包含终止节点。

测试项目应与材料类型和应用场景匹配。常用项目包括外观变化、颜色变化、表面粉化与龟裂、拉伸强度与断裂伸长率保持率、硬度变化、质量变化；对绝缘材料或成品电缆可增加体积电阻率、绝缘电阻、耐电压或击穿强度等电性能项目，具体以产品标准或委托要求为准。

试样类型与数量

试样应具有代表性，来源、批次、型号规格和生产日期应明确记录。涉及对比试验时，各组试样应来自同一批次或可证明等效。

试样形式可按目的选择：

a) 材料试片，用于护套或绝缘配方对比与性能机理评价；

b) 制品试样，从电缆护套或绝缘层制备标准试样，用于与产品标准指标对接的力学或电性能评价；

c) 成品段样，用于外观、开裂、粉化及结构完整性评价；如需电性能测试，应明确端部处理与屏蔽方式。

每一取样节点应保留足量试样以满足测试重复性要求。原则上每一测试项目不应少于三件有效试样，必要时应考虑备用试样，用于设备异常、取样破损或复测。

判定指标与结果表达

判定指标应优先采用产品标准或合同技术条件规定的限值或等级。未规定时，宜采用保持率、变化量或等级描述作为评价依据，并在试验方案中提前约定。

力学性能结果宜以保持率表示，并明确初始值的取值规则。外观评价应明确评级依据、观察方法与记录方式。颜色变化如采用色差方法，应明确测量条件、测点数量与计算方法。

结果表达应包含各阶段节点数据、统计量、异常值处置说明，以及与判定指标的符合性结论。对未达到终止节点即发生严重开裂、脆断或失效的试样，应记录失效时的累计暴露量并说明失效特征。

设备与校准

设备要求

氙弧灯耐候试验设备应具备辐照度闭环控制功能，并配备满足方法标准要求的滤光系统。设备应具备黑板温度控制、箱内温度控制、相对湿度控制功能，并具备喷淋功能或可按方案实现湿润循环。

荧光紫外耐候试验设备应具备规定波段灯管配置，具备辐照强度控制或按标准规定的输出控制方式，并具备冷凝或喷淋功能及箱内温度控制功能。

设备应配备试样架，保证试样固定牢靠、受光均匀，并避免遮挡。对要求旋转或位置轮换的设备，应按规定频次执行轮换，并记录轮换情况。

喷淋用水水质应满足设备与方法标准要求，宜使用去离子水或符合规定电导率要求的水，避免水渍沉积影响外观评价或引入额外污染。

环境与安全要求

试验室环境应满足设备运行要求，保持通风，控制粉尘与腐蚀性气体，避免外界光照干扰试样取出后的外观记录。

操作人员应采取防护措施，避免紫外辐射灼伤与高温烫伤。更换灯管、维护喷淋系统和清洁试验箱时，应执行断电与冷却确认。

设备运行异常如辐照失控、温度超限、喷淋故障应及时处置并记录。必要时应暂停试验，并按质量控制程序评估对结果的影响。

校准与期间核查要求

设备关键参数应校准或期间核查，确保辐照度、温度、湿度和时间控制准确可靠。校准与核查应形成证书或记录，并在试验前确认处于有效期内。对多台设备或多实验室对比试验，应优先采用同一校准链和一致的核查方法。关键试验条件与记录要点见表1。

关键试验条件与记录要点

| 控制项目 | 氙弧灯建议控制要点 | 荧光紫外建议控制要点 | 校准或核查频次 | 记录要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光源与滤光 | 按方法标准配置滤光系统；确认光谱匹配要求 | 按方法标准选用规定类型灯管；确认灯管老化状态 | 每次更换光源后核查；按设备要求定期确认 | 记录滤光配置、灯管型号、累计使用时间 |
| 辐照度 | 采用闭环控制；按规定波段设置辐照度并稳定运行 | 按规定波段设置辐照强度或按标准规定输出控制 | 按校准周期校准；试验期间按规定核查 | 记录设定值、实测值、偏差及调整时间点 |
| 黑板温度 | 按方案设定并控制；传感器位置符合要求 | 按方案设定并控制箱内温度或面板温度 | 按校准周期校准；关键试验前核查 | 记录设定值、实测值、波动范围 |

表1  关键试验条件与记录要点（续）

| 控制项目 | 氙弧灯建议控制要点 | 荧光紫外建议控制要点 | 校准或核查频次 | 记录要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱内温度与湿度 | 依据循环阶段控制温湿条件；喷淋阶段按标准执行 | 冷凝或喷淋阶段按标准执行；温度按阶段控制 | 按校准周期校准；试验期间抽查 | 记录各阶段温湿设定、实测与持续时间 |
| 喷淋与冷凝 | 喷淋周期与水质满足要求；喷嘴状态良好 | 冷凝温度与时间满足要求；喷淋时水质满足要求 | 每次试验前确认；周期性维护后复核 | 记录喷淋或冷凝周期、水质指标、异常情况 |
| 时间与循环控制 | 循环程序正确；累计暴露量可追溯 | 循环程序正确；累计暴露量可追溯 | 每次试验前核对；试验过程中核查 | 记录循环参数、累计时间或累计辐照量、停机时长 |
| 试样位置与轮换 | 受光均匀；按规定轮换或旋转 | 受光均匀；按规定轮换 | 每次试验执行并记录 | 记录试样布置图、轮换频次、位置变更原因 |

试验前设备确认

试验前应进行空载运行确认，核查辐照度、温度、湿度与喷淋或冷凝功能达到设定并稳定。

应检查传感器状态、供水系统、排水系统和报警保护功能，确认无渗漏、无堵塞、无异常噪声或异常气味。

设备确认结果应记录并归档。确认不合格时不得开展正式试验。

试样制备与预处理

一般要求

试样制备与预处理应保证试样代表性与一致性，避免因制样缺陷、污染或应力引入导致结果失真。试样的来源、批次、型号规格、取样位置、制备方法、数量以及预处理条件应记录完整。

试样制备应优先遵循产品标准或材料通用试验方法标准的要求。产品标准与本文件不一致时，应以产品标准或委托技术条件为准，并在报告中说明差异。

对同一组试验样品，初始性能测试试样与暴露试样应来自同一批次并采用同一制备方法。不同组别对比试验应保证除对比因素外其他条件一致。

试样类型与制备要求

材料试片

材料试片可采用压制、注塑或挤出片材等方式制备。试片厚度、表面状态与尺寸应满足所选暴露方法及后续性能测试要求。试片表面应平整、无明显气泡、夹杂、裂纹和分层。

制品取样试样

从电缆护套或绝缘层制样时，应按标准规定方法制备哑铃状试样或条状试样。制样方向应明确，宜保持沿挤出方向一致。采用冲裁制样时，应避免毛刺、缺口与局部拉伤；采用机加工制样时，应控制热影响与表面划伤。

成品段样

成品段样应按方案规定长度截取。端部应处理平整并防止结构松散。需进行外观开裂或表面粉化观察的，应明确观察面并进行标识。需进行电性能测试的，应明确屏蔽层处理、端部封堵方式及端距要求，并保证与产品标准一致。

试样尺寸与数量要求

试样尺寸应满足暴露设备夹具安装要求，保证试样固定可靠且受光面无遮挡。试样边缘与夹具接触部位不应成为主要受光区域，避免边缘效应影响评价。

每一阶段节点的每一项性能测试应至少具备三件有效试样。若试验包含多项性能测试，应在试验方案中明确各项目对应的试样分配，避免重复使用导致结果干扰。

当采用累计辐照量控制或需要中途复测时，应配置备用试样。备用试样的来源与处理条件应与正式试样一致。

标识与布置要求

试样应在不影响暴露面的前提下进行永久性标识，标识内容至少包括样品编号、组别、取样节点、制样方向或部位信息。标识方式可采用背面耐候标记、耐温标签或边缘刻印等。

试样在试样架上的布置应尽量均匀，避免同组试样集中在同一位置。需要位置轮换的，应按规定频次轮换，并记录轮换顺序与时间点。

对存在明显各向异性的材料或制品，应统一受光方向，并在台账中记录受光面与背光面定义。

预处理要求

试样在暴露前应进行状态调节。状态调节条件应按相关材料试验方法标准执行，未规定时宜在温度 23 ℃、相对湿度 50 % 条件下调节不少于 16 h。调节期间应避免直射光照与污染。

初始性能测试试样与暴露试样应在相同状态调节条件下处理。对吸湿性材料或含增塑剂材料，应避免过度干燥或异常吸湿导致初始状态偏离实际。

若委托要求包含清洗或表面处理，应明确清洗介质、清洗方法、干燥条件与放置时间。清洗应避免溶胀、萃取或残留物影响试样表面状态。

初始基线测试要求

试验开始前应对试样开展初始基线测试或初始外观记录，作为保持率或变化量计算基准。初始测试项目应与阶段测试项目一致或满足判定指标要求。

初始测试结果应记录原始数据、统计量与测试条件。对初始数据离散性异常的，应排查制样缺陷或测试偏差，并按质量控制程序决定是否补样或重测。

初始外观记录宜包含照片与文字描述，照片应具备尺度参照与标识信息，并确保后续阶段可在相同角度与光照条件下对比。

暴露运行与取样

一般要求

暴露运行应严格按试验方案和所采用方法标准执行，确保辐照度、温度、湿度、喷淋或冷凝循环等关键条件受控且可追溯。任何偏离设定条件的情况均应记录，并评估对试验结果的影响。

暴露运行期间应保持设备连续稳定运行。需要停机维护或发生故障停机时，应记录停机原因、停机时长、停机期间试样状态与恢复运行后的参数确认结果，并按质量控制程序处理累计暴露量的折算或补偿。

暴露试样的受光面定义、试样架布置、位置轮换要求应与试验方案一致。轮换或旋转属于关键控制动作，执行情况应记录完整。

暴露条件设定与确认

暴露条件设定应包括光源类型与配置、辐照度设定与控制方式、黑板温度或箱内温度设定、相对湿度设定、喷淋或冷凝条件、循环周期以及累计暴露目标。设定值应与表1对应的记录要点一致。

试验开始前应确认设备参数稳定。确认内容至少包括辐照度实测值、温度实测值、湿度实测值、喷淋或冷凝运行状态、循环程序运行正确性和报警保护功能有效性。

对采用累计辐照量控制的试验，应确认辐照度传感器读数可靠，并明确累计辐照量的采集方式、采样间隔和数据导出格式。

试样装载与位置管理

试样装载前应检查试样标识与受光面定义，确认试样表面洁净无污染，无指印、油污或残留清洗剂。必要时应按方案规定进行无损清洁，并记录清洁方法。

试样装载应保证固定牢靠，避免在喷淋或冷凝过程中松动。试样之间应保持适当间距，避免相互遮挡或贴靠影响受光与水膜形成。

需要轮换的试验应在方案中明确轮换频次与轮换规则。轮换记录应至少包含轮换时间点、轮换规则、试样位置变化和执行人。因设备结构限制无法按规则轮换时，应记录原因并评估影响。

暴露运行监控与记录

运行监控应对辐照度、温度、湿度以及喷淋或冷凝状态进行过程记录。记录方式可采用设备自动记录与人工复核相结合。关键参数记录频次应满足方法标准或内部质量控制要求。

运行记录应至少包含试验开始时间、循环程序版本或参数文件标识、设定值、实测值、波动范围、异常报警信息、停机信息、维护信息以及试样轮换信息。

运行期间发生参数漂移超出允许偏差时，应立即采取纠正措施。纠正措施包括参数调整、传感器检查、光源维护、供水系统维护等。纠正后应再次确认参数稳定，并记录调整前后数据。

停机与异常处置

非计划停机

发生设备故障、供电中断、供水异常或报警停机时，应立即记录停机时间与原因，并采取措施保护试样，避免试样在高温高湿或强光条件下处于不可控状态。恢复运行前应进行设备确认，确认满足设定条件后方可继续试验。

计划停机

计划维护或更换光源时，应在不影响取样节点的前提下安排停机。停机期间应对试样采取避光防尘措施，并记录停机时长。更换光源或滤光系统后应按表1要求核查并记录。

异常偏差评估

发生下列情况之一时，应进行异常偏差评估，并在报告中说明处理结论：辐照度累计偏差超限、温湿控制持续超限、喷淋或冷凝失效、停机时间过长、试样脱落或遮挡、试样污染或损伤。必要时应补充试样或重新开始试验，并保留原试验记录。

阶段取样与样品保存

取样节点

取样节点应按试验方案执行，可按累计暴露时间或累计辐照量到达节点后取样。取样时应记录节点值、取样时间以及对应试样编号。

取样操作

取样应在最短时间内完成，减少试样离箱时间对温湿状态的影响。取样人员应佩戴洁净手套，避免污染试样表面。取样后应立即恢复设备运行并确认参数回稳。

取样后状态调节

取样试样在开展性能测试前应进行状态调节。状态调节条件应与第6章一致或按相关测试标准要求执行，并记录调节时间与环境条件。对需观察水渍、粉化或表面裂纹的试样，应明确是否允许擦拭以及擦拭方法，避免影响外观评价。

样品保存

取样试样在测试前应避光保存，防止二次光照或污染。保存容器应清洁干燥，必要时使用不含增塑剂迁移风险的材料。保存时间应尽量缩短，确需延长保存时应记录保存条件并评估影响。

终止条件与试验结束

试验应在达到累计暴露目标后结束。若试样在达到终止节点前出现严重开裂、脆断、粉化或其他失效特征，且已满足失效判定条件时，可按方案提前终止并记录终止节点。

试验结束后应对全部试样进行最终外观记录，并按方案开展终止性能测试。试验结束记录应包含累计暴露时间或累计辐照量、实际运行时长、停机总时长、主要异常及处置结论。

性能测试与数据处理

一般要求

性能测试应按试验方案规定的取样节点开展，并采用与产品标准或所引用试验方法一致的测试方法与条件。测试前应确认试样已按规定完成状态调节，且试样编号与节点信息对应准确。

同一项目的初始测试与阶段测试应使用一致的测试条件、设备与夹具。确需变更时，应记录变更原因、变更内容并评估对可比性的影响。

性能测试原始数据应完整记录并可追溯。记录内容应包括设备编号、校准状态、测试环境、操作人员、试样编号、试验条件、原始读数与计算结果。

试样出现脆断、开裂或明显缺陷导致无法按标准完成测试时，应记录失效状态并在数据处理中说明，必要时按方案启用备用试样或调整测试项目。

外观评价

外观评价应在规定光照条件下进行。宜采用统一的背景、照度和观察距离，并保持各节点对比条件一致。

外观记录应至少包括颜色变化、光泽变化、粉化、龟裂、起泡、分层、表面侵蚀和污染沉积等现象。外观记录宜包含照片，照片应包含试样编号与尺度参照，并保持拍摄角度一致。

龟裂评价应明确裂纹位置、方向、密度与长度分布。对裂纹较细或早期裂纹，宜使用放大镜或显微镜辅助观察，并记录放大倍率与观察区域。

外观评价采用等级法时，应在试验方案中明确评级标准、参考样或图谱依据，并确保同一评价人员或同一评价规则在各节点一致执行。

颜色变化与色差测定

当采用色差法评价颜色变化时，应明确测量仪器类型、光源条件、观察角度、测点数量与测点位置。测点应避开试样边缘和夹持区，避免边缘效应。

色差计算方法应在方案中明确。多测点结果宜给出平均值与离散性指标，并说明是否剔除异常点及其依据。

对存在喷淋水渍或表面污染的试样，应明确是否允许清洁以及清洁方法。清洁行为会影响颜色与光泽评价时，应保持各节点一致并记录清洁条件。

力学性能测试

拉伸性能

拉伸强度与断裂伸长率测试应按相应材料试验方法标准执行，明确试样类型、标距、拉伸速度、夹具形式和断裂判定。对从电缆护套或绝缘层制样的，应记录制样方向与取样位置。

弯曲性能与其他力学指标

需要测定弯曲性能、撕裂强度、硬度等指标时，应按对应标准执行并保持初始与阶段条件一致。硬度测试应明确试样厚度、压针类型、保持时间与测点数量。

试样有效性

出现夹持打滑、断裂发生在夹持区、明显缺口导致的非代表性断裂等情况时，应按试验方法标准判定为无效数据，并补测。无效原因与补测情况应记录。

电性能测试

当委托要求或产品标准规定需开展电性能测试时，应明确测试项目、试样形式与端部处理方式。常见项目包括体积电阻率、表面电阻率、绝缘电阻、介电强度或耐电压。

电性能测试环境条件应满足相应标准要求，并记录温度、湿度和试样状态。对吸湿敏感材料，应严格控制状态调节条件，避免环境波动引入额外偏差。

对成品段样测试耐电压或绝缘电阻时，应明确电极布置、浸水条件、端部封堵方式与泄漏路径控制措施，确保试验结果代表绝缘体系而非端部缺陷。

数据处理

保持率计算

力学性能等指标宜采用保持率表示。保持率计算应明确初始值取值规则，通常以同批次初始测试的平均值作为基线。保持率计算公式应在报告中给出，并保持各节点一致。

变化量计算

硬度、颜色、质量等指标可用变化量表示。变化量应明确符号方向与单位，并说明是否采用平均值或中位数。

统计量与离散性

每一节点每一指标宜给出平均值与标准偏差或变异系数。对样本量较小时，应在报告中说明统计量的适用性限制。

异常值处置

发现明显异常值时，应首先核查试样缺陷、测试操作、设备状态与记录完整性。确需剔除异常值时，应给出剔除依据并保留原始数据，不得无依据剔除。异常值处置结论应在报告中说明。

失效判定

试样出现严重开裂、脆断或电性能无法满足最低要求时，可按试验方案或产品标准判定失效。失效判定应记录失效节点、失效特征、相关证据与判定依据，并说明是否提前终止试验。

结果判定与表达

结果判定应依据产品标准、合同技术条件或试验方案规定的指标限值或等级。判定结论应明确每一指标的符合性及总体结论，并说明判定采用的节点与依据。

结果表达应至少包含初始数据、各取样节点数据、保持率或变化量、外观变化描述、关键异常与偏差处置说明。对用于对比评价的试验，应采用同一尺度表达不同组别的结果，并避免仅给出结论而缺少数据支撑。

当试验结果用于寿命相关性分析时，应单独说明相关性模型、自然暴露对照数据来源、假设条件和适用范围，不得将加速试验时间直接等同于实际服役年限。

质量控制与报告编制

一般要求

加速耐候检测应建立全过程质量控制，覆盖试验方案确认、设备状态确认、试样制备与预处理、暴露运行监控、阶段取样与测试、数据处理与判定、文书与记录归档等环节，确保结果可靠、可复核、可追溯。

质量控制记录应与试验数据同步保存，且能够追溯到具体设备、具体批次试样、具体操作人员与关键时间节点。

对涉及强制性产品认证、型式试验或仲裁检测的任务，应严格执行样品封样、流转、留样与授权签字要求，并确保数据与记录满足外部审查要求。

参考标准样与过程核查

宜设置参考标准样或内部控制样用于验证设备运行稳定性与实验室重复性。参考标准样的材料类型与耐候敏感性应与受检样品相近，且其历史暴露表现应具备可追溯记录。

参考标准样应与试样同批装载、同条件暴露，并在关键节点进行外观或力学指标核查。参考标准样结果出现异常漂移时，应优先排查设备参数、光源衰减、传感器偏差、喷淋水质与试样布置均匀性等因素。

过程核查宜包括辐照度稳定性核查、温湿控制核查、喷淋或冷凝周期核查、累计暴露量核查、试样轮换执行核查和记录完整性核查。核查频次应满足方法标准或实验室内部管理要求。

设备异常与偏差处理

设备异常或参数偏差应立即记录并采取纠正措施。记录应至少包括异常发生时间、异常现象、影响参数、持续时长、处置措施、恢复确认结果以及对试验累计暴露量的影响评估。

当偏差影响可能导致结果不可比或超出方法标准允许范围时，应进行偏差评审并形成结论。偏差评审结论应明确是否继续试验、是否补偿暴露量、是否补样或重做试验，并说明依据。

发生更换光源、滤光系统或关键传感器的情况时，应按表1要求完成核查与记录。更换前后数据应分别保存，确保追溯链完整。

测试重复性与再现性控制

同一节点同一指标应满足规定的重复性要求。出现离散性异常时，应优先排查制样一致性、试样缺陷、状态调节条件、测试设备校准状态与操作一致性。

实验室应建立关键指标的内部控制限，用于判断数据波动是否处于正常范围。必要时可通过重复测试、交叉复核或与历史数据对比进行确认。

对关键结论数据宜实施复核。复核可采用数据复算、原始记录核对、照片复核、设备日志复核或第二人复查等方式，复核过程应形成记录。

记录与归档要求

试验记录应至少包括试验方案、样品信息、试样制备记录、预处理记录、设备确认记录、运行记录、停机与异常记录、取样记录、测试原始记录、数据处理记录、偏差评审记录、判定记录与报告签发记录。

电子记录应具备防篡改与可追踪能力。数据导出文件应保存原始版本，并保留生成时间、软件版本或设备版本信息。

记录保存期限应按实验室质量管理体系、委托协议或法规要求执行。涉及争议或仲裁的样品与数据应按更严格期限保存。

报告编制要求

报告应真实、完整、清晰，能够复现试验条件与判定依据。报告应至少包含以下内容：

a) 基本信息，包括委托单位、样品名称、型号规格、批次、数量、送检日期与检测日期；

b) 依据文件，包括采用的标准、方法版本、委托技术条件与偏离说明；

c) 试验方法与条件，包括设备类型、光源与配置、滤光系统或灯管类型、辐照度设定与控制方式、温度与湿度设定、喷淋或冷凝循环、试样布置与轮换规则、累计暴露目标与取样节点；

d) 试样制备与预处理，包括试样形式、尺寸、制备方法、状态调节条件、初始基线测试结果；

e) 结果与数据，包括各节点外观记录、性能测试数据、保持率或变化量、统计量与图示表达；

f) 偏差与异常处理，包括停机记录、参数偏差、异常值处置、偏差评审结论及对结果影响说明；

g) 判定结论，包括与判定指标的符合性结论、失效节点说明及总体评价；

h) 质量声明，包括设备校准状态、参考标准样使用情况、复核方式与签字信息。

报告应附必要的记录索引。照片、设备运行日志、原始数据表、校准证书编号等宜作为附件或在报告中给出可追溯路径。

报告中涉及寿命推算或工程应用建议时，应单独说明假设条件、适用范围与不确定性，不得以加速暴露时间直接替代实际服役年限。

附则

实施要求

当产品标准、认证规则或委托技术条件对试验条件、取样节点、判定指标另有规定时，应按其规定执行。本文件与上述文件存在差异时，应在试验方案和报告中说明差异内容及其对结果可比性的影响。

本文件实施过程中如需调整暴露循环、取样间隔或测试项目，应在试验开始前完成方案变更审批并记录。试验开始后发生变更的，应启动偏差评审并形成书面结论，明确对试验有效性的影响与处置方式。

解释责任

本文件的技术条款解释和应用指导宜由提出单位或归口管理单位负责。检测机构在应用本文件过程中形成的典型问题、偏差案例与改进建议，宜纳入内部经验库并反馈至归口单位，用于持续完善操作要点与质量控制要求。

生效

本文件自发布之日起实施。