| ICS | 17.020 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. N 13 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0183—2026

计量砝码检定溯源与量值传递技术指南

Guideline for calibration traceability and value transfer technology of weights

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  溯源体系与量值传递链设计	4

6  检定校准方法与过程控制	6

7  证书与标识管理	8

8  期间核查与复检周期管理	10

9  运输贮存与维护管理	12

10  数据与档案管理	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：沂水县四十里堡镇财经服务中心。

本文件主要起草人：孙德娟。

引言

计量砝码作为质量量值的重要载体，是衡器检定校准、质量计量溯源体系和量值传递链中的基础标准器之一，广泛应用于贸易结算、工业生产、医药检验、科研计量与法制计量监督等场景。砝码量值的准确可靠直接影响计量结果的真实性与可比性，进而影响产品质量控制、计量监督执法与产业链计量一致性。随着高精度质量测量需求提升以及自动化衡器、精密天平和在线称量系统的广泛应用，砝码检定溯源与量值传递工作面临环境控制要求更严、测量不确定度控制更精细、证书信息化与可追溯性要求更高、不同等级砝码量值传递边界与接口不统一等问题，亟需形成系统化、可操作、可审计的技术指南。

为规范计量砝码检定溯源与量值传递工作，本文件在遵循国家计量法律法规与相关计量技术规范的基础上，提出砝码检定与校准的技术路线、溯源体系构建方法、量值传递链设计与管理要求，明确砝码等级与用途匹配原则、检定校准方法选择、环境与设备配置、测量过程控制、不确定度评定、证书与标识管理、期间核查与稳定性监测、运输与贮存防护以及数据与档案管理等内容，形成从上级质量基准到工作砝码的量值传递闭环，提升砝码量值传递的一致性与有效性。

本文件适用于计量机构、检定校准实验室、质量标准室以及用能用计单位开展砝码检定、校准、期间核查与量值传递管理工作，也适用于砝码采购验收、使用维护与复检周期制定等相关管理活动。

计量砝码检定溯源与量值传递技术指南

范围

本文件规定了计量砝码检定溯源与量值传递的总体要求、溯源体系与量值传递链设计、检定校准方法与过程控制、证书与标识管理、期间核查与复检周期管理、运输贮存与维护管理、数据与档案管理等内容。

本文件适用于各类计量砝码的检定与校准活动，包括用于质量量值传递的标准砝码与用于日常计量工作的工作砝码。涉及特殊用途砝码或自动化砝码装置的，可参照本文件并结合相关专用规范执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20485 质量计量相关标准  适用条款

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1033 计量标准考核规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

计量砝码 mass standard

用于实现质量量值或用于称量设备检定校准的质量标准器具，通常以标称质量值表示，并具备规定的最大允许误差或不确定度要求。

检定 verification

依据法定计量技术规范，对计量器具是否符合规定计量性能要求进行的检查活动，并给出合格与否结论。

校准 calibration

在规定条件下，为确定计量器具示值与对应量值之间关系而进行的活动，通常给出校准结果与测量不确定度，不直接给出合格与否结论。

溯源 traceability

通过具有规定不确定度的连续比较链，将测量结果与国家基准或国际基准联系起来的特性。

量值传递 value transfer

从上一级质量基准或计量标准，通过检定或校准等比较活动，将质量量值传递到下一级计量标准或工作砝码的过程。

标准砝码 reference standard weights

用于建立或保持计量标准、承担量值传递任务的砝码集合，通常具有更高等级或更小不确定度。

工作砝码 working standard weights

用于现场检定校准、日常核查或生产计量控制的砝码集合，通常用于对衡器或天平实施检定校准或期间核查。

质量计量标准 mass measurement standard

用于复现、保存和传递质量量值的计量标准装置或体系，通常由标准砝码、比较测量装置、环境控制与技术文件组成。

总体要求

溯源与量值传递原则

砝码检定溯源与量值传递应遵循量值统一、链路连续、层级清晰、不确定度受控、证据可追溯的原则，确保质量量值可通过连续比较链溯源至国家质量基准或认可的国际基准。

量值传递链应满足“上一级不确定度显著优于下一级”的要求。传递过程中应控制比较方法、环境条件、测量过程与数据处理，确保传递不确定度满足目标等级砝码的技术要求。

砝码量值传递应与砝码用途匹配。用于法制计量检定或承担计量标准的砝码，应优先采用检定方式并满足规程要求；用于企业内部质量控制、科研计量或非强检场景的砝码，可采用校准方式并明确不确定度与适用范围。

管理体系与职责

计量机构或实验室应建立砝码检定校准与量值传递管理体系，明确技术负责人、质量负责人、检定校准人员与设备管理员职责，并形成受控文件。

开展砝码检定校准的实验室应具备相应资质或授权范围，使用的计量标准应通过考核或确认，量值溯源文件应齐全有效。

委托检定校准时，应对承检机构资质、溯源能力、不确定度水平、证书内容与交付周期提出要求，并对证书与标识进行验收确认。

计量标准与设备配置要求

砝码检定校准应使用符合要求的质量计量标准与比较测量装置。计量标准应满足稳定性、重复性与分辨力要求，并具有有效的溯源证书与不确定度评定文件。

质量比较测量装置应满足相应等级砝码比较的能力要求。应依据砝码等级与标称质量选择适配的质量比较仪或天平，并保证量程覆盖、分辨力匹配与线性良好。

辅助设备应满足过程控制需要。应配置防静电与去磁装置、温湿度监测装置、气压记录装置适用时、清洁工具与防护容器等，并保持在受控状态。

环境条件要求

砝码检定校准应在受控环境中进行。应控制温度、相对湿度、气流与振动，并避免强磁场、粉尘与腐蚀性气体影响。

环境监测应连续记录。测量期间应记录温度与相对湿度，必要时记录气压，用于空气浮力修正与不确定度评定。环境超限时应暂停测量或采取纠正措施。

砝码与测量装置应进行温度平衡。砝码从贮存环境转入测量环境后，应达到热平衡后方可开展测量，避免温差引起浮力变化与对流误差。

人员能力与操作规范

砝码检定校准人员应具备相应的专业能力并经培训考核合格，熟悉适用规程、操作要点与不确定度评定方法。

操作应规范化。应使用专用镊子、手套或夹持工具，避免手触污染与温度传递；应避免砝码碰撞、跌落与摩擦，避免表面损伤与质量变化。

砝码清洁与处理应受控。对需要清洁的砝码，应按规程允许的方法进行，清洁前后应记录处理方式与状态变化，避免因清洁造成质量改变不可控。

检定校准过程控制要求

过程控制应覆盖测量准备、砝码识别、比较测量、数据记录、修正计算、不确定度评定与结果判定全过程，确保每一步均可追溯。

砝码识别信息应完整。应核对砝码编号、等级、标称质量、材质与外观状态，并记录任何可能影响质量稳定性的缺陷，如锈蚀、划伤、污染或标记不清。

数据记录应原始、真实、完整。应保留原始读数、比较序列、环境记录、修正参数与计算过程。记录应防篡改并可审计。

结果计算应包含必要修正。应按规定进行空气浮力修正、重力加速度修正适用时、磁化与静电影响控制等，并在证书中说明采用的修正模型与参数来源。

不确定度评定与符合性判定

校准结果应给出测量不确定度。不确定度评定应符合相关技术规范要求，并明确覆盖因子与置信水平。

检定判定应依据最大允许误差等指标。检定应按相应规程规定进行判定并给出合格或不合格结论，必要时给出修正值或偏差。

符合性声明应明确规则。涉及校准后符合性判定的，应在技术文件或合同中明确判定规则与决策风险承担方式。

证书与标识管理

检定证书或校准证书应包含砝码基本信息、溯源信息、测量结果、测量不确定度适用时、检定结论适用时、环境条件、方法依据、有效期或建议复检周期等要素。

砝码应实施状态标识管理。标识应至少包含证书编号、检定校准日期、有效期或复检日期、状态结论。标识应牢固清晰且不影响砝码质量稳定性。

证书与记录应归档保存。应建立电子与纸质档案管理机制，确保可追溯性与长期可用性。

期间核查与复检周期

应建立砝码期间核查制度。期间核查可采用比对上一级标准砝码、重复性检查或关键点核查等方式，核查结果应记录并用于复检周期调整。

复检周期应基于风险确定。应综合考虑砝码等级、使用频次、运输次数、环境条件与历史稳定性数据确定复检周期，必要时采用缩短周期或加密核查策略。

溯源体系与量值传递链设计

溯源体系构建要求

砝码量值溯源体系应以国家质量基准或国家计量院所等上级计量标准为源头，建立覆盖标准砝码与工作砝码的分层级量值传递结构，确保量值传递链连续、接口清晰、证据完整。

溯源体系文件应受控管理。应形成并保持以下文件或等效资料：计量标准技术文件、溯源证书与不确定度评定报告、量值传递链图或说明、检定校准程序文件、期间核查计划与记录、设备维护与校准记录、人员能力证明与授权记录。

溯源链应与业务范围匹配。实验室应依据拟开展砝码等级与标称质量范围，配置相应量程与分辨力的比较装置，并确保传递不确定度满足目标等级要求。超出能力范围的砝码应委托上级机构检定校准。

量值传递链层级设计

量值传递链宜采用自上而下的分级传递模式。上级标准用于校准或检定下一级标准，下一级标准用于校准或检定工作砝码，形成稳定的层级结构。

量值传递链层级应明确接口条件。每一层级应明确：上一级标准类型与不确定度水平、比较方法与测量装置能力、环境与修正模型要求、输出结果形式与证书要求、复检周期与期间核查策略。

量值传递链应控制误差扩散。应通过合理的传递比、比较序列设计与重复性控制，降低传递不确定度累积。必要时对关键质量点位或关键等级砝码采用多次比较或交叉验证。

量值传递路径与接口控制

标准砝码传递路径

承担计量标准功能的标准砝码应优先溯源至更高等级标准或国家计量标准。标准砝码的传递应采用适配的质量比较装置，并执行更严格的环境控制与不确定度评定要求。

工作砝码传递路径

工作砝码宜由标准砝码传递量值。工作砝码用于现场检定校准时，应确保其不确定度或误差限满足被检衡器或天平的要求，并在使用周期内实施期间核查。

接口控制要求

量值传递接口应受控，至少包括砝码身份信息一致性、比较装置能力确认、环境记录完整性、修正模型一致性、证书内容完整性与状态标识一致性。接口不满足时不得进行量值传递或不得出具结论。

量值传递链层级与接口要求

量值传递链的典型层级与接口要求见表1。表中层级可根据机构能力与业务范围调整，但应保持上级优于下级的基本原则。

量值传递链层级与接口要求

| 层级 | 标准类别 | 主要用途 | 上一级溯源来源 | 典型比较装置与方法 | 输出结果要求 | 接口控制要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 国家质量基准或最高等级质量标准 | 复现保存质量量值,最高层级传递 | 国家计量基准体系 | 国家级质量比较装置,专用比较法 | 基准量值与不确定度文件 | 溯源证据完整,不确定度权威发布 |
| L2 | 上级计量标准砝码 | 向下传递,计量标准维护 | L1或国家授权机构 | 高精度质量比较仪,交替比较 | 校准结果与不确定度,或检定结论 | 环境控制严格,浮力修正参数可追溯 |
| L3 | 实验室计量标准砝码 | 承担本实验室传递任务 | L2或具备资质机构 | 质量比较仪,ABBA或交替比较 | 校准证书与不确定度 | 比较装置能力确认,期间核查受控 |
| L4 | 次级标准砝码 | 支撑工作砝码检定校准 | L3 | 精密天平或比较仪,比较法 | 校准证书或检定证书 | 传递比合理,记录完整,交叉核查 |

表1  量值传递链层级与接口要求（续）

| 层级 | 标准类别 | 主要用途 | 上一级溯源来源 | 典型比较装置与方法 | 输出结果要求 | 接口控制要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L5 | 工作砝码 | 现场检定校准,过程控制 | L3或L4 | 适配天平,比较法或替代法 | 合格结论或校准结果 | 状态标识清晰,使用与运输受控 |
| L6 | 使用单位工作砝码或核查砝码 | 日常核查,设备自检 | L5或具备资质机构 | 现场比对或关键点核查 | 核查记录与判定 | 核查频次明确,超限处置机制 |

检定校准方法与过程控制

一般要求

砝码检定与校准应依据适用规程或规范选择方法。方法选择应与砝码等级、标称质量、比较装置能力与目标不确定度相匹配，并在作业记录与证书中明确采用的方法与依据。

检定校准过程应实行全过程受控管理，包括测量准备、砝码识别与外观检查、比较序列设计、环境记录、修正计算、结果判定、不确定度评定适用时与证据归档。

方法选择原则

高等级标准砝码宜采用质量比较仪并采用交替比较类方法，控制零点漂移与灵敏度变化影响，确保传递不确定度满足要求。

中低等级砝码可采用精密天平进行比较测量。对称量范围较大或现场条件受限的，可采用替代法或分组比较法，但应评估方法引入的不确定度并在证书中说明。

同一等级砝码的比较宜采用同一方法体系，避免因方法差异导致结果不一致。确需变更方法时，应进行方法比对或确认。

比较测量常用方法

直接比较法

将被测砝码与标准砝码在同一称量装置上进行比较，通过示值差确定被测砝码的约定质量或偏差。该方法适用于装置稳定性较好且砝码等级要求不极端苛刻的场景。

替代法

采用标准砝码与被测砝码交替称量，通过序列设计抵消零点漂移等影响。替代法适用于零点漂移明显或称量环境稳定性不足的场景，但应控制操作节奏与序列一致性。

交替比较法

采用标准与被测交替称量的序列例如 ABBA 或 ABA 等，通过对称序列减弱漂移影响。交替比较法适用于高等级砝码与高精度比较装置，是量值传递常用方法之一。

分组比较与组合法

当标称质量较大或单只标准砝码不足以覆盖目标质量时，可采用多只砝码组合法进行比较。组合法应明确组合结构并控制累积不确定度，必要时进行组合验证。

测量准备与设备确认

设备预热与稳定

比较装置应按要求预热并达到稳定状态后使用。测量前应进行零点检查与重复性检查，确认装置处于正常工作状态。

灵敏度与线性确认

用于高等级砝码比较时，应按规定确认装置灵敏度与线性。确认结果应记录并纳入不确定度评定或过程判定依据。

砝码温度平衡

标准砝码与被测砝码应在测量环境中达到热平衡后方可比较。热平衡时间可依据砝码材质、质量大小与温差情况确定，并在作业记录中体现。

环境记录与空气浮力修正

环境记录

测量期间应记录温度、相对湿度，必要时记录气压。环境数据应与测量数据对应，确保可追溯。

空气浮力修正

砝码比较结果应按规定进行空气浮力修正。修正计算应使用可追溯的空气密度模型与砝码密度信息。砝码密度无法确定时，应按规程允许的假定值或测定值处理，并评估其对不确定度的贡献。

重力加速度影响处理

在需要时应考虑当地重力加速度差异对称量结果的影响。涉及跨地区量值传递或高精度校准时，应明确重力参数来源与处理方式。

操作过程控制

砝码操作

应采用专用夹持工具或手套操作，避免手触污染与热传递。放置砝码应轻放，避免碰撞与刮擦。

称量节奏控制

交替比较序列应保持一致的操作节奏与稳定的称量等待时间，减少漂移与滞后影响。操作节奏变化应记录并评估影响。

重复测量与一致性检查

应按规定开展重复测量。重复性不满足要求时，应暂停测量并查明原因，必要时重新确认装置状态与环境条件。

数据记录与计算要求

原始记录应包含称量序列、每次读数、稳定判定信息、环境记录与任何异常情况说明。原始记录应防篡改并可审计。

计算应包含必要修正与统计处理。应明确采用的平均方法、漂移补偿方法、修正模型与参数来源，确保计算过程可复核。

结果表达应符合规程。检定结果应给出偏差或修正值并判定合格与否；校准结果应给出约定质量或偏差及扩展不确定度，并注明覆盖因子与置信水平。

不确定度评定关键点

不确定度评定应识别主要来源，包括比较装置分辨力与重复性、标准砝码不确定度、空气浮力修正参数、砝码密度与体积估计、零点漂移与灵敏度变化、温度稳定性与操作影响等。

不确定度评定应符合相关规范要求。应给出合成标准不确定度与扩展不确定度，并说明评定方法、输入量分布假设与合成过程。

当不确定度结果无法满足目标等级或合同要求时，应分析原因并采取措施，如提高比较装置等级、优化比较序列、加强环境控制或上移溯源层级。

过程异常与处置

出现下列情形之一时应暂停测量并处置：环境超限、装置零点漂移异常、重复性显著变差、砝码表面污染或损伤、数据明显异常且无法解释。

异常处置应形成记录，说明原因分析、纠正措施与复测结论。必要时应对已出具结果的有效性进行评估。

证书与标识管理

一般要求

砝码检定证书或校准证书应作为量值溯源与量值传递的关键证据文件，证书内容应完整、真实、可追溯，并与原始记录一致。

证书与标识应实行受控管理。证书编号、状态标识、有效期或复检日期应与台账一致，避免出现证书与实物状态不一致的情况。

证书、标识与台账信息应形成闭环。砝码状态变化、复检结论与使用限制应能够通过证书或台账快速追溯。

证书内容要求

基本信息

证书应至少包含砝码名称、标称质量、等级、数量与组合信息适用时、材质与形制适用时、编号或唯一标识、委托单位信息、检定校准日期与地点。

溯源信息

证书应明确上一级标准名称或编号、溯源证书编号与有效期、采用的检定校准依据文件、比较装置信息与关键计量标准信息。

测量条件与方法

证书应记录环境条件范围或测量时的主要环境参数，说明采用的检定校准方法、比较序列类型适用时、修正模型与主要修正参数来源。

结果表达

检定证书应给出检定结论与必要的偏差或修正值，并明确判定依据。

校准证书应给出约定质量或偏差与扩展不确定度，并注明覆盖因子与置信水平。

适用性声明

当证书结果仅对特定条件有效或存在使用限制时，应明确说明。例如特定环境范围、特定比较装置条件、组合砝码使用限制、运输后需复核等。

签发与责任

证书应包含签发人员、复核人员与批准人员信息，明确签发日期，并符合实验室质量体系的签发要求。

证书版本与更正控制

证书更正应受控。发现证书内容错误或遗漏时，应按质量体系执行更正流程，保留更正原因、影响评估与更正记录，并明确作废版本与新版本对应关系。

证书重签应可追溯。重签证书不得改变原始测量数据与结论依据。确需复测导致结果变化时，应按重新检定校准处理并形成新的原始记录与证书。

状态标识要求

砝码应实施状态标识。状态标识宜包括证书编号、检定校准日期、有效期或复检日期、状态结论信息。标识应清晰、牢固、易识别且不影响砝码质量稳定性。

组合砝码应能对应到单件信息。砝码盒或容器外应标识组合编号与证书编号，单件砝码应保留唯一标识或可追溯编号，确保组合关系可核对。

状态标识管理应与台账一致。砝码复检、期间核查超限、维修清洁处理后状态变化时，应同步更新标识并记录状态变更依据。

证书接收与验收

委托外部检定校准时，接收单位应对证书进行验收。验收应至少核查资质范围、溯源信息完整性、方法依据、结果表达与不确定度信息适用时、有效期或复检建议、砝码编号一致性。

证书验收不通过时，应及时与承检机构沟通处理。涉及结果疑义或证据缺失的，应暂停该砝码用于量值传递或检定校准工作，直至问题闭环。

证书与标识的档案管理

证书应按一机一档或一套一档方式归档。纸质证书应防潮防损，电子证书应具备备份与权限控制。

证书与标识信息应纳入信息化台账。台账字段宜包含证书编号、检定校准日期、有效期或复检日期、溯源来源、结果摘要、不确定度适用时、状态与使用限制。

证书与原始记录应可关联追溯。应确保通过证书编号可追溯到原始称量记录、环境记录与计算过程文件编号。

期间核查与复检周期管理

一般要求

期间核查用于确认砝码在两次检定校准之间量值保持的稳定性，是保障量值传递连续性与降低使用风险的重要措施。承担量值传递任务的标准砝码与使用频繁的工作砝码应优先实施期间核查。

期间核查应形成制度化安排。应明确核查对象、核查频次、核查方法、判定准则、超限处置流程与记录归档要求，并与复检周期管理联动。

复检周期应以风险为基础确定。应综合考虑砝码等级、使用强度、运输频次、环境条件、历史稳定性与核查结果，动态调整复检周期。

期间核查对象与频次

期间核查对象宜包括以下类别：

a) 承担量值传递任务的计量标准砝码；

b) 高等级砝码或用于关键检定校准任务的砝码；

c) 使用频繁或经常外借外运的工作砝码；

d) 经清洁处理、维修处理、受撞击或暴露于异常环境后的砝码。

期间核查频次应与风险水平匹配。对标准砝码宜设置定期核查；对外运频繁或高风险砝码宜加密核查；对低风险砝码可采用较低频次核查或与日常自检结合。

期间核查方法

比对核查

选用上一级或同等级稳定性已确认的参考砝码作为对照，采用比较测量方法进行核查。该方法适用于标准砝码与关键工作砝码的稳定性确认。

重复性核查

对同一砝码在相同条件下进行多次称量，评估称量结果的重复性与漂移情况。该方法可用于发现操作或装置状态异常，但不替代溯源比对。

关键点核查

对砝码组合或砝码组选择代表性质量点进行核查，验证组合关系与关键质量点的稳定性。该方法适用于砝码套装管理与现场快速核查。

使用前后核查

对外借外运或用于重要任务的砝码，可实施使用前后核查，验证运输与使用过程是否造成量值变化，并作为复检周期调整依据。

核查判定准则

期间核查应建立判定阈值。阈值应与砝码等级技术要求、目标不确定度与使用风险匹配，可采用允许偏差限值、控制图阈值或扩展不确定度的倍数阈值等方式确定。

判定规则应受控并可追溯。核查采用的对照标准、方法、环境记录与计算过程应完整，判定依据应在核查记录中明确。

当核查结果处于临界状态时，应实施复测确认或采用更高等级对照标准进行复核，避免误判。

超限处置与影响评估

期间核查超限时应立即采取控制措施。应暂停该砝码用于量值传递或对外检定校准活动，并对其状态进行隔离标识。

应开展原因分析与复核。应检查砝码外观与污染情况、运输与存放记录、清洁处理记录、比较装置状态与环境记录，必要时更换方法或装置复测。

应组织复检或重新校准。确认砝码量值存在变化时，应委托或实施复检校准，并以新证书结果为准更新台账。

应开展影响评估。对使用该砝码开展的检定校准结果应评估是否受影响，必要时对相关证书或检定结果采取补充说明、复核或召回措施。

复检周期确定与调整

复检周期确定原则

复检周期应依据砝码等级与用途确定，标准砝码宜采用较短周期并配合期间核查，工作砝码可结合使用频次与风险设置周期。

周期调整机制

出现下列情形之一时，应缩短复检周期或加密期间核查：使用频次显著增加、外运次数增加、环境条件变差、核查结果波动增大、发生碰撞或异常事件。

当连续多个周期核查结果稳定且使用风险降低时，可适度延长复检周期，但应形成依据并受控审批。

周期管理应记录可追溯

复检周期的设定与调整应形成记录，包含依据、审批、实施日期与后续复核要求，并纳入台账管理。

记录与归档要求

期间核查应形成记录。记录应包含核查日期、核查人员、核查方法、对照标准信息、称量序列、环境记录、计算结果、判定结论与处置情况。

核查记录应与证书关联。核查记录应与砝码证书编号或唯一标识关联，便于追溯与趋势分析。

宜开展趋势分析。对关键砝码宜采用控制图或趋势图管理，识别漂移趋势并提前触发复检或维护措施。

运输贮存与维护管理

一般要求

砝码运输、贮存与维护应以保持量值稳定为目标，控制污染、腐蚀、机械损伤、磁化与静电等因素对砝码质量的影响。

承担量值传递任务的标准砝码应实施更严格的防护管理。标准砝码应优先在受控环境内使用与存放，减少不必要的搬运与外运。

运输贮存与维护管理应与期间核查和复检周期联动。发生外运、异常暴露或维护处理后，应按规定执行核查或复检确认。

运输管理要求

运输前应确认砝码状态。应核对砝码编号、等级、证书有效性与标识状态，检查外观是否存在污染、锈蚀、磕碰或标记缺失。

运输包装应满足防护要求。砝码应使用专用砝码盒或专用容器，内部应具备定位与缓冲结构，防止晃动与碰撞。对高等级砝码应采用防震、防潮与防尘包装。

运输过程应控制环境与冲击。应避免高温高湿、雨雪侵入与剧烈振动冲击。采用快递或第三方物流时，应明确运输要求并采取可追溯的交接方式。

运输交接应留痕。外运应记录出入库时间、承运方式、交接人、运输路线或目的地、到达验收结果与异常情况。

贮存环境与放置要求

砝码贮存应在清洁、干燥、温度稳定的环境中进行，避免粉尘、腐蚀性气体与强磁场影响。必要时应配置恒温恒湿设施或干燥装置。

砝码应分类分级存放。标准砝码与工作砝码应分区存放，不同等级砝码宜分层或分柜管理，避免误用与交叉污染。

砝码放置应防止接触磨损。砝码应放置在专用内衬或支撑结构上，避免与硬质表面直接摩擦。砝码盒应保持闭合，减少灰尘进入。

使用维护与清洁要求

使用维护应规范操作。搬运与使用应采用专用夹具、镊子或手套，避免手触与汗液污染，避免砝码跌落或碰撞。

清洁处理应受控。砝码清洁应按适用规程允许的方法进行，避免采用会改变表面状态或去除材料的处理方式。清洁前后应记录清洁方法、使用材料与砝码状态变化。

防锈防腐应适配材质。对易锈材质砝码应加强干燥与防潮管理，必要时采取受控的防护措施，但不得使用可能引起质量变化或残留的涂覆物。

去磁与防静电措施应可控。对磁化敏感或静电影响明显的场景，应配置去磁与防静电措施，并在操作规程中明确使用条件与验证要求。

异常事件管理

发生下列情形之一时，应视为异常事件并记录：砝码跌落碰撞、明显污染或锈蚀、长期暴露于高湿高温环境、外运过程发生冲击、标识脱落或编号不清、疑似磁化或静电异常。

异常事件后应采取控制措施。应暂停该砝码用于量值传递或关键检定校准任务，并实施状态隔离标识。

异常事件后应开展核查或复检。应根据风险水平实施期间核查、复测或重新检定校准，并更新证书与台账信息。

数据与档案管理

一般要求

砝码检定溯源与量值传递相关数据与档案应实现全流程留痕，确保可追溯、可复核、可审计。档案管理应覆盖原始记录、计算过程、证书文件、期间核查记录、异常处置记录、运输贮存记录与台账信息。

数据与档案应与砝码唯一标识关联，形成一只砝码一套档案或一套砝码一套档案的管理模式，确保从证书到原始数据的链路完整。

原始记录管理

原始记录应包括称量序列与读数、环境参数记录、比较装置状态确认记录、修正参数与计算过程、重复性与一致性检查记录、异常情况说明与处置记录。

原始记录应真实完整，不得随意涂改。确需更正时应按受控更正规则实施，保留更正痕迹、原因与更正人信息。

原始记录应具备可复核性。应确保第三方或复核人员能够根据原始记录复现结果计算过程与判定逻辑。

证书与计算文件管理

证书应与原始记录建立可追溯关联。证书编号应能对应到作业记录编号、数据文件编号与计算文件版本。

计算模板与软件工具应受控。使用电子表格、专用软件或脚本进行计算时，应实施版本管理与权限控制，关键计算公式与参数来源应可追溯。

采用自动采集数据时，应保存原始导出文件或数据库记录，并保留时间戳、采集设备信息与数据校验信息。

台账与信息化管理

应建立砝码信息化台账。台账宜包含砝码编号、标称质量、等级、材质、用途、证书编号、检定校准日期、有效期或复检日期、溯源来源、结果摘要、不确定度适用时、状态标识、期间核查记录与异常事件记录。

台账应实施权限分级管理。应明确录入、审核、修改与查询权限，关键字段修改应留痕并可追溯到操作者与修改时间。

台账应支持统计分析。宜支持复检到期提醒、期间核查超限统计、稳定性趋势分析与风险分级管理输出。

备份与保存期限

电子档案应定期备份。备份应采用至少两种介质或两处存储方式，防止单点故障导致数据丢失。

保存期限应满足法规与体系要求。证书与原始记录保存期限应符合计量法规、实验室质量体系及合同要求。对承担量值传递任务的标准砝码记录宜长期保存。

归档格式应可长期读取。电子档案宜采用通用格式并定期验证可读性，避免因软件升级导致无法读取。

追溯与审计支持

应建立快速追溯机制。通过砝码编号或证书编号应能快速定位到原始记录、计算文件、环境记录与期间核查记录。

应支持内部审核与外部评审。档案应能够支撑计量标准考核、资质评审、监督检查与争议复核，确保数据链路清晰、证据充分。

发现档案缺失或数据异常时，应启动纠正措施。应评估对量值传递结果的影响，必要时暂停相关砝码使用并实施复核或重新检定校准。