| ICS | 03.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. A 00 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0185—2026

食药化微生物检验实验室跨领域

能力验证实施指引

Guideline for implementation of cross-domain proficiency testing in food, pharmaceutical and chemical microbiology laboratories

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  跨领域项目组合设计与样品设计	4

6  统计评价与结果判定	7

7  偏差调查与纠正措施闭环管理	9

8  能力保持与持续改进	12

9  文件记录与报告管理	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：常德职业技术学院。

本文件主要起草人：王振涛。

引言

食药化微生物检验实验室承担食品安全、药品质量、化学品合规与公共卫生监测等多领域检测任务，检验对象类型多、方法体系差异大、样品基体复杂、质量控制链条长，且常涉及跨学科交叉项目，例如食品中污染物与微生物协同风险评价、药品无菌与内毒素控制、化学品限用物质与微生物污染联控、环境介质中食源微生物与化学暴露联动监测等。在此背景下，实验室除需要在单一领域保持稳定的检测能力，还需要具备跨领域方法迁移、样品前处理适配、计量溯源一致、数据可比与结果判定一致等综合能力。

能力验证是评价实验室检测能力、发现系统性偏差、验证质量控制有效性的重要技术手段。传统能力验证多以单一领域或单一项目为主，难以覆盖跨领域业务中常见的基体差异、方法差异、数据处理口径差异与判定规则差异。若跨领域能力验证实施缺乏统一框架，易出现方案设计不匹配、样品均匀性与稳定性控制不足、统计评价方法不适配、结果解释不可比、纠正措施难以闭环等问题，进而影响能力评价的有效性与公信力。

为规范食药化微生物检验实验室跨领域能力验证的组织实施，本文件提出跨领域能力验证的策划原则、方案设计、样品制备与质量控制、数据提交与统计评价、结果判定与报告、问题整改与持续改进等技术要求，旨在建立覆盖多领域共性质量要素的实施路径，提升实验室在跨领域检测场景下的结果一致性与风险识别能力。

食药化微生物检验实验室跨领域

能力验证实施指引

范围

本文件规定了食药化微生物检验实验室跨领域能力验证的总体要求、跨领域项目组合设计与样品设计、统计评价与结果判定、偏差调查与纠正措施闭环管理、能力保持与持续改进、文件记录与报告管理等内容。

本文件适用于承担食品检验、药品检验、化学品检验与微生物检验等业务的实验室参加或组织跨领域能力验证活动，也适用于第三方能力验证提供者、质量管理部门和认可评审相关的能力评价工作。对仅在单一领域开展能力验证的，可参照本文件的共性要求执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

GB/T 27043—2025 合格评定  能力验证提供者能力的通用要求

ISO 13528:2022 实验室间比较能力验证中使用的统计方法 （Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

能力验证 proficiency testing

按照预先制定的规则，对参加方实验室开展的检测或测量结果进行比较评价，以确定其能力的活动。

跨领域能力验证 cross domain proficiency testing

针对食品药品化学品微生物等不同领域的检测任务，采用具有跨基体或跨方法特征的项目组合与样品设计，对实验室在样品前处理、方法选择、计量溯源、质量控制、结果判定与报告表达等共性能力进行综合评价的能力验证活动。

能力验证提供者 proficiency testing provider

负责能力验证方案策划、样品制备与分发、数据收集与统计评价、结果报告发布的组织或机构。

参加方 participant

参加能力验证并按要求提交结果的实验室或其所属组织单元。

指定值 assigned value

用于能力评价的参考值，可由参考方法测定、参考实验室联合确定、稳健统计方法计算或由具备溯源依据的制备值确定。

评价标准偏差 standard deviation for proficiency assessment

用于计算能力评价统计量的标准偏差，可来源于适用法规或标准规定、既往数据、专家判断或统计模型。

稳健统计 robust statistics

对异常值不敏感或不易受异常值影响的统计方法，用于能力验证数据处理与指定值计算等环节。

结果判定 result interpretation

依据能力验证方案规定的统计量和判定准则，对参加方提交结果进行满意、可疑或不满意等分类结论的过程。

协同试验 collaborative trial

多个实验室按统一方法对同一对象开展试验并进行统计分析的活动，可用于方法性能确认或为能力验证评价参数提供依据。

纠正措施 corrective action

针对能力验证结果不满意或出现系统性偏差，识别原因并实施的措施，旨在消除已发现不符合并防止再次发生。

总体要求

管理目标

跨领域能力验证应以评价实验室在不同领域方法体系下的结果一致性与质量控制有效性为目标，重点识别样品基体变化、方法迁移、计量溯源差异、微生物与化学指标并行控制等因素对结果的影响。

跨领域能力验证应实现可比性、可解释性与可改进性。方案设计应确保不同参加方在合理差异范围内具备可比对的输出，统计评价与判定准则应明确，结果处置应形成闭环并推动能力提升。

组织职责

能力验证提供者应具备实施能力验证的组织管理与技术能力，建立方案受控、样品制备受控、数据处理受控与保密管理受控机制，并保证活动公正性。

参加方应确保样品接收、保存、检测与结果提交全过程受控，按要求使用适用方法并记录关键过程信息，按时提交完整结果与必要的支撑信息。

参加方质量负责人应对结果复核、异常说明、原因分析与纠正措施组织实施负责，确保能力验证结果转化为质量改进。

方案策划要求

方案策划应明确验证目的、覆盖领域、项目组合、基体类型、方法学特征与评价参数。跨领域能力验证宜优先覆盖实验室实际业务中高频交叉场景与高风险项目。

方案策划应识别关键变异来源。关键变异来源包括样品基体差异、前处理差异、微生物培养条件差异、仪器平台差异、校准曲线与标准物质差异、结果表达与判定口径差异等。

方案策划应明确参加方信息收集要求。除检测结果外，宜收集方法标准号、仪器平台、培养条件或分析条件、使用的标准物质信息、关键前处理步骤与数据处理方式，用于后续原因分析。

样品制备与质量控制要求

样品设计应满足跨领域特征。可采用同一基体包含化学指标与微生物指标的复合样品，或采用多基体对应同一指标的矩阵设计，或采用同一指标跨方法平台的对比设计。

样品应满足均匀性与稳定性要求。提供者应按相关要求开展均匀性检验与稳定性评估，并在方案中说明样品保存条件、运输条件、有效期与失效判定规则。

对含微生物成分的样品，应控制活性与安全性。应明确是否为活菌样品、冻干菌粉、模拟样品或核酸样品，明确生物安全要求与废弃物处置要求。

对含化学成分的样品，应控制浓度水平与可溯源性。指定值的确定应有明确依据，必要时采用参考方法或参考实验室联合定值。

实施流程要求

实施流程应至少包括发布通知与报名、样品制备与分发、样品接收确认、检测实施与内部复核、结果提交、统计评价与结果判定、报告发布、偏差调查与纠正措施、后评估与持续改进。

关键节点应设定时限。应明确样品接收确认时限、检测完成时限、结果提交时限与报告发布时限，并在活动通知中明示。

过程保密与公正性应受控。提供者应对参加方身份信息与结果数据实施保密管理，避免在报告发布前泄露指定值或评价参数。

异常情况处理应明确。包括样品破损、温控失效、污染风险、结果无法出具、方法偏离与超期提交等情形，应在方案中明确处置规则与可接受的替代措施。

数据质量与记录要求

参加方应确保数据可追溯。应保留原始记录、计算过程、质量控制记录、仪器原始输出、培养与计数记录、鉴定记录与图谱或色谱数据等。

结果提交应结构化。提交内容应至少包括检测结果、单位、检出限或定量限信息、测量不确定度或重复性信息、方法信息与判定口径信息。

结果复核应在提交前完成。参加方应实施技术复核与质量复核，避免录入错误、单位错误、换算错误或结果转抄错误。

结果处置与持续改进要求

能力验证结果应纳入管理评审与内部质量改进。对不满意结果应开展原因分析并实施纠正措施，对可疑结果应开展趋势监测与预防措施。

提供者应在报告中提供可操作的改进提示。对共性问题应给出技术提示，例如基体效应控制、培养条件一致性、计量溯源一致性与数据处理口径统一建议。

参加方应建立闭环机制。应对整改完成情况进行验证，必要时参加后续能力验证或组织内部比对确认改进有效性。

跨领域项目组合设计与样品设计

设计原则

跨领域能力验证项目组合设计应以实际业务场景为牵引，优先覆盖食品药品化学品微生物检验中高频交叉项目、高风险项目和监管关注项目，确保评价结果对能力提升具有直接指导意义。

项目组合设计应兼顾可比性与差异性。应在允许不同实验室采用不同等效方法的前提下，保持结果表达口径与统计评价口径可比，同时通过基体差异与方法差异暴露系统性偏差。

项目组合设计应以质量要素为主线，重点覆盖样品前处理适配能力、计量溯源与校准能力、微生物培养与鉴定一致性能力、数据处理与结果判定一致性能力，以及报告表达与可追溯能力。

项目组合设计应设置难度梯度。宜在同一次活动中同时设置常规水平与挑战水平，挑战水平应具有代表性但不应超出参加方在法规与方法允许范围内的可实现能力。跨领域能力验证项目与样品设计的总体流程见图1。

跨领域能力验证项目与样品设计流程

组合模式

复合指标组合

同一基体样品中同时设置化学指标与微生物指标，用于评价同一批样品在不同学科方法体系下的协同质量控制能力，重点关注样品均匀性控制、交叉污染控制、平行检测组织与结果一致性。

跨基体同指标组合

针对同一指标设置不同基体样品，例如高脂高糖基体、水基基体、复杂配方基体或高盐基体，用于评价基体效应识别、前处理方案选择与方法适配能力。

跨方法平台同指标组合

针对同一指标允许不同分析平台或不同等效标准方法提交结果，用于评价方法迁移、校准策略与测量不确定度控制能力，同时为差异溯源提供依据。

多环节链式组合

围绕同一风险主题设置链式任务，例如化学污染物定量加微生物指标定性或半定量加结果判定与风险分级表达，用于评价从检测到判读的端到端能力。

样品基体与水平设置

样品基体应具备代表性并可稳定制备。基体选择应避免不可控变异过大导致统计评价失真，同时应能体现跨领域检测中常见干扰因素。

浓度水平设置应覆盖法规限值附近水平与常规水平。对定量项目宜至少设置一个接近限值或关键控制点的水平，以检验方法灵敏度与判定一致性。

微生物项目应明确目标状态。应明确采用活菌样品、灭活样品、冻干菌粉、模拟基体或核酸样品，并明确计数或鉴定目标、预期数量级及生物安全要求。

化学项目应明确赋值基础。应明确是否采用标准溶液加标、标准物质赋值、参考方法定值或参考实验室联合定值，并明确溯源链条与不确定度来源。

指定值与评价参数策划

指定值确定方式应在方案中明确，并与项目性质匹配。对可溯源项目宜优先采用参考方法或参考实验室联合定值，对参加方数量较多且数据分布合理的项目可采用稳健统计确定指定值。

评价标准偏差应具备合理依据。宜优先采用法规标准规定值或基于既往能力验证数据的经验值，缺乏依据时可采用专家论证并在报告中说明。

评价统计量选择应与数据类型匹配。定量项目宜采用 z 类统计量或等效统计量，定性项目宜采用一致性评价或正确率评价，半定量项目宜采用等级一致性评价，并明确判定边界。

均匀性稳定性与运输控制

提供者应对样品开展均匀性检验与稳定性评估，并在方案中明确保存温度、避光要求、运输条件、有效期与异常处置规则。

含微生物成分样品应明确温控策略与防交叉污染策略。应明确冷链或常温条件、包装防漏措施与外包装污染风险控制要求。

参加方应按规定进行样品接收确认并记录温度条件。发生温控失效、破损泄漏或污染风险时应按方案要求及时报告并按规则处置。

方法信息收集与结果提交字段

为支撑跨领域差异溯源与改进建议形成，方案应要求参加方同步提交关键过程信息，包括方法标准号与版本、关键前处理步骤、仪器平台与关键参数、培养条件或鉴定策略、校准与溯源信息、质量控制结果摘要与结果表达口径。

结果提交字段应结构化并统一单位与有效位数规则。涉及换算关系的，应要求提交原始测定值与换算后报告值，并明确换算依据。跨领域项目组合设计的主要要素与控制点见表1。

跨领域项目组合设计要素与控制点

| 设计要素 | 主要关注点 | 关键控制点 | 典型风险 | 建议控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆盖领域与项目目标 | 食品药品化学品微生物交叉场景代表性 | 目标明确并可评价 | 目标泛化导致评价结论不可用 | 用风险主题牵引并设定可量化输出 |
| 组合模式选择 | 复合指标 跨基体同指标 跨平台同指标 | 可比性与差异性平衡 | 组合过复杂导致参与负担过高 | 以共性质量要素为主线控制复杂度 |
| 基体与前处理特征 | 基体效应 干扰物 高脂高盐等 | 基体稳定可制备 | 基体不可控变异导致统计失真 | 预试验验证基体可控性并设定限制条件 |
| 水平与难度梯度 | 限值附近水平 挑战水平 | 水平设置可实现 | 难度过高导致大量无结果 | 设定常规水平与挑战水平并明确适用方法 |
| 指定值策略 | 参考方法 参考实验室 稳健统计 | 溯源与不确定度说明 | 指定值缺乏依据引发争议 | 方案中固定策略并在报告中披露依据 |
| 评价参数与统计量 | 定量 定性 半定量差异 | 统计方法匹配数据类型 | 评价方法不适配导致误判 | 依据 ISO 13528 等确定并预先声明 |
| 样品均匀性稳定性 | 微生物活性 化学稳定性 | 均匀性稳定性验证 | 运输温控失效导致偏差 | 设定温控与异常处置规则并要求接收确认 |
| 信息收集与提交口径 | 方法版本 仪器平台 培养条件 | 字段结构化统一 | 单位换算与口径差异 | 固定字段与单位规则并要求原始值与报告值 |

统计评价与结果判定

一般要求

统计评价与结果判定应与能力验证方案一致，并在活动开始前受控发布。统计方法、指定值确定方式、评价标准偏差来源、异常值处理规则与判定准则不得在结果收集后随意调整。

统计评价应兼顾跨领域数据差异。对不同基体、不同方法平台或不同数据类型的项目，应采用匹配的数据处理与评价方法，确保评价结果可比且可解释。

结果判定应以透明可复核为原则。报告中应说明指定值、评价参数、统计量计算方法与判定边界，并提供必要的解释信息，支持参加方开展差异溯源与改进。

数据预处理与有效性检查

数据有效性检查应至少覆盖字段完整性、单位一致性、有效位数规则一致性、检出限或定量限逻辑一致性以及方法信息完整性。

对明显录入错误或单位错误的数据，应按方案规定退回更正或标记为无效数据。更正过程应留痕并记录更正理由与证据。

对超期提交或未按方案要求提供必要支撑信息的数据，应按方案规则处理，可标记为无效或仅作参考统计，并在报告中说明。

指定值确定

指定值确定应优先保证溯源性与公正性。可采用以下方式之一或组合方式确定指定值，并在方案中预先明确：

a) 参考方法或参考实验室定值；

b) 多参考实验室联合定值；

c) 制备值加溯源证明与不确定度评估；

d) 参加方结果稳健统计确定指定值。

采用稳健统计确定指定值时，应满足参加方数量与数据分布合理性要求，并存在必要的异常值处理与稳健估计程序，避免少量极端值对指定值产生不当影响。

对定性项目，指定值通常为预期类别或预期结论，需明确依据来源，例如靶标菌株确认结果、核酸序列确认结果或参考实验室一致结论。

评价标准偏差确定

评价标准偏差应基于合理依据确定。优先采用法规标准规定值或已建立的行业经验值。缺乏规定值时，可基于既往能力验证数据、协同试验数据或专家论证确定，并在报告中说明依据与适用范围。

对不同基体或不同方法平台，若预期变异水平显著不同，应分别设定评价标准偏差或采用分层评价参数，避免因参数不适配导致误判。

对定性与半定量项目，应采用适配的评价参数，例如一致性比例、正确率、加权一致性指标或等级差异指标，不应强行套用定量项目参数。

定量项目评价统计量与判定

定量项目宜采用 z 类统计量或等效统计量进行评价。评价统计量的选择应与方案一致，并在报告中披露。

判定规则宜采用三分类或二分类。三分类可采用满意、可疑、不满意。二分类可采用满意与不满意。判定边界应在方案中明确，并与认可或监管要求保持一致。

对提供测量不确定度的项目，可在方案中规定是否采用包含不确定度的评价方式，例如 En 类统计量。采用不确定度评价时，应明确不确定度的提交口径与置信水平要求。

对结果低于检出限或定量限的提交，方案应明确处理规则。可采用替代值规则或按定性结果处理，但不得在事后临时更改口径。

定性项目与半定量项目评价

定性项目应采用一致性评价。评价应明确正确与错误定义，并说明误报与漏报的判定边界与后果提示。

半定量项目应采用等级一致性评价。等级划分应预先声明，例如按数量级、等级区间或风险等级。评价可采用等级差异规则或加权一致性方法，并明确可接受差异范围。

对微生物计数类项目如采用计数值提交，应明确计数方法差异的可接受范围，并说明计数单位与换算方式，避免因表达口径不同造成不必要差异。

异常值处理与稳健性要求

异常值处理应遵循方案规定，不得以人为方式剔除不利结果。采用稳健统计的项目应优先通过稳健估计降低异常值影响，而非直接删除。

若方案允许剔除异常值，应明确剔除条件、剔除数量限制与剔除后对指定值与评价参数的影响评估要求，并在报告中披露剔除信息。

当结果分布出现明显多峰或分层时，应考虑方法平台差异或基体效应导致的系统性偏差，宜采用分层统计或分组报告方式，并在报告中提出针对性改进建议。

结果报告与判定输出

提供者应输出每一参加方的项目判定结果与总体结论，并提供必要的解释信息，包括指定值、评价标准偏差、统计量、判定边界与数据有效性说明。

报告应支持差异溯源。宜在报告中按方法平台、基体类型或关键过程信息对结果进行分组统计，识别系统性偏差来源。

报告应保护参加方信息。参加方身份应采用编码表示，除非方案另有约定不得公开对应关系。

结果处置要求

参加方对不满意结果应开展原因分析与纠正措施。原因分析宜围绕样品接收与保存、前处理、培养或分析条件、标准物质与校准、仪器性能、人员操作、数据处理与单位换算、判定口径与报告表达等环节开展。

提供者可对共性问题发布技术提示。技术提示应聚焦可操作措施，例如基体效应控制、污染控制、培养条件一致性、计量溯源一致性与数据处理规则统一。

纠正措施完成后应进行有效性验证。验证方式可包括内部比对、重复试验、方法确认、人员再培训或参加后续能力验证。

偏差调查与纠正措施闭环管理

一般要求

当能力验证结果出现不满意或可疑情形时，参加方应启动偏差调查与纠正措施闭环管理，确保原因分析有依据、措施可实施、验证可量化、记录可追溯。

偏差调查应遵循证据优先原则。应基于原始记录、仪器原始输出、质控记录、样品接收与保存记录、培养与鉴定记录、校准与溯源记录等证据开展，不应仅凭经验推断结论。

纠正措施应与偏差原因对应。对同类偏差反复出现或存在系统性趋势的，应同时制定预防措施并纳入管理评审。

触发条件与分级处置

触发条件应至少包括不满意结果、可疑结果、结果未提交或无效、结果与历史表现显著偏离、同类项目连续出现异常等情形。

对不满意结果应开展完整偏差调查并形成纠正措施。对可疑结果宜开展简化调查或趋势分析，并根据风险评估决定是否实施纠正措施。

对涉及监管关注或高风险项目的异常结果，应提高处置等级，必要时实施暂停报告、扩大复核、加密内控或临时能力确认等措施。

偏差调查流程

问题定义

应明确偏差对象、偏差幅度或偏差类型、涉及项目与基体、发生时间范围、影响范围与风险等级。

信息收集

应收集并整理以下信息：样品接收与保存条件、检测方法与版本、关键前处理步骤、培养与鉴定条件、仪器平台与关键参数、标准物质与校准信息、质控结果摘要、数据处理与换算规则、结果判定口径与报告表达。

原因分析

原因分析宜覆盖人机料法环测和管理要素，重点关注跨领域特征环节，包括基体效应、方法迁移、微生物活性与污染控制、计量溯源一致性、数据口径一致性等。原因分析应形成可验证假设，并与证据对应。

影响评估

应评估偏差对既往检测结果、在检样品与客户报告的潜在影响，必要时启动风险沟通、结果复核或报告更正程序。

纠正措施制定

应明确纠正措施内容、责任人、完成时限、资源需求与预期效果指标。对高风险偏差应优先采取立即措施保障质量控制。

有效性验证

应通过复测比对、加标回收、重复性验证、方法确认、内部比对、人员考核或参加后续能力验证等方式验证措施有效性，并形成结论记录。

关闭与归档

当纠正措施实施完成且验证有效，且相关风险已处置或可控时，可关闭偏差并归档。关闭应由质量负责人或授权人员批准。

纠正措施类型

技术类措施

包括优化前处理流程、调整培养条件或鉴定策略、更新或校准仪器、改进校准曲线与标准物质管理、完善基体效应修正、优化数据处理与换算规则等。

管理类措施

包括完善作业指导书、强化记录与复核、优化人员授权与培训、加强样品流转与污染控制、完善方法变更控制与版本管理、加强外部供应品控制等。

预防类措施

包括建立趋势分析规则、设置关键过程控制点、提高内控样覆盖率、增加交叉复核与二人复核、对高风险项目设置复核门槛等。

记录与报告要求

参加方应形成偏差调查报告或等效记录。记录应包含问题定义、证据清单、原因分析过程、纠正措施计划、实施记录、验证结果与关闭结论。

提供者可在能力验证报告后组织结果交流与技术答疑。参加方在不泄露敏感信息前提下，可共享改进要点与经验，用于行业共性提升。

偏差闭环管理表格

偏差调查与纠正措施闭环要素与记录要求

| 闭环环节 | 主要输出 | 关键证据与记录 | 责任角色 | 完成时限要求 | 验证方式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触发与立项 | 偏差编号、风险分级 | 能力验证结果页面，内部复核记录 | 质量负责人、技术负责人 | 结果发布后尽快启动 | 明确偏差类型与影响范围 |
| 问题定义 | 偏差描述与范围 | 偏差幅度，数据类型，判定口径 | 项目负责人 | 立项后及时完成 | 可量化表述避免模糊 |
| 信息收集 | 证据清单与过程还原 | 样品接收保存，原始记录，仪器输出，质控记录，方法版本 | 执行人员、复核人员 | 与原因分析同步 | 确保可追溯到批次与人员 |

表2  偏差调查与纠正措施闭环要素与记录要求（续）

| 闭环环节 | 主要输出 | 关键证据与记录 | 责任角色 | 完成时限要求 | 验证方式要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原因分析 | 根因结论与证据链 | 分析记录，假设验证记录 | 技术负责人 | 信息收集后开展 | 覆盖人机料法环测与跨领域关键点 |
| 纠正措施 | 措施计划与资源配置 | 措施清单，责任人，时限，预期指标 | 质量负责人 | 原因确认后制定 | 措施与根因一一对应 |
| 实施与跟踪 | 实施记录与阶段结论 | 培训记录，变更记录，维护校准记录，文件修订 | 执行人员 | 按计划节点 | 关键措施设置里程碑检查 |
| 有效性验证 | 验证结论与证据 | 复测比对，内控数据，方法确认，复参加记录 | 质量负责人 | 措施完成后实施 | 验证指标可量化且与偏差相关 |
| 关闭与归档 | 关闭批准与归档索引 | 关闭审批，归档清单，管理评审输入 | 授权批准人 | 验证通过后 | 对系统性问题纳入预防措施 |

能力保持与持续改进

一般要求

实验室应将跨领域能力验证作为能力保持与持续改进的重要输入，与内部质量控制、内部审核、管理评审、人员能力评价、方法确认与风险管理联动，形成持续提升机制。

能力保持应以关键过程控制为主线，覆盖样品前处理、微生物培养与鉴定、化学分析与计量溯源、数据处理与结果判定、报告表达与复核等跨领域共性环节，避免仅对单次能力验证结果进行被动整改。

持续改进应以数据驱动为原则。应建立跨领域项目的趋势监测指标体系，利用能力验证历史结果、内部比对结果、质控图与不符合项统计，识别系统性偏差与薄弱环节。

能力验证结果趋势分析

实验室应建立能力验证结果趋势分析机制。趋势分析宜按项目类别、基体类型、方法平台、人员组别与仪器平台维度进行，识别重复性问题与结构性问题。

趋势分析应关注以下情形：

a) 同类项目连续出现可疑或不满意结果；

b) 不同基体下同一指标表现差异显著；

c) 同一指标在不同平台方法间出现系统性偏倚；

d) 微生物定性项目误报或漏报具有方向性特征；

e) 结果偏差与质控结果偏差呈相关性。

趋势分析结论应形成记录，并纳入管理评审输入。对趋势性风险应制定预防措施或能力提升计划。

方法确认与方法迁移控制

实验室在开展跨领域检测或方法迁移时，应实施方法确认或方法验证。确认内容应与能力验证暴露的风险点一致，重点关注基体适配性、检出限或定量限、准确度、精密度、选择性与稳健性。

方法版本与变更应受控。方法标准更新、仪器平台更换、关键试剂耗材更换、培养基配方变更、鉴定数据库更新、数据处理脚本更新等应按变更控制程序实施，并评估对结果的影响。

对跨领域链式任务，应开展端到端确认。除单项指标确认外，应验证从样品接收到结果判读与报告表达的全过程一致性，避免局部优化导致整体偏差。

计量溯源与质控体系强化

化学定量项目应确保计量溯源链完整。应对标准物质、标准溶液配制、校准曲线建立与核查、仪器校准与期间核查实施受控管理，并保持可追溯记录。

微生物项目应强化过程质控。应对培养基质量、培养条件、菌种对照、阴性对照与阳性对照、污染控制、计数与鉴定一致性实施控制，并记录关键参数。

跨领域活动宜设置综合质控点。例如同一批次样品并行设置化学加标回收与微生物过程对照，以验证平行组织与交叉污染控制有效性。

人员能力与授权管理

实验室应建立跨领域人员能力矩阵。应明确人员在不同领域方法体系下的授权范围、培训记录、考核记录与持续能力保持要求。

对能力验证暴露的人员差异，应采取针对性措施，包括再培训、岗位轮换、双人复核、关键步骤见证或限制授权范围，并在验证有效后再恢复授权。

对关键项目应建立关键岗位备份机制，避免人员变动导致能力波动。

内部比对与外部质量活动结合

实验室应将跨领域能力验证与内部比对结合。对高风险或高频交叉项目，可定期开展内部比对或分支机构比对，作为外部能力验证之间的能力保持手段。

对具备条件的实验室，可参加多提供者或多方案的能力验证，或参加协同试验与方法比对，提升对系统性偏差的识别能力。

当外部能力验证覆盖不足时，应制定替代质量活动计划，并明确等效性论证与记录要求，确保满足认可与监管要求。

持续改进计划与绩效指标

实验室应形成年度或周期性能力提升计划。计划应明确改进目标、覆盖项目、责任人、资源配置、里程碑节点与预期指标。

绩效指标宜包括满意率、可疑率、不满意率、复发率、纠正措施按期关闭率、验证有效率、关键质控点合格率、方法确认通过率等。

持续改进应形成管理闭环。计划执行情况与指标达成情况应在管理评审中评价，并根据风险与资源调整下一周期计划。

文件记录与报告管理

一般要求

跨领域能力验证相关文件与记录应满足可追溯、可复核与可审计要求。文件记录管理应覆盖策划、实施、统计评价、结果发布、偏差处置、纠正措施验证与能力保持等全过程。

记录形式可为纸质或电子形式。采用电子记录时应具备权限控制、日志审计、备份与防篡改措施，并确保电子签名或确认机制有效。

文件体系构成

能力验证组织方文件

组织方应形成并受控管理以下文件：活动通知或计划文件、方案文件、样品制备与质量控制记录、均匀性与稳定性验证记录、样品分发与物流记录、数据收集与预处理记录、统计评价记录、报告发布记录、沟通答疑记录与改进建议记录。

参加方文件

参加方应形成并受控管理以下文件：报名与确认记录、样品接收与保存记录、检测原始记录、培养与鉴定记录或分析原始输出、质控记录、数据处理与换算记录、提交结果记录、结果复核记录、偏差调查与纠正措施记录、有效性验证记录与管理评审输入记录。

支撑性文件

支撑性文件包括适用方法标准与作业指导书、仪器设备校准与期间核查记录、标准物质与试剂耗材管理记录、生物安全与废弃物处置记录、人员培训与授权记录以及数据管理与信息安全制度文件。

记录要素与关联要求

记录应具备唯一标识与关联关系。应建立能力验证活动编号与样品编号体系，参加方内部记录应能关联到对应活动与样品批次，确保追溯链完整。

记录应包含关键元数据。关键元数据至少包括记录形成时间、责任人或操作者、方法版本、仪器平台、关键参数、质控结论、数据处理版本与复核人员信息。

对跨领域组合项目，应确保不同领域记录可联动检索。例如同一样品的化学检测记录与微生物检测记录应能按样品编号关联，支持交叉污染与流程一致性分析。

结果报告管理

组织方报告

组织方应发布能力验证报告或结果通报文件。报告应至少包含活动概况、样品信息与保存条件、指定值与评价参数、统计方法、结果判定规则、参加方结果摘要、总体表现分析、异常情况说明与改进建议。

参加方内部报告

参加方应形成内部评审记录或内部报告，至少包括结果判定结论、与历史表现对比、偏差调查与纠正措施摘要、有效性验证结论与能力保持计划输入。

报告发布与分发控制

组织方报告发布应执行保密与权限控制。参加方身份编码与结果数据应按方案约定披露，未经授权不得公开参加方对应关系。参加方内部传播应控制范围，避免敏感信息外泄。

记录保存期限与备份要求

保存期限应符合认可机构、监管部门与实验室内部制度要求。未规定时，宜至少覆盖一个认可周期或满足可追溯需要的最短期限。

电子记录应建立备份机制。应设置定期备份、异地备份或云备份，并定期验证备份可恢复性。对关键原始数据文件应采用校验码或哈希方式进行完整性验证。

记录更改应受控。记录更改应保留更改前信息、更改原因、更改人和更改时间，禁止无痕覆盖修改。

信息安全与隐私保护

能力验证数据应按敏感等级分类管理。指定值、评价参数与统计模型在报告发布前应作为受控信息管理，参加方身份信息应严格保密。

电子系统应实施访问控制与日志审计。应对登录、下载、导出、修改与共享等操作记录审计日志，并对异常访问进行告警或处置。

涉及客户样品或客户数据的内部比对记录，应遵循客户保密要求与数据最小化原则，必要时进行脱敏处理。

归档与管理评审衔接

能力验证文件记录应按活动完成后及时归档。归档应包含完整清单与索引，便于评审与追溯。

能力验证结果与纠正措施应作为管理评审输入。管理评审应评价能力验证目标达成情况、趋势性风险、纠正措施有效性与资源需求，并形成决议与行动项。

对连续异常或系统性偏差，应在管理评审中明确提升计划与责任分工，并纳入后续能力验证策划优先级。