| ICS | 11.100 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. C 50 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0201—2026

药品快速检验技术应用规程

Code of practice for application of rapid drug testing technology

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  快速检验方法选择与适用性评估	4

6  采样与样品管理	6

7  现场前处理	9

8  快速检测实施	12

9  质量控制与判定规则	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：青岛华测检测技术有限公司。

本文件主要起草人：裘真。

引言

药品快速检验是指在药品监管、生产流通、医疗机构使用管理以及突发事件应急处置等场景中，采用便携化、现场化、快速出具初步判定结果的检验技术与方法体系。相较于实验室常规检验，快速检验强调“时效性、可及性与风险筛查能力”，能够在有限时间与资源条件下，对疑似问题药品开展快速甄别、分级处置与样品流转决策，为后续法定检验或实验室确证提供方向性依据与证据支持。随着药品供应链环节增多、跨区域流通频繁以及网络销售与新型剂型发展，药品质量风险呈现隐蔽性增强、传播速度加快、事件影响范围扩大等特点，建立统一、可操作、可追溯的药品快速检验技术应用规程，对于提升风险早发现、早预警、早处置能力具有重要意义。

在实践应用中，药品快速检验常面临技术路线选择不一致、适用范围界定不清、现场采样与前处理不规范、结果判读主观性较强、质量控制与人员能力保障不足、数据记录不完整、样品链与证据链不健全等问题。特别是快速检验结果多用于“筛查与分流”，若缺乏统一的判定规则与处置流程，可能导致误判、漏判或不当处置，进而影响监管效率与公众用药安全。因此，有必要从技术应用全过程出发，对快速检验的场景、对象、项目、方法、质量控制、结果表达、复核确认、记录归档与安全防护等提出系统性要求，形成与法定检验衔接顺畅、与现场处置闭环匹配的标准化操作框架。

本文件以风险管理与证据链管理为主线，围绕“前期准备—采样与样品管理—现场前处理—快速检测实施—结果判读与复核—处置与送检—记录与归档—质量保证与持续改进”的全流程，规定药品快速检验技术应用的通用要求与关键控制点。快速检验方法既包括化学分析类快速方法，也包括免疫学或生物学快速方法，以及基于仪器与信息化平台的现场辅助判别技术。鉴于不同方法在灵敏度、特异性、检出限、适用剂型与干扰因素方面存在差异，本文件强调方法适用性评估、对照与校准、阴阳性控制、环境与操作条件控制、判读一致性与不确定性管理，并明确快速检验与实验室确证检验之间的衔接与职责边界。

药品快速检验技术应用规程

范围

本文件规定了药品快速检验技术的总体要求、快速检验方法选择与适用性评估、采样与样品管理、现场前处理、快速检测实施、质量控制与判定规则等内容。

本文件适用于开展药品快速检验工作的各类单位与人员，包括药品监管部门及其技术支撑机构、药品检验检测机构、药品生产企业、药品经营企业、医疗机构及其他依法承担相关职责的单位。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分  标准化文件的结构和起草规则

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

GB/T 35273 信息安全技术  个人信息安全规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

药品快速检验 rapid drug testing

在现场或近现场条件下，使用快速方法与便携或简化装备，对药品质量风险项目进行快速筛查并输出初步判定结果的检验活动，主要用于风险分流、处置决策与送检指引。

筛查检验 screening test

以快速发现可疑样品为目的，侧重灵敏度与时效性，通过设定阈值或判定规则对样品进行初步分类的检验活动，结果一般分为符合、可疑或不符合（或阴性、阳性、可疑）。

确证检验 confirmatory test

在实验室条件下，采用法定方法或经验证的方法对筛查结果进行复核确认并形成法定或正式结论的检验活动。

现场前处理 on-site sample preparation

为适配快速检验方法而对样品进行的简化处理过程，包括称量、溶解、稀释、提取、过滤、离心、衍生化等操作。

对照品 reference standard

用于方法识别、定性或定量比较的标准物质或标准样品，包括国家对照品、药典对照品或经确认的工作对照品。

阴性对照 negative control

用于验证检测体系无非特异性反应或背景干扰的对照样品或对照反应体系。

阳性对照 positive control

用于验证检测体系有效性与灵敏度的对照样品或对照反应体系，其预期结果应为阳性或不符合。

检出限 limit of detection

在规定条件下，方法能够检测到目标物存在的最低水平或最低含量（浓度）。

判定阈值 decision threshold

用于区分符合与不符合（或阴性与阳性）的数值或判读界限，可由方法学验证、监管要求或风险控制需求确定。

样品链 custody chain

围绕样品采集、封样、运输、接收、保存、交接与处置所形成的连续记录与责任链条。

证据链 evidence chain

用于证明数据与结果真实有效的连续记录集合，至少包括采集与操作主体、时间地点、方法与设备信息、原始记录、对照与校验、结果判读依据、流转与审批记录等。

总体要求

基本原则

药品快速检验应坚持风险导向、依法合规、方法适用、过程受控、结果可解释与证据可追溯的原则。快速检验定位于筛查与分流，应避免将其结果作为最终法定结论直接用于行政处罚或医疗处置的唯一依据；当快速检验提示可疑或不符合时，应按程序开展复核、留样与送检确证，并确保样品链与证据链完整。

组织与职责

开展快速检验的单位应明确组织体系与岗位职责，至少包括检验实施人员、复核人员、授权签发或审核人员、样品管理人员以及质量管理与安全管理责任人。岗位职责应覆盖方法选择与变更控制、对照品与耗材管理、仪器设备维护与校准、现场安全防护、异常处置、记录归档与数据安全等内容，并确保关键岗位职责分离，避免“采样—检测—判读—处置”由同一人员全链条独立完成而缺乏复核。

方法管理与适用性要求

快速检验方法应明确适用范围（剂型、成分类型、目标指标、干扰因素）、性能指标（检出限、特异性、重复性、稳定性）与判定规则，并经过验证或确认后方可用于业务活动。对于新增方法、变更试剂批号或更换关键设备等可能影响结果的情形，应开展影响评估与必要的再确认，确保方法性能持续满足用途要求。对采用商业化快速检测试剂盒或便携设备的，应取得合法来源证明与技术文件，明确储存条件、有效期、批内批间差异控制与不合格处置要求。

过程控制与记录要求

快速检验全过程应形成可追溯记录，至少包括任务来源、样品信息、采样条件、前处理步骤、方法与设备信息、对照与质控结果、判读依据、复核情况、处置与送检衔接、异常与偏差说明等。记录应做到同步、真实、完整、可辨识，不得事后补记关键步骤；采用电子记录的，应具备身份认证、权限控制、审计追踪与防篡改能力。

现场安全与合规要求

现场快速检验应识别并控制化学、生物与物理风险，配备必要的个体防护用品与应急物资，规范废弃物分类收集与处置，防止交叉污染与环境污染。涉及个人信息、商业秘密或案件线索的，应落实信息保密与数据安全措施，控制信息传播范围与对外发布口径。

快速检验方法选择与适用性评估

一般要求

快速检验方法的选择应以风险研判与监管或内部质量管理目的为导向，综合考虑目标风险点、样品类型与剂型特征、现场条件、时效要求、人员能力与设备保障等因素，形成可执行、可复核的技术路线。方法选择应遵循以下要求：

a) 目的匹配：明确是用于“真伪鉴别、成分识别、含量快速估算、杂质/非法添加筛查、微生物/生物指标筛查、包装标识核验”等哪类目的；

b) 风险适配：优先覆盖高风险品种、重点环节、历史问题多发项目与高敏感人群用药品类；

c) 性能适配：明确方法的检出限、特异性、抗干扰能力与重复性是否满足筛查需求；

d) 现场适配：评估供电、温湿度、光照、空间、通风、网络等条件对方法与设备的影响；

e) 证据适配：明确快速检验结果在处置流程中的用途边界与所需证据链强度，确保可解释、可追溯。

快速检验方法不得超出其经验证或说明书规定的适用范围。确需扩展适用范围时，应开展方法确认，形成记录并经授权批准后实施。

方法类别与适用场景

快速检验方法可按技术原理与输出形式划分为化学分析类、光谱/光学类、免疫学/生物学类以及信息化核验类等。不同方法在灵敏度、特异性、操作复杂度、对剂型适配性与抗干扰能力方面存在差异，应结合场景进行组合应用，必要时采用“两步法”（快速筛查+复核方法）降低误判风险。快速检验方法类别与典型适用场景见表1。

快速检验方法类别与典型适用场景

| 方法类别 | 典型技术/工具 | 适用目标 | 适用剂型与样品形态 | 优势 | 局限与风险点 | 典型输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薄层色谱快速筛查 | tlc快速展开、显色/紫外判读 | 真伪鉴别、主成分识别、非法添加初筛 | 片剂、胶囊、散剂、部分注射剂/口服液（经前处理） | 成本低、可视化强、适配性较广 | 前处理与展开条件影响大；判读主观；干扰条带可能导致误判 | 符合/可疑/不符合（图像+判读记录） |
| 便携光谱 | raman、nir、ftir便携设备 | 真伪鉴别、处方一致性初判 | 固体制剂、原辅料、部分包装内检测 | 速度快、非破坏、可现场库比对 | 光谱库质量决定可靠性；基质干扰；需规范建库与更新 | 匹配度/相似度+判定 |
| 比色/试纸条 | 试纸条、比色卡、简单滴定 | 特定离子/特征基团、部分非法添加筛查 | 液体/溶液状态更适配 | 操作简便、时间短、设备需求低 | 特异性有限；颜色判读受光照影响；假阳性/假阴性风险 | 阈值判定或半定量 |
| 免疫层析 | 胶体金、荧光免疫层析 | 特定标志物、部分生物成分/杂质 | 适用对象依试剂盒设计 | 便携、快速、对操作者依赖较低 | 交叉反应与基质效应；批间差；需严格质控 | 阳性/阴性/可疑 |
| 信息化核验 | 追溯码核验、包装防伪、数据库比对 | 来源核验、流通合法性、包装一致性 | 包装与标签信息 | 非检验但可快速定位风险批次 | 依赖数据源与网络；不能替代质量检测 | 核验通过/异常 |

表1  快速检验方法类别与典型适用场景（续）

| 方法类别 | 典型技术/工具 | 适用目标 | 适用剂型与样品形态 | 优势 | 局限与风险点 | 典型输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表中方法为示例分类。具体方法选择应以现行药典、监管技术要求、试剂/设备说明书及本单位验证确认结果为依据。 |  |  |  |  |  |  |

方法适用性评估

在首次应用或重大变更前，应开展适用性评估，至少包括以下内容并形成记录：

a) 目标指标与判定阈值：明确筛查指标、阈值来源与判读规则；

b) 样品基质与剂型适配：评估辅料、包衣、溶剂、色素、黏度等对结果的干扰；

c) 检出能力与误判风险：结合历史风险水平与监管需求，评估假阳性/假阴性后果；

d) 现场条件影响：温湿度、光照、振动、电磁干扰、粉尘与通风等对方法的影响；

e) 对照与质控方案：确定阴阳性对照、空白对照、重复测定与接受准则；

f) 人员能力与培训：明确操作步骤要点、判读标准与能力考核方式；

g) 安全与废弃物处置：评估试剂危险性、挥发性、毒性与废液处置要求。

适用性评估可采用文献与说明书审查、对照样本验证、模拟现场条件测试、交叉比对等方式进行。对结果受主观影响较大的方法，应建立标准图谱/标准色阶或采用双人判读与一致性检验。

方法确认与变更控制

对自建或改良方法，以及对商业化方法进行扩展使用的，应开展方法确认，至少验证重复性、检出能力、抗干扰能力与判定一致性。

对关键要素变更（对照品来源或批号、试剂盒批号更换、仪器更换或固件升级、光谱库更新、关键参数调整等）应进行影响评估；必要时开展再确认。

方法文件（sop）应受控发布，版本号明确；作废版本应可追溯但不得继续使用。

方法相关记录（确认报告、原始数据、比对结果、审批文件）应纳入归档管理。

组合策略与分流原则

快速检验宜采用“多证据支撑”的组合策略，以提高筛查可靠性：

a) 对高风险品种可采用“信息核验+理化快速筛查”组合；

b) 对疑似假药、劣药或非法添加风险，可采用“光谱快速比对+tlc复核”组合；

c) 当快速检验结论为“可疑”时，应优先采取留样、封存与送检确证，并在处置中注明不确定性来源；

d) 对快速检验与信息核验结论不一致的，应按更高风险情形处置，并启动复核或送检。

采样与样品管理

一般要求

药品快速检验的采样与样品管理应以保证样品代表性、样品真实性与样品链连续性为核心，确保样品在采集、封样、运输、保存、留样、交接与处置全过程可追溯、可复核、可举证。采样与样品管理应与任务来源、风险研判、方法适用性、现场条件及后续送检确证需求相衔接，避免因采样不规范导致结果不可解释、证据链不完整或无法开展确证检验。

开展采样活动前，应明确采样依据、采样对象与批次范围、采样数量与留样量、采样地点与条件、采样工具与容器、样品保存要求、封样标识规则、样品链记录要求以及异常情形处置方式。对来自案件线索、突发事件、寄递渠道或口岸拦截等高风险来源的样品，应提高样品链控制强度，必要时实施双人采样、现场见证与同步影像记录。

采样计划与对象确定

采样计划应与风险研判结果一致，并明确以下要素：

a) 采样目的：日常风险筛查、专项整治、投诉举报核查、应急处置、企业自查等；

b) 采样对象：品种、剂型、规格、生产企业、经营企业或使用单位、来源渠道；

c) 批次范围：批号、生产日期、有效期、到货时间、库存批次数及覆盖策略；

d) 采样数量：满足快速检验、复核与送检确证的最低样品量要求，并考虑重复测定与质控需要；

e) 采样方式：随机抽样、分层抽样、风险定向抽样或全覆盖抽样；

f) 现场条件：温湿度、洁净程度、光照、通风、防火防爆要求及人员防护；

g) 运输与保存：冷链/避光/防潮要求、最长在途时间与接收条件；

h) 责任分工：采样人、见证人、样品管理员、检测实施人、复核人。

采样对象应优先覆盖以下情形：高风险品种（历史抽检不合格、事件多发、滥用风险高）、高风险渠道（网络销售、寄递渠道、非正规来源）、高风险环节（拆零分装、二次贴签、临近有效期）、以及存在异常信息的样品（包装破损、标签不一致、追溯码异常、外观性状异常等）。

采样实施要求

采样环境与防污染控制

采样现场应满足基本洁净与防污染要求。采样工具与容器应清洁、干燥、无污染；需要时应一次性使用。采样过程中应避免交叉污染，尤其是在同一地点连续采集不同品种或不同批次样品时，应更换手套、清洁台面并对工具进行必要的清洁或更换。对挥发性、有刺激性或可能产生粉尘的样品，应在通风良好环境操作，并做好人员防护。

采样工具、容器与封装

采样容器应与样品性质相适配，确保密封、防潮、避光与防破损。对液体制剂或易挥发样品宜采用耐溶剂密封容器；对需避光样品宜采用棕色瓶或避光包装；对冷链样品应配备保温箱与温度记录措施。封装应牢固，确保运输过程中不泄漏、不破损、不混淆。

样品代表性与抽取方式

同批样品应从不同箱（或不同存放位置）抽取，避免仅取表层或单一位置样品。

拆零样品应核查其原包装来源与批号信息，必要时同步抽取原包装样品。

对网购或寄递样品应保留外包装、物流信息、订单信息与开箱过程记录。

对疑似假药或来源不明样品应尽量保留原始状态，避免过度拆封影响后续鉴别与取证。

同步记录与影像取证

采样过程中应同步记录关键事实信息，必要时采用影像记录（照片或视频），至少包括：样品整体外观、标签与批号信息、包装完整性、采样位置与环境、封样过程与封签编号等。影像资料应与样品编号关联，并纳入证据链管理。

封样标识与样品编号规则

样品应采用唯一编号进行全流程管理，编号应可追溯到任务来源与采样记录。样品编号与封样标识应至少包含或关联以下信息：任务编号、样品编号、品名、剂型规格、批号、数量、采样地点、采样时间、采样人、封样人或见证人。封样应使用防拆封签或等效措施，封签应编号并形成封签使用记录。

封样后不得随意开封；确需开封用于前处理或复核时，应记录开封时间、开封原因、经办人、见证人、使用量与剩余量，并对剩余样品重新封存。

样品链管理与交接控制

应建立样品链记录，保证样品从采集到最终处置的责任连续性。样品链记录应至少包括：

a) 采集环节：采样时间地点、采样人、见证人、抽样方式、样品状态说明；

b) 封样环节：封签编号、封样方式、封样时间、封样人、封样照片；

c) 运输环节：运输方式、承运人、起止时间、温控条件、异常情况；

d) 接收环节：接收时间、接收人、外观检查、封签完好性核验、数量核对；

e) 使用环节：前处理与检测用量、复核用量、留样剩余量；

f) 处置环节：留样保存位置与期限、送检移交记录、退样或销毁记录。

样品交接应实行“双人核对”，至少核对样品编号、品名规格、批号、数量、封签编号与封签完好状态。交接记录应双方签字或采用可追溯的电子签名方式确认。样品链记录要素清单见表2。

样品链记录要素清单

| 环节 | 必填记录要素 | 核验要点 | 常见风险 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 | 任务编号、样品编号、品名/规格、 批号、数量、采样地点/时间、采样人 | 信息与标签一致 | 记录缺失、批号抄录错误 | 现场复核、 拍照留存 |
| 封样 | 封签编号、封样方式、封样时间、 封样人/见证人、封样照片 | 封签不可重复使用 | 封签易脱落、编号不唯一 | 统一封签、 编号登记 |
| 运输 | 承运人、起止时间、温控条件、异常记录 | 温控记录完整 | 温度失控、破损渗漏 | 冷链箱、温度计/记录仪 |
| 接收 | 接收时间、接收人、外观检查、 封签核验、数量核对 | 封签完好与编号一致 | 封签破损未发现 | 接收清单逐项核对 |
| 使用 | 用量、用途、开封记录、剩余量、 重新封存记录 | 用量与记录一致 | 过量使用导致无法复核 | 限额取样、 复核签字 |
| 留样/处置 | 保存位置、保存期限、送检移交单、 销毁证明 | 期限与权限受控 | 留样丢失、超期未处置 | 台账管理、 定期盘点 |

留样管理与保存条件

留样应满足快速检验复核与送检确证需求。留样量应结合剂型、项目、方法与确证检验可能需要的样品量确定，并预留重复测定与争议复核所需样品：

a) 对可疑或不符合样品应优先留样并封存，必要时实施专柜或专库保管；

b) 对需冷链保存的样品应实施温度监控并记录；

c) 对需避光、防潮、防挥发的样品应采取相应防护措施；

d) 留样保存期限应与处置流程一致，至少覆盖送检、确证与可能的复核周期；

e) 留样调阅应审批登记，确保责任可追溯。

样品运输与送检移交要求

当快速检验提示可疑或不符合、或需启动确证检验时，应按程序进行送检移交：

a) 送检样品应保持封签完好，确需分装的应在受控条件下进行并分别编号；

b) 送检应附送检清单与样品链记录，必要时附现场快速检验记录与结果说明；

c) 冷链样品送检应全程温控，并提供温控记录；

d) 送检交接应双人核对并形成移交单，移交单应包含样品编号、批号、数量、封签编号、交接时间地点、交接双方信息；

e) 送检过程发生异常（破损、温控失效、封签破坏）应立即记录并启动异常处置与补救措施评估。

异常与偏差处置

采样与样品管理过程中如出现以下异常，应启动偏差处置并形成记录：

a) 样品标签信息不完整或与记录不一致；

b) 封签破损、封签编号不一致或疑似被打开；

c) 运输温控不符合要求或在途时间超限；

d) 样品性状异常（渗漏、变色、结块、异味）可能影响检验结果；

e) 样品数量不足无法完成复核或确证。

对异常样品是否可用于快速检验或确证检验，应进行影响评估；必要时重新采样。对无法纠正的偏差，应在结果解释中明确说明并采取风险更高原则处置。

记录与台账管理

应建立采样与样品管理台账，台账应与任务编号、样品编号、封签编号、留样位置、送检状态与处置结果关联。台账可采用纸质或电子方式，但应确保信息完整、变更可追溯、定期核对盘点。对涉案样品、应急样品与高风险样品台账应加强权限控制与审计。

现场前处理

一般要求

现场前处理应以满足快速检验方法适用性与结果可靠性为目标，在不改变样品真实性与可追溯性的前提下，采用简化、可复制、可控的操作流程实现样品从“原始形态”到“可检测形态”的转换。前处理过程应重点控制交叉污染、样品损失、目标成分降解、基质干扰与人为误差等风险，并确保前处理记录与样品链连续。

现场前处理应与所选快速检验方法相匹配，明确前处理所需设备与耗材、试剂与溶剂、操作步骤、关键控制点、质量控制要求以及安全与废弃物处置要求。对可能影响检验结论的前处理偏差（如稀释倍数、提取时间、过滤孔径、离心条件等），应设置复核与记录要求。

前处理环境与安全控制

前处理应在清洁、干燥、通风良好的区域进行，避免粉尘、强气味与挥发性溶剂积聚。必要时设置局部排风。

应按试剂危险性配置个体防护用品，包括手套、护目镜、防护服与必要的呼吸防护。

易燃易爆溶剂应远离火源，使用与存放应符合安全要求。对可能存在生物风险的样品或前处理过程，应按生物安全要求开展并对废弃物进行消毒或专门处置。

前处理区应配备资吸附材料、洗眼器/洗眼液、灭火器、泄漏应急包等必要的应急物，并明确事故处置流程。

前处理设备、耗材与试剂管理

设备要求

前处理常用设备包括天平、研钵/粉碎器、移液器、离心机、涡旋混匀器、超声提取装置、加热模块/水浴、过滤装置等。设备应满足：

a) 状态适用：关键设备应处于合格状态，具备必要的校准或核查记录；

b) 清洁可控：与样品直接接触部件应易清洁、耐溶剂，必要时一次性使用；

c) 参数可追溯：离心转速/时间、温度、超声时间等关键参数应可设定并记录；

d) 维护保养：按规定周期进行维护与功能检查，异常时不得用于前处理。

耗材要求

采样瓶、离心管、过滤膜、注射器、移液枪头、样品袋等耗材应清洁、无污染，并与溶剂/样品相容。对可能引入背景干扰的耗材，应进行适用性确认或选用低吸附耗材。一次性耗材应避免重复使用；如确需重复使用器具，应建立清洁与验证规则。

试剂与溶剂要求

试剂与溶剂应来源合法、标签清晰，记录批号、有效期与开封日期。应按要求储存（避光、冷藏、防潮等），并建立领用与库存管理。

对对照品、显色剂、衍生化试剂等关键试剂应设置重点管控，超过有效期或状态异常不得使用。现场配制溶液应标注名称、浓度、配制人、配制日期与失效日期，必要时进行核对与复核。

前处理操作通用流程

现场前处理通常包括样品核对与称量、溶解或提取、稀释定容、净化过滤/离心、必要的衍生化或显色预处理、以及待测液（或样品片）制备等步骤。应满足以下通用要求：

a) 样品核对：前处理前应核对样品编号、品名规格、批号、封签状态与记录一致性；

b) 开封记录：开封应登记原因、时间、经办人与用量，剩余样品应重新封存；

c) 称量与量取：称量与量取应满足精度要求，关键量取（稀释倍数）宜实施复核；

d) 混匀充分：溶解、提取或稀释后应混匀，避免分层与局部浓度偏差；

e) 净化与过滤：按方法要求选择过滤孔径或离心条件，防止颗粒堵塞与背景干扰；

f) 标识清晰：所有中间体容器应及时标识样品编号、步骤状态、配制浓度与时间；

g) 避免污染：同批次样品与不同样品之间应更换枪头、滤膜等，必要时更换手套并清洁台面；

h) 记录完整：关键步骤参数（溶剂种类、体积、提取时间、温度、离心条件、过滤孔径、稀释倍数等）应记录可追溯。

不同剂型前处理要点

固体制剂

固体样品宜先研碎或充分混匀后取样，避免片间含量差异导致偏差。胶囊类可先剥壳取内容物，必要时记录壳体特征并留存影像。采用溶剂溶解或提取时，应明确溶剂选择依据，控制提取时间与强度（涡旋/超声）。对含包衣或缓控释制剂，应评估包衣材料对溶解与提取的影响，必要时延长提取或采用适配溶剂，但不得超出方法确认范围。

液体制剂

液体样品应充分摇匀后取样，注意黏度对量取准确性的影响。必要时进行适度稀释以匹配检测线性范围或避免基质干扰。含色素或高糖基质可能影响比色或光谱方法，应在方法适用性评估中明确处理策略。易挥发溶剂体系样品应减少暴露时间并密封保存。

注射剂与无菌制剂

对注射剂等无菌制剂的前处理应尽量减少污染引入，必要时在相对洁净环境下操作。若快速检验涉及无菌相关指标筛查，应按相应生物安全与无菌操作要求执行。安瓿或西林瓶开启应注意安全，保留开启前状态影像与批号信息，避免碎屑混入。

原辅料与中间产品

原辅料样品应进行代表性混匀，按规定点位取样。对粉末状样品应控制粉尘扩散并防交叉污染。对挥发性或吸湿性原料应加快操作并密封，必要时在干燥条件下进行。

前处理质量控制点

前处理质量控制应以“可复现”为目标，至少设置以下控制点：

a) 空白控制：采用空白溶剂或空白基质进行同流程处理，评估背景干扰；

b) 加标或对照核验：对关键方法可采用加标回收或对照品比对，验证提取有效性；

c) 重复制备：对高风险样品或结论敏感样品宜至少制备两份平行前处理样品；

d) 关键参数复核：稀释倍数、称量质量、体积量取等应复核；

e) 交叉污染检查：连续处理不同样品时，应设置清洁检查或顺序安排（由低风险到高风险）。

前处理质控不符合时，应暂停结果判读，查明原因并采取纠正措施，形成偏差记录并经复核确认。

前处理偏差与异常处置

前处理过程中出现以下情况之一，应记录并评估对结果的影响：

a) 样品无法溶解、提取不充分或出现异常沉淀；

b) 过滤堵塞、离心失败或出现明显样品损失；

c) 关键设备故障、参数偏离或环境条件超限；

d) 试剂过期、变质或批号混用；

e) 中间体标识错误或疑似混样。

经评估可能影响结论可靠性的，应重新前处理或重新采样；无法纠正的，应在结果解释中说明不确定性来源，并按更高风险原则处置。

记录与留存要求

前处理记录应与样品编号唯一绑定，至少包括：操作者、日期时间、设备与耗材信息、试剂与溶剂信息、操作步骤与关键参数、质控情况、异常与纠正措施、产出物标识与去向。对涉及案件或应急处置的样品，前处理过程宜进行关键环节影像留存，并纳入证据链归档。

快速检测实施

一般要求

快速检测实施应在方法文件与经确认的适用性范围内进行，确保检测步骤标准化、对照设置充分、记录完整可追溯、结果判读可复核。检测实施应重点控制环境条件、人员操作一致性、仪器与试剂状态、对照与质控符合性以及数据记录的真实性与完整性。任何偏离既定方法的操作（包括参数调整、步骤省略、替代试剂或设备等）均应视为偏差，需经评估批准并记录。

检测前准备

检测前应完成以下准备工作：

a) 任务核对：核对任务编号、样品编号、检验项目、方法版本号与适用范围；

b) 样品核对：核对样品状态、前处理完成情况、待测液（或待测样品）标识与浓度/稀释倍数；

c) 环境确认：确认温湿度、光照、通风、电源与工作台清洁符合方法要求；对对环境敏感的试剂盒或光学设备，应按说明书规定控制条件；

d) 设备状态检查：对便携光谱、比色计、读数仪等设备应进行开机自检或功能核查，确认电量、校准状态与软件版本；

e) 试剂耗材核查：核对试剂盒、显色剂、对照品、滤膜、枪头等批号与有效期，确认储存条件满足要求；

f) 安全防护：根据试剂与溶剂危险性配置个体防护用品与废弃物容器，明确溢洒与暴露应急措施；

g) 记录准备：准备检测记录表或电子记录模板，确保样品编号、方法信息、对照信息与判读规则可完整录入。

对照设置与检测批次管理

对照设置要求

每一检测批次应设置适当的对照与质控，以证明检测体系有效并支持结果判读。对照设置应满足：

阴性对照：用于评估背景干扰与非特异性反应；

阳性对照：用于验证检测体系灵敏度与有效性；

空白对照：用于评估溶剂或基质本底对检测的影响；

参考对照：如对照品溶液、标准图谱或标准光谱，用于定性/定量比对。

对照结果不符合接受准则时，该批次结果不得判定为有效结果，应查明原因并采取纠正措施后重做检测。

批次划分原则

检测批次划分应考虑试剂盒批号、设备校准状态、环境条件稳定性与样品数量。以下情形宜划分为不同批次：

更换试剂盒批号或关键试剂；

更换设备或进行重要参数调整；

环境条件显著变化；

检测过程被中断或延迟超过方法允许时间；

对高风险或涉案样品需独立批次以强化证据链。

检测实施通用控制要求

检测实施宜满足以下要求：

a) 操作一致性：严格按步骤执行，控制反应时间、显色时间、展开时间、读取时间等关键时序；

b) 量取准确：移液与加样量应符合方法规定，关键步骤宜由第二人复核或采用量取校核工具；

c) 混匀与反应：需要混匀的步骤应达到规定强度与时间，避免分层；

d) 防交叉污染：不同样品加样应更换枪头、滴管等耗材，工作台面应保持清洁；

e) 样品顺序：宜按“阴性对照—阳性对照—低风险样品—高风险样品”的顺序操作，降低交叉污染与误判风险；

f) 过程留痕：对照结果、关键图像/光谱、读数等关键节点屏幕宜留存电子证据，并与样品编号关联；

g) 异常中止：出现设备故障、对照异常、样品混淆疑似等情况应立即中止该批次判读，先处置异常再恢复检测。

典型快速检测方法实施要点

薄层色谱（TLC）快速筛查

实施要点：

板材与展开剂：使用规定型号薄层板与展开剂配方；现场配制展开剂应记录配比与配制时间；

点样：控制点样量与点样直径，点样点位应标识清晰并保持间距；

展开：控制展开缸饱和时间、展开距离与展开时间，避免倾斜与溶剂前沿不齐；

显色/观察：显色剂批号与配制条件应受控；紫外观察应记录波长与观察条件；

判读：采用标准图谱或对照品条带比对，必要时双人判读；

证据留存：应保存薄层板照片（含样品编号与对照编号）、判读记录与必要的备注说明。

便携光谱（Raman/NIR/FTIR）快速比对

实施要点：

仪器校准：按设备要求进行波数校准、背景校正或白板校正；

光谱库：使用受控版本的光谱库，更新应有审批与验证记录；

采集条件：记录积分时间、扫描次数、激光功率、采样窗口与样品状态；

取点策略：同一样品宜多点采集以降低样品不均匀影响；

判定：按匹配度/相似度阈值判定，阈值来源应明确并经确认；

证据留存：保存原始光谱文件、分析结果与报告截图。

比色、试纸条与简易化学反应法

实施要点：

反应体系：控制反应体积、反应时间与温度，避免超时判读；

光照条件：颜色判读应在稳定光源条件下进行，必要时使用标准光源箱；

判读一致性：采用标准色卡或读数仪，重要结果宜双人判读；

干扰控制：对浑浊、深色或高糖基质样品应评估干扰并采取方法允许的处理措施；

证据留存：保存比色结果照片（含标准色卡对比）或读数仪输出数据。

免疫层析等试剂盒法

实施要点：

试剂盒状态：确认有效期、储存温度与回温时间；

加样与计时：严格控制加样体积与判读时间窗；

对照线核验：对照线不显色应判定该条无效，需重做；

批间差控制：更换批号时应进行必要的对比验证；

证据留存：保存试纸条照片与读数仪原始数据。

结果记录与数据管理要求

记录应同步完成，不得依赖记忆事后补录关键数据。记录内容至少包括：样品编号、方法版本、设备编号/软件版本、试剂批号与有效期、对照结果、关键参数、原始读数或判读依据、操作者与复核者。

电子数据（光谱文件、读数仪数据、照片视频）应与样品编号关联，文件命名规则一致，并具备备份与防篡改措施。

对外发布或共享的结果应使用受控模板，未经授权不得擅自传播涉案或敏感信息。

无效检测与复测规则

出现以下情形之一，该次检测结果应判定为无效：

a) 阴性或阳性对照不符合接受准则；

b) 设备自检失败或关键校准未通过；

c) 关键步骤参数偏离方法要求且可能影响结果；

d) 样品混淆、标识错误或证据链中断；

e) 试剂盒对照线异常或试剂明显失效。

无效检测应查明原因，采取纠正措施后复测；复测应作为新的检测记录，保留原记录并注明无效原因，不得覆盖。

质量控制与判定规则

一般要求

药品快速检验的质量控制应贯穿“方法—人员—设备—试剂—环境—过程—数据”全过程，目标是确保筛查结论在既定用途下具有可接受的可靠性与一致性，并能够被复核、解释与追溯。

质量控制措施应与方法风险等级、样品风险等级与结果用途相匹配：对涉案样品、应急样品、历史高风险品种或涉及重大公共安全影响的情形，应提高质控强度与复核层级。

判定规则应以经验证或确认的方法性能为基础，明确阈值来源、判定类别、可疑区间、不确定性来源及其处置策略，避免将快速检验结果误用为法定结论。对任何超出适用范围或质控不满足接受准则的检测批次，不得出具有效判定。

质控体系构成

快速检验质控体系宜至少包括：

a) 对照控制：阴性对照、阳性对照、空白对照与参考对照；

b) 过程控制：前处理空白、平行样、关键参数复核与交叉污染检查；

c) 设备控制：自检、校准/核查、背景校正与性能漂移监控；

d) 试剂控制：批号管理、有效期管理、回温与储存条件核验；

e) 人员控制：培训、上岗考核、判读一致性评估与持续能力验证；

f) 数据控制：记录完整性、电子文件关联性、版本受控与防篡改；

g) 复核控制：关键结果双人判读、复测或替代方法复核。

质控方案应形成文件化要求并在执行中留存记录；当发现系统性偏差或误判风险上升时，应及时调整质控策略并进行再确认。

质控项目、频次与接受准则

质控项目应根据方法类别确定，并明确接受准则与不符合处置。对涉及阈值判定的，应同时规定“可疑区间”或“灰区”处理规则，避免简单二分法造成误判。质控项目、频次与接受准则见表3。

质控项目、频次与接受准则

| 质控项目 | 适用方法/环节 | 建议频次 | 接受准则 | 不符合处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴性对照 | 试剂盒、比色、tlc、光谱 | 每批次至少1次 | 阴性（无显色/无条带/低于阈值/匹配失败） | 判该批次无效，查因并重做 |
| 阳性对照 | 试剂盒、比色、tlc、光谱 | 每批次至少1次 | 阳性（显色/条带/高于阈值/匹配成功）且强度在允许范围 | 判该批次无效，查因并重做 |
| 空白（溶剂/基质） | 前处理与比色/光谱 | 每批次或每变更一次 | 背景信号稳定且不影响判读 | 排查污染与基质干扰，必要时重新前处理 |
| 平行样/重复测定 | 前处理与检测实施 | 高风险样品至少2次 | 结果一致（类别一致或差异≤设定限） | 复测或采用替代方法复核 |
| 设备自检/校准核查 | 便携光谱、读数仪 | 每日/每次使用前 | 自检通过；校准偏差在允许范围 | 停用设备，维护或校准后再用 |
| 光谱库版本核验 | 便携光谱 | 每次更新/每季度抽查 | 库版本受控；更新经验证 | 回退版本或补做验证 |
| tlc标准图谱/对照品比对 | tlc | 每批次 | 对照条带位置/颜色/形态符合预期 | 检查展开剂、薄层板、显色剂并重做 |
| 计时/温度控制核查 | 试剂盒、比色反应 | 每批次抽查 | 反应时间/温度在允许范围 | 重做该批次或相关样品 |
| 判读一致性（双人） | 需主观判读方法 | 高风险结果或灰区必做 | 两人结论一致；不一致触发复核 | 第三方判读/复测/替代方法 |
| 记录完整性检查 | 全流程 | 每批次 | 关键字段齐全、可追溯 | 补充说明；关键缺失则结果无效 |
| 接受准则应结合具体方法学验证结果、试剂盒说明书与本单位确认结果进行量化落地；表中为通用表达示例。 |  |  |  |  |

判定类别与统一表达

快速检验结果宜统一表达为以下三类，以便监管与处置衔接：

a) 符合：检测结果满足判定阈值与规则，且质控符合接受准则；

b) 可疑：结果处于灰区、存在干扰或不确定性无法排除、或不同方法/复测结果不一致；

c) 不符合：检测结果明确超出阈值或满足不符合判据，且质控符合接受准则。

对仅能输出“阴性/阳性”的方法，可将“阴性”对应“符合”，“阳性”对应“不符合”，并在必要时增加“可疑”（如弱阳、灰区、判读不一致）类别。

阈值、灰区与不确定性管理

阈值来源应明确，可来源于方法验证、说明书推荐、对照品比对统计或监管技术要求。

应设置灰区或可疑判定条件，例如：匹配度接近阈值、条带/显色弱、重复测定差异较大、背景干扰明显。对灰区结果应优先采取复测、平行样验证或采用替代方法复核；仍无法明确的，应判为可疑并启动送检确证。

对超出方法适用范围的样品（剂型不匹配、强基质干扰、无法完成规定前处理）应直接判为“结果不可判定/需送检”，不得勉强给出符合或不符合；该类情形可按本单位规定纳入“可疑”管理并在记录中明确原因。

复核、复测与替代方法复核规则

对不符合或可疑结果应进行复核，复核可包括同方法复测、平行样复测、不同操作者复测或替代方法复核。

复核应在满足样品链与证据链连续的条件下进行，并记录复核方案、人员、时间与结果。复核结果与初测不一致时，应按更高风险原则处置，并优先启动送检确证。

对涉案样品的复核应避免过度消耗样品，保证送检确证所需留样量。

复核结论应明确“初测—复核—综合判定”的关系，避免只保留最终结论而丢失过程证据。

结果报告与使用边界

快速检验结果输出应包含方法名称与版本、判定类别、对照与质控结论、关键证据、不确定性说明以及处置建议。快速检验结果可用于风险分流与现场处置决策，不得替代法定检验结论。

对外发布信息应遵循授权与保密要求，涉案信息、商业秘密与个人信息应控制传播范围。结果更正应走受控流程，保留原记录并形成更正说明，不得覆盖原件。