| ICS | 11.040.01 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. C 30 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0202—2026

医用电子设备检验数据溯源

与质量追溯指引

Guideline for inspection data traceability and quality traceability of medical electronic devices

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  数据溯源	5

6  质量追溯	6

7  数据治理与系统接口	8

8  异常管理数据更正与持续改进	8

9  文件记录管理	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省医疗器械检验检测院。

本文件主要起草人：刘博闻。

引言

医用电子设备（如监护、治疗、影像与检验相关的电子仪器设备等）在临床诊疗、患者安全与医疗质量管理中具有关键作用，其检验检测数据不仅用于判定设备是否满足技术要求与使用安全边界，也直接支撑采购验收、周期校准/计量、维修后放行、质量风险评估、召回处置与监管抽查等活动。随着设备智能化与联网化程度提升，检验数据来源呈现多系统、多接口、多格式并存的特征，数据在采集、传输、存储、处理、审核、发布与归档等环节中容易出现版本不一致、记录不完整、审计轨迹缺失、人员与设备身份不可追溯、计算过程不可复核、数据被误用或被篡改难以识别等问题，导致检验结论的可信度下降，并可能放大合规与质量风险。

溯源与追溯是保障检验数据可信与质量可控的基础。一方面，数据溯源要求检验数据能够从结果穿透到原始记录与关键过程要素，明确“数据从哪里来、由谁产生、用什么设备、按什么方法、在什么条件下形成、经历了哪些处理与审核”；另一方面，质量追溯要求围绕设备全生命周期建立一致的标识与关联关系，实现“某台设备—某次检验—某份报告—某次放行/整改—某项风险处置”的闭环链路，使异常可定位、责任可界定、措施可验证、结论可复现。

本文件以检验数据完整性与可追溯性为核心，面向医用电子设备的检验检测活动，提出数据溯源与质量追溯的通用要求与实施要点，重点规范标识编码、记录与台账、电子数据与审计追踪、方法与设备状态、数据处理与复核、报告发布与归档、异常与更正、接口与系统集成等关键环节，促进检验数据“真实、准确、完整、及时、可复核”，提升质量管理效率与风险治理能力，并为相关方开展质量审核、内部审计与外部监管检查提供可执行的依据。

医用电子设备检验数据溯源

与质量追溯指引

范围

本文件规定了医用电子设备检验检测数据在采集、传输、存储、处理、审核、发布、归档等环节的总体要求，以及数据溯源、质量追溯、数据治理与系统接口、异常管理数据更正与持续改进、文件记录管理等内容。

本文件适用于医疗机构、检验检测机构、生产企业及相关服务单位在医用电子设备出厂检验、到货验收、周期校准与计量确认、维护维修后验证、性能与安全检测、质量审核及监管抽查等场景中的数据溯源与质量追溯工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

GB/T 42061—2022 医疗器械  质量管理体系  用于法规的要求

GB/T 42062—2022 医疗器械  风险管理对医疗器械的应用

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

医用电子设备 medical electronic equipment

用于医疗活动且以电子技术实现检测、监护、治疗、影像、信息采集或控制等功能的设备及其配套软件/模块（含必要的附件与接口单元），其性能与安全性需通过检验检测或校准确认。

检验检测数据 inspection and test data

在规定方法与条件下，通过检验检测活动产生的原始记录、计算结果、判定结论、报告内容及其相关支撑信息的集合。

数据溯源 data provenance

对检验检测数据形成全过程的来源、生成路径、处理过程与责任主体进行追溯与证明的能力，确保数据“从结果到原始”的可穿透复核。

质量追溯 quality traceability

以唯一标识与关联关系为基础，实现设备、人员、方法、环境、样品/工装、数据记录、报告结论、处置措施之间的链式关联与回溯的能力，确保质量事件可定位、可复盘、可闭环。

原始数据 raw data

在数据采集环节直接获得的、未经人为选择性修改的记录与输出，包括仪器导出文件、自动采集记录、手工记录原始表单、原始图像/波形/日志等。

元数据 metadata

描述数据产生与使用背景的结构化信息，包括但不限于设备标识、软件版本、方法版本、操作者、时间戳、参数配置、环境条件、数据格式与编码规则等。

审计追踪 audit trail

对电子数据创建、修改、删除、审核、发布、归档等关键操作的自动记录机制，能够完整反映操作人、操作时间、操作内容、变更前后值与原因说明，并支持查询与导出。

数据完整性 data integrity

数据在全生命周期内保持真实、准确、完整、一致与可用的特性，确保数据未被未授权更改，且能通过记录与控制措施证明其可靠性。

唯一标识 unique identifier

用于在规定范围内唯一识别对象的标识代码，可用于设备、部件、软件版本、检验任务、记录文件、报告版本与处置单据等对象的唯一识别与关联。

设备唯一标识 unique device identification

对单台设备或其可追溯管理单元实施唯一识别的标识体系，用于实现设备全生命周期管理与检验数据关联追溯。

版本控制 version control

对方法文件、软件、配置参数、模板、记录表单与报告等进行版本编号、变更审批、发布与回退管理的活动，确保数据引用版本明确且可复核。

数据更正 data correction

在保留原记录与变更痕迹的前提下，对错误数据进行符合程序要求的修正活动，应包含更正原因、责任人、时间戳与复核记录。

复核 review

对检验检测数据的完整性、合理性、计算与判定逻辑、引用依据及合规性进行检查确认的活动，可包括技术复核与质量复核。

放行 release

在完成规定的检验检测、复核与必要处置后，确认设备满足使用或交付条件并允许投入使用/出厂/交付的管理行为。

不符合项 nonconformity

检验检测结果、过程或记录未满足规定要求（含标准、方法、合同、法规或内部规定）的情形。

纠正措施 corrective action

为消除已发现不符合项原因并防止再发生所采取的措施，包括原因分析、措施制定、实施验证与效果评价。

证据链 evidence chain

围绕同一检验检测活动形成的任务单、方法依据、设备状态证明、原始数据、计算过程、复核记录、报告版本、签发与归档记录等相互关联的文件与数据集合，用于支持溯源与审计取证。

总体要求

标识与证据链要求

应建立覆盖“设备—任务—记录—文件—报告—处置”的唯一标识体系，并通过台账或信息系统实现对象之间的关联映射。

每次检验检测活动应形成可审计的证据链，证据链至少包括：检验任务来源与授权、适用方法与版本、设备/工装/软件状态证明、原始数据与元数据、数据处理与计算过程、复核记录、报告签发记录、归档与保留记录。

发生不符合项时，还应包括更正、偏离、纠正措施与验证记录。

数据完整性与电子数据控制

检验检测数据应保持真实、准确、完整、一致与可用。对电子数据应实施审计追踪与访问控制，确保关键操作（创建、修改、更正、复核、签发、归档、导出）可追踪、可还原、不可抵赖。任何更正不得覆盖原记录，应保留变更前后值、变更原因、操作者、时间戳与复核信息。对自动采集或仪器导出数据，应保留原始导出文件或等效原始记录，并建立防篡改措施，保证审计穿透可验证。

方法、设备状态与版本控制

检验检测应使用已批准并受控的检验方法/作业指导书及其版本；涉及软件算法、参数模板、报告模板、判定规则的，应纳入版本控制。

用于生成数据的测量设备、工装夹具与必要的参考器具应具备可追溯的校准/核查状态，并在数据记录中体现设备标识、状态结论与有效期；当设备超期、失准或状态不明时，应暂停使用并评估对既往数据与报告的影响，必要时启动追溯核查与再检。

最小元数据集与记录要求

为保障跨系统、跨时间的复核能力，每次检验检测活动应至少记录表1所列“最小元数据集”。元数据应与原始数据、计算过程与报告版本建立一致映射关系，保证任一报告结论能够定位到唯一的原始数据集与处理链路。

检验检测数据最小元数据集

| 类别 | 最小元数据项 |
| --- | --- |
| 设备信息 | 设备唯一标识或等效标识、型号规格、序列号、使用单位/科室、关键配置（如软件/模块） |
| 任务信息 | 任务编号、任务来源（到货验收/周期校准/维修后验证等）、委托/授权信息、检验地点 |
| 方法与规则 | 方法编号与版本、判定依据与限值版本、偏离/变更说明 |
| 测量资源 | 测量设备/工装标识、校准/核查状态与有效期、关键软件名称与版本 |
| 人员与角色 | 操作者标识、复核者标识、批准/签发者标识（可合并但应可追溯） |
| 时间与条件 | 采集时间戳（开始/结束）、关键环境条件（如温湿度/电源条件等，按方法要求） |
| 数据对象 | 原始数据文件名/编号、存储位置或索引、数据格式、校验信息 |
| 处理与计算 | 数据处理步骤标识、参数配置快照、计算结果与单位、异常处理说明 |
| 输出与归档 | 报告编号与版本、签发时间、归档位置、保留期与备份标识 |

数据保留、备份与可用性

应规定检验检测数据的保留期、存储介质、备份频率与恢复策略，确保在保留期内数据可访问、可读取、可复核。对重要数据与关键结论应实施异地或离线备份（或等效措施），并定期开展恢复验证。

数据迁移、系统升级或格式转换时，应保证数据与元数据、审计追踪、版本信息与关联关系同步迁移且可验证；无法保证等效性的，应形成风险评估与补偿措施并留存记录。

数据溯源

溯源链路与最低要素

检验检测数据溯源应实现从“报告结论”向下穿透至“原始数据与形成过程”的可复核链路，并在任一环节保持对象可识别、关系可关联、过程可还原。

每次检验检测活动的溯源链路至少应包含：任务来源与授权信息、设备（含软件/关键配置）标识、方法与判定依据版本、测量资源状态（校准/核查有效性）、采集时间戳与操作者、原始数据文件及其索引、元数据最小集、数据处理与计算过程、复核与签发记录、归档与保留信息。溯源链路应与唯一标识体系一致，确保“一份报告—一套数据—一条证据链”。

数据采集与传输溯源控制

数据采集应明确采集方式（自动采集、仪器导出、人工记录）、采集参数与采集条件，并记录开始/结束时间戳及操作者信息；采集前应核验测量设备与工装处于受控状态，采集后应对数据完整性进行检查（缺项、单位、范围与格式）。

跨设备/跨系统传输应明确接口来源、传输路径与触发机制，字段映射、单位换算、修约规则等转换逻辑应受控并可追溯（保留规则版本与变更记录）。发生接口故障、重复写入、丢包、时间戳异常等情形时，应能定位影响范围、采取隔离/补传/更正措施，并形成记录与复核结论。

数据存储、处理与计算溯源控制

原始数据、过程数据与报告数据应分层存储并建立统一索引，保证文件可定位、可读取、可关联；原始数据应优先保留原始导出文件或等效原始记录，并采取防篡改控制，禁止以编辑后的文件替代原始记录。

数据处理与计算应可还原：

对筛选、滤波、截取、异常剔除、单位换算、修约、补偿等处理步骤，应记录处理规则、参数配置与执行者；

使用软件自动计算的，应记录软件名称、版本、算法/规则版本与关键参数快照，并保留运行日志或等效证据；

人工计算的，应保存计算书并标注取值来源与修约规则。异常数据不得无记录删除或替换，应形成异常说明、处理依据与复核记录。

复核、签发、归档与更正溯源控制

数据应按制度完成技术复核与质量复核（角色可合并但责任应可追溯），复核至少覆盖：数据完整性、方法与版本适用性、设备状态有效性、计算与判定正确性、报告内容一致性与签章有效性。报告签发后应执行版本控制，避免使用过期版本。

对已签发报告或数据的更正，应保留原记录与审计追踪，按更正程序生成新版本并说明原因、范围与影响评估，不得覆盖旧版本。必要时应启动对既往关联报告的追溯核查并形成闭环记录。

溯源核查表

数据溯源实施与审计核查宜按表2进行自查、抽查或验收。

数据溯源核查表

| 核查项 | 关键要求 | 证据/记录位置示例 |
| --- | --- | --- |
| 任务与授权 | 任务编号、来源、授权/委托信息完整 | 工单/任务单/系统记录 |
| 方法与依据 | 方法编号与版本、判定依据版本明确且受控 | 方法库/版本记录 |
| 设备状态 | 测量设备标识、校准/核查有效期可验证 | 证书/状态台账 |
| 原始数据 | 原始文件保留、索引明确、防篡改可证明 | 原始目录/校验信息 |
| 元数据 | 最小元数据集齐全且与数据一致 | 元数据表/系统字段 |
| 处理与计算 | 处理步骤、参数、软件/算法版本可还原 | 日志/计算书/配置快照 |
| 复核与签发 | 复核记录、签发记录、时间戳完整 | 复核单/签发记录 |
| 归档与备份 | 归档索引、保留期、备份可恢复 | 档案目录/备份记录 |
| 更正与版本 | 更正留痕、版本并存、影响评估明确 | 更正单/版本库 |

质量追溯

追溯链路与对象关联

质量追溯应以唯一标识为基础，建立“设备—检验任务—原始数据—处理计算—报告版本—放行/处置—再验证”的闭环链路，确保任一质量事件可定位到具体设备、具体批次/次序的检验数据与责任环节。

追溯对象至少应包括：

设备（含关键部件/模块与软件版本）；

检验任务与样本/工装、检验人员与复核人员；

使用的方法与判定依据版本、测量资源状态；

报告与更正版本；

相关处置单据（不符合项、偏离、纠正措施、再检记录）及其关联关系。

全生命周期追溯场景要求

应针对设备全生命周期关键节点建立追溯规则与台账接口，至少覆盖：到货验收/安装确认、首次启用前验证、周期校准/计量确认、性能与安全检测、维护维修后验证、软件升级/配置变更后再验证、异常事件处置与风险评估、停用报废与资产移交。

各节点形成的数据与结论应能与设备唯一标识自动或半自动关联，并保持同一口径的版本管理与证据链索引。涉及外部服务（第三方检验/维修）的，应将外部报告、证书与关键原始信息纳入追溯链路并可核验其真实性与有效性。

异常、不符合项与闭环追溯

当出现检验结果异常、数据异常、设备失准、方法偏离、记录缺失或系统故障等情况时，应启动追溯与处置流程。

对可能影响患者安全或医疗质量的异常，应优先执行风险评估与临床使用限制，并形成书面记录。必要时应触发召回、暂停使用、通知相关科室或监管报告等动作。

报告更正、再检与历史结论追溯

报告更正或再检应确保历史版本可追溯、差异可解释、影响可评估。更正应明确更正原因、影响范围、涉及的原始数据与处理链路、是否改变判定结论以及对既往放行/使用决策的影响。

再检应明确再检触发条件、再检方法与版本、再检数据与原数据的关联关系，并保留对比分析记录。

任何更正或再检结论应与相关处置单据（不符合项、纠正措施、风险评估）形成闭环，并在台账中可查询。

追溯台账最小集

应建立质量追溯台账或在信息系统中实现等效字段集，确保追溯查询可执行、可审计。

追溯台账最小字段宜包括：设备唯一标识/序列号、型号规格与关键配置、检验任务编号与类型、检验日期与地点、方法与判定依据版本、测量设备标识与状态、原始数据索引与校验信息、报告编号与版本、结论与放行状态、不符合项/异常编号、处置措施与再验证结论、关闭状态与责任人、关联文件索引。

台账应支持按设备、时间窗口、方法版本、报告版本、异常编号等维度快速检索与批量导出，满足内部审核与外部审计需要。

数据治理与系统接口

权限管理与职责隔离

应对检验检测数据实施分级授权与最小权限控制，至少区分数据采集/录入、数据处理、复核、签发、归档与系统管理等角色权限，并确保关键环节职责可分离、可追溯。对高风险操作应设置更高审批级别或双人复核，并保留操作依据与日志记录。

审计追踪与日志要求

用于存储、处理或发布检验检测数据的信息系统（含LIMS/LIS/HIS及数据采集软件等）应具备审计追踪功能，能够自动记录关键操作的操作者、时间戳、操作内容、变更前后值、变更原因与审批/复核信息，并支持查询、筛选与导出。

审计追踪记录应与数据保留期一致或不低于法规/制度要求。不得以覆盖日志、关闭日志或“离线处理后再导入”方式规避留痕，确需离线处理的，应形成等效的受控记录与复核说明。

数据备份、恢复与可用性

应制定并实施备份与恢复策略，明确备份范围、备份频率、存储位置与访问权限，并定期开展恢复演练与验证。系统故障、病毒攻击、误操作或介质损坏导致数据风险时，应能在规定时间内恢复到可审计状态，并保留事件记录、恢复过程与影响评估。重要数据宜采用异地或离线备份（或等效措施），确保单点故障不造成不可逆丢失。

系统接口与字段映射控制

跨系统数据交换应建立受控的字段映射与校验机制，确保字段含义、单位、精度、时间戳规则、版本号与编码规则一致。接口变更应执行变更控制并保留变更记录与回归验证结果。接口数据应具备完整性校验，发现差异应能够定位到具体批次与记录并闭环处理。

数据迁移、系统升级与一致性验证

系统升级、数据库迁移、格式转换或存储介质更换时，应对数据与追溯关系开展一致性验证。

迁移或升级应形成验证报告与问题清单，无法保证等效性的，应进行风险评估并制定补偿措施，并留存审批记录。

异常管理数据更正与持续改进

异常分类与触发条件

异常宜按对结论与风险的影响程度分级管理，至少包括数据异常、过程异常、设备状态异常三类：

数据异常包括：缺失重复越界、单位不一致、时间戳异常、格式损坏、字段映射错误、计算输出不一致；

过程异常包括：未按受控方法执行、未批准复核、缺失签发流程、不完整接口、传输失败、未闭环；

设备状态异常包括：测量设备超期未校准、校准不合格仍使用、关键软件版本与受控版本不一致、工装失效。

异常触发应基于自动校验规则与人工复核结合，系统应具备必要校验与报警能力，人员复核应能识别不合逻辑或与历史分布显著偏离的结果并及时发起异常记录。

影响评估与隔离处置

异常确认后应立即开展影响评估并采取隔离措施。隔离措施可包括暂停签发、暂停放行、标识隔离数据集、冻结相关报告版本、限制数据导出、对受影响设备停用或限制使用等，并记录处置时点责任人依据与审批信息。对可能影响患者安全或医疗质量的异常，应优先执行风险控制并按机构制度启动通报或升级处置。

数据更正与再验证要求

更正记录至少包含更正对象标识、更正原因、变更前后值对比、变更方法与依据、操作者与时间戳、复核者与结论。

更正涉及计算逻辑判定规则模板或字段映射时，应按变更控制执行并完成回归验证，确保更正不引入新错误。

更正后如影响报告结论或放行决策，应同步触发再验证与追溯核查，明确是否需要重新检验以及是否需要发出更正报告或撤回旧版本，并形成闭环记录。

持续改进

对确认的不符合项或重大异常，应开展根因分析并制定纠正措施，必要时制定预防措施以避免复发。纠正措施应与风险水平匹配，措施实施后应进行效果验证并闭环记录。

组织应定期汇总异常数据与审计追踪分析结果，识别高频异常类型与薄弱环节，形成改进计划并持续更新相关控制要求。

文件记录管理

记录类型与最小清单

应建立记录清单并保持动态更新，至少包括以下类别且能够相互关联：任务与授权记录、方法与判定依据记录、测量资源状态记录、原始数据与元数据记录、数据处理与计算记录、复核签发记录、归档备份记录、异常更正与闭环记录、系统配置与接口变更记录。

记录清单应明确记录名称、责任部门、保存介质、保留期访问权限与关联索引规则。

编号命名版本控制

记录应按统一规则编号与命名，支持按设备唯一标识、任务编号、报告编号、版本号快速检索。报告与更正报告应版本并存，旧版本应可读取且标识为历史版本，禁止覆盖替换。

归档保留与销毁

应规定不同记录的保留期与介质要求，保留期应不低于法规合同与机构制度要求。

归档应确保记录与索引同步，电子归档应保证格式长期可读且具备完整性校验信息。

到期销毁应经授权审批并形成销毁记录，销毁范围方式时间与责任人应可追溯，涉及在用设备历史追溯或未结案质量事件的记录不得销毁。

电子记录与签名签章

电子记录应具备身份认证访问控制审计追踪与防篡改能力，关键记录应具备电子签名或等效的责任确认机制并可验证签名有效性。

对扫描件或图像化归档材料，应确保清晰可辨并与原件对应关系可证明。

对外部机构提供的证书报告或校准证明，应保留来源核验记录并固化关键字段用于追溯检索。

记录模板

为提高一致性与审计可用性，应提供并使用受控模板。模板字段应与最小元数据集和追溯台账最小集一致，模板变更应纳入版本控制并保留变更说明。