| ICS | 13.060.50 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. Z 16 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0232—2026

移动水质监测车现场检测质量控制规范

Specification for on-site testing quality control of mobile water quality monitoring vehicles

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  任务准备与车辆出场质量控制要求	6

6  采样与样品流转质量控制要求	9

7  现场检测过程质量控制要求	12

8  数据审核、结果报告与资料管理要求	17

9  安全防护与应急保障要求	20

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：黄河水利委员会三门峡库区水文水资源局。

本文件主要起草人：高瑞东。

引言

随着生态环境保护、水源地监管、饮用水安全保障、突发环境事件应急处置、流域断面巡测、农村供水监督和污染源排查等工作的不断加强，水环境监测任务呈现出响应时效要求高、监测场景分散、对象类型复杂和现场快速判定需求突出的特点。移动水质监测车集样品采集、现场预处理、快速检测、数据处理、结果传输和应急保障等功能于一体，能够在固定实验室之外实现机动化、集成化和快速化监测，已成为生态环境、水务、应急、住建、农业农村及相关领域开展现场水质检测的重要技术装备。其现场检测质量控制水平，直接关系到监测数据的真实性、准确性、可比性和时效性，关系到环境执法、应急决策、风险预警和污染溯源工作的科学性与有效性。

当前，移动水质监测车在地表水、地下水、饮用水源水、农村供水、黑臭水体、入河排污口、工业废水排口及突发污染事件现场监测中应用日益广泛，但在现场布点、样品采集、设备校准、试剂管理、环境条件控制、分析操作、数据审核、留样复核和全过程记录等方面，仍存在执行标准不统一、操作衔接不严密、质量控制措施不完整和人员能力差异较大等问题。尤其在高温、低温、雨雪、大风、震动、道路颠簸、供电不稳定和复杂现场干扰条件下，监测车内仪器设备、试剂耗材和样品状态易受影响，若缺乏系统、规范、可操作的质量控制要求，容易导致检测偏差增大、结果稳定性下降和数据应用风险上升。

移动水质监测车现场检测不同于固定实验室常规检测，其质量控制既要满足水质监测基本技术要求，又要兼顾现场机动监测条件下的特殊影响因素，包括车辆驻停状态、现场环境变化、供水供电保障、车载仪器稳定性、样品周转时间、现场交叉污染风险和突发任务切换等。因此，有必要围绕移动水质监测车现场检测全过程，建立覆盖任务准备、车辆保障、仪器设备管理、样品采集与流转、现场检测操作、质量控制样设置、数据审核、异常处置和资料归档等环节的规范化要求，提升现场监测数据质量控制水平。

为规范移动水质监测车现场检测活动，统一质量控制要求，保障现场检测数据质量，制定本文件。本文件立足移动水质监测车应用实际，围绕现场检测质量控制全过程提出要求，突出现场快速监测、机动监测和应急监测条件下的关键控制点，强调标准化操作、全过程留痕、数据可追溯和结果可核查，旨在为移动水质监测车使用单位、检测机构、生态环境监测部门和相关管理单位提供统一的技术依据。

本文件适用于采用移动水质监测车开展地表水、地下水、饮用水、生活污水、工业废水及相关水环境对象现场检测活动的质量控制管理，不替代现行法律法规、生态环境监测技术规范和实验室质量管理要求。对涉及特殊污染物、专用分析方法和高风险应急监测任务的，应在符合本文件基本要求的基础上，结合有关专项技术要求实施。通过实施本文件，有助于提升移动水质监测车现场检测工作的规范化、标准化和专业化水平，提高监测结果的可靠性和公信力。

移动水质监测车现场检测质量控制规范

范围

本文件规定了移动水质监测车开展现场检测活动的总体要求，任务准备与车辆出场质量控制要求，采样与样品流转质量控制要求，现场检测过程质量控制要求，数据审核、结果报告与资料管理要求，数据审核、结果报告与资料管理要求，安全防护与应急保障要求等内容。

本文件适用于采用移动水质监测车对地表水、地下水、饮用水、生活污水、工业废水及相关环境水体开展现场检测活动的质量控制管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

HJ 91.1—2019 污水监测技术规范

HJ 91.2—2022 地表水环境质量监测技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

移动水质监测车 mobile water quality monitoring vehicle

集成车载仪器设备、样品处理设施、供电供水设施、数据采集传输设施和现场作业辅助设施，能够在监测现场开展水质采样、预处理、检测、数据记录和结果传输等工作的专用车辆。

现场检测 on-site testing

在采样现场或者采样点附近，利用车载检测设备、便携式检测设备或者配套分析设施，对水样或者环境水体相关指标进行即时或者短时间内完成的检测活动。

质量控制 quality control

为保证现场检测数据真实、准确、可比和可追溯，对任务准备、样品采集、样品保存、检测分析、数据审核、结果判定和资料管理等全过程采取的技术措施和管理活动。

车载检测设备 vehicle-mounted testing equipment

安装或者固定于移动水质监测车内，用于现场样品预处理、参数测定、结果计算、数据记录和状态监控的仪器设备及其辅助装置。

质量控制样 quality control sample

用于评价现场检测过程受控状态和检测结果可靠性的样品，包括空白样、平行样、加标样、标准样和必要的质控核查样。

现场空白样 field blank sample

在现场条件下，采用与样品相同的容器、保存和操作过程处理，但不接触实际被测水体的质量控制样，用于判定现场采样、保存、运输和检测过程中是否存在污染或者交叉干扰。

平行样 parallel sample

在同一采样点、同一时间、按相同方法独立采集并分别检测的两个或者多个样品，用于评价采样和检测结果的一致性。

加标样 spiked sample

向现场样品中加入已知量目标物质或者标准物质后形成的质量控制样，用于评价样品基体影响和检测过程回收水平。

现场检测环境 testing environment on site

移动水质监测车开展检测时所处的外部和内部环境条件，包括气温、湿度、振动、供电状态、光照、通风、洁净状况和车辆驻停稳定性等。

原始记录 original record

对现场检测全过程形成的原始信息记录，包括任务信息、采样信息、样品编号、仪器状态、检测参数、质控结果、数据修约、异常情况和相关处置内容。

总体要求

基本要求

移动水质监测车现场检测活动应坚持科学规范、过程受控、数据真实、结果准确、记录完整和责任明确的原则。

现场检测质量控制应贯穿任务准备、车辆出场、现场布设、样品采集、样品保存、检测分析、质量控制样测定、数据审核、结果报送和资料归档全过程。

采用移动水质监测车开展现场检测时，不得以机动性、时效性和应急性为由降低质量控制要求，不得省略关键质控环节。

现场检测方法、仪器设备、试剂耗材、样品容器、样品保存条件和数据处理方式应与监测目的、样品类型和检测指标相适应。

对同一任务涉及多个采样点、多类水样、多种分析方法或者多台车载设备并行运行的，应统一技术要求、统一记录格式、统一质控口径和统一结果审核规则。

现场检测活动应与现行有关采样、保存、分析、质量管理和安全防护技术要求相衔接。对无车载快速检测条件或者不适宜现场测定的指标，不得强行实施现场检测。

质量控制目标要求

移动水质监测车现场检测质量控制应以保证样品代表性、检测过程稳定性、结果准确性和数据可追溯性为目标。

质量控制应至少满足以下要求：

a）采样点位、采样时段和采样方式符合任务要求；

b）样品采集、分装、保存和检测衔接顺畅；

c）仪器设备处于正常工作状态；

d）质量控制样设置合理并得到有效实施；

e）原始记录真实、完整、清晰；

f）数据审核和异常处置及时有效。

对突发环境事件、污染投诉调查、饮用水安全快速排查和其他高时效性任务，在保证响应速度的同时，应重点加强样品标识、现场空白样、平行样和关键指标复核控制。

任务组织要求

现场检测任务实施前，应明确监测目的、监测对象、检测项目、检测方法、质量控制要求、结果报送时限和人员分工。

任务组织应根据监测类别、现场条件、检测项目复杂程度和车辆能力合理配置采样人员、检测人员、数据审核人员和安全保障人员。

对应急监测、夜间监测、恶劣天气监测、跨区域连续巡测和长时间驻场检测任务，应制定专项质量控制措施和应急保障措施。

现场检测任务实施中，不得擅自变更检测项目、方法或者质量控制要求；确需调整的，应说明原因并形成记录。

人员要求

参加移动水质监测车现场检测活动的人员应具备相应的专业知识、操作技能和现场应急处置能力。

检测人员应熟悉采样要求、车载仪器操作要求、检测方法、质量控制程序和数据记录要求。

采样人员应掌握采样点位识别、采样容器使用、样品保存、样品交接和现场污染防控要求。

数据审核人员应掌握原始记录审核、质控结果判定、数据修约和异常数据识别要求。

未经培训、考核不合格或者不熟悉相应检测任务要求的人员，不得独立承担现场采样、车载检测和数据审核工作。

车辆与车载环境要求

移动水质监测车应保持车况良好，满足安全行驶、现场驻停、供电供水、通风照明和仪器运行要求。

车载实验区域、样品处理区域、试剂存放区域和数据处理区域宜相对分隔，防止交叉污染和作业相互干扰。

车内应保持清洁、整齐、干燥和通风，不得堆放与检测无关的物品，不得存在影响样品和仪器稳定性的污染源。

车辆驻停后应确认车体稳定，必要时应采取支撑、找平、减振或者限位措施。未满足稳定条件的，不得开展精密检测作业。

车内温度、湿度、洁净度和电源状态应满足仪器设备和检测方法要求。超出允许范围时，应暂停相应检测项目或者采取补救措施。

仪器设备要求

车载检测设备和便携式检测设备应符合相应检测项目的技术要求，并处于有效检定、校准或者性能核查周期内。

仪器设备投入现场任务前，应完成状态检查、功能检查和必要的校准或者核查。

仪器设备在运输、驻停和检测过程中，应采取防震、防潮、防高温、防低温和防污染措施。

对受车辆振动、温度变化和供电影响明显的仪器设备，应在到达现场并稳定后进行重新核查，确认正常后方可使用。

仪器设备发生故障、漂移、校准失败或者关键性能异常时，应停止使用并及时处理，不得在异常状态下继续检测。

试剂与耗材要求

现场检测所用试剂、标准物质、校准溶液、质控样品和耗材应符合方法要求，并在有效期内使用。

试剂和标准物质应分类存放、标识清晰、防止混淆，并根据储存条件采取避光、冷藏、防震和防泄漏措施。

现场临时配制的试剂、标准工作液和校准溶液应记录配制时间、配制人、浓度和有效期限。

超过有效期、标签不清、性状异常、保存条件不符合要求或者来源不明的试剂和耗材，不得使用。

样品瓶、过滤装置、移液器具、比色皿和其他直接接触样品的耗材应洁净、适配、无污染，不得重复使用不符合要求的一次性耗材。

样品管理要求

样品采集、编号、保存、运输、分装、交接和检测应形成完整链条管理，不得出现样品混淆、编号重复、标识缺失或者交接不清情形。

样品容器、保存方式和保存时间应与检测项目要求相适应。对需立即测定的项目，应缩短样品等待时间。

现场采集样品后，应尽快完成现场检测；不能立即检测的，应按规定保存并记录保存条件和保存时间。

样品分装、开封和检测过程中，应采取防止交叉污染和防止样品性质改变的措施。

现场检测实施要求

现场检测应按照批准的方法和操作程序实施，不得擅自简化、替代或者变更关键步骤。

每项检测应核对样品编号、检测项目、分析条件和质量控制要求，确认无误后方可开始检测。

对同一批次样品和同类检测项目，应尽量保持检测条件一致、操作人员相对固定和检测顺序合理。

对温度、时间、振荡、比色、反应时间和清洗步骤敏感的检测项目，应严格控制操作条件。

现场检测中发现样品异常、仪器异常、试剂异常或者结果明显不合理时，应暂停相关检测并查明原因。

质量控制样设置要求

现场检测应根据任务类型、检测项目和方法要求设置相应的质量控制样。

质量控制样宜包括现场空白样、实验室空白样、平行样、加标样、标准样和必要的现场核查样。

质量控制样的设置频次、设置位置和测定顺序应满足方法要求和任务质量控制要求。

质量控制样结果不满足要求时，应分析原因并采取重新校准、重新检测、重新采样或者结果作废等措施。

数据审核与结果管理要求

现场检测数据应实行原始记录、结果计算、质量控制结果判定和最终审核分级管理。

原始记录应现场填写或者实时电子记录，不得事后补记、凭记忆追记或者仅保留最终结果。

数据审核应包括样品信息核对、检测条件核对、质控结果判定、数据逻辑检查、异常值识别和结果修约检查。

未经审核确认的数据，不得对外发布或者作为正式监测结果使用。

异常情况处置要求

现场检测过程中出现车辆供电异常、仪器故障、样品污染、样品丢失、质控失效、环境条件不满足要求或者人员误操作等情况时，应及时处置并形成记录。

异常情况影响结果可靠性的，应停止使用相关数据，并视情况重新采样、重新检测或者改用其他方法验证。

对重复发生的异常情况，应分析根本原因并采取针对性改进措施。

安全与防护要求

移动水质监测车现场检测活动应落实用电安全、化学品安全、车辆驻停安全、样品操作安全和个人防护要求。

检测人员应按要求佩戴必要的防护用品，规范操作酸碱试剂、有毒有害试剂和样品。

在交通道路、河岸陡坡、污染事故现场、夜间作业点和恶劣天气条件下开展检测时，应落实专项安全措施。

资料与档案管理要求

现场检测质量控制全过程应形成完整资料。

资料内容宜包括任务单、采样记录、样品交接记录、仪器设备状态记录、校准记录、质控记录、原始检测记录、数据审核记录、异常处置记录和结果报告。

资料应统一编号、分类归档、妥善保存，并满足后续核查、复核和追溯要求。

任务准备与车辆出场质量控制要求

一般要求

移动水质监测车执行现场检测任务前，应完成任务准备和车辆出场质量控制确认。

任务准备应覆盖监测目的确认、方案核查、人员分工、仪器设备检查、试剂耗材准备、样品容器准备、质量控制样准备、车辆状态检查和安全防护准备等内容。

车辆出场前未完成必要检查、核查或者确认的，不得组织出车执行任务。

对应急监测、夜间监测、连续巡测、长距离转场和复杂水体监测任务，应增加专项准备内容和复核环节。

任务信息确认要求

出车前应明确监测任务来源、监测目的、监测对象、采样点位、检测项目、检测方法、结果报送要求和时限要求。

对委托任务、联合任务和应急任务，应核查任务单、监测方案或者指令信息是否完整。

任务信息不明确、点位信息不清、项目方法不匹配或者质量控制要求缺失的，不得直接出车，应先补充确认。

任务调整时，应同步调整样品容器、试剂、质控样和仪器配置，不得沿用不适配的出车准备内容。

人员准备要求

出车前应明确采样人员、检测人员、记录人员、数据审核人员和安全保障人员职责。

承担任务的人员应熟悉当次监测对象、水体特征、检测项目、方法要求和质量控制要求。

对特殊项目、专用设备或者高风险场景任务，应配置具备相应能力和经验的人员。

人员准备不足、岗位职责不清或者关键岗位缺失时，不得组织出车。

车辆状态检查要求

车辆出场前应检查底盘运行状态、制动状态、轮胎状态、灯光信号、油液状态和随车安全设施。

车载供电系统、供水系统、空调系统、通风系统、减振设施、照明设施和车门锁闭装置应处于正常状态。

车内工作台面、仪器安装位、样品存放区、试剂存放区和废液暂存区应整洁有序。

车辆存在明显安全隐患、供电不稳定、车内环境不满足检测要求或者关键保障设施失效时，不得出车。

仪器设备出场检查要求

所有车载检测设备和便携式检测设备出场前应完成通电检查、功能检查和必要的校准或者核查。

仪器设备检查内容宜包括以下方面：

a）外观完整性；

b）电源连接状态；

c）显示与按键功能；

d）泵、阀、管路和传感单元状态；

e）检测池、比色单元和光学系统洁净状态；

f）零点、量程和灵敏度状态；

g）数据存储和传输状态。

对精密仪器、在线分析单元和易受振动影响的设备，应确认固定状态和运输防护状态。

仪器设备校准失败、核查不通过或者故障未排除的，不得带车出场作为正式检测设备使用。

试剂与标准物质准备要求

出车前应按任务检测项目配备所需试剂、标准物质、校准液、缓冲液、清洗液和消耗材料。

试剂和标准物质应核查名称、浓度、批号、有效期、保存条件和使用状态。

对需现场配制或者临时稀释的试剂和工作液，应提前准备配制工具、记录表单和必要的纯水。

试剂数量应满足样品检测、平行检测、质控样检测和异常重测需要，不得仅按最低测试量准备。

有效期不足、标签不清、包装损坏或者保存状态异常的试剂和标准物质不得带车出场。

样品容器与耗材准备要求

出车前应根据检测项目准备相适应的样品容器、过滤装置、采样杆、采样绳、样品标签、封签和现场记录用品。

样品容器应洁净、完好、匹配检测项目要求，并按用途分类摆放。

对需预加保存剂或者特殊处理的容器，应在出车前完成核查和标识。

一次性耗材、移液器吸头、手套、擦拭纸、比色皿、注射器和滤膜等应准备充足，防止因耗材不足影响检测连续性。

样品容器和耗材准备不足、容器类型不匹配或者标识不清的，不得出车。

质量控制样准备要求

出车前应根据任务类型、检测项目和方法要求准备相应质量控制样或者质量控制样制备用品。

质量控制样准备宜包括空白样用水、平行样容器、加标所需标准液、标准核查样和必要的质控记录表。

对应急任务和重点项目，应适当提高质量控制样准备充分性，保证现场可及时实施核查。

未准备相应质控样或者质控样制备条件不满足要求的，不得视为出车准备完成。

现场保障物资准备要求

出车前应准备现场作业所需的个人防护用品、警示标识、照明设备、通讯设备、定位设备和应急物资。

对夜间、雨天、岸边、高架桥下、污染事故现场和道路边作业，应增加反光标识、防滑用品、便携照明和警戒设施。

废液收集容器、废弃耗材收集袋和污染物临时封存用品应随车配备，不得在现场随意弃置检测废液和废弃物。

出场前记录与确认要求

出车前应形成任务准备和车辆出场检查记录。

记录内容宜包括任务名称、出车时间、人员名单、仪器设备状态、试剂耗材状态、样品容器准备情况、质控样准备情况和安全物资准备情况。

出场检查应由相关责任人员确认；对关键设备、关键试剂和关键项目宜实行双重复核。

未形成出场检查记录或者记录内容明显缺失的，不得视为完成出场质量控制。

采样与样品流转质量控制要求

一般要求

现场采样与样品流转应满足代表性、完整性、时效性和可追溯性要求。

采样活动应依据监测目的、监测对象、水体类型、检测项目和现场条件实施，不得随意改变采样点位、采样深度、采样时段和采样方式。

样品流转应覆盖样品编号、分装、保存、交接、运输、检测、留样和处置全过程。任一环节信息不清或者责任不明的，不得进入下一环节。

对地表水、地下水、饮用水、生活污水、工业废水和突发污染事件样品，应根据水体特征和检测项目差异实施分类采样和分类管理。

采样过程中应防止样品污染、交叉污染、样品性质变化、样品丢失和样品标识混乱。采样后应尽快进入检测或者保存环节。

采样点位确认要求

到达现场后，应先核对采样点位名称、坐标位置、功能属性、水体类型和周边环境情况。

采样点位确认应结合任务单、监测方案、现场标识、定位设备和周边地貌水文特征进行，不得仅凭经验判断点位位置。

采样点位与任务要求明显不符、采样断面发生明显变化、采样条件受阻或者现场存在安全风险时，应及时报告并按规定调整，不得擅自替代其他点位采样。

对断面监测、排口监测和应急溯源监测等任务，应结合流向、排放特征、混合条件和代表性要求合理确定具体采样位置。

现场采样条件检查要求

采样前应检查天气状况、水体流态、水位变化、周边污染源、岸边通行条件和现场安全条件。

对采样有显著影响的环境因素，宜现场记录，包括降雨、风力、水体颜色、气味、漂浮物、泡沫、油膜、底泥扰动和突发排污情况等。

采样条件不满足要求或者可能显著影响样品代表性时，应在记录中注明，并根据任务要求采取补充采样、平行采样或者复核采样措施。

在桥梁、陡坡、深水区、污染事故现场和交通道路边等高风险区域采样时，应落实相应安全防护措施后方可实施采样。

采样器具与容器使用要求

采样器具和样品容器应与检测项目、水样性质和保存要求相适应。

采样器具应洁净、完好、无残留污染，不得使用破损、变形、污染或者不适配的采样器具。

样品容器应按项目要求分别使用，不得将不同项目样品随意合装，不得使用未经确认适用的容器替代专用容器。

对需预处理、加保存剂或者避光保存的容器，应在采样前完成核查和标识。

采样器具在不同点位、不同样品类型之间使用时，应按要求清洗或者更换，防止交叉污染。

采样操作要求

采样应按规定方法实施，保证样品具有代表性。

采样前应确认样品容器编号、检测项目和保存要求，避免采后混淆。

采样过程中应尽量减少对水体的扰动，不得在明显受搅动、回流、岸边滞水或者非代表性区域随意取样。

对流动水体，宜在水流稳定且具有代表性的位置采样；对静止或者缓流水体，宜根据任务要求确定取样深度和取样层位。

对排口水样、污染团水样和异常颜色气味水样，应重点控制采样时机、采样位置和样品均匀性。

对现场需立即测定的项目，应优先采样、优先检测，减少样品等待时间。

采样完成后，应立即检查样品容器密封状态、装样量、标签信息和保存状态。

样品分装与现场预处理要求

样品分装应根据检测项目、保存要求和检测顺序实施。

分装过程应在清洁、稳定和适宜的条件下进行，防止外来污染物进入样品。

对需过滤、加酸、加固定剂、避光或者低温保存的样品，应按方法要求及时处理，不得延误。

现场过滤、加保存剂和其他预处理操作应形成记录，包括操作时间、操作人、所用试剂和样品编号。

样品预处理过程中使用的器具和耗材应专用或者严格清洗，不得造成项目间交叉污染。

样品编号与标识要求

每个样品应设置唯一编号，编号应与任务信息、采样点位、采样时间和检测项目建立对应关系。

样品标识宜至少包括样品编号、点位名称、采样时间、检测项目、保存方式和采样人员信息。

样品标签应清晰、牢固、耐水，不得因潮湿、低温或者运输振动脱落或者模糊。

平行样、加标样、空白样和其他质量控制样应有独立标识，并与常规样品区分管理。

样品编号重复、标签不清或者样品与记录信息不一致的，不得进入检测环节。

样品保存要求

样品采集后应根据检测项目要求采取相应保存措施。

对需低温保存的样品，应及时放入冷藏设备或者保温箱中；对需避光保存的样品，应采取遮光措施；对需加入保存剂的样品，应按规定处理。

样品保存过程中应防止容器破损、密封失效、剧烈震荡和异常升温。

样品保存时间应满足方法要求；超过规定保存时间且未检测的样品，不得直接作为有效检测样品使用。

保存条件发生异常时，应及时记录并评估对结果的影响，必要时应重新采样。

样品交接要求

样品在采样人员、检测人员和审核人员之间流转时，应办理交接手续。

样品交接内容宜包括样品编号、点位信息、检测项目、样品数量、保存状态、交接时间和交接双方签字或者电子确认信息。

交接时应检查容器完整性、标签完整性和保存状态；存在异常的，应立即说明并记录。

未经交接确认的样品，不得直接进入检测、复测或者留样环节。

样品运输与车内流转要求

样品由采样点转运至监测车内或者由监测车转运至其他检测场所时，应采取防震、防漏、防污染和防混淆措施。

样品在车内流转时，应按检测顺序和保存条件分类摆放，不得与试剂、废液和污染器具混放。

对需立即检测和需后续转送实验室检测的样品，应分区管理，避免误取误测。

长时间转运或者多点位连续采样任务中，应定期检查样品保存温度、密封状态和标签状态。

质量控制样采集要求

现场空白样、平行样和其他质量控制样的采集应与常规样品同步组织实施。

平行样应在同一采样点、同一时间、按相同方法独立采集，不得由同一容器分装代替独立采集。

现场空白样应覆盖与常规样品相同的容器、现场操作和流转条件，用于判定现场污染影响。

对重点项目、关键点位和应急监测任务，宜增加平行样或者复核样采集频次。

样品异常处置要求

采样或者流转过程中出现样品洒漏、容器破损、标签脱落、保存失效、样品混淆或者明显污染时，应立即停止使用相关样品。

对异常样品应查明原因并记录，必要时应重新采样。

对无法重新采样的样品，应在结果报告和原始记录中注明异常情况及其影响，不得隐瞒。

采样与样品流转记录要求

采样与样品流转全过程应形成记录。

记录内容宜包括任务名称、点位名称、采样时间、样品编号、检测项目、样品状态、保存方式、交接信息、质量控制样信息和异常情况。

原始记录应现场填写或者实时电子记录，不得在采样结束后集中补记。

为提高采样与流转过程的可控性，样品流转关键控制内容宜按表1执行。

样品流转关键控制内容

| 环节 | 主要控制内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 点位确认 | 点位名称、位置、代表性 | 与任务信息一致 |
| 采样操作 | 采样方法、采样器具、采样时机 | 操作规范、样品有代表性 |
| 样品分装 | 项目对应、容器适配、预处理 | 分装正确、无交叉污染 |
| 样品标识 | 编号、标签、质控样区分 | 编号唯一、标识清晰 |
| 样品保存 | 温度、避光、保存剂 | 满足方法要求 |
| 样品交接 | 数量、状态、签字确认 | 责任明确、记录完整 |

现场检测过程质量控制要求

一般要求

现场检测过程质量控制应覆盖样品接收、检测前准备、仪器状态确认、试剂使用、检测操作、质量控制样测定、结果判定、异常复查和原始记录填写全过程。

现场检测应按照规定方法、规定步骤和规定条件实施，不得擅自简化操作程序、改变试剂配比、缩短反应时间或者省略关键质量控制环节。

同一批次样品、同一类检测项目和同一套车载检测设备，应尽量在相对一致的环境条件和操作条件下完成检测，以保证检测结果可比性。

现场检测过程中应重点控制以下内容：

a）仪器设备稳定性；

b）试剂和标准物质有效性；

c）样品状态和预处理一致性；

d）操作步骤规范性；

e）质量控制样结果符合性；

f）数据记录和结果计算准确性。

对易受温度、时间、光照、振动、污染、供电波动和人员操作差异影响的检测项目，应实施重点质量控制。

现场检测中发现质量控制失效、样品状态异常、仪器状态异常或者结果明显失真时，应立即停止相关检测，查明原因并采取处置措施。原因未查明前，不得继续使用相关检测结果。

检测前准备要求

样品进入检测环节前，应核对样品编号、点位信息、检测项目、保存状态、采样时间和保存时间。

检测前应检查车载环境条件，包括车体稳定状态、供电状态、温湿度条件、工作台洁净状态和通风条件。

检测前应对所用仪器设备、量器、比色皿、反应管、过滤装置和其他辅助器具进行检查，确认其满足使用要求。

检测前应核查所用试剂、标准液、校准液和质控样状态，确认其名称、浓度、批号、有效期和保存条件符合要求。

检测前应结合样品数量、项目类别和方法要求合理安排检测顺序。对保存时间短、易变化或者需要现场即测的项目，应优先检测。

现场检测前准备完成后，应形成检测前确认记录。未完成确认的，不得进入正式检测程序。

仪器设备运行控制要求

仪器设备在现场检测前应完成开机预热、零点检查、背景检查、功能检查和必要的校准或者核查。

仪器设备运行过程中应保持供电稳定，不得在频繁断电、反复重启和电压波动显著条件下强行开展精密检测。

对受温度变化、车辆振动和外界光照影响明显的设备，应在车辆驻停稳定后重新确认其运行状态。

检测过程中应关注仪器显示值、响应时间、基线漂移、吸光度异常、管路状态、泵阀状态和报警信息。发现异常时，应立即暂停检测并核查。

同一检测项目更换设备或者更换关键部件后，应重新进行校准或者核查，并形成记录。

仪器设备日常维护、现场维护和故障处理过程应形成记录，并与当次检测任务相衔接。

校准与核查要求

现场检测所用仪器应按方法要求实施校准、校准核查或者标准曲线核验。

校准应使用适配的标准物质、标准溶液或者标准装置，校准过程应符合方法规定。

对采用标准曲线法的检测项目，应确认曲线点设置、线性关系、空白值和响应值满足方法要求。

对采用直读式测量的检测项目，应在检测前实施零点核查和量程核查，必要时实施中间点核查。

当出现下列情形之一时，应重新校准或者重新核查：

a）设备开机后长时间未使用；

b）检测批次切换；

c）环境条件明显变化；

d）质控结果异常；

e）设备维修、震动冲击或者异常断电后。

校准或者核查不符合要求的，不得继续开展样品检测。

试剂与标准物质使用控制要求

检测中使用的试剂、标准溶液、缓冲液和显色剂应符合方法要求，并在有效期内使用。

现场配制的工作液、校准液和加标液应按方法要求配制，并记录配制时间、配制人、浓度、配制方法和有效期限。

试剂使用前应检查外观状态、颜色、沉淀、分层、浑浊和泄漏情况。性状异常的，不得使用。

同一批样品检测过程中，不宜频繁更换试剂批次。确需更换时，应进行一致性核查。

试剂取用过程中应防止交叉污染，不得将已接触样品或者外界环境的器具再次直接伸入原试剂瓶中。

使用后剩余试剂、废液和废弃耗材应分类收集，不得回倒原容器，不得随意排放。

样品预处理质量控制要求

样品预处理应符合检测方法要求，并与目标项目、水样性质和保存状态相适应。

对需过滤、稀释、消解、酸化、中和、恒温反应或者分离萃取的样品，应严格控制预处理条件和操作顺序。

同一批次样品使用同一方法检测时，预处理方式应保持一致，不得因样品数量多、时间紧或者人员变化而改变关键步骤。

样品预处理过程中，应重点控制污染引入、样品损失、反应时间不足、温度失控、稀释倍数错误和容器混用等问题。

对浑浊、高色度、高盐分、高有机物和高悬浮物样品，应根据方法要求采取适宜预处理措施，并记录样品特殊状态和处理方式。

预处理后样品出现明显异常，如沉淀异常、颜色异常、反应不完全或者结果超出方法适用范围时，应重新检查样品状态、试剂状态和操作过程。

检测操作质量控制要求

现场检测操作应严格执行方法规定的取样量、反应条件、时间控制、温度条件、测定顺序和结果读取要求。

检测人员应按规定使用移液器、量筒、比色皿、试管和其他器具，不得使用未经核查的替代器具。

对分步反应、多试剂显色、恒温消解和定时读取结果的项目，应设置明确计时控制，不得凭经验估计时间。

对平行样、加标样和标准样，应与常规样品采用相同的预处理和检测步骤。

检测操作中不得边操作边修改样品编号、替换容器或者混放样品。

检测完成后，应及时核查样品顺序、测定顺序、读数顺序和结果填写顺序是否一致，防止错位记录。

质量控制样测定要求

现场检测应按方法要求和任务要求设置质量控制样，并在规定位置插入测定流程。

空白样测定应能够反映采样、保存、预处理和检测全过程是否存在污染。

平行样测定应能够反映采样和检测重复性；平行样差异超出允许范围时，应查明原因并视情况重测或者重采。

加标样测定应能够反映样品基体干扰和方法回收水平；加标回收率不符合要求时，应结合样品性质和方法适用性分析原因。

标准样或者标准核查样测定应能够反映仪器和方法准确性；标准样测定结果不符合要求时，应暂停样品分析并重新核查仪器和试剂状态。

对批量样品较多、任务时间较长或者关键项目较多的任务，应根据需要增加质量控制样测定频次。

为保证现场检测过程受控，常用质量控制样及其主要用途可按表2执行。

现场检测常用质量控制样及主要用途

| 质控样类型 | 主要用途 | 主要控制内容 |
| --- | --- | --- |
| 现场空白样 | 判定现场污染和流转污染 | 采样、保存、流转和检测全过程污染控制 |
| 平行样 | 判定重复性和一致性 | 采样一致性、操作重复性 |
| 加标样 | 判定回收水平和基体影响 | 方法准确性、基体干扰 |
| 标准样 | 判定仪器和方法准确性 | 校准状态、测定准确性 |
| 核查样 | 判定过程持续受控状态 | 批次检测稳定性 |

结果判定与复测要求

检测结果判定应结合方法检出限、量程范围、质控结果、样品状态和现场背景情况综合实施。

结果超出量程、低于检出限、出现明显逻辑冲突或者与现场现象严重不符时，应进行复核。

复核可采用重复测定、重新预处理、重新校准、重新采样或者采用其他适用方法验证等方式实施。

对污染事故调查、饮用水异常排查和执法取证等高敏感任务，关键项目宜实施复测或者交叉验证。

未经复核确认的异常结果，不得直接作为最终报告结果使用。

数据记录与原始记录要求

现场检测原始记录应同步填写或者同步电子记录，不得事后凭回忆补记。

原始记录内容宜包括以下方面：

a）任务名称和样品编号；

b）检测项目和检测方法；

c）仪器设备编号和状态；

d）试剂名称和批号；

e）校准和质控结果；

f）测定读数、计算过程和最终结果；

g）样品特殊状态和预处理情况；

h）异常情况和处置措施；

i）检测人员和审核人员信息。

原始记录应字迹清晰、数据完整、逻辑一致。电子记录应保证可追溯、不可随意覆盖和可导出备查。

对修改的原始记录，应保留修改痕迹并注明修改原因、修改时间和修改人。

异常情况识别与处置要求

7.现场检测过程中出现下列情形之一时，应判定为异常情况：

a）仪器校准失败或者漂移明显；

b）空白样异常；

c）平行样差异过大；

d）加标回收异常；

e）标准样结果不符合要求；

f）样品污染、洒漏、变质或者保存失效；

g）供电异常、车体振动异常或者环境条件异常；

h）原始记录缺失或者结果逻辑明显异常。

异常情况发生后，应立即暂停相关检测，查明原因并采取重新校准、重新检测、重新采样、替换试剂或者更换设备等措施。

异常情况处理过程和处理结果应形成记录，并纳入质量控制资料。

未查明原因或者未采取有效处置措施的异常结果，不得作为有效监测数据使用。

检测结束确认要求

每批样品检测完成后，应对样品数量、检测项目、质控样完成情况、数据完整性和原始记录完整性进行检查。

检测结束前应确认以下内容：

a）样品检测是否全部完成；

b）质控样是否按要求完成；

c）校准和核查结果是否满足要求；

d）原始记录是否完整；

e）废液和废弃物是否已规范收集；

f）样品留存和后续流转是否已安排妥当。

未完成检测结束确认的，不得进入结果审核和报告环节。

现场检测过程资料管理要求

现场检测过程质量控制资料应与采样资料、仪器资料、质控资料和数据审核资料统一管理。

资料内容宜包括检测前确认记录、仪器校准记录、试剂配制记录、质控样测定记录、原始检测记录、异常处置记录和检测结束确认记录。

相关资料应分类归档、统一编号，并满足复核、抽查和追溯要求。

数据审核、结果报告与资料管理要求

一般要求

移动水质监测车现场检测完成后，应开展数据审核、结果确认、结果报告和资料归档工作。

数据审核、结果报告与资料管理应坚持真实、准确、完整、及时、可追溯和责任明确的原则。

未经审核确认的数据，不得作为正式检测结果使用，不得对外报送或者发布。

对应急监测、执法监测、饮用水异常排查和其他时效性要求高的任务，应在保证数据质量的前提下及时完成审核和报送，不得因追求时效省略必要审核程序。

数据审核要求

数据审核应按照原始记录审核、质量控制结果审核、计算结果审核和综合判定审核的顺序进行。

原始记录审核应重点核查以下内容：

a）样品编号、点位名称和检测项目是否一致；

b）采样时间、检测时间和样品保存时间是否符合要求；

c）检测方法、仪器设备和试剂信息是否完整；

d）原始读数、计算过程和结果填写是否清晰完整；

e）记录修改是否符合规定。

质量控制结果审核应重点核查空白样、平行样、加标样、标准样和核查样结果是否满足方法要求和任务要求。

计算结果审核应核查单位换算、修约规则、稀释倍数、标准曲线应用和结果有效位数是否正确。

综合判定审核应结合样品状态、现场环境、监测目的、质控结果和历史背景数据，对结果合理性进行综合判断。

数据审核中发现记录缺失、逻辑矛盾、质控失效、计算错误或者结果明显异常时，应退回复核或者重新检测。

异常数据复核要求

出现下列情形之一时，应进行异常数据复核：

a）结果明显高于或者低于同类点位历史水平；

b）同一断面、同一排口或者同类样品间结果差异异常；

c）平行样差异过大；

d）加标回收或者标准样结果异常；

e）结果与现场感官现象明显不符；

f）原始记录、仪器状态或者环境条件存在异常。

异常数据复核可采用重新计算、重新审核原始记录、重新检测留样、重新采样复测或者采用其他适宜方法核查等方式实施。

异常数据复核后，应明确复核结论。对确认无效的数据，不得纳入正式结果；对经复核确认有效的数据，应说明复核依据和处理过程。

异常数据复核全过程应形成记录，并与原始数据一并归档。

结果确认要求

数据审核通过后，应进行结果确认。

结果确认应至少包括以下内容：

a）检测项目是否全部完成；

b）质量控制样结果是否符合要求；

c）检测结果是否满足方法适用条件；

d）结果表达形式和单位是否正确；

e）需备注事项是否完整。

对超出方法适用范围、低于检出限、样品异常或者保存条件异常的结果，应按规定方式表达，并注明相应说明。

结果确认后，方可进入报告编制和报送环节。

结果报告要求

现场检测结果报告应依据审核确认后的数据编制。

结果报告应真实反映任务信息、采样信息、检测项目、检测结果、质量控制情况和必要说明，不得擅自删改或者选择性报送数据。

结果报告宜包括以下内容：

a）任务名称和任务编号；

b）采样点位名称、位置和采样时间；

c）样品编号和样品类别；

d）检测项目和检测方法；

e）检测结果及单位；

f）质量控制情况；

g）必要的结果说明和异常说明；

h）检测人员、审核人员和批准人员信息；

i）报告时间。

对应急监测和快速报送任务，可先形成快报或者简报；但正式结果报告仍应按规定完成审核和签发程序。

对需重点提示的异常结果、超标结果或者风险结果，应在报告中予以明确说明，不得仅列示数值而不作必要提示。

结果报送要求

结果报送应按照任务要求、管理权限和时限要求实施。

报送前应确认报送内容完整、格式正确、口径统一。

对多点位、多批次、多项目任务，应统一结果汇总方式和报送格式，不得出现样品信息、项目名称或者单位口径不一致情形。

对涉及应急、执法、饮用水安全和重大环境风险的任务结果，应实行重点审核和优先报送。

未经授权，不得擅自向无关单位或者个人提供检测结果和原始数据。

电子数据管理要求

现场检测电子数据应统一存储和管理。

电子数据宜包括仪器原始数据、电子记录、质控数据、计算表、结果汇总表和电子报告。

电子数据应保持完整、可读取、可导出和可追溯，不得随意覆盖、删除或者修改原始文件。

对经修改、重算或者复核后的电子数据，应保留版本信息和修改记录。

现场检测结束后，应及时对电子数据进行备份。

原始记录与档案管理要求

现场检测活动应建立完整档案。

档案内容宜包括任务单、采样记录、样品交接记录、车载环境记录、仪器设备状态记录、校准记录、试剂配制记录、质量控制样记录、原始检测记录、数据审核记录、异常处置记录、结果报告和报送记录。

原始记录和档案资料应分类整理、统一编号、妥善保存，并保证纸质资料与电子资料一致。

档案保存期限应符合有关规定。未到保存期限的，不得擅自销毁。

保密与信息安全要求

检测数据、任务信息和相关资料应按规定实施保密管理。

对涉及执法检查、突发环境事件、饮用水安全风险和其他敏感任务的数据，应实行分级管理和授权使用。

数据传输、存储和共享过程中，应采取必要的信息安全保护措施，防止泄露、丢失和篡改。

质量追溯要求

现场检测全过程应具备质量追溯条件。

通过任务编号、样品编号、仪器编号、检测记录和审核记录，应能够追溯到具体任务、具体样品、具体检测人员、具体设备和具体时间。

对结果争议、异常数据、质量投诉或者复核任务，应能够依据档案资料追溯采样、检测、审核和报送全过程信息。

持续改进要求

使用单位应定期对现场检测质量控制实施情况进行总结和评价。

对数据审核中发现的共性问题、重复性问题和高风险环节，应制定改进措施。

改进内容宜包括方法优化、设备维护、人员培训、记录规范、质控样设置优化和数据审核流程完善等。

持续改进结果应纳入后续任务准备、现场检测实施和质量管理工作。

安全防护与应急保障要求

一般要求

移动水质监测车现场检测活动应建立安全防护与应急保障制度，并纳入任务准备、出车管理、现场作业、样品处理、车载检测和结果报送全过程管理。

安全防护与应急保障应坚持预防为主、风险分级、现场管控、快速响应和责任明确的原则。

现场检测不得以赶工、抢时或者缩短流程为由削弱安全防护要求，不得在明显不具备安全条件的情况下强行作业。

对夜间作业、道路临边作业、桥面作业、岸坡作业、污染事故现场作业、恶劣天气作业和涉危化品样品检测作业，应实施专项安全控制。

人员安全要求

现场作业人员应接受安全教育和岗位风险告知，熟悉当次任务现场风险、仪器设备风险、试剂使用风险和应急处置要求。

作业人员进入现场前应按要求配备个人防护用品，包括安全帽、反光背心、防滑鞋、防护手套、防护眼镜和必要的防毒、防腐蚀或者防坠落装备。

酒后、疲劳、患病、精神状态异常或者未经培训的人员，不得参与现场采样、车载检测和高风险辅助作业。

接触酸碱试剂、有毒有害试剂和可疑污染样品时，应采取相应防护措施，不得徒手直接接触。

车辆驻停安全要求

移动水质监测车到达现场后，应优先选择地基稳定、交通安全、远离塌方边界和便于撤离的位置驻停。

车辆不得停放在滑坡变形区、危岩坠落影响区、泥石流沟道、洪水漫流区、软弱塌陷区和其他明显不稳定区域。

车辆驻停后应采取制动、支撑、找平和必要的警示措施；在道路边、桥梁边和夜间现场作业时，应设置警示标志和警示灯。

车辆未稳定前，不得开展精密仪器检测和样品预处理作业。

现场作业安全要求

采样作业前应检查岸边稳定情况、水流条件、通行条件、周边交通情况和污染源状态。

在河岸陡坡、桥面、涵洞、闸口、排口边、深水区和湿滑区域采样时，应采取防滑、防坠落和专人监护措施。

夜间采样应配备充足照明和警示设施，必要时应实行双人作业。

在交通道路、桥梁和厂区通行区域作业时，应设置警戒标识，防止人员和设备受到车辆碰撞风险。

在突发污染事故现场、工业排口现场和疑似有毒有害污染区域作业时，应先判明现场风险，再组织采样和检测。

车载检测安全要求

车载检测过程中应保持车内通风良好，防止有毒有害气体、挥发性试剂和废液气味积聚。

车内电气设备、加热装置、消解装置和照明装置应规范使用，不得私拉乱接电源。

酸碱试剂、氧化剂、有机溶剂和其他危险化学品应分区存放、稳妥固定，防止倾倒、泄漏和混放反应。

检测废液和废弃耗材应分类收集，不得在现场随意倾倒、抛弃或者混入生活垃圾。

车载检测中使用加热、消解和高压部件时，应防止烫伤、炸裂和误触危险部位。

供电与消防安全要求

车载供电系统、外接电源和备用电源应保持完好，并符合安全用电要求。

供电线路应避免受潮、挤压、磨损和过载，发现漏电、短路或者异常发热时，应立即停用并处理。

监测车内应配备适用的灭火器材，并保持在有效期内。

试剂存放区、供电区和加热消解区附近不得堆放易燃杂物，不得使用明火。

恶劣天气作业要求

在暴雨、雷电、大风、大雾、冰雪和其他明显不利天气条件下，应从严控制现场采样和检测作业。

雷电天气不得在空旷水域、桥面、高处和无遮蔽区域开展采样作业。

暴雨、洪水预警或者上游突涨水风险明显时，不得在河道、沟道和低洼积水区开展现场作业。

雨后恢复作业前，应检查道路通行条件、岸坡稳定性、车辆驻停条件和现场安全边界。

应急保障要求

使用单位应建立移动水质监测车现场检测应急保障机制。

应急保障内容宜包括车辆故障处置、仪器故障处置、供电异常处置、样品洒漏处置、化学品泄漏处置、人员伤害处置和恶劣天气撤离处置。

随车应配备必要的应急物资，包括急救箱、洗眼装置或者冲洗用品、吸附材料、泄漏收集用品、备用照明、通讯设备和必要的警戒用品。

发生人员伤害、试剂泄漏、车辆故障、样品洒漏或者环境异常时，应立即启动相应处置程序，并形成记录。

应急撤离与信息报告要求

出现下列情形之一时，应立即停止现场作业并组织撤离：

a）岸坡坍塌、滑移或者落石风险明显；

b）洪水突涨或者水位快速变化；

c）现场存在爆炸、火灾、中毒或者严重泄漏风险；

d）车辆驻停区域发生沉陷、滑移或者交通威胁；

e）人员受伤或者检测条件已不满足基本安全要求。

撤离时应优先保障人员安全，再视情况组织样品、数据和设备转移。

发生影响任务实施和数据质量的安全事件时，应按规定及时报告，并说明事件性质、影响范围、已采取措施和后续建议。

安全记录与改进要求

安全防护与应急保障全过程应形成记录。

记录内容宜包括出车安全检查、现场风险识别、个人防护落实情况、异常事件处置、应急撤离情况和后续整改情况。

使用单位应定期总结现场检测安全问题和应急处置情况，持续完善安全防护与应急保障措施。