江西省食品科学技术学会团体标准

食品安全表面增强拉曼光谱仪技术评价指南

Guidelines for technology evaluation of food safety surface enhanced raman spectrometer

| 2026 - x - x 发布 | 2026 - x- x 实施 |
| --- | --- |

T/JXIFST 00x—2026

江西省食品科学技术学会     发布

ICS 67.020

CCS C53

T/JXIFST

目次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品评价要求	2

5  安全要求	3

6  工作条件要求	3

7  评价指标	3

8  评价步骤	5

9  评价结果及报告出具	7

附录A（资料性） 检出限试验方法范例	8

附录B（资料性） 评价报告参考格式	9

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省食品科学技术学会提出并归口。

本文件起草单位：江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院、厦门大学、江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院、清华大学

本文件主要起草人：

食品安全表面增强拉曼光谱仪技术评价指南

范围

本文件规定了表面增强拉曼光谱仪技术指标评价的产品评价要求、安全要求、工作条件要求、评价指标、评价步骤、评价结果及报告。

本文件适用于检测食品中农兽药残留、非法添加物、真菌毒素、污染物等含量的表面增强拉曼光谱仪检测性能指标的第三方评价，也可在产品研发、仪器采购过程中参考使用。

本文件不适用于表面增强拉曼光谱仪的安全性、环境适应性、运输及运输贮存、数据输出接口方面的评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及使用导则：C4激光产品和激光作业场所

GB 4793.1  测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB 7247.1  激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求

GB/T 11606  分析仪器环境试验方法

GB/T 13966  分析仪器术语

GB/T 18268.1  测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB/T 27025  检测和校准实验室能力的通用要求

GB/T 34065  分析仪器的安全要求

GB/T 40219  拉曼光谱仪通用规范

JJF 1818  拉曼光谱仪校准装置校准规范

DB 35/T 1564  便携式拉曼光谱快速检测仪技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1

  - 拉曼散射 raman scattering

单色入射光与介质相互作用后产生不同于原入射光频率的散射光，并且相对频移对称分布于入射光频率两侧的现象。

  - 3.2

  - 拉曼位移 raman shift

入射光绝对波数与散射光绝对波数的差值。

注:单位为cm-1。

  - 3.3

  - 拉曼光谱 raman spectrum

拉曼散射强度对于拉曼位移的分布。

  - 3.4

  - 拉曼光谱仪 raman spectrometer

用于收集试样的拉曼光谱,并进行检测和分析的仪器。

  - 3.5

  - 拉曼谱峰强度 peakintensity of raman scattering

拉曼光谱仪测量得到的某个拉曼谱峰的信号强度,为该峰最高点到该点对应的背景基线的计数差值。

  - 3.6

  - 半高宽 full width at half maximum；FWHM

以谱峰强度的一半作平行于基线的直线,该直线与谱峰两侧所形成交点之间的波数差值。

注:单位为cm-1。

  - 3.7

  - 光谱分辨率 spectral resolution

拉曼光谱仪分辨两相邻谱峰的能力,以所测得的元素灯谱线的半高宽表示。

注:单位为cm-1。

  - 3.8

  - 波数 wave number

波长的倒数，即每单位长度内包含的波的数目。

注:单位为cm-1。

  - 3.9

  - 增强基质 enhanced substrate

能够与待测样品相互作用，产生表面增强效应的材料，包括电极、溶胶、纳米压印芯片等具有增强效果的材料。

注:增强基质可提高拉曼光谱对目标物检测的灵敏度，实现目标物的快速检测。

  - 3.10

  - 表面增强拉曼光谱技术 surface-Enhanced raman spectroscopy；SERS

一种基于拉曼散射效应，通过特殊金属基底放大拉曼信号，从而实现痕量物质高灵敏度检测的分子光谱分析技术。

  - 3.11

  - 便携式表面增强拉曼光谱快速检测仪 portable surface-enhanced raman spectroscopy rapid detector

一种集成表面增强拉曼光谱技术、具备便携特性、可实现样品快速检测的分析仪器，通常由激发光源、样品池、试剂盒、检测器、软件及标准图谱数据库等组成。

产品评价要求

  - 4.1实施机构要求

实施机构应具有检验检测机构资质。

实施机构应具有社会公信力，近三年来无任何出具不实报告、虚假报告记录，无重大检测质量相关违规违法记录。

  - 4.2试验测试要求

评价试验的环境、人员等应符合GB/T 27025的相关规定。

  - 4.3使用要求

应遵照GB 2894-2008的规定。

安全要求

  - 5.1防电击要求

应符合GB/T 34065-2017中第6章要求。

  - 5.2激光安全

制造商提供的说明书、警示措施、防护措施应符合GB 7247.1-2012的要求。

工作条件要求

仪器在下列条件下应能正常工作：

a）环境温度：0 ℃~40 ℃；

b）相对湿度：20%~85%；

c）供电电源：交流电源电压220 V±22 V，频率50 Hz±1 Hz，直流电源电压变化在±20%以内。

评价指标

  - 7.1一般指标

  - 7.1.1仪器外观

仪器外观应满足下列要求：

a）仪器所有表面不应有脱皮现象；

b）表面应色泽均匀，不应有明显擦伤、露底、裂纹、气泡现象；

c）面板上的文字、符号、标志应端正清晰耐久，一般包含仪器名称、型号、出厂编号、制造厂名、

制造日期、额定工作电源电压及频率等信息；

d）外露零部件结合处应整齐，无粗糙不平现象，所有紧固件均应安装牢固，连接件应连接良好，

各调节旋钮、按键和开关均能正常工作，无松动现象，电缆线的接插件应接触良好；

e）不应有影响仪器正常工作的损伤。

  - 7.1.2　仪器质量证明

产品应具有产品质量合格证明。

  - 7.1.3　仪器说明书

仪器使用说明书内容表述应清晰、完整，包括简介、应用范围、检测原理、检测环境要求、仪器性能指标、产品组成、注意事项等。

  - 7.1.4　自我声明

仪器生产商应具有符合“5 安全要求”、“6 工作条件要求”的自我声明。

  - 7.2　技术指标

  - 7.2.1　试验用材料要求

试验用材料与设备应满足以下要求:

a）单晶Si(111)标准物质，纯度>99.999%；

b）聚苯乙烯标准物质，波数扩展不确定度：U≤0.6 cm-1，k=2；

c）罗丹明B，优级纯，纯度≥99%。

  - 7.2.2　位移准确度

将聚苯乙烯标准样品置于仪器信号采集探头的聚焦处或仪器的样品池，在仪器的最佳测量条件下，测量聚苯乙烯的拉曼光谱。记录仪器光谱范围内2个聚苯乙烯特征峰的位移值，重复测量3次，按公式（1）分别计算2个特征峰的位移测量值与标准位移值之差，取绝对值最大的差值作为仪器的位移准确度。聚苯乙烯拉曼光谱位移参考值可参考GB/T 40219-2021附录B。

ΔSi=Sim-Si                                            （1）

式中：

ΔSi——第i个位移测量值与标准位移值之差，cm-1；

Sim——第i个位移测量值，cm-1；

Si——第i个标准位移值，cm-1。

  - 7.2.3　位移重复性

按7.2.2中的测量方法，间隔5分钟测量一次，并记录特征峰的位移值，重复测量3次，按公式（2）分别计算2个特征峰的位移重复性，取最大的重复性值作为仪器的位移重复性。

ΔS=Smax-Smin                                            （2）

式中：

ΔS——位移重复性，cm-1；

Smax——3次测得的位移最大值，cm-1；

Smin——3次测得的位移最小值，cm-1。

  - 7.2.4　光谱强度重复性

按7.2.2中的测量方法，间隔5分钟测量一次，并记录特征峰强度值，重复测量7次，按公式（3）分别计算2个特征峰的光谱强度重复性，取最大的重复性值作为本测试时间段内仪器的光谱强度重复性。

δI=1IBi=1n(Ii−IB)2n−1×100%                                     （3）

δI——光谱强度重复性，%；

Ii——第i次光谱强度测量值；

IB——7次光谱强度值的平均值；

n——测量次数。

  - 7.2.5　信噪比

对于可直接照射样品进行检测的仪器，将激光聚焦在干净的单晶Si(111)表面上，在仪器的最佳测试条件下，测试并记录其拉曼光谱；测得的单晶Si(111)位于940 cm-1拉曼峰强度和（600~800）cm-1范围内基线噪声的平均值之比即为该次测量的信噪比。重复上述步骤3次，取3次信噪比的最大值作为仪器的信噪比。

  - 7.2.6　检出限

对配备有试剂盒的仪器，按照仪器说明书的检测方法，在仪器的最佳测试条件下，调整激发光聚焦状态使其聚焦在样品池中心位置；移取浓度为1.0 mg/L罗丹明B标准溶液200 μL至样品池中，加入随机配备的增强基质200 μL，混合均匀。在样品与增强基质混合后25 s~30 s时间内，将样品池置于仪器光路中采集拉曼光谱，并记录拉曼特征峰的强度值。重复上述步骤11次，按照公式（4）计算检出限。

DL=2σI×c                                              （4）

式中：

DL——检出限，mg/L；

σ——11次特征峰强度值的标准偏差；

I——11次特征峰强度值的平均值；

c——标准溶液的浓度值，mg/L。

对于其它检测目标物的仪器，按本条的试验方法进行。检出限的试验方法参考范例参见附录A。

  - 7.2.7　重复性

在进行7.2.5测定时，独立进行7次测定，计算相对标准偏差（RSD），即为仪器测罗丹明B的重复性。重复性计算方法见公式（5）。

RSD=1Ii=1n(Ii−I)2n−1×100%                                     （5）

式中:

RSD——相对标准偏差；

Ii——第i次吸光度测量值；

I——7次吸光度测量平均值；

n——测量次数，n=7。

评价步骤

  - 8.1　合同评审

实施机构应在工作开始之前，按照GB/T 27025的相关规定与委托方进行用户需求协商，并与委托方签署相关合同。合同内容一般包括以下内容：

a）委托机构主要信息（名称、地址、联系方式等）；

b）评审日期；

c）合同编号；

d）评审内容；

e）评价用途；

f）双方权利与义务；

g）委托时效。

  - 8.2　一般指标评价

实施机构应首先对仪器的一般指标进行评价。当一般指标评价结果异常,且影响技术指标评价时，评价工作终止，并及时告知委托方。

  - 8.3　技术指标评价

  - 8.3.1　制定评价方案

实施机构收到委托任务后,应根据仪器的实际情况，按照“7.2 技术指标”要求，拟定具体的评价方案,应至少包括以下内容:

a）方案实施程序；

b）评价内容及依据；

c）结果判断及统计方式。

  - 8.3.2　试验测试

  - 8.3.2.1　试验前准备

根据仪器说明书的要求设置仪器参数,如激光波长和功率,物镜,狭缝宽度和光栅刻线等相关条件，激光功率为标称功率或仪器说明书的推荐值。仪器测试时,应注明环境温度、仪器声明的波数测量范围、激发光波长和功率、狭缝大小、分光系统的光栅刻线数和焦长、采样积分时间等仪器设置条件。

  - 8.3.2.2　试验条件

仪器经试验前准备工作后，在下列试验条件下开始性能检验：

- 除非另有规定，试验均应在5.1所规定的条件下进行，温度波动不应超过± 2℃；

- 仪器在试验前应按照仪器说明书要求进行预热；

c）试验用材料，见“7.2.1”。

  - 8.3.2.3　试验操作及要求

实施机构应依据“7.2 技术指标”要求，并按照制定的评价方案进行试验测试，并应至少包括以下内容：

a)在符合规定的环境条件下，对仪器进行评价试验，并详细记录实施过程的相关信息；

b)附带考察操作环境要求、操作难易、辅助设备等情况。

评价结果及报告出具

对仪器评价结果进行汇总分析，得出仪器性能指标是否符合国家有关规定，或者是否符合产品标称的结论，并出具仪器评价报告。仪器评价报告模板见附录B。

实施机构出具仪器评价报告，对评价整体情况和结果进行汇总整理和分析。报告中应至少包括以下内容:

a）报告标题；

b）报告的唯一性编号，页码和总页码，结尾处有结束符号；

c）实施机构信息，主要包括：名称和地址等；

d）委托单位主要信息；

e）被评价仪器的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；

f）待评价仪器的状态描述和标识；

g）收样日期；

h）评价日期；

i）评价结果；

j）对操作环境、操作难易、辅助设备等的描述；

k）被评价的仪器是否符合国家有关规定或仪器标称的结论；

l）批准人员、审核人员等信息；

m）评价结果仅对被评价对象有效的声明；

n）其它免责声明。

- （资料性）

检出限试验方法范例

A.1 设备和试剂

A.1.1 拉曼光谱快速检测仪设置：激发光波长为785 nm，激发光最大功率为100 mW，拉曼光谱范围为（100~2500）cm-1。

A.1.2 分析天平：最小分度值0.1 mg。

A.1.3 移液器：200 μL和10 μL，A级。

A.1.4 容量瓶：1000 mL，A级。

A.1.5 10 mm石英比色皿。

A.1.6 罗丹明B标准物质，优级纯。

A.1.7 增强基质：金纳米粒子溶胶，型号为CP-1，平均粒径为50 nm，吸收峰波长为537 nm，粒子浓度为2.1×1010个/毫升,溶剂：0.01%柠檬酸盐溶液。

A.1.8 超纯水：电导率<2 μS/cm。

A.2 标准溶液配制

准确称取1.0 mg罗丹明B标准物质，溶于超纯水中，移入1000 mL容量瓶中用水稀释至刻度，定容并摇匀，即得1.0 mg/L罗丹明B标准溶液。

A.3 检出限试验

按照仪器说明书的检测方法，调整仪器激发光功率为100 mW，积分时间为1 s，调整激发光聚焦状态使其聚焦在样品池中心位置。移取浓度为1.0 mg/L罗丹明B标准溶液200 μL至样品池中，加入CP-1增强试剂200 μL，迅速混合均匀。在样品与增强基质混合后25 s~30 s时间内，将样品池置于仪器光路中采集拉曼光谱（见图A.1），并记录1642 cm-1（± 2 cm-1）处的特征峰强度值。重复上述步骤11次，按照公式（4）计算检出限。

图A.1 罗丹明 B表面增强拉曼光谱

- （资料性）

评价报告参考格式

表面增强拉曼光谱仪技术评价报告参考格式见表B.1。

表B.1 表面增强拉曼光谱仪技术评价报告样式

报告名称：                                                        No.

| 评价机构名称 |  | 评价机构地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构联系人 |  | 评价机构联系电话 |  |
| 委托单位名称 |  | 委托单位联系电话 |  |
| 仪器名称 |  | 仪器编号 |  |
| 仪器状态和标识 |  | 收样日期 |  |
| 操作环境条件 |  | 辅助设备情况 |  |
| 评价 | 评价项目 | 结果 | 单项判定* |
|  | 位移准确度 |  |  |
|  | 位移重复性 |  |  |
|  | 光谱强度复性 |  |  |
|  | 信噪比 |  |  |
|  | 检出限 |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |

注：*，判定依据为仪器宣称值。

编制人/日期：                      审核人/日期：                  批准人/日期：

参考文献

[1]  市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见（国市监食检规〔2023〕1号）

[2]  DB 36/T 1334-2020 食品快速检测产品评价技术规范

[3]  NY/T 4714-2025 农药残留胶体金免疫层析半定量快速检测产品评价及性能验证规范

[4]  NY/T 4715-2025 农药残留胶体金免疫层析定性快速检测产品评价及性能验证规范

[5]  JJG 694-2025 原子吸收分光光度计检定规程